《多参数食品现场快速检测仪》

校准规范

编制说明

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）

2026年05月

一、任务来源

多参数食品现场快速检测仪校准规范制定任务2025年由贵州省市场监督管理局下达。根据贵州省市场监管局关于《多通道时间间隔测量仪校准规范》等8个地方检定规程、校准规范进行立项的通知，由遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）、贵州省计量测试院等共同承担制定工作。

二、 目的和意义

在我国，食品相关产品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康物质均有相应的标准限量规定。食品中有害物质超标引发的食品安全问题不仅关系到我国食品行业的发展，还严重威胁到人民的身体健康。食品快速检测仪是食品安全快速测量仪器的统称，随着市场需要，不断涌现出大量的多参数食品快速检测仪，使得检测更方便、快捷，其量值准确性也越来越受到广泛关注。由于现有的计量技术规范无法满足实际需要，因此，制定多参数食品快速检测仪校准规范，用于指导用户评价仪器主要计量特性尤为重要，有助于提高检测效率，为我省食品安全监管提供有力的技术支撑。

三、技术依据

本规范制定以国内实际情况为出发点，体现科学性、合理性、先进性、实用性。努力使规范校准项目、技术要求及校准方法与国际建议和国家（行业）标准、技术规范相符合。

本规范制定主要依据及参考了以下文件：

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JB/T 12019-2014《多参数食品现场快速检测仪通用技术条件》

JB/T 12967—2016《有机磷和氨基甲酸酯农药残留快速检测仪》

JJF 1729—2018《农药残留检测仪校准规范》

四、制定过程

2025年12月至2026年1月，开始进行前期文献检索与市场调研，查阅国内外文献资料、国家标准、生产厂家技术资料等，完成用于多参数食品现场快速检测仪校准用标准物质及相关试验设备的购置并着手进行多参数食品现场快速检测仪校准方法研究，并初步拟定校准项目。

2026年1月至2026年4月，在实际校准中应用该方法，以文字方式总结出该方法使用中存在的实际操作问题，在使用中验证该方法的可行性。对影响多参数食品现场快速检测仪测量结果准确、可靠的波长示值误差与重复性、透射比示值误差与重复性、线性相关系数、稳定性、通道间差异、检测仪示值误差与重复性、灵敏度等项目进行试验方法研究，研究建立能满足多参数食品现场快速检测仪校准要求的计量校准方法与校准项目的制订，并进行多参数食品现场快速检测仪校准规范初稿的编写。

2026年4月至2026年5月，将项目实验数据进行整理、分析，确定多参数食品现场快速检测仪的校准项目、校准条件、校准方法及计量特性参数，根据实际应用中发现的问题，对方法初稿进行修改和完善，形成征求意见稿。

五、规范制订的原则

1、规范结构

按照JJF 1002-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范的主体内容由以下几个部分构成：范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔以及附录。

2、计量性能的确定

仪器的计量性能的要求主要是参考多参数食品现场快速检测仪的生产出厂指标、客户对多参数食品现场快速检测仪的使用要求，通过对大量的实验数据进行总结，并参考行业的部分操作规程而制定的。

3、计量标准器的选择

光纤光谱仪：波长最大允许误差为±0.5nm，配有与被检仪器相匹配的光纤连接装置和光源接收装置

光谱中性滤光片，在测量波长下透射比标称值约为10%、20%、30%；扩展不确定度不大于1.0%（k=2）

国家有证标准物质，易于获得并有溯源性，详见表1。

表1   标准物质信息一览表

| 标准物质编号 | 标准物质名称 | 标准值 | 相对扩展不确定度 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW(E)082266 | 水中甲醛 | 100μg/mL | Urel=2.0%，k=2 | 四川中测标物科技有限公司 |
| GBW(E)084164 | 水中亚硝酸盐溶液标准物质 | 100μg/mL | Urel=2.0%，k=2 | 北京北方伟业计量技术研究院 |
| GBW(E)082093 | 二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 | 100μg/mL(以SO2计） | Urel=1.0%，k=2 | 天津市蓟县疾病预防控制中心 |
| GBW（E）061339 | 甲胺磷甲醇溶液标准物质 | 1.00mg/mL | Urel=1.0%，k=2 | 中国计量科学研究院 |

4、仪器情况

目前生产多参数食品现场快速检测仪的厂家，国内主要有厦门海荭兴仪器股份有限公司、山东云唐智能科技有限公司、山东天研仪器有限公司、山东霍尔德电子科技有限公司、山东来因光电科技有限公司、长春吉大·小天鹅仪器有限公司等。

多参数食品现场快速检测仪目前广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业农村局、食品深加工企业及检验检疫部门等单位，适用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等样品的检测。各种常见多参数食品现场快速检测仪的基本信息情况详见附录A。

六、制定内容说明

依据对不同厂家、不同型号的多参数食品现场快速检测仪的调研情况，结合大多数生产厂家的生产能力和现有技术水平，在调研数据和试验数据的基础上，综合仪器和标准器具的现有的性能水平，确定仪器的计量性能要求。

1、范围

## 市面上现有的多参数食品现场快速检测仪的测量项目主要有农药残留、食品添加剂、有毒有害物质等（详见附录A）。

## 2、环境条件

## 根据不同型号、厂家的使用说明和其他相应的技术文件，将环境温度设为（5～40）℃，相对湿度为（10～85）%。

## 3、波长示值误差与重复性

## 波长示值误差与重复性选择的校准点为检测参数的国标中规定的波长值，波长示值误差定为±10nm，重复性不大于2nm。根据实验结果，参加实验的6台仪器的波长示值误差均与重复性均符合设定要求（见实验报告）。

## 4、透射比示值误差与重复性

## 将透射比标称值约为10%、20%、30%的光谱中性滤光片在测量参数的工作波长下进行测量，连续测量3次，示值误差定为±2.0%，重复性定为不大于0.5%。根据实验结果，参加实验的6台仪器的透射比示值误差与重复性均符合设定要求（见实验报告）。

## 5、测量线性

## 仪器的测量线性通过线性相关系数r衡量。将各检测参数、各校准点的标准值与测得值用线性回归法计算得到，线性相关系数r定为不小于0.990。根据实验结果，参加实验的6台仪器的线性相关系数r均符合设定要求（见实验报告）。

## 6、稳定性

## 在检测仪工作波长处，30min内蒸馏水吸光度变化应不大于0.010。根据实验结果，参加实验的6台仪器的稳定性均符合设定要求（见实验报告）。

## 7、通道间差异

## 将100mg/L的重铬酸钾溶液放入检测仪各检测通道中，测量溶液吸光度，全部通道中吸光度最大值与最小值之差不大于0.05。根据实验结果，参加实验的6台仪器的通道间差异均符合设定要求（见实验报告）

## 8、检测仪的示值误差与重复性

## 使用检测仪和配套试剂盒（包）对检测参数的有证标准物质重复测定11次，其最大允许误差为±20%，重复性不大于10%。根据实验结果，参加实验的6台仪器的示值误差与重复性均符合设定要求（见实验报告）。

## 9、灵敏度

## 对0.8mg/L的甲胺磷和0.1mg/L的灭多威农药标准溶液进行检测，抑制率应≥50%。参加实验的6台仪器的灵敏度均符合设定要求（见实验报告）。

七、不确定度评定

按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》相关要求，编写了校准结果的不确定度评定实例（详见校准规范）。

八、总结

在本规范的制定过程中，起草小组以大量技术资料及相关标准、实验数据为技术依据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，制定完成了多参数食品现场快速检测仪校准规范。

附录A

常见多参数食品现场快速检测仪的基本信息情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 测量范围 | 生产厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | (0～100)mg/kg | 山东云唐智能科技有限公司 | YT-GX4000 |
|  | 亚硫酸盐(以二氧化硫计) | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 甲胺磷 | 抑制率：(0～100)% |  |  |
| 2 | 甲醛 | (0～100)mg/kg | 长春吉大•小天鹅仪器有限公司 | GDYN-1020SD |
|  | 亚硫酸盐(以二氧化硫计) | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 甲胺磷 | 抑制率：(0～100)% |  |  |
| 3 | 甲醛 | (0～100)mg/kg | 山东天研仪器有限公司 | TY—GX4000 |
|  | 亚硫酸盐(以二氧化硫计) | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 甲胺磷 | 抑制率：(0～100)% |  |  |
| 4 | 甲醛 | (0～100)mg/kg | 山东霍尔德电子科技有限公司 | HD-G1200 |
|  | 亚硫酸盐(以二氧化硫计) | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 甲胺磷 | 抑制率：(0～100)% |  |  |
| 5 | 甲醛 | (0～100)mg/kg | 厦门海荭兴仪器股份有限公司 | HHX-ZH2H1 |
|  | 亚硫酸盐(以二氧化硫计) | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 甲胺磷 | 抑制率：(0～100)% |  |  |
| 6 | 甲醛 | (0～100)mg/kg | 山东来因光电科技有限公司 | IN-G600 |
|  | 亚硫酸盐(以二氧化硫计) | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | (0～100)mg/kg |  |  |
|  | 甲胺磷 | 抑制率：(0～100)% |  |  |