## Sheet1
1. 委托单位信息
委托单位名称 |  | 贵州集盛源供应链管理有限责任公司 |  |  | 地址 |  | 遵义市播州区
2. 被校计量器具信息
计量器具名称 |  | 农药残留检测仪 |  |  | 制造厂 |  | 山东云唐智能科技有限公司
规格型号 |  | YT-GX4000 |  |  | 出厂编号 |  | 20231059
3. 本次校准使用的计量标准器信息
计量标准器名称 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 测量范围 |  | 证书编号 |  | 有效期至
光谱仪 |  | U=0.5nm，k=2 |  | （200~1100）nm |  | 校准字第202504110591号 |  | 2026-04-27
中性滤光片 |  | Urel=0.37%，k=2 |  | （5~35）% |  | 校准字第202512108692~94号 |  | 2026-12-25
甲胺磷甲醇溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 1.00mg/mL |  | 24101 |  | 2027-09-26
二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 100μg/mL(以SO2计） |  | GBW(E)082093 |  | 2027-06-17
水中亚硝酸盐溶液标准物质 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)084164 |  | 2027-03-11
水中甲醛 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)082266 |  | 2027-01-23
4. 校准环境条件及地点
地点 | 本院实验室 |  | 温度/℃ | 20.9 |  | 相对湿度/% |  | 57
5. 校准项目
5.1 波长示值误差和重复性 nm
波长标称值 |  | 波长实测值 |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  | 重复性
413 |  | 414.6 | 414.6 | 414.5 | 414.5667 |  | 1.5667 |  | 0.1
5.2 透射比示值误差和重复性
标准值 |  | 透射比实测值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 重复性
8.5% |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | -0.2% |  | 0%
16.6% |  | 17.2% | 17.4% | 17.4% | 17.33% | 0.7333% |  | 0.2%
27.6% |  | 28.1% | 28.3% | 28.1% | 28.17% | 0.5667% |  | 0.2%
5.3 线性相关系数
标准溶液 | 标准溶液浓度 （mg/L） |  | 吸光度测得值 |  |  | 平均值 |  | 线性相关系数
水中甲醛 | 1 |  | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 |  | 0.99769
| 2 |  | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552
| 3 |  | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863
| 4 |  | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081
| 5 |  | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397
5.4 稳定性
波长/nm | 吸光度测得值 | [6 empty] | 稳定性
| 0min | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min
413 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003
5.5 通道间差异
标准溶液浓度（重铬酸钾） |  | 各通道吸光度测得值 | [5 empty] | 通道间差异
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
100mg/L |  | 0.344 | 0.342 | 0.34 | 0.343 | 0.342 | 0.344 | 0.004
5.6 检测仪的示值误差与重复性
参数 | 浓度（mg/L） |  | 测得值（mg/L） |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性
水中甲醛 | 3 |  | 3.066 | 3.062 | 3.059 | 3.052 | 3.0593 | 1.976% | 0.1878%
|  |  | 3.065 | 3.064 | 3.061 | 3.052
|  |  | 3.064 | 3.057 | 3.05
5.7 灵敏度
灵敏度 |  | 标准溶液 |  | 浓度/（mg/L） |  | 抑制率值/%
|  | 甲胺磷甲醇溶液 |  | 0.8 |  | 63.4%
校准日期 |  | 2026-04-23

## Sheet2
1. 委托单位信息
委托单位名称 |  | 遵义汇仓红粮油储备有限公司 |  |  | 地址 |  | 遵义市汇川区
2. 被校计量器具信息
计量器具名称 |  | 农药残留快速检测仪 |  |  | 制造厂 |  | 长春吉大•小天鹅仪器有限公司
规格型号 |  | GDYN-1020SD |  |  | 出厂编号 |  | PDI016220401A0618
3. 本次校准使用的计量标准器信息
计量标准器名称 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 测量范围 |  | 证书编号 |  | 有效期至
光谱仪 |  | U=0.5nm，k=2 |  | （200~1100）nm |  | 校准字第202504110591号 |  | 2026-04-27
中性滤光片 |  | Urel=0.37%，k=2 |  | （5~35）% |  | 校准字第202512108692~94号 |  | 2026-12-25
甲胺磷甲醇溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 1.00mg/mL |  | 24101 |  | 2027-09-26
二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 100μg/mL(以SO2计） |  | GBW(E)082093 |  | 2027-06-17
水中亚硝酸盐溶液标准物质 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)084164 |  | 2027-03-11
水中甲醛 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)082266 |  | 2027-01-23
4. 校准环境条件及地点
地点 | 本院实验室 |  | 温度/℃ | 20.4 |  | 相对湿度/% |  | 59
5. 校准项目
5.1 波长示值误差和重复性 nm
波长标称值 |  | 波长实测值 |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  | 重复性
413 |  | 415.3 | 415.6 | 415.5 | 415.4667 |  | 2.4667 |  | 0.3
5.2 透射比示值误差和重复性
标准值 |  | 透射比实测值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 重复性
8.5% |  | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.667% | 0.1667% |  | 0.2%
16.6% |  | 15.9% | 15.8% | 15.8% | 15.83% | -0.7667% |  | 0.1%
27.6% |  | 27.1% | 27.3% | 27.1% | 27.17% | -0.4333% |  | 0.2%
5.3 线性相关系数
标准溶液 | 标准溶液浓度 （mg/L） |  | 吸光度测得值 |  |  | 平均值 |  | 线性相关系数
水中甲醛 | 1 |  | 0.376 | 0.372 | 0.368 | 0.372 |  | 0.99154
| 2 |  | 0.578 | 0.579 | 0.57 | 0.57567
| 3 |  | 0.828 | 0.814 | 0.804 | 0.81533
| 4 |  | 1.024 | 1.041 | 1.011 | 1.0253
| 5 |  | 1.401 | 1.417 | 1.414 | 1.4107
5.4 稳定性
波长/nm | 吸光度测得值 | [6 empty] | 稳定性
| 0min | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min
413 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.004
5.5 通道间差异
标准溶液浓度（重铬酸钾） |  | 各通道吸光度测得值 | [5 empty] | 通道间差异
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
100mg/L |  | 0.416 | 0.418 | 0.423 | 0.42 | 0.421 | 0.417 | 0.007
5.6 检测仪的示值误差与重复性
参数 | 浓度（mg/L） |  | 测得值（mg/L） |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性
甲醛 | 3 |  | 2.932 | 2.936 | 2.931 | 2.967 | 2.9489 | -1.703% | 0.678%
|  |  | 2.937 | 2.928 | 2.959 | 2.956
|  |  | 2.933 | 2.975 | 2.984
5.7 灵敏度
灵敏度 |  | 标准溶液 |  | 浓度/（mg/L） |  | 抑制率值/%
|  | 甲胺磷甲醇溶液 |  | 0.8 |  | 67.1%
校准日期 |  | 2026-03-05

## Sheet3
1. 委托单位信息
委托单位名称 |  | 赤水市国云饮食产业发展有限责任公司 |  |  | 地址 |  | 遵义市赤水市
2. 被校计量器具信息
计量器具名称 |  | 多功能食品安全检测仪 |  |  | 制造厂 |  | 山东天研仪器有限公司
规格型号 |  | TY—GX4000 |  |  | 出厂编号 |  | Y250331032008
3. 本次校准使用的计量标准器信息
计量标准器名称 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 测量范围 |  | 证书编号 |  | 有效期至
光谱仪 |  | U=0.5nm，k=2 |  | （200~1100）nm |  | 校准字第202504110591号 |  | 2026-04-27
中性滤光片 |  | Urel=0.37%，k=2 |  | （5~35）% |  | 校准字第202512108692~94号 |  | 2026-12-25
甲胺磷甲醇溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 1.00mg/mL |  | 24101 |  | 2027-09-26
二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 100μg/mL(以SO2计） |  | GBW(E)082093 |  | 2027-06-17
水中亚硝酸盐溶液标准物质 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)084164 |  | 2027-03-11
水中甲醛 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)082266 |  | 2027-01-23
4. 校准环境条件及地点
地点 | 本院实验室 |  | 温度/℃ | 19.5 |  | 相对湿度/% |  | 53
5. 校准项目
5.1 波长示值误差和重复性 nm
波长标称值 |  | 波长实测值 |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  | 重复性
538 |  | 535.2 | 535.2 | 535.1 | 535.1667 |  | -2.8333 |  | 0.1
5.2 透射比示值误差和重复性
标准值 |  | 透射比实测值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 重复性
8.5% |  | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | -0.4% |  | 0%
16.6% |  | 15.6% | 15.4% | 15.3% | 15.43% | -1.167% |  | 0.3%
27.6% |  | 26.7% | 26.3% | 26.8% | 26.6% | -1% |  | 0.5%
5.3 线性相关系数
标准溶液 | 标准溶液浓度 （μg/mL） |  | 吸光度测得值 |  |  | 平均值 |  | 线性相关系数
水中亚硝酸盐溶液标准物质 | 0.02 |  | 0.042 | 0.045 | 0.039 | 0.042 |  | 0.9984
| 0.06 |  | 0.107 | 0.112 | 0.103 | 0.10733
| 0.1 |  | 0.198 | 0.186 | 0.194 | 0.19267
| 0.15 |  | 0.278 | 0.259 | 0.264 | 0.267
| 0.2 |  | 0.367 | 0.371 | 0.385 | 0.37433
5.4 稳定性
波长/nm | 吸光度测得值 | [6 empty] | 稳定性
| 0min | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min
538 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.006
5.5 通道间差异
标准溶液浓度（重铬酸钾） |  | 各通道吸光度测得值 | [5 empty] | 通道间差异
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
100mg/L |  | 0.436 | 0.441 | 0.428 | 0.444 | 0.43 | 0.44 | 0.016
5.6 检测仪的示值误差与重复性
参数 | 浓度（μg/mL） |  | 测得值（mg/L） |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性
亚硝酸盐 | 0.1 |  | 0.107 | 0.106 | 0.124 | 0.105 | 0.11182 | 11.82% | 7.459%
|  |  | 0.11 | 0.113 | 0.106 | 0.116
|  |  | 0.1 | 0.127 | 0.116
5.7 灵敏度
灵敏度 |  | 标准溶液 |  | 浓度/（mg/L） |  | 抑制率值/%
|  | 甲胺磷甲醇溶液 |  | 0.8 |  | 58.2%
校准日期 |  | 2026-02-28

## Sheet4
1. 委托单位信息
委托单位名称 |  | 赤水市国云饮食产业发展有限责任公司 |  |  | 地址 |  | 遵义市赤水市
2. 被校计量器具信息
计量器具名称 |  | 农药残留快速检测仪 |  |  | 制造厂 |  | 山东霍尔德电子科技有限公司
规格型号 |  | HD-G1200 |  |  | 出厂编号 |  | NCY12301027
3. 本次校准使用的计量标准器信息
计量标准器名称 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 测量范围 |  | 证书编号 |  | 有效期至
光谱仪 |  | U=0.5nm，k=2 |  | （200~1100）nm |  | 校准字第202504110591号 |  | 2026-04-27
中性滤光片 |  | Urel=0.37%，k=2 |  | （5~35）% |  | 校准字第202512108692~94号 |  | 2026-12-25
甲胺磷甲醇溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 1.00mg/mL |  | 24101 |  | 2027-09-26
二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 100μg/mL(以SO2计） |  | GBW(E)082093 |  | 2027-06-17
水中亚硝酸盐溶液标准物质 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)084164 |  | 2027-03-11
水中甲醛 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)082266 |  | 2027-01-23
4. 校准环境条件及地点
地点 | 本院实验室 |  | 温度/℃ | 19.5 |  | 相对湿度/% |  | 53
5. 校准项目
5.1 波长示值误差和重复性 nm
波长标称值 |  | 波长实测值 |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  | 重复性
538 |  | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 542.1 |  | 4.1 |  | 0
5.2 透射比示值误差和重复性
标准值 |  | 透射比实测值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 重复性
8.5% |  | 8.9% | 9% | 9% | 8.967% | 0.4667% |  | 0.1%
16.6% |  | 17.1% | 17.2% | 17.4% | 17.23% | 0.6333% |  | 0.3%
27.6% |  | 28.3% | 28.3% | 28.1% | 28.23% | 0.6333% |  | 0.2%
5.3 线性相关系数
标准溶液 | 标准溶液浓度 （μg/mL） |  | 吸光度测得值 |  |  | 平均值 |  | 线性相关系数
水中亚硝酸盐溶液标准物质 | 0.02 |  | 0.033 | 0.027 | 0.031 | 0.030333 |  | 0.99735
| 0.06 |  | 0.085 | 0.081 | 0.073 | 0.079667 |  |  |  | 0.59798
| 0.1 |  | 0.163 | 0.152 | 0.171 | 0.162
| 0.15 |  | 0.237 | 0.251 | 0.264 | 0.25067
| 0.2 |  | 0.304 | 0.315 | 0.339 | 0.31933
5.4 稳定性
波长/nm | 吸光度测得值 | [6 empty] | 稳定性
| 0min | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min
538 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005
5.5 通道间差异
标准溶液浓度（重铬酸钾） |  | 各通道吸光度测得值 | [5 empty] | 通道间差异
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
100mg/L |  | 0.416 | 0.426 | 0.409 | 0.414 | 0.416 | 0.409 | 0.017
5.6 检测仪的示值误差与重复性
参数 | 浓度（μg/mL） |  | 测得值（mg/L） |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性
亚硝酸盐 | 0.1 |  | 0.103 | 0.098 | 0.107 | 0.102 | 0.10218 | 2.182% | 5.375%
|  |  | 0.104 | 0.106 | 0.097 | 0.112
|  |  | 0.097 | 0.093 | 0.105
5.7 灵敏度
灵敏度 |  | 标准溶液 |  | 浓度/（mg/L） |  | 抑制率值/%
|  | 甲胺磷甲醇溶液 |  | 0.8 |  | 55.7%
校准日期 |  | 2026-02-28

## Sheet5
1. 委托单位信息
委托单位名称 |  | 贵州食尚源商贸有限公司 |  |  | 地址 |  | 遵义市赤水市
2. 被校计量器具信息
计量器具名称 |  | 一体化食品安全综合分析仪 |  |  | 制造厂 |  | 厦门海荭兴仪器股份有限公司
规格型号 |  | HHX-ZH2H1 |  |  | 出厂编号 |  | 202102250063
3. 本次校准使用的计量标准器信息
计量标准器名称 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 测量范围 |  | 证书编号 |  | 有效期至
光谱仪 |  | U=0.5nm，k=2 |  | （200~1100）nm |  | 校准字第202504110591号 |  | 2026-04-27
中性滤光片 |  | Urel=0.37%，k=2 |  | （5~35）% |  | 校准字第202512108692~94号 |  | 2026-12-25
甲胺磷甲醇溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 1.00mg/mL |  | 24101 |  | 2027-09-26
二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 100μg/mL(以SO2计） |  | GBW(E)082093 |  | 2027-06-17
水中亚硝酸盐溶液标准物质 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)084164 |  | 2027-03-11
水中甲醛 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)082266 |  | 2027-01-23
4. 校准环境条件及地点
地点 | 本院实验室 |  | 温度/℃ | 19.6 |  | 相对湿度/% |  | 52
5. 校准项目
5.1 波长示值误差和重复性 nm
波长标称值 |  | 波长实测值 |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  | 重复性
550 |  | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 |  | 2.3 |  | 0
5.2 透射比示值误差和重复性
标准值 |  | 透射比实测值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 重复性
8.5% |  | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | -0.6% |  | 0%
16.6% |  | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | -0.4% |  | 0%
27.6% |  | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | -0.7% |  | 0%
5.3 线性相关系数
标准溶液 | 标准溶液浓度 （μg/mL） |  | 吸光度测得值 |  |  | 平均值 |  | 线性相关系数
二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 | 0.4 |  | 0.262 | 0.271 | 0.283 | 0.272 |  | 0.99833
| 0.8 |  | 0.581 | 0.596 | 0.579 | 0.58533
| 1.2 |  | 0.912 | 0.923 | 0.931 | 0.922
| 2 |  | 1.533 | 1.544 | 1.548 | 1.5417
| 3 |  | 2.178 | 2.163 | 2.174 | 2.1717
5.4 稳定性
波长/nm | 吸光度测得值 | [6 empty] | 稳定性
| 0min | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min
550 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005
5.5 通道间差异
标准溶液浓度（重铬酸钾） |  | 各通道吸光度测得值 | [5 empty] | 通道间差异
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
100mg/L |  | 0.394 | 0.391 | 0.397 | 0.402 | 0.388 | 0.388 | 0.014
5.6 检测仪的示值误差与重复性
参数 | 浓度（μg/mL） |  | 测得值（mg/L） |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性
亚硫酸盐 | 1.2 |  | 1.227 | 1.234 | 1.217 | 1.236 | 1.2289 | 2.409% | 0.4313%
|  |  | 1.228 | 1.229 | 1.228 | 1.227
|  |  | 1.236 | 1.227 | 1.229
5.7 灵敏度
灵敏度 |  | 标准溶液 |  | 浓度/（mg/L） |  | 抑制率值/%
|  | 甲胺磷甲醇溶液 |  | 0.8 |  | 62.9%
校准日期 |  | 2026-02-26

## Sheet6
1. 委托单位信息
委托单位名称 |  | 贵州遵义聚晖商务服务有限责任公司 |  |  | 地址 |  | 遵义市播州区
2. 被校计量器具信息
计量器具名称 |  | 多功能食品安全检测仪 |  |  | 制造厂 |  | 山东来因光电科技有限公司
规格型号 |  | IN-G600 |  |  | 出厂编号 |  | 2023AG0120251D1
3. 本次校准使用的计量标准器信息
计量标准器名称 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 测量范围 |  | 证书编号 |  | 有效期至
光谱仪 |  | U=0.5nm，k=2 |  | （200~1100）nm |  | 校准字第202504110591号 |  | 2026-04-27
中性滤光片 |  | Urel=0.37%，k=2 |  | （5~35）% |  | 校准字第202512108692~94号 |  | 2026-12-25
甲胺磷甲醇溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 1.00mg/mL |  | 24101 |  | 2027-09-26
二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 |  | Urel=1.0%，k=2 |  | 100μg/mL(以SO2计） |  | GBW(E)082093 |  | 2027-06-17
水中亚硝酸盐溶液标准物质 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)084164 |  | 2027-03-11
水中甲醛 |  | Urel=2.0%，k=2 |  | 100μg/mL |  | GBW(E)082266 |  | 2027-01-23
4. 校准环境条件及地点
地点 | 本院实验室 |  | 温度/℃ | 23.4 |  | 相对湿度/% |  | 65
5. 校准项目
5.1 波长示值误差和重复性 nm
波长标称值 |  | 波长实测值 |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  | 重复性
550 |  | 546.3 | 546.7 | 546.6 | 546.5333 |  | -3.4667 |  | 0.4
5.2 透射比示值误差和重复性
标准值 |  | 透射比实测值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 重复性
8.5% |  | 8.3% | 8.6% | 8.6% | 8.5% | 0% |  | 0.3%
16.6% |  | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | -0.2% |  | 0%
27.6% |  | 27% | 27% | 27% | 27% | -0.6% |  | 0%
5.3 线性相关系数
标准溶液 | 标准溶液浓度 （μg/mL） |  | 吸光度测得值 |  |  | 平均值 |  | 线性相关系数
二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 | 0.4 |  | 0.311 | 0.315 | 0.314 | 0.31333 |  | 0.99912
| 0.8 |  | 0.704 | 0.715 | 0.702 | 0.707
| 1.2 |  | 1.082 | 1.067 | 1.058 | 1.069
| 2 |  | 1.941 | 1.924 | 1.933 | 1.9327
| 3 |  | 2.806 | 2.767 | 2.788 | 2.787
5.4 稳定性
波长/nm | 吸光度测得值 | [6 empty] | 稳定性
| 0min | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min
550 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004
5.5 通道间差异
标准溶液浓度（重铬酸钾） |  | 各通道吸光度测得值 | [5 empty] | 通道间差异
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
100mg/L |  | 0.416 | 0.408 | 0.416 | 0.419 | 0.407 | 0.419 | 0.012
5.6 检测仪的示值误差与重复性
参数 | 浓度（μg/mL） |  | 测得值（mg/L） |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性
亚硫酸盐 | 1.2 |  | 1.189 | 1.175 | 1.232 | 1.198 | 1.1849 | -1.258% | 1.661%
|  |  | 1.169 | 1.162 | 1.178 | 1.191
|  |  | 1.183 | 1.164 | 1.193
5.7 灵敏度
灵敏度 |  | 标准溶液 |  | 浓度/（mg/L） |  | 抑制率值/%
|  | 甲胺磷甲醇溶液 |  | 0.8 |  | 59.5%
校准日期 |  | 2025-10-10

## 手机模板 (hidden)
1.波长
波长标称值 |  | 波长实测值 |  |  | 平均值 |  | 误差
413 |  | 414.6 | 414.6 | 414.5 | 414.5667 |  | 0
2.透射比示值和重复性
标准值 | 通道 | 透射比实测值 |  |  | 平均值 | 误差 | 重复性
10% | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | -0.2% | 0%
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20% | 1 | 17.2% | 17.4% | 17.4% | 17.33% | 0.7333% | 0.2%
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30% | 1 | 28.1% | 28.3% | 28.1% | 28.17% | 0.5667% | 0.2%
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
稳定性 | 通道 | 初始值 | 变化最大值 | 变化最大值与初始值之差 |  |  | 通道间差异 | #REF!
| 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 | #REF!
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | #REF!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | #REF!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | #REF!
| 6 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 6 | #REF!
灵敏度 |  | 农药名称 |  | 浓度/（mg/L） |  | 抑制率值/%
|  | 灭多威 |  | #REF! |  | #REF!
|  | 甲胺磷 |  | 0.8 |  | 63.4%