多参数食品现场快速检测仪校准规范

不确定度评定报告

遵义市产品质量检验检测院

（遵义市综合检验检测中心）

2026年05月

前  言

本分析报告选取了一台常见的生产厂家、型号和测量范围的具有代表性的多参数食品现场快速检测仪，根据校准规范的方法对波长示值误差、透射比示值误差、灵敏度、测量重复性、线性相关系数、通道间差异等技术指标进行校准，给出示值误差测量结果的不确定度分析报告。

一、波长示值误差不确定度的评定

1、概述

按规范要求，把光纤光谱仪的探头依次置于样品室的各个通道中，测量检测仪的峰值波长，重复测量3次取平均值，计算波长误差。

2、测量模型

式中：

—3次测量的平均值，nm；

—波长标称值，nm。

测量量与彼此不相关，有

其中，灵敏系数，

因此，波长示值误差的不确定度可计算如下：

3、不确定度的评定

3.1 光纤光谱仪的不确定度

光纤光谱仪的不确定度由校准证书给出，其扩展不确定度为U=1.0nm，k=2，故

3.2 测量重复性引入的不确定度

按照规范要求，选用一台多参数食品现场快速检测仪，其测量波长为412nm，用光纤光谱仪重复测量10次，数据如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值/nm | 413.2 | 414.5 | 412．7 | 413.6 | 415.2 | 411.7 | 412.8 | 415.1 | 413.9 | 414.2 |
| 平均值/nm | 413.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单次实验标准偏差为： nm

重复测量3次，则测量重复性引入的标准不确定度为：

3.3 合成标准不确定度

3.4 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U=2×0.82 nm≈1.7nm

二、透射比示值误差不确定度的评定

1、概述

按规范要求，用透射比标称值约为10%的中性滤光片，依次放入样品室每个通道中，重复测量透射比3次。计算滤光片透射比示值误差。

2、 测量模型

式中：

—3次测量的平均值，%；

—透射比标准值，%

测量量与彼此不相关，有：

其中，灵敏系数，

因此，透射比示值误差的不确定度可计算如下：

3、不确定度的评定

3.1  中性滤光片的不确定度

标准滤光片的不确定度由校准证书给出，其扩展不确定度为U=0.37%，k=2。故

3.2 测量重复性引入的不确定度

按照规范要求，选用透射比标称值为10%的标准滤光片，连续测量10次，数据如下表：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值/% | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.3 |
| 平均值/% | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单次实验标准偏差为：

重复测量3次，则测量重复性引入的标准不确定为：

3.3 合成标准不确定度

3.4 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U=2×0.21%≈0.5%

三、灵敏度校准不确定度的评定

1、概述

按照校准规范所述农药标准溶液的要求，依据检测仪使用说明书配制相应浓度的农药标准溶液与对照溶液，读取并计算农药标准溶液反应3min吸光度变化值和对照溶液反应3min吸光度变化值，计算抑制率。

2、 测量模型

式中：

IR---抑制率；

---对照溶液反应3min吸光度变化值；

---农药标准溶液反应3min吸光度变化值。

不确定度传播律

测量量与彼此不相关，有：

其中，灵敏系数，

因此，抑制率的不确定度可计算如下：

3、 不确定度的评定

3.1  标准溶液反应3min吸光度变化值引入的不确定度

采用有证标准物质，其定值不确定度为3%，包含因子k=2。则标准物质的引入的不确定度分量为：

由于环境条件、人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的不确定度，可采用A类评定。按要求配制10份标准溶液，读取溶液反应3min吸光度变化值，计算其相对标准偏差为3.2%。按照规范实际重复测量3次，故：

由于和不相关，则：

3.2  对照溶液反应3min吸光度变化值引入的不确定度

由于环境条件、人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的不确定度，可采用A类评定。按要求配制10份标准溶液，读取溶液反应3min吸光度变化值，计算其相对标准偏差为1.8%。按照规范实际重复测量3次，故：

3.3合成标准不确定度

3.4 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U=2×2.6%=5.2%

四、校准结果的不确定度报告

波长、透射比、灵敏度项目校准结果的不确定度报告见表3。

表3 葡萄糖项目示值误差校准结果的不确定度报告

| 项目名称 | 校准项目 | 校准结果 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 波长 | 示值误差 | 413.69 nm | 1.7 nm |
| 透射比 | 示值误差 | 8.49% | 0.5% |
| 灵敏度 | 灵敏度 | 3.2% | 5.2% |

无、总结

本报告依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》及相关校准规范，对多参数食品现场快速检测仪的校准结果进行了系统的测量不确定度评定。通过对校准全过程中不确定度来源的识别与分析，明确了标准物质定值及配制过程、仪器测量重复性、仪器自身分辨力等因素对最终测量结果的影响。

结果表明，在校准过程中，校准波长示值误差时，仪器测量重复性引入的不确定度分量占据主导地位，其次是标准器量值溯源引入的分量；校准透射比示值误差时，标准物质中性滤光片引入的不确定度分量占据主导地位，其次是重复性引入的不确定度分量；校准透射比时，农药标准溶液引入的不确定度分量占据主导地位，其次是对照溶液引入的分量；通过科学计算各分量并进行合成，最终得出该仪器波长示值误差、透射比示值误差以及灵敏度校准结果的扩展不确定度，其数值符合相关技术规范的要求。

本报告客观反映了多参数食品现场快速检测仪校准规范给出的校准过程和方法可行，为仪器的后续使用、量值溯源及测量结果的合理应用提供了科学依据，对保障检测数据的准确性与一致性具有重要意义。