贵州省地方计量技术规范规范

JJF（黔）XXX-20XX

炉温跟踪仪校准规范

Calibration Specification for the Furnace Temperature Track Logger

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                         20XX-XX-XX实施

贵州省市场监督管理局发布

JJF（黔）XXXX- 20XX

炉温跟踪仪校准规范

Calibration Specification for the

Furnace Temperature Track Logger

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州省计量测试院

六盘水市检验检测中心

参加起草单位：黔南州检验检测院

贵州省人民医院

贵阳北控水务有限责任公司

本规范委托****负责解释

本规范主要起草人：

肖小庭（贵州省计量测试院）

牟圣杰（贵州省计量测试院）

陈  恩（六盘水市检验检测中心）

本规范参与起草人：

罗安华（贵州省计量测试院）

瞿杨霞（黔南州检验检测院）

张文媛（贵州省人民医院）

林  洁（贵阳北控水务有限责任公司）

目录

引言	II

1范围	1

2引用文件	1

3 术语	1

4 概述	2

5计量特性	2

5.1温度示值误差	2

5.2温度示值一致性	3

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2测量标准及其他设备	3

7校准项目和校准方法	4

7.1校准项目	4

7.2校准前检查	4

7.3校准方法	4

8 校准结果表达	7

9 复校时间间隔	7

附录A炉温跟踪仪校准记录参考格式	8

附录B炉温跟踪仪校准证书参考格式	9

附录C 炉温跟踪仪温度示值误差测量不确定度评定	10

引言

本规范依据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》编写，相关术语及测量不确定度评定遵循JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》两个文件。

本规范为首次发布。

炉温跟踪仪校准规范

1范围

本规范适用于测量范围为（-40～1200）℃的炉温跟踪仪的校准。

2引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》

JJF 1171-2024 《温湿度巡回检测仪校准规范》

JJF 1637-2017 《廉金属热电偶校准规范》

JJG 141-2013 《工作用贵金属热电偶》

JJF 1366—2012《温度数据采集仪校准规范》

GB/T 35585-2017《炉温跟踪仪》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

3.1炉温跟踪仪furnace temperature track logger

又名炉温测试仪，用于测量工业高温炉(窑)温度并具有数据存储、处理和导出功能的装置。

3.2记录间隔record interval

记录仪存储相邻两组测得数据的时间间隔，

3.3发送间隔transmission interval

无线通信记录仪向通信接收端定时发送采集到的相邻两组数据的时间间隔

3.4无线通信wirelesscommunication

记录仪将采集到的数据通过无线传输方式传输到上位机通信接收端,完成数据的交互功能。

3.5温度示值误差temperatureindicationerror

炉温跟踪仪测温示值与标准温度的差值，单位为℃。

3.6温度示值一致性temperatureindicationconsistency

相同温度下，炉温跟踪仪各通道的温度示值最大值与最小值的差值。

4 概述

炉温跟踪仪是一种用于测量、监控和记录工业炉或高温设备内部温度的专用仪器。它广泛应用于冶金、化工、陶瓷、玻璃、热处理、光伏、电子等行业，用于监控炉温的准确性，保障工艺过程控制。炉温跟踪仪主要由测温传感器、信号采集处理模块、电源、通讯模块、数据存储模块、温度补偿模块、外壳和外部隔热盒等组成。

图1 炉温跟踪仪基本结构示意图

5计量特性

5.1温度示值误差

记录仪温度示值最大允许误差见表1

表1 温度示值最大允许误差

| 温度范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- |
| （-40～375）℃ | ±1.5℃ |
| （375～1200）℃ | ±0.004·t |
| 注：t为温度值，单位为℃。 |  |

5.2 温度示值一致性

温度示值一致性应不超过温度示值最大允许误差的绝对值。

注：以上所有指标不适用于合格性判别，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度：（15～35）℃

相对湿度：不大于85%

设备周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源以及较强空气对流等影响。环境条件还应满足被校仪器、所用标准仪器和其它配套设备正常使用的其它要求。

6.2测量标准及其他设备

测量标准的技术指标见表2：

表2 测测量标准及其他设备

| 序号 | 设备名称 |  | 技术要求 |  |  |  | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻 温度计 |  | 二等或以上 |  |  |  | 测量标准器 |
| 2 | 标准铂铑10-铂热电偶 |  | 二等或以上 |  |  |  |  |
| 3 | 电测设备 |  | 电阻相对最大允许误差:±5×10-5,分辨力不低于0.1mΩ |  |  |  | 与标准铂电阻温度计配套使用 |
|  |  |  | 电压准确度等级0.01 级,分辨力不低于0.1μV |  |  |  | 与标准铂铑10-铂热电偶配套使用 |
| 4 | 恒 温 设 备 | 恒温槽 | 温度范围/℃ | 温度均匀度/℃ |  | 温度波动度℃/10min | 温度源。恒温槽工作区域应具有足够深度，能够满足测量标准的正常使用要求。 |
|  |  |  |  | 工作区域水平温差 | 工作区域最大温差 |  |  |
|  |  |  | （-40~95）℃ | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |
|  |  |  | （95~300）℃ | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  |
|  |  |  | （300~600）℃ | 0.05 | 0.10 | 0.05 |  |
|  |  | 廉金属偶检定炉 | 300℃以上使用时应配置等温块;有效工作区域轴向30mm内任意两点温差绝对值不大于0.5℃;径向半径不小于14 nm范围内，同一截面任意两点的温差绝对值不大于0.25℃ |  |  |  |  |
|  |  | 贵金属偶检定炉(S型、R型) | 炉长约600mm，炉管内径约20mm，常用温度为1100℃炉内温度最高点偏离炉子几何中心不大于20 mm，温度最高点士20mm内有温度变化梯度:<00.4℃/10 mm 的均匀温场 |  |  |  |  |
|  |  | 贵金属偶检定炉(B型) | 炉长约600mm，炉管内径约20mm，常用温度为1500℃炉内温度最高点偏离炉子几何中心不大于20 mm，温度最高点士20mm内有温度变化梯度<0.5℃/10 mm 的均匀温场 |  |  |  |  |
|  |  | 恒温箱 | 测量范围：（-40~85）℃；温度偏差不超过±0.5℃， 有效工作区域内温度均匀度不超过0.5℃，温度波动度不超过±0.2℃/10 min |  |  |  | 为炉温跟踪仪提供工况温度环境。 |
| 5 | 高精度铂电阻温度计 |  | 测量范围（-40~85）℃，MPE：±0.05℃ |  |  |  | 监控工况环境 |
| 6 | 参考端恒温器 |  | MPE：±0.05℃ |  |  |  | 为标准铂铑10-铂热热电偶参考端提供0℃恒温场。 |
| 7 | 水三相点瓶 |  | 扩展不确定度优于0.001℃，k=2 |  |  |  | 测量标准铂电阻温度计Rtp值。 |
| 8 | 计时器 |  | MPE: ±0.5s/d |  |  |  | 测量标准器的时间间隔 |

7校准项目和校准方法

7.1 校准项目

炉温跟踪仪的校准项目为温度示值误差、温度示值一致性。

7.2校准前检查

按照炉温跟踪仪的操作说明，连接炉温跟踪仪和PC机，运行相应软件，检查炉温跟踪仪是否能够正常设置、启动、停止，按照设置的测量时间和测量间隔记录测量数据。

7.3校准方法

7.3.1校准点的选择

炉温跟踪仪校准温度点选择包括上限、下限温度点在内的均匀分布于测量范围内的5个校准点，也可以根据用户需求选择校准温度点。

恒温箱设定的工况温度一般选择包括炉温跟踪仪工况温度上、下限温度在内的三个温度点，也可以根据用户需求选择工况温度点

7.3.2 校准准备工作

根据炉温跟踪仪温度传感器的测温范围，选择相应的测量标准和配套设备。配置铂电阻传感器的炉温跟踪仪，使用标准铂电阻温度计作测量标准；校准前将标准铂电阻温度计放入冻制好的水三相点瓶中测量其Rtp值，以此计算标准温度值。配置热电偶传感器的炉温跟踪仪，使用标准铂铑10-铂热电偶作测量标准。

a）开启炉温跟踪仪电源，设置（或使用默认设定）并记录数据采集周期，并将炉温跟踪仪（不含隔热盒）放置入恒温箱内，恒温箱移至恒温槽或检定炉旁，并将测温传感器通过测试孔外接，将传感器测量端放置在恒温槽或检定炉内（如炉温跟踪仪传感器通道数量较多可分批次进行校准），并将测试孔用隔热材料塞紧。将高精度铂电阻温度计放入在恒温箱内中心点，对恒温箱温度场进行监测。

b）在恒温槽中校准时，封装良好的温度传感器可直接插入恒温槽中。若温度传感器不能直接接触槽内介质，可将其放置在内径与传感器直径相适应的玻璃试管中，并在管内放入适当导热介质（可与恒温槽介质相同），介质高度约为温度传感器探头长度的2/3。为消除玻璃试管内的空气对流，管口应用脱脂棉塞紧。传感器插入深度应不小于200 mm，测量标准与炉温跟踪仪温度传感器的测温端尽可能处于恒温槽工作区域内的同一水平面上。

c）在检定炉中校准时，应将标准铂铑10-铂热电偶套上高铝保护管，与炉温跟踪仪温度传感器一并插至均温块底部，炉口处用绝缘耐火材料封堵。标准铂铑10-铂热电偶的参考端连接参照JJF1262-2010中6.2.2.2的规定。

7.3.3 校准流程

a）设定恒温箱温度至工况温度，恒温箱显示温度达到设置温度后至少恒温30min；使用温度炉温跟踪仪监测恒温箱的温度偏差、温度波动度、温度均匀度，达到要求表2中对恒温箱的技术要求后方可开始校准，否则应对恒温箱的温度进行调整。

b）在恒温槽中校准时，应按照从低温到高温的顺序，逐点进行校准。将恒温设备的温度恒定在各校准温度点上，温度偏离校准点在±0.2℃以内（以测量标准示值为准），恒温槽温度波动不超过0.02℃/10 min，稳定时间不小于10 min后开始计算采集时间，至少记录4次。

c）在检定炉中校准时，应按照从低温到高温的顺序逐点进行校准。当测量标准示值偏离校准点±5℃以内，温度变化每分钟不超过0.2℃时，稳定时间不小于10 min后开始开始计算采集时间，至少记录4次。

在炉温跟踪仪采集数据时，读取并记录测量标准示值，按照炉温跟踪仪设置的测量间隔连续读取4次；待该校准温度点读数结束后，设置恒温槽或检定炉至下一个校准温度，待到达设定温度进入稳定状态后，再次进行读数，直至该工况温度下全部校准点完成校准；设置恒温箱至下一个工况温度，待稳定后重复上述校准流程，直至全部工况温度都校准结束。

7.3.4数据处理

7.3.4.1示值误差

取各通道读数的平均值与实际温度的差值计算该工况温度下该校准点的温度示值误差。

（1）

式中：

——在某工况温度某温度校准点上，炉温跟踪仪第i通道的温度示值误差，℃；

——在某工况温度某温度校准点上，炉温跟踪仪第i通道4次读数的平均值，℃；

——在某工况温度某温度校准点上，标准实际值，℃；

a）若以标准铂电阻温度计为标准器，则

（2）

——名义校准温度，℃；

——标准铂电阻温度计的电阻比；

——在某温度校准点上，标准铂电阻温度计4次读数平均值，Ω；

——标准铂电阻温度计水三相点的电阻值，Ω；

——温度t时标准铂电阻温度计分度表给出的电阻比；

——温度t时标准铂电阻温度计分度表给出的在温度t时对应的电阻比的变化率，℃-1。

b）若以标准铂铑10-铂热电偶为标准器，则

（3）

式中：

——名义校准温度，℃；

——标准热电偶证书上温度t时的热电动势值，mV；

——标准热电偶测得的热电动势4次读数平均值，mV；

——标准热电偶在t校准点的微分热电动势，μV/℃。

7.3.4.2温度示值一致性

取各通道读数示值误差最大值与最小数值之差为温度示值一致性。

（4）

式中：

——在某工况温度某温度校准点上，炉温跟踪仪温度示值一致性，℃；

——在某工况温度某温度校准点上，所有温度通道中示值误差最大值，℃；

——在某工况温度某温度校准点上，所有温度通道中示值误差最小值，℃。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

由于复校时间间隔是由仪器的使用情况、使用者和仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

建议复校时间间隔为1年，使用特别频繁时应适当缩短。在使用过程中经过修理、更换重要元器件等的一般需重新校准。

附录A炉温跟踪仪校准原始记录参考格式

炉温跟踪仪校准原始记录参考格式

| 委托单位 |  |  |  |  | 委托方地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 管理编号 |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |
| 本次校准所依据的方法规范： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量器具： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 编号 | 测量范围 | 型号规格 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 证书编号 | 证书有效期 | 溯源机构 |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 校准前检查

| 检查项目 | 外观 | 记录间隔 | 发送间隔 | 启停方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 |  |  |  |  |

2.测量误差的校准

：℃

| 工况温度 |  |  |  | 校准点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 标准示值 | 通道号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH1 | CH2 |  | CH3 |  | CH4 | …… | CHN |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值一致性 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度（k=2） | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：核验员：

附录B炉温跟踪仪校准证书参考格式

炉温跟踪仪校准证书参考格式

1.校准前检查

| 检查项目 | 外观 | 记录间隔 | 发送间隔 | 启停方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 |  |  |  |  |

2.测量误差

单位：℃

| 工况温度 |  |  |  | 校准点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | CH1 | CH2 | CH3 |  | CH4 |  | …… | CHN |
| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值一致性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C炉温跟踪仪温度示值误差测量不确定度评定

炉温跟踪仪温度示值误差测量不确定度评定

C.1 测量概述

C.1.1被校对象

炉温跟踪仪（温度传感器为K型热电偶），显示分辨力为0.1℃。

C.1.2 测量标准及其他设备

见表C.1。

表C.1测量标准及其他设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂铑10-铂热热电偶及配套电测设备 | 1.标准铂铑10-铂热热电偶一等；测量范围：（300~1300）℃; 2.吉时利2010，量程（0~100）mV，最大允许误差：±（37×10-6×读数+9×10-6×量程） | 标准器 |
| 2 | 冰点恒温器 | 最大允许偏差：±0.1℃ | 为标准铂铑10-铂热电偶参考端提供0℃恒温场 |
| 3 | 热电偶检定炉 | 配置均温块的恒温设备，温度范围满足校准的要求；热电偶插入均温块的深度与孔径之比大于10:1；从孔底算起轴向30 mm内温差不大于0.5℃；孔底同一截面任意孔间的温差绝对值不大于0.25℃ | 温度源 |

C.1.3 校准方法

按照本规范规定方法进行操作，当测量标准示值偏离校准点±5℃以内，温度变化每分钟不超过0.2℃时，开始读数，在每一校准点的完整读数过程中，温度变化不得超过0.5℃。测量标准铂铑10-铂热电偶的热电动势值并记录炉温跟踪仪通道显示值。

C.2测量模型

（C.1）

式中：

——在某工况温度某温度校准点上，炉温跟踪仪第i通道的温度示值误差，℃；

——在某工况温度某温度校准点上，炉温跟踪仪第i通道4次读数的平均值，℃；

——在某工况温度某温度校准点上，标准实际值，℃；

——名义校准温度，℃；

——标准热电偶证书上温度t时的热电动势值，mV；

——标准热电偶测得的热电动势11次读数平均值，mV；

——标准热电偶在t校准点的微分热电动势，μV/℃。

合成标准不确定度uc：

（C.2）

其中灵敏系数：

；；

C.3输入量标准不确定度评定

输入量标准不确定度包括炉温跟踪仪测量重复性引入的不确定度和炉温跟踪仪分辨力引入的不确定度，炉内金属均温块径向温场不均匀性引入的不确定度和炉温波动引入的不确定度。

输入量标准不确定度包括标准铂铑10-铂热电偶检定结果引入的不确定度和标准铂铑10-铂热电偶的年稳定性。

输入量引入的标准不确定度包括标准铂铑10-铂热电偶重复测量引入的不确定度、电测仪表测量误差引入的不确定度、转换开关读数寄生热电势引入的不确定度和热电偶参考端温度不均匀引入的不确定度。

标准不确定度分量及来源见表 C.2。

表C.2标准不确定度分量及来源

| 输入量 | 符号 | 不确定度来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 炉温跟踪仪测量重复性引入的不确定度u1 |
|  |  | 炉温跟踪仪分辨力引入的不确定度u2 |
|  |  | 炉内金属均温块径向温场不均匀性引入的不确定度u3 |
|  |  | 炉温波动引入的不确定度u4 |
|  |  | 标准铂铑10-铂热电偶检定结果引入的不确定度u5 |
|  |  | 标准铂铑10-铂热电偶的年稳定性u6 |
|  |  | 标准铂铑10-铂热电偶重复测量引入的不确定度u7 |
|  |  | 电测仪表测量误差引入的不确定度u8 |
|  |  | 转换开关读数寄生热电势引入的不确定度u9 |
|  |  | 热电偶参考端温度不均匀引入的不确定度u10 |

C.3.1输入量引入的标准不确定度

C.3.1.1 炉温跟踪仪测量重复性引入的不确定度u1

表C.3重复测量得到被校准数据

| 序号（n） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 999.8 | 999.7 | 999.5 | 999.3 | 999.7 | 999.4 | 999.5 | 999.2 | 999.7 | 999.2 |

标准偏差的公式如下：

(C.3)

则由测量重复性引入的标准不确定度分量：

u1 == 0.11℃

C.3.1.2 炉温跟踪仪分辨力引入的不确定度u2

炉温跟踪仪的分辨力为0.1℃，则半区间宽度为0.05℃，按均匀分布，可得：

0.029℃

C.3.1.3 炉内金属均温块径向温场不均匀性引入的不确定度u3

校准时，由于炉内放置的均温块径向温场不均匀，经测试约为0.21℃，取区间半宽为0.105℃，按均匀分布，则：

0.061℃

C.3.1.4 炉温波动引入的不确定度u3

每一组独立测量时，由于标准热电偶测得温场实际变化不超过2.0μV，以微分热电势11.54μV/℃计算，相当于0.173℃，取区间半宽为0.087℃，按照均匀分布考虑，则：

0.050℃

因此，输入量引入的标准不确定度的合成为：

0.24℃

C.3.2输入量引入的标准不确定度

C.3.2.1标准铂铑10-铂热电偶检定结果引入的不确定度u5

根据量传系统，标准铂铑10-铂热电偶扩展不确定度为0.5℃，约5.77 μV，k=2，则：

2.885 μV

C.3.2.2标准铂铑10-铂热电偶的年稳定性u6

标准铂铑10-铂热电偶在检定周期或校准间隔内热电动势变化一般不超过±5μV服从正态分布，则：

1.667 μV

因此，输入量引入的标准不确定度的合成为：

3.332 μV

C.3.3 输入量引入的标准不确定度

C.3.3.1 标准铂铑10-铂热电偶重复测量引入的不确定度u7

表C.4重复测量得到标准铂铑10-铂热电偶数据

| 序号（n） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（mV） | 9.4744 | 9.4749 | 9.4747 | 9.4750 | 9.4749 | 9.4752 | 9.4752 | 9.4750 | 9.4748 | 9.4746 |

标准偏差的公式如下：

(C.4)

则由标准铂铑10-铂热电偶测量重复性引入的标准不确定度分量：

u7 == 0.125μV

C.3.3.2电测仪表测量误差引入的不确定度u8

使用数字多用表吉时利2010进行测量时，量程（0~100）mV，最大允许误差为±（37×10-6×读数+9×10-6×量程），按均匀分布考虑，则：

0.722 μV

C.3.3.3 转换开关读数寄生热电势引入的不确定度u9

转换开关接触电势应小于0.5μV。按均匀分布考虑，则：

0.289 μV

C.3.3.4 热电偶参考端温度不均匀引入的不确定度u10

由经验和试验可得热电偶参考端即冰点恒温器带来的误差为±0.05℃，标准铂铑10-铂热电偶在冰点的微分热电势为5.403μV/℃，换算成电势值为±（5.403×0.05℃）=±0.27μV，按均匀分布考虑，则：

0.156 μV

因此，输入量引入的标准不确定度：

0.832μV

表C.5标准不确定度分量及来源

| 符号 | 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度分量ui | ¦ci¦ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u1 | 炉温跟踪仪测量重复性引入的不确定度 | 0.11℃ | 0.14℃ |
|  | u2 | 炉温跟踪仪分辨力引入的不确定度 | 0.03℃ |  |
|  | u3 | 炉内金属均温块径向温场不均匀性引入的不确定度 | 0.06℃ |  |
|  | u4 | 炉温波动引入的不确定度 | 0.05℃ |  |
|  | u5 | 标准铂铑10-铂热电偶检定结果引入的不确定度 | 2.885μV | 0.29℃ |
|  | u6 | 标准铂铑10-铂热电偶的年稳定性 | 1.667μV |  |
|  | u7 | 标准铂铑10-铂热电偶重复测量引入的不确定度 | 0.125μV | 0.07℃ |
|  | u8 | 电测仪表测量误差引入的不确定度 | 0.722μV |  |
|  | u9 | 转换开关读数寄生热电势引入的不确定度 | 0.289μV |  |
|  | u10 | 热电偶参考端温度不均匀引入的不确定度 | 0.156μV |  |

则：

0.33℃

C.5 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度评定为：

0.7℃（k=2）