炉温跟踪仪校准规范试验报告

- 温度示值误差、温度示值一致性试验方法

- 试验样品

样品名称：炉温测试仪；

型号：ET6063A；

出厂编号：584905

制造厂：DATAPAQ（英国）

试验温度：100℃、200℃、300℃、400℃；

通道个数：4个；

传感器类型：K型热电偶。

- 标准器信息：

标准铂电阻温度计（4973）、电测仪表（F200）、恒温油槽、热电偶检定炉。

- 试验环境

环境温度：20.1-22.0℃

环境湿度：40%RH-60%RH

- 试验方法

4.1将标准铂电阻温度计插入油槽，分别设置100℃、200℃、300℃。将被检炉温跟踪仪的4支热电偶插入直径5毫米长30毫米的试管底部，将试管插入油槽，用棉球堵住试管口，防止漏热。恒温槽稳定后，观察标准偶和被测炉温跟踪仪的读数，是否达到稳定条件。温度偏离校准点在±0.2℃以内（以测量标准示值为准），恒温槽温度波动不超过0.02℃/10 min，稳定时间不小于10 min后开始计算采集时间，至少记录4次。

实验结果如下：

100℃时测量数据								单位（℃）

| 次数 | 标准温度 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.011 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 |
| 2 | 100.011 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 |
| 3 | 100.012 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 |
| 4 | 100.011 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 |
| 平均值 | 100.011 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 |
| 温度示值误差 |  | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
| 温度示值一致性 |  | 0.2 |  |  |  |

200℃时测量数据								单位（℃）

| 次数 | 标准温度 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200.014 | 200.1 | 200.2 | 200.3 | 200.1 |
| 2 | 200.014 | 200.1 | 200.2 | 200.3 | 200.1 |
| 3 | 200.013 | 200.1 | 200.2 | 200.3 | 200.1 |
| 4 | 200.012 | 200.1 | 200.2 | 200.3 | 200.1 |
| 平均值 | 200.013 | 200.1 | 200.2 | 200.3 | 200.1 |
| 温度示值误差 |  | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.1 |
| 温度示值一致性 |  | 0.2 |  |  |  |

300℃时测量数据								单位（℃）

| 次数 | 标准温度 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 299.986 | 300.7 | 300.7 | 300.5 | 300.4 |
| 2 | 299.987 | 300.7 | 300.7 | 300.5 | 300.4 |
| 3 | 299.987 | 300.7 | 300.7 | 300.5 | 300.4 |
| 4 | 299.988 | 300.7 | 300.7 | 300.5 | 300.4 |
| 平均值 | 299.987 | 300.7 | 300.7 | 300.5 | 300.4 |
| 温度示值误差 |  | +0.7 | +0.7 | +0.5 | +0.4 |
| 温度示值一致性 |  | 0.3 |  |  |  |

4.2将标准热电偶和支被检热电偶插入热电偶检定炉均温块中，标准偶插入中间孔，被检偶插入周边孔，设置400℃。检定炉定后，观察标准偶和被测炉温跟踪仪的读数，是否达到稳定条件。温度偏离校准点在±5℃以内（以测量标准示值为准），温度变化每分钟不超过0.2℃时，稳定时间不小于10 min后开始开始计算采集时间，至少记录4次。

实验结果如下：

400℃时测量数据								单位（℃）

| 次数 | 标准温度 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400.02 | 400.8 | 400.9 | 401.1 | 400.5 |
| 2 | 400.03 | 400.8 | 400.9 | 401.1 | 400.5 |
| 3 | 400.03 | 400.8 | 400.9 | 401.1 | 400.5 |
| 4 | 400.05 | 400.8 | 400.9 | 401.1 | 400.5 |
| 平均值 | 400.03 | 400.8 | 400.9 | 401.1 | 400.5 |
| 温度示值误差 |  | +0.8 | +0.9 | +1.1 | +0.5 |
| 温度示值一致性 |  | 0.6 |  |  |  |

- 温度示值误差、温度示值一致性试验方法

1.试验样品

样品名称：多头测温仪；

型号：RDXL12SD；

出厂编号：ZY2022000036；

制造厂：OMEGA

试验温度：-40℃、0℃、0℃；

通道个数：5个；

传感器类型：K型热电偶。

- 标准器信息：

标准铂电阻温度计（4973）、电测仪表（F200）、制冷恒温槽、恒温水槽。

- 试验环境

环境温度：20.1-22.0℃

环境湿度：40%RH-60%RH

- 试验方法

4.1将标准铂电阻温度计插入恒温槽，分别设置0℃、-40℃、50℃。将被检炉温跟踪仪的4支热电偶插入直径5毫米长30毫米的试管底部，将试管插入恒温槽，用棉球堵住试管口，防止漏热。恒温槽稳定后，观察标准偶和被测炉温跟踪仪的读数，是否达到稳定条件。温度偏离校准点在±0.2℃以内（以测量标准示值为准），恒温槽温度波动不超过0.02℃/10 min，稳定时间不小于10 min后开始计算采集时间，至少记录4次。

实验结果如下：

0℃时测量数据								单位（℃）

| 次数 | 标准温度 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.011 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | 0.011 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 3 | 0.012 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 4 | 0.011 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 平均值 | 0.011 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 温度示值误差 |  | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 温度示值一致性 |  | 0.3 |  |  |  |  |

-40℃时测量数据								单位（℃）

| 次数 | 标准温度 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -40.016 | -40.5 | -40.4 | -40.7 | -40.1 | -40.0 |
| 2 | -40.017 | -40.5 | -40.4 | -40.7 | -40.1 | -40.0 |
| 3 | -40.017 | -40.5 | -40.4 | -40.7 | -40.1 | -40.0 |
| 4 | -40.018 | -40.5 | -40.4 | -40.7 | -40.1 | -40.0 |
| 平均值 | -40.017 | -40.5 | -40.4 | -40.7 | -40.1 | -40.0 |
| 温度示值误差 |  | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | 0.0 |
| 温度示值一致性 |  | 0.7 |  |  |  |  |

50℃时测量数据								单位（℃）

| 次数 | 标准温度 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50.004 | 50.0 | 49.7 | 50.1 | 49.9 | 50.2 |
| 2 | 50.004 | 50.0 | 49.7 | 50.1 | 49.9 | 50.2 |
| 3 | 50.005 | 50.0 | 49.7 | 50.1 | 49.9 | 50.2 |
| 4 | 50.006 | 50.0 | 49.7 | 50.1 | 49.9 | 50.2 |
| 平均值 | 50.005 | 50.0 | 49.7 | 50.1 | 49.9 | 50.2 |
| 温度示值误差 |  | 0.0 | -0.3 | +0.1 | -0.1 | +0.2 |
| 温度示值一致性 |  | 0.5 |  |  |  |  |