炉温跟踪仪温度示值误差测量不确定度评定报告

1 测量概述

1.1被校对象

炉温跟踪仪（温度传感器为K型热电偶），显示分辨力为0.1℃。

1.2 测量标准及其他设备

见表1。

表1测量标准及其他设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂铑10-铂热热电偶及配套电测设备 | 1.标准铂铑10-铂热热电偶一等；测量范围：（300~1300）℃; 2.吉时利2010，量程（0~100）mV，最大允许误差：±（37×10-6×读数+9×10-6×量程） | 标准器 |
| 2 | 冰点恒温器 | 最大允许偏差：±0.1℃ | 为标准铂铑10-铂热电偶参考端提供0℃恒温场 |
| 3 | 热电偶检定炉 | 配置均温块的恒温设备，温度范围满足校准的要求；热电偶插入均温块的深度与孔径之比大于10:1；从孔底算起轴向30 mm内温差不大于0.5℃；孔底同一截面任意孔间的温差绝对值不大于0.25℃ | 温度源 |

1.3 校准方法

按照本规范规定方法进行操作，当测量标准示值偏离校准点±5℃以内，温度变化每分钟不超过0.2℃时，开始读数，在每一校准点的完整读数过程中，温度变化不得超过0.5℃。测量标准铂铑10-铂热电偶的热电动势值并记录炉温跟踪仪通道显示值。

2测量模型

（1）

式中：

——在某工况温度某温度校准点上，炉温跟踪仪第i通道的温度示值误差，℃；

——在某工况温度某温度校准点上，炉温跟踪仪第i通道4次读数的平均值，℃；

——在某工况温度某温度校准点上，标准实际值，℃；

——名义校准温度，℃；

——标准热电偶证书上温度t时的热电动势值，mV；

——标准热电偶测得的热电动势11次读数平均值，mV；

——标准热电偶在t校准点的微分热电动势，μV/℃。

合成标准不确定度uc：

（2）

其中灵敏系数：

；；

3输入量标准不确定度评定

输入量标准不确定度包括炉温跟踪仪测量重复性引入的不确定度和炉温跟踪仪分辨力引入的不确定度，炉内金属均温块径向温场不均匀性引入的不确定度和炉温波动引入的不确定度。

输入量标准不确定度包括标准铂铑10-铂热电偶检定结果引入的不确定度和标准铂铑10-铂热电偶的年稳定性。

输入量引入的标准不确定度包括标准铂铑10-铂热电偶重复测量引入的不确定度、电测仪表测量误差引入的不确定度、转换开关读数寄生热电势引入的不确定度和热电偶参考端温度不均匀引入的不确定度。

标准不确定度分量及来源见表 2。

表2标准不确定度分量及来源

| 输入量 | 符号 | 不确定度来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 炉温跟踪仪测量重复性引入的不确定度u1 |
|  |  | 炉温跟踪仪分辨力引入的不确定度u2 |
|  |  | 炉内金属均温块径向温场不均匀性引入的不确定度u3 |
|  |  | 炉温波动引入的不确定度u4 |
|  |  | 标准铂铑10-铂热电偶检定结果引入的不确定度u5 |
|  |  | 标准铂铑10-铂热电偶的年稳定性u6 |
|  |  | 标准铂铑10-铂热电偶重复测量引入的不确定度u7 |
|  |  | 电测仪表测量误差引入的不确定度u8 |
|  |  | 转换开关读数寄生热电势引入的不确定度u9 |
|  |  | 热电偶参考端温度不均匀引入的不确定度u10 |

3.1输入量引入的标准不确定度

3.1.1 炉温跟踪仪测量重复性引入的不确定度u1

表3重复测量得到被校准数据

| 序号（n） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 999.8 | 999.7 | 999.5 | 999.3 | 999.7 | 999.4 | 999.5 | 999.2 | 999.7 | 999.2 |

标准偏差的公式如下：

(3)

则由测量重复性引入的标准不确定度分量：

u1 == 0.11℃

3.1.2 炉温跟踪仪分辨力引入的不确定度u2

炉温跟踪仪的分辨力为0.1℃，则半区间宽度为0.05℃，按均匀分布，可得：

0.029℃

3.1.3 炉内金属均温块径向温场不均匀性引入的不确定度u3

校准时，由于炉内放置的均温块径向温场不均匀，经测试约为0.21℃，取区间半宽为0.105℃，按均匀分布，则：

0.061℃

3.1.4 炉温波动引入的不确定度u3

每一组独立测量时，由于标准热电偶测得温场实际变化不超过2.0μV，以微分热电势11.54μV/℃计算，相当于0.173℃，取区间半宽为0.087℃，按照均匀分布考虑，则：

0.050℃

因此，输入量引入的标准不确定度的合成为：

0.24℃

3.2输入量引入的标准不确定度

3.2.1标准铂铑10-铂热电偶检定结果引入的不确定度u5

根据量传系统，标准铂铑10-铂热电偶扩展不确定度为0.5℃，约5.77 μV，k=2，则：

2.885 μV

3.2.2标准铂铑10-铂热电偶的年稳定性u6

标准铂铑10-铂热电偶在检定周期或校准间隔内热电动势变化一般不超过±5μV服从正态分布，则：

1.667 μV

因此，输入量引入的标准不确定度的合成为：

3.332 μV

3.3 输入量引入的标准不确定度

3.3.1 标准铂铑10-铂热电偶重复测量引入的不确定度u7

表4重复测量得到标准铂铑10-铂热电偶数据

| 序号（n） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（mV） | 9.4744 | 9.4749 | 9.4747 | 9.4750 | 9.4749 | 9.4752 | 9.4752 | 9.4750 | 9.4748 | 9.4746 |

标准偏差的公式如下：

(4)

则由标准铂铑10-铂热电偶测量重复性引入的标准不确定度分量：

u7 == 0.125μV

3.3.2电测仪表测量误差引入的不确定度u8

使用数字多用表吉时利2010进行测量时，量程（0~100）mV，最大允许误差为±（37×10-6×读数+9×10-6×量程），按均匀分布考虑，则：

0.722 μV

3.3.3 转换开关读数寄生热电势引入的不确定度u9

转换开关接触电势应小于0.5μV。按均匀分布考虑，则：

0.289 μV

3.3.4 热电偶参考端温度不均匀引入的不确定度u10

由经验和试验可得热电偶参考端即冰点恒温器带来的误差为±0.05℃，标准铂铑10-铂热电偶在冰点的微分热电势为5.403μV/℃，换算成电势值为±（5.403×0.05℃）=±0.27μV，按均匀分布考虑，则：

0.156 μV

因此，输入量引入的标准不确定度：

0.832μV

表5标准不确定度分量及来源

| 符号 | 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度分量ui | ¦ci¦ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u1 | 炉温跟踪仪测量重复性引入的不确定度 | 0.11℃ | 0.14℃ |
|  | u2 | 炉温跟踪仪分辨力引入的不确定度 | 0.03℃ |  |
|  | u3 | 炉内金属均温块径向温场不均匀性引入的不确定度 | 0.06℃ |  |
|  | u4 | 炉温波动引入的不确定度 | 0.05℃ |  |
|  | u5 | 标准铂铑10-铂热电偶检定结果引入的不确定度 | 2.885μV | 0.29℃ |
|  | u6 | 标准铂铑10-铂热电偶的年稳定性 | 1.667μV |  |
|  | u7 | 标准铂铑10-铂热电偶重复测量引入的不确定度 | 0.125μV | 0.07℃ |
|  | u8 | 电测仪表测量误差引入的不确定度 | 0.722μV |  |
|  | u9 | 转换开关读数寄生热电势引入的不确定度 | 0.289μV |  |
|  | u10 | 热电偶参考端温度不均匀引入的不确定度 | 0.156μV |  |

则：

0.33℃

5 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度评定为：

0.7℃（k=2）