贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）XXXX-XXXX

酶-电极法生物传感器分析仪校准规范

Calibration Specification forBiosensors Analyzer

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布												  XXXX-XX-XX实施

贵州省市场监督管理局 发 布

酶-电极法生物传感器	JJF（黔）XXXX-XXXX

分析仪校准规范

Calibration Specification for

Biosensors Analyzer

归  口  单  位：遵义市市场监督管理局

主要起草单位：遵义市产品质量检验检测院

(遵义市综合检验检测中心)

贵州众溯计量检验检测有限公司

参加起草单位：遵义市产品质量检验检测院

(遵义市综合检验检测中心)

贵州省计量测试院

本规范委托 遵义市产品质量检验检测院(遵义市综合检验检测中心)  负责解释

# 本规范主要起草人：

# 邹明松  [遵义市产品质量检验检测院

# (遵义市综合检验检测中心)]

# 邵诗衢 （贵州众溯计量检验检测有限公司）

# 范贵鹏  [遵义市产品质量检验检测院

# (遵义市综合检验检测中心)]

# 参加起草人：

# 黄永松  [遵义市产品质量检验检测院

# (遵义市综合检验检测中心)]

# 唐斌斌  [遵义市产品质量检验检测院

# (遵义市综合检验检测中心)]

# 李留进  [遵义市产品质量检验检测院

# (遵义市综合检验检测中心)]

# 张晓娟  (贵州省计量测试院)

目  录

引 言	( II )

1 范围	( 1 )

2  引用文件	( 1 )

3  概述	( 1 )

4  计量特性	( 1 )

4.1  通用技术要求	( 1 )

4.2  示值误差	( 2 )

4.3  测量重复性	( 2 )

4.4  测量线性	( 2 )

5  校准条件	( 2 )

5.1  环境条件	( 2 )

5.2  标准物质及配套设备	( 2 )

6  校准项目和校准方法	( 2 )

6.1  校准项目	( 2 )

6.2  校准方法	( 2 )

7  校准结果的表达	( 4 )

8  复校时间间隔	( 5 )

附录A标准溶液的配置（推荐）方法	( 6 )

附录B校准原始记录（推荐）格式	( 7 )

附录C校准证书内页（推荐）格式	( 9 )

附录D示值误差测量不确定度评定示例	( 10 )

I

# 引  言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范的制定，参考了GB/T 16285-2008《食品中葡萄糖的测定 酶-比色法和酶-电极法》、QB/T 5712-2022《发酵液中L-乳酸的测定 酶电极法》、QB/T 5713-2022《发酵液中L-谷氨酸的测定 酶电极法》和QB/T 5714-2022《发酵液中L-赖氨酸的测定 酶电极法》                  相关内容。

本规范为首次发布。

II

酶-电极法生物传感器分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于酶-电极法（生物氧化酶膜电化学法）原理的酶-电极法生物传感器分析仪的校准，其他采用酶-电极法测量的仪器可以参照本规范校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

JJF 1071—2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

酶-电极法生物传感器分析仪是一种将生物化学反应与电化学检测技术相组合的分析装置。利用固定在电极表面的酶作为高选择性的识别元件，通过检测酶催化反应过程中产生的电信号变化，来对待测物进行定量分析。

该仪器的核心是酶电极，主要由生物识别元件（酶膜）和信号转换器（基体电极）两个基本单元构成。

4 计量特性

4.1 通用技术要求

4.1.1 标志与标识

仪器上应标明仪器名称、型号、编号、制造厂名、制造日期、额定工作电源电压及频率等信息。

4.1.2 外观及结构

1

仪器应表面平整、清洁，无影响正常工作的损伤，各开关、旋钮、按键或屏幕应能正常操作和控制。

4.1.3 通电检查

通电后，仪器屏幕显示正常，无断字、闪屏等影响读数观察情况。

4.2 示值误差

示值相对误差不超过±20 %。

4.3 测量重复性

测量重复性相对标准偏差小于2 %。

4.4 测量线性

测量线性相关系数不小于0.995。

注1：以上计量特性要求仅供参考，不作为判定依据。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度：（15～35）℃，相对湿度：（40～85）%。

5.1.2 仪器应安装在平稳无振动的工作台上，周围无强磁场和电场干扰，无直射光源照射仪器。

5.2 标准物质及配套设备

5.2.1 标准物质

校准时应使用经国家计量行政主管部门批准颁布的有证标准物质。

5.2.2 干燥箱：控温精度不大于0.1 ℃，温度偏差不超过±2 ℃。

5.2.3 电子天平：准确度等级为级，最小分度值不大于0.1 mg。

5.2.4 分度吸量管：准确度等级为A级，需检定合格。

5.2.5 单标线容量瓶：准确度等级为A级，需检定合格。

5.2.6 去离子水：符合GB/T 6682-2008要求的一级水。

6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 标识及外观检查 |
| 2 | 示值误差 |
| 3 | 测量重复性 |
| 4 | 2 测量线性 |

6.2 校准方法

6.2.1 标识及外观检查

按通用技术要求，用目视及手动方法逐一进行检查。

6.2.2 校准前的准备

6.2.2.1 仪器的准备

校准前，按照仪器的使用说明书进行仪器自校，当酶电极响应信号小于200时，应更换相应的氧化酶酶膜，使仪器各项目参数处于正常工作状态。

注2：若被校仪器没有酶膜活性的判定功能，校准前需要保证仪器使用的酶膜符合使用寿命及限次。

6.2.2.2 标准物质的准备

根据仪器各项目的测量范围，选取各项目对应的标准物质，分别配置各项目标准物质的校准浓度点。

注3：各项目标准物质的校准浓度点，分别选取为约满量程的25 %、50 %、75 %、100 %四个浓度点。

6.2.3 示值误差

仪器自校通过后，分别选取各项目标准物质的校准浓度点，逐一对各项目标准物质的校准浓度点进行测定（测定时，进样量与仪器自校时保持一致），每个浓度点分别进行3次重复测量，取3次测量的算术平均值，按公式（1）分别计算各项目各浓度点的示值误差。

（1）

式中：

——示值误差，%；

——3次测量值的平均值，g/L；

——标准物质的标称值，g/L。

6.2.4 测量重复性

仪器自校通过后，分别选取各项目标准物质浓度为约满量程的50%浓度点，逐一对各项目标准物质浓度点进行测定（测定时，进样量与仪器自校时保持一致），各项目分

别进行7次重复测量，按公式（2）计算仪器各项目的重复性。

3

（2）

式中：

——被校仪器的相对标准偏差，%；

——第i次测量值，g/L；

——7次测量值的平均值，g/L；

n——测量次数，n=7。

6.2.5 测量线性

将6.2.3中各项目测得的数据，分别以各项目各校准浓度点对应的标准值作为横坐标、以各项目各校准浓度点测得值的平均值作为纵坐标，按线性回归法求出工作曲线的斜率、截距和线性相关系数r。

7 校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范偏离的说明（若有）；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

4

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

5

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。若更换重要部件、维修或对仪器的检测数据有怀疑时，应对仪器重新校准。

# 附录A

# 标准溶液的配制（推荐）方法

# A.1 标准物质

# 应选择有证标准物质，纯度＞98%，相对扩展不确定度Urel＜2%（k=2）。

# A.2 仪器设备

A.2.1 电子天平：最小分度值不大于0.1 mg；分度吸量管：准确度等级为A级；单标线容量瓶：准确度等级为A级，均需检定合格。

# A.2.2 干燥箱：控温精度不大于0.1 ℃，温度偏差不超过±2 ℃，需校准105 ℃。

# A.3 标准溶液的配制

# A.3.1 根据被校仪器的测量范围，计算出各校准浓度点标准溶液的浓度。

# A.3.2 根据标准物质的纯度（或浓度）、各校准点的浓度及所需体积，计算出各校准点所需标准物质的质量（或体积）。

# A.3.3 根据所计算的质量（或体积），称量（或移取）相应的标准物质。固体标准物质在称量前，需在105 ℃的干燥箱中干燥3小时以上，取出后置于干燥器中，冷却至室温后，快速准确称量（精确至0.1 mg）；液体标准物质在称量（或移取）前，需恒温至室温后再进行称量（或移取）。

# A.3.4 将称量好的固体标准物质，用适量去离子水在小烧杯中溶解后，转移至容量瓶中（小烧杯需重复洗涤3次及以上），再用去离子水定容至刻线、摇匀；液体标准物质直接移至容量瓶中，用去离子水定容至刻线、摇匀。

# A.3.5 将配制好的标准溶液转移至试剂瓶中，贴好标签，待用。

# A.4 标准溶液的储存

6

将配制好的标准溶液放置于阴凉、通风处，避免污染。
附录B

校准原始记录（推荐）格式

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | % |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  | 溯源机构/证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： ； 外观及结构： ； 通电检查： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 斜率 |  |  |  | 截距 |  |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  |  |  |

7

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 斜率 |  |  | 截距 |  |  |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 斜率 |  |  | 截距 |  |  |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 斜率 |  |  | 截距 |  |  |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

校准员：                                       核验员：

附录C

校准证书内页（推荐）格式

1、标识及外观检查 标志与标识： ；外观及结构： ；通电检查： 。 2、校准结果 项目名称; 示值误差（%）; 测量重复（%）; 测量线性; 扩展不确定度（k=2）. 葡萄糖. 乳酸. 谷氨酸. 乙醇. 9 (以下空白)

# 附录D

葡萄糖项目示值误差测量不确定度评定示例

D.1 概述

D.1.1 环境条件

环境温度：（19~25）℃，相对湿度：（50~80）%

D.1.2 被测对象

仪器名称：酶-电极法生物传感器分析仪；型号：M-100；分辨力：0.01 g/L；

测量范围：葡萄糖为（0.05~1）g/L；生产厂家：深圳市西尔曼科技有限公司。

D.1.3 测量标准

D.1.3.1 标准物质：葡萄糖纯度标准物质，纯度为99.7 %，扩展不确定度Urel=0.5 %（k=2）。

D.1.3.2 电子天平：测量范围为（0~200）g，最小分度值为0.1 mg。

D.1.3.3 单标线容量瓶：测量范围为100 mL，准确度等级为A级。

D.1.4 测量方法

仪器自校通过后，根据生物传感器分析仪葡萄糖项目的测量范围，配制葡萄糖标准物质的校准浓度点，逐一对葡萄糖标准物质校准浓度点进行测定（测定时，进样量与仪器自校时保持一致），每个浓度点分别进行3次重复测量，取3次测量的算术平均值，按公式（D.1）计算葡萄糖项目各校准浓度点的示值误差。

D.2 测量模型

（D.1）

式中：

——示值误差，%；

——3次测量值的平均值，g/L；

——标准物质的标称值，g/L。

D.3 不确定度计算

式（D.1）中各输入量不确定度互不相关时，得到方差:

10

根据测量模型，计算灵敏系数：

，

D.4 标准不确定度分量的来源分析

D.4.1 由输入量C引入的标准不确定度u(C)

D.4.1.1 由酶-电极法生物传感器分析仪重复性引入的标准不确定度u1(C)；

D.4.1.2 由酶-电极法生物传感器分析仪分辨力引入的标准不确定度u2(C)。

D.4.2 由输入量Cs引入的标准不确定度u(Cs)

D.4.2.1 由标准物质不确定度引入的标准不确定度u1(Cs)；

D.4.2.2 称量标准物质时由电子天平引入的标准不确定度u2(Cs)；

D.4.2.3 定容标准溶液时由单标线容量瓶引入的标准不确定度u3(Cs)。

D.5 标准不确定度分量的评定

D.5.1 由输入量C引入的标准不确定度分量u(C)的评定

D.5.1.1 由酶-电极法生物传感器分析仪重复性引入的标准不确定度分量u1(C)

输入量C的不确定度来源于酶-电极法生物传感器分析仪的测量重复性，可以通过重复测量得到测量列，采用A类方法进行评定。在重复性测量条件下，用酶-电极法生物传感器分析仪对浓度为1.00 g/L的葡萄糖标准溶液重复测量10次，测量结果见D.1表。

表D.1 葡萄糖标准溶液的测量结果

| 标准值 ( g/L ) | 测得值( g/L ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 ( g/L ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 1.004 |

单次测量实验标准偏差为：

在实际测量时，以3次测量值的平均值作为测量结果，故：

D.5.1.2 由酶-电极法生物传感器分析仪分辨力引入的标准不确定度分量u2(C)

11

本次被测对象酶-电极法生物传感器分析仪的最小分辨力为0.01 g/L，故区间半宽，按均匀分布，包含因子取k=,则由此引入的不确定度为：

D.5.1.3 由输入量C引入的标准不确定度u(C)的计算

由于以上各输入量的标准不确定度分量互不相关，故由输入量C引入的标准不确定度分量为

D.5.2 由输入量Cs引入的标准不确定度分量u(Cs)评定

D.5.2.1 由葡萄糖标准物质引入的标准不确定度分量u1(Cs)

本次测量使用的标准物质是由中国计量科学研究院研制的葡萄糖纯度标准物质，据标准物质证书信息知Urel=0.5 %（k=2），则由标准物质引入的标准不确定度分量为

D.5.2.2 称量标准物质时由电子天平引入的标准不确定度分量u2(Cs)

称量葡萄糖纯度标准物质时，使用的是测量范围为（0～200）g、最小分度值为0.1mg的电子天平，其最大允许误差为±0.001 g，故区间半宽，按均匀分布，包含因子取k=，则称量标准物质时由电子天平引入的标准不确定度分量为

D.5.2.3 配置标准溶液时由单标线容量瓶定容引入的标准不确定度分量u3(Cs)

定容葡萄糖标准溶液时，使用的是测量范围为100 mL、准确度等级为A级的单标线容量瓶，其容量的最大允许误差为±0.10 mL，故区间半宽，按均匀分布，包含因子取k=,则定容标准溶液时由单标线容量瓶引入的标准不确定度分量为

D.5.2.4 由输入量Cs引入的标准不确定度分量u(Cs)的计算

12

由于标准溶液配置过程中，以上各输入量的标准不确定度分量互不相关，故标准溶液配置过程中引入的不确定度分量为

则，由输入量Cs引入的标准不确定度分量u(Cs)为

D.6 合成标准不确定度的计算

D.6.1 灵敏系数的计算

D.6.2 标准不确定度分量一览表

示值误差不确定度分量一览表详见表D.2。

表D.2 示值误差不确定度分量一览表

| 序号 | 标准不确定度分量来源 |  | 标准不确定度 分量 ui | 灵敏系数Ci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由输入量C引入的标准不确定度分量 u (C) | 由重复性引入的标准不确定度分量： u1(C)=0.011 g/L | 0.013 g/L | 1.00 ( g/L)-1 | 0.013 |
|  |  | 由仪器分辨力引入的标准不确定度分量：u2(C)=0.0058 g/L |  |  |  |
| 2 | 由输入量Cs引入的标准不确定度分量 u (Cs) | 由标准物质不确定度引入的标准不确定度u1(Cs)=0.25 % | 0.0026 g/L | -1.004 ( g/L)-1 | 0.0026 |
|  |  | 称量时由电子天平引入的标准不确定度u2(Cs)=0.00029 % |  |  |  |
|  |  | 定容时由单标线容量瓶引入的标准不确定度u3(Cs)=0.058 % |  |  |  |

D.6.3 合成标准不确定度的计算

13

根据不确定度计算公式，以上各输入量的不确定度u (C)与u (Cs)互不相关，合成标准不确定度为：

D.7 扩展不确定度计算

扩展不确定度计算时，其服从正态分布，取包含因子k=2，则酶-电极法生物传感器分析仪示值误差测量结果的扩展不确定度为

14

JJF（黔）XXXX—XXXX

贵州省

地方计量技术规范

酶-电极法生物传感器分析仪校准规范

JJF（黔）XXXX—XXXX

贵州省市场监督管理局发布