酶-电极法生物传感器分析仪校准规范

编制说明

遵义市产品质量检验检测院

（遵义市综合检验检测中心）

2026年05月

一、任务来源

酶-电极法生物传感器分析仪校准规范制定任务2025年由贵州省市场监督管理局下达。根据贵州省市场监管局关于《多通道时间间隔测量仪校准规范》等8个地方检定规程、校准规范进行立项的通知，由遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）、贵州众溯计量检验检测有限公司、贵州省计量测试院等共同承担制定工作。

二、目的和意义

酶-电极法生物传感器分析仪广泛应用于食品发酵、生物化工、环境监测及临床检验等领域，用于快速测定葡萄糖、乳酸、氨基酸（如L-赖氨酸）、谷氨酸、乙醇等代谢产物的浓度。其工作原理是利用固定化生物酶的特异性催化作用产生过氧化氢等电活性物质，通过电极将化学信号转化为电信号，从而测定待测物浓度。

目前，随着我省生物技术产业的快速发展，该类仪器的使用量日益增加。经查，目前国家层面尚未出台专门针对通用型《酶-电极法生物传感器分析仪》的校准规范。现有的相关标准多为特定物质的测定方法（如GB/T 16285、QB/T 5714、QB/T 5713、QB/T 5714等）或特定行业的校准规范（如JJF 1383），无法全面覆盖发酵及生化分析领域台式、在线式酶电极法分析仪的计量特性要求。

为了统一该类仪器的量值溯源方法，确保检测数据的准确性和可靠性，解决企业生产过程中因仪器失准导致的工艺控制偏差问题。因此，制定本校准规范显得尤为迫切和必要。

三、技术依据

本规范制定以国内实际情况为出发点，体现科学性、合理性、先进性、实用性。努力使规范校准项目、技术要求及校准方法与国际建议和国家（行业）标准、技术规范相符合。

本规范制定主要依据及参考了以下文件：

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1383-2012 便携式血糖分析仪校准规范

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 16285-2008食品中葡萄糖的测定 酶-比色法和酶-电极法

QB/T 5714-2022发酵液中L-赖氨酸的测定 酶电极法

QB/T 5712-2022发酵液中L-乳酸的测定 酶电极法

四、制定过程

2025年12月至2026年1月，开始进行前期文献检索与市场调研，查阅国内外文献资料、国家标准、生产厂家技术资料等，完成用于酶-电极法生物传感器分析仪校准用标准物质及相关试验设备的购置并着手进行酶-电极法生物传感器分析仪校准方法研究，并初步拟定校准项目。

2026年1月至2026年4月，在实际校准中应用该方法，以文字方式总结出该方法使用中存在的实际操作问题，在使用中验证该方法的可行性。对影响酶-电极法生物传感器分析仪测量结果准确、可靠的测量示值误差、重复性等项目进行试验方法研究，研究建立能满足酶-电极法生物传感器分析仪校准要求的计量校准方法与校准项目的制订，并进行酶-电极法生物传感器分析仪校准规范初稿的编写。

2026年4月至2026年5月，将项目实验数据进行整理、分析，确定酶-电极法生物传感器分析仪的校准项目、校准条件、校准方法及计量特性参数，根据实际应用中发现的问题，对方法初稿进行修改和完善，形成征求意见稿。

五、规范制订的原则

1、规范结构

按照JJF 1002-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范的主体内容由以下几个部分构成：范围、概述、计量特性、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔以及附录。

2、计量性能的确定

仪器的计量性能的要求主要是参考酶-电极法生物传感器分析仪的生产出厂指标、客户对酶-电极法生物传感器分析仪的使用要求，通过对大量的实验数据进行总结，并参考行业的部分操作规程而制定的。

3、计量标准器的选择

现已有国家一、二级标准物质，纯度大于98%，扩展不确定度小于2%（k=2），易于获得并有溯源性，详见表1。

表1   标准物质信息一览表

| 标准物质编号 | 标准物质名称 | 标准值 | 相对扩展不确定度 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW10062 | 葡萄糖纯度标准物质 | 99.7 % | Urel=0.5 %（k=2） | 中国计量科学研究院 |
| GBW10101 | 乳酸乙酯纯度标准物质 | 99.5 % | Urel=0.4%（k=2） | 中国计量科学研究院 |
| GBW（E）100052 | 谷氨酸纯度标准物质 | 98.2 % | Urel=1.5%（k=2） | 中国计量科学研究院 |
| GBW06112 | 乙醇纯度标准物质 | 99.8 % | Urel=0.3%（k=2） | 中国计量科学研究院 |
| GBW（E）100060 | 盐酸赖氨酸纯度标准物质 | 99.2 % | Urel=1.6%（k=2） | 中国计量科学研究院 |

4、仪器情况

目前生产酶-电极法生物传感器分析仪的厂家，国内主要有深圳市西尔曼科技有限公司、山东优云谱光电科技有限公司、南京纯感生物科技有限公司、济南拜尔森瑟生物技术有限公司、山东天研仪器有限公司、北京中慧天诚科技有限公司和IST公司等。酶-电极法生物传感器分析仪目前广泛应用于食品发酵、生物化工、制药、酿酒、饲料发酵、研究院所、疾病控制中心、卷烟制造、体育运动等行业和部门领域，各种常见酶-电极法生物传感器分析仪的基本信息情况详见附录A。

六、制定内容说明

依据对不同型号、厂家的酶-电极法生物传感器分析仪的调研情况，结合大多数生产厂家的生产能力和现有技术水平，在调研数据和试验数据的基础上，综合仪器和标准器具的现有的性能水平，确定仪器的计量性能要求。

1、范围

## 市面上现有的酶-电极法生物传感器分析仪的测量项目主要有葡萄糖、乳酸、谷氨酸、乙醇、赖氨酸等（详见附录A）。

## 2、环境条件

## 根据不同型号、厂家的使用说明和其他相应的技术文件，将环境温度设为（15～35）℃，相对湿度为（40～85）%。

## 3、示值误差

## 示值误差选择的校准浓度点为各项目满量程的约25%、50%、75%、100%，允许误差定为±10％。根据实验结果，参加实验的12台仪器的示值误差均在±10％以内，符合设定要求（见实验报告）。

## 4、重复性

## 重复性的计量选用的校准点为各项目满量程的约50%，重复测量7次，重复性定为不大于2％。根据实验结果，参加实验的12台仪器的重复性均在2%以内，符合设定要求（见实验报告）。

## 5、测量线性

## 仪器的测量线性通过线性相关系数r衡量。将各项目、各校准点的标准值与测得值用线性回归法计算得到，线性相关系数r定为不小于0.995。根据实验结果，参加实验的12台仪器的线性相关系数r均大于0.995，符合设定要求（见实验报告）。

七、不确定度评定

按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》相关要求，编写了校准结果的不确定度评定实例（详见校准规范）。

八、总结

在本规范的制定过程中，起草小组以大量技术资料及相关标准、实验数据为技术依据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，制定完成了酶-电极法生物传感器分析仪校准规范。

附录A

常见酶-电极法生物传感器分析仪的基本信息情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 测量范围（g/L） | 生产厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡萄糖 | ( 0.05~1.0 ) | 深圳市西尔曼科技 有限公司 | M-100 |
|  | 乳酸 | ( 0.03~2.0 ) |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |
| 2 | 葡萄糖 | （0~5.0） | 深圳市西尔曼科技 有限公司 | S-10 |
|  | 乳酸 | （0~5.0） |  |  |
|  | 谷氨酸 | （0~1.5） |  |  |
|  | 乙醇 | （0~2.0） |  |  |
| 3 | 葡萄糖 | ( 0.05~2.0 ) | 深圳市西尔曼科技 有限公司 | M-200 |
|  | 乳酸 | ( 0.05~3.0 ) |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.05~1.5 ) |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0.05~1.0 ) |  |  |
| 4 | 葡萄糖 | ( 0~10.0 ) | 山东优云谱光电科技 有限公司 | SBA-78B |
|  | 乳酸 | ( 0~5.0 ) |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0~10.0 ) |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0~1.0 ) |  |  |
| 5 | 葡萄糖 | ( 0~1.0 ) | 山东优云谱光电科技 有限公司 | SBA-40E |
|  | 乳酸 | ( 0~0.5 ) |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0~1.0 ) |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0~1.0 ) |  |  |
| 6 | 葡萄糖 | ( 0~1.0 ) | 山东优云谱光电科技 有限公司 | SBA-50B |
|  | 乳酸 | ( 0~0.5 ) |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0~1.0 ) |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0~1.0 ) |  |  |
| 7 | 葡萄糖 | ( 0.1~200 ) | 南京纯感生物科技 有限公司 | SS-A-20 |
|  | 乳酸 | ( 0.5~100 ) |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.5~100 ) |  |  |
|  | 乙醇 | ( 1~100 ) |  |  |
| 8 | 葡萄糖 | ( 0.05~100 ) | 南京纯感生物科技 有限公司 | SS-201 |
|  | 乳酸 | ( 0.05~20 ) |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.05~6 ) |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0.1~100 ) |  |  |