酶-电极法生物传感器分析仪校准规范

试验报告

遵义市产品质量检验检测院

（遵义市综合检验检测中心）

2026年05月

一、实验目的

为了验证酶-电极法生物传感器分析仪校准规范的校准项目、校准用标准物质、技术指标、校准方法和校准原始记录格式等的合理性、实用性，编制组由此对酶-电极法生物传感器分析仪进行实验。

二、实验仪器

选取了常见的生产厂家、型号和测量范围的酶-电极法生物传感器分析仪进行了葡萄糖、乳酸、谷氨酸、乙醇等项目的校准实验，共计12台，按校准规范的校准方法逐项目进行实验，实验仪器的相关信息汇总如表1所示。

表1 实验用仪器的生产厂家、型号、测量范围

| 序号 | 项目名称 | 测量范围（g/L） | 生产厂家 | 型号 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡萄糖 | ( 0.05~1.0 ) | 深圳市西尔曼科技 有限公司 | M-100 | MK03220516002 |
|  | 乳酸 | ( 0.03~2.0 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |  |
| 2 | 葡萄糖 | ( 0.05~1.0 ) | 深圳市西尔曼科技 有限公司 | M-100 | MK03250908001 |
|  | 乳酸 | ( 0.03~2.0 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |  |
| 3 | 葡萄糖 | ( 0.05~1.0 ) | 深圳市西尔曼科技 有限公司 | M-100 | MK03200928002 |
|  | 乳酸 | ( 0.03~2.0 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |  |
| 4 | 葡萄糖 | ( 0.05~1.0 ) | 深圳市西尔曼科技 有限公司 | M-100 | MK03220215003 |
|  | 乳酸 | ( 0.03~2.0 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |  |
| 5 | 葡萄糖 | ( 0.05~1.0 ) | 深圳市西尔曼科技 有限公司 | M-100 | MK03220216003 |
|  | 乳酸 | ( 0.03~2.0 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0.03~1.0 ) |  |  |  |
| 6 | 葡萄糖 | （0~5.0） | 深圳市西尔曼科技 有限公司 | S-10 | SK01220216001 |
|  | 乳酸 | （0~5.0） |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | （0~1.5） |  |  |  |
|  | 乙醇 | （0~2.0） |  |  |  |
| 7 | 葡萄糖 | ( 0.05~2.0 ) | 深圳市西尔曼科技 有限公司 | M-200 | MK02250218002 |
|  | 乳酸 | ( 0.05~3.0 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.05~1.5 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0.05~1.0 ) |  |  |  |
| 8 | 葡萄糖 | ( 0~10.0 ) | 山东优云谱光电科技 有限公司 | SBA-78B | YP78240614002 |
|  | 乳酸 | ( 0~5.0 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0~10.0 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0~1.0 ) |  |  |  |
| 9 | 葡萄糖 | ( 0~1.0 ) | 山东优云谱光电科技 有限公司 | SBA-40E | YP40250406001 |
|  | 乳酸 | ( 0~0.5 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0~1.0 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0~1.0 ) |  |  |  |
| 10 | 葡萄糖 | ( 0~1.0 ) | 山东优云谱光电科技 有限公司 | SBA-50B | YP50260206003 |
|  | 乳酸 | ( 0~0.5 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0~1.0 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0~1.0 ) |  |  |  |
| 11 | 葡萄糖 | ( 0.1~200 ) | 南京纯感生物科技 有限公司 | SS-A-20 | S02241108004 |
|  | 乳酸 | ( 0.5~100 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.5~100 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 1~100 ) |  |  |  |
| 12 | 葡萄糖 | ( 0.05~100 ) | 南京纯感生物科技 有限公司 | SS-201 | S01240612001 |
|  | 乳酸 | ( 0.05~20 ) |  |  |  |
|  | 谷氨酸 | ( 0.05~6 ) |  |  |  |
|  | 乙醇 | ( 0.1~100 ) |  |  |  |

三、实验内容

根据校准规范的校准项目按照其规定的校准方法开展实验。实验结果汇总和原始记录见附件1，实验结果如下：

1、示值误差

示值误差的实验结果及符合性见表（2.1~2.4）。

表2.1葡萄糖项目示值误差的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 标准值 （g/L） | 平均值 （g/L） | 相对误差 （%） | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0516002 | 0.25 | 0.257 | 2.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.537 | 7.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.763 | 1.78% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.043 | 4.33% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0325 0908001 | 0.25 | 0.253 | 1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.513 | 2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.760 | 1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0320 0928002 | 0.25 | 0.257 | 2.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.507 | 1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.767 | 2.22% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.023 | 2.33% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0215003 | 0.25 | 0.237 | -5.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.503 | 0.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.727 | -3.11% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.953 | -4.67% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0216003 | 0.25 | 0.263 | 5.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.497 | -0.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.787 | 4.89% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.033 | 3.33% |  | 符合 |
| S-10 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | SK0122 0216001 | 1.25 | 1.267 | 1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 2.50 | 2.627 | 5.07% |  | 符合 |
|  |  |  | 3.75 | 3.820 | 1.87% |  | 符合 |
|  |  |  | 5.00 | 4.893 | -2.13% |  | 符合 |
| M-200 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0225 0218002 | 0.50 | 0.467 | -6.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.027 | 2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.50 | 1.583 | 5.56% |  | 符合 |
|  |  |  | 2.00 | 2.023 | 1.17% |  | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP7824 0614002 | 2.50 | 2.537 | 1.47% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 5.00 | 4.933 | -1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 7.50 | 7.577 | 1.02% |  | 符合 |
|  |  |  | 10.00 | 10.137 | 1.37% |  | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP4025 0406001 | 0.25 | 0.253 | 1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.503 | 0.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.767 | 2.22% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.967 | -3.33% |  | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP5026 0206003 | 0.25 | 0.247 | -1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.767 | 2.22% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感 生物科技 有限公司 | S022411 08004 | 50.0 | 49.067 | -1.87% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 100.0 | 98.967 | -1.03% |  | 符合 |
|  |  |  | 150.0 | 147.333 | -1.78% |  | 符合 |
|  |  |  | 200.0 | 202.100 | 1.05% |  | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感 生物科技 有限公司 | S012406 12001 | 25.0 | 24.403 | -2.39% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 50.910 | 1.82% |  | 符合 |
|  |  |  | 75.0 | 76.403 | 1.87% |  | 符合 |
|  |  |  | 100.0 | 102.933 | 2.93% |  | 符合 |

表2.2乳酸项目示值误差的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 标准值 （g/L） | 平均值 （g/L） | 相对误差 （%） | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0516002 | 0.50 | 0.533 | 6.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.023 | 2.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.50 | 1.587 | 5.78% |  | 符合 |
|  |  |  | 2.00 | 2.057 | 2.83% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0325 0908001 | 0.50 | 0.503 | 0.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.983 | -1.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.50 | 1.517 | 1.11% |  | 符合 |
|  |  |  | 2.00 | 1.973 | -1.33% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0320 0928002 | 0.50 | 0.523 | 4.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.987 | -1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.50 | 1.547 | 3.11% |  | 符合 |
|  |  |  | 2.00 | 2.023 | 1.17% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0215003 | 0.50 | 0.477 | -4.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.50 | 1.570 | 4.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 2.00 | 2.047 | 2.33% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0216003 | 0.50 | 0.467 | -6.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.023 | 2.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.50 | 1.543 | 2.89% |  | 符合 |
|  |  |  | 2.00 | 2.013 | 0.67% |  | 符合 |

| S-10 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | SK0122 0216001 | 1.25 | 1.273 | 1.87% | ±20% | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.50 | 2.443 | -2.27% |  | 符合 |
|  |  |  | 3.75 | 3.863 | 3.02% |  | 符合 |
|  |  |  | 5.00 | 4.893 | -2.13% |  | 符合 |
| M-200 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0225 0218002 | 0.75 | 0.797 | 6.22% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 1.50 | 1.553 | 3.56% |  | 符合 |
|  |  |  | 2.25 | 2.283 | 1.48% |  | 符合 |
|  |  |  | 3.00 | 2.960 | -1.33% |  | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP7824 0614002 | 1.25 | 1.283 | 2.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 2.50 | 2.397 | -4.13% |  | 符合 |
|  |  |  | 3.75 | 3.847 | 2.58% |  | 符合 |
|  |  |  | 5.00 | 5.053 | 1.07% |  | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP4025 0406001 | 0.15 | 0.147 | -2.22% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.25 | 0.247 | -1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.35 | 0.337 | -3.81% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.503 | 0.67% |  | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP5026 0206003 | 0.15 | 0.153 | 2.22% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.25 | 0.253 | 1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.35 | 0.360 | 2.86% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.513 | 2.67% |  | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感 生物科技 有限公司 | S022411 08004 | 25.0 | 24.533 | -1.87% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 51.267 | 2.53% |  | 符合 |
|  |  |  | 75.0 | 74.200 | -1.07% |  | 符合 |
|  |  |  | 100.0 | 98.833 | -1.17% |  | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感 生物科技 有限公司 | S012406 12001 | 5.0 | 4.937 | -1.27% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 10.0 | 10.133 | 1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 15.0 | 15.207 | 1.38% |  | 符合 |
|  |  |  | 20.0 | 19.323 | -3.38% |  | 符合 |

表2.3谷氨酸项目示值误差的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 标准值 （g/L） | 平均值 （g/L） | 相对误差 （%） | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0516002 | 0.25 | 0.247 | -1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.480 | -4.00% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.740 | -1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.983 | -1.67% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0325 0908001 | 0.25 | 0.247 | -1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.477 | -4.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.763 | 1.78% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.987 | -1.33% |  | 符合 |

| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0320 0928002 | 0.25 | 0.243 | -2.67% | ±20% | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.50 | 0.507 | 1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.763 | 1.78% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.983 | -1.67% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0215003 | 0.25 | 0.247 | -1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.777 | 3.56% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.007 | 0.67% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0216003 | 0.25 | 0.247 | -1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.777 | 3.56% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.013 | 1.33% |  | 符合 |
| S-10 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | SK0122 0216001 | 0.35 | 0.340 | -2.86% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.740 | -1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.10 | 1.133 | 3.03% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.50 | 1.480 | -1.33% |  | 符合 |
| M-200 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0225 0218002 | 0.35 | 0.347 | -0.95% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.760 | 1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.10 | 1.130 | 2.73% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.50 | 1.477 | -1.56% |  | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP7824 0614002 | 2.50 | 2.473 | -1.07% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 5.00 | 4.917 | -1.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 7.50 | 7.640 | 1.87% |  | 符合 |
|  |  |  | 10.00 | 10.137 | 1.37% |  | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP4025 0406001 | 0.25 | 0.247 | -1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.723 | -3.56% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.987 | -1.33% |  | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP5026 0206003 | 0.25 | 0.257 | 2.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.493 | -1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.770 | 2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.013 | 1.33% |  | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感 生物科技 有限公司 | S022411 08004 | 25.0 | 24.233 | -3.07% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 51.233 | 2.47% |  | 符合 |
|  |  |  | 75.0 | 74.133 | -1.16% |  | 符合 |
|  |  |  | 100.0 | 103.267 | 3.27% |  | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感 生物科技 有限公司 | S012406 12001 | 1.50 | 1.453 | -3.11% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 3.00 | 3.043 | 1.44% |  | 符合 |
|  |  |  | 4.50 | 4.627 | 2.81% |  | 符合 |
|  |  |  | 6.00 | 5.840 | -2.67% |  | 符合 |

表2.4乙醇项目示值误差的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 标准值 （g/L） | 平均值 （g/L） | 相对误差 （%） | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0516002 | 0.25 | 0.257 | 2.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.537 | 7.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.773 | 3.11% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.027 | 2.67% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0325 0908001 | 0.25 | 0.247 | -1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.523 | 4.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.730 | -2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0320 0928002 | 0.25 | 0.233 | -6.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.767 | 2.22% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.993 | -0.67% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0215003 | 0.25 | 0.243 | -2.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.513 | 2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.717 | -4.44% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  | 符合 |
| M-100 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0322 0216003 | 0.25 | 0.257 | 2.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.507 | 1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.730 | -2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.933 | -6.67% |  | 符合 |
| S-10 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | SK0122 0216001 | 0.50 | 0.527 | 5.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 1.027 | 2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.50 | 1.477 | -1.56% |  | 符合 |
|  |  |  | 2.00 | 2.057 | 2.83% |  | 符合 |
| M-200 | 深圳市西 尔曼科技 有限公司 | MK0225 0218002 | 0.25 | 0.243 | -2.67% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.493 | -1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.730 | -2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.943 | -5.67% |  | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP7824 0614002 | 0.25 | 0.247 | -1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.507 | 1.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.737 | -1.78% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.987 | -1.33% |  | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP4025 0406001 | 0.25 | 0.253 | 1.33% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.763 | 1.78% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  | 符合 |

| SBA-50B | 山东优云谱光电科技 有限公司 | YP5026 0206003 | 0.25 | 0.263 | 5.33% | ±20% | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.50 | 0.483 | -3.33% |  | 符合 |
|  |  |  | 0.75 | 0.763 | 1.78% |  | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.963 | -3.67% |  | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感 生物科技 有限公司 | S022411 08004 | 25.0 | 24.643 | -1.43% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 49.147 | -1.71% |  | 符合 |
|  |  |  | 75.0 | 73.153 | -2.46% |  | 符合 |
|  |  |  | 100.0 | 98.647 | -1.35% |  | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感 生物科技 有限公司 | S012406 12001 | 25.00 | 25.727 | 2.91% | ±20% | 符合 |
|  |  |  | 50.00 | 52.363 | 4.73% |  | 符合 |
|  |  |  | 75.00 | 72.490 | -3.35% |  | 符合 |
|  |  |  | 100.00 | 94.143 | -5.86% |  | 符合 |

2、重复性

测量重复性的实验结果及符合性见表（3.1~3.4）。

表3.1 葡萄糖项目测量重复性的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 重复性/% | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | 1.56 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | 1.63 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | 1.63 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | 1.63 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | 1.79 | 不大于2% | 符合 |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | 1.61 | 不大于2% | 符合 |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | 1.21 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | 1.07 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | 1.11 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | 1.71 | 不大于2% | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | 1.44 | 不大于2% | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | 1.17 | 不大于2% | 符合 |

表3.2 乳酸项目测量重复性的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 重复性/% | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | 1.21 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | 1.26 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | 0.69 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | 1.07 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | 0.69 | 不大于2% | 符合 |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | 1.58 | 不大于2% | 符合 |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | 1.01 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | 1.32 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | 1.88 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | 1.89 | 不大于2% | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | 1.57 | 不大于2% | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | 1.33 | 不大于2% | 符合 |

表3.3 谷氨酸项目测量重复性的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 重复性/% | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | 1.56 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | 1.59 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | 1.08 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | 1.56 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | 1.38 | 不大于2% | 符合 |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | 1.89 | 不大于2% | 符合 |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | 1.09 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | 1.27 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | 1.85 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | 1.79 | 不大于2% | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | 1.81 | 不大于2% | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | 1.74 | 不大于2% | 符合 |

表3.4 乙醇项目测量重复性的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 重复性/% | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | 1.38 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | 1.38 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | 1.15 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | 1.63 | 不大于2% | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | 0.97 | 不大于2% | 符合 |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | 1.56 | 不大于2% | 符合 |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | 1.56 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | 1.15 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | 1.51 | 不大于2% | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | 1.24 | 不大于2% | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | 1.27 | 不大于2% | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | 0.87 | 不大于2% | 符合 |

3、测量线性

测量线性相关系数的实验结果及符合性见表（4.1~4.4）。

表4.1 葡萄糖项目测量线性的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 线性相关系数r | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | 0.9983 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | 0.9983 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | 0.9999 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | 0.9982 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | 0.9984 | 不小于0.995 | 符合 |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | 0.9972 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | 0.9969 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | 0.9996 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | 0.9968 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | 0.9973 | 不小于0.995 | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | 0.9993 | 不小于0.995 | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | 0.9999 | 不小于0.995 | 符合 |

表4.2 乳酸项目测量线性的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 线性相关系数r | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | 0.9989 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | 0.9992 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | 0.9987 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | 0.9983 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | 0.9986 | 不小于0.995 | 符合 |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | 0.9966 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | 0.9994 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | 0.9977 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | 0.9981 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | 0.9999 | 不小于0.995 | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | 0.9991 | 不小于0.995 | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | 0.9972 | 不小于0.995 | 符合 |

表4.3 谷氨酸项目测量线性的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 线性相关系数r | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | 0.9996 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | 0.9977 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | 0.9983 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | 0.9981 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | 0.9984 | 不小于0.995 | 符合 |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | 0.9977 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | 0.9980 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | 0.9996 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | 0.9994 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | 0.9991 | 不小于0.995 | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | 0.9981 | 不小于0.995 | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | 0.9961 | 不小于0.995 | 符合 |

表4.4 乙醇项目测量线性的实验结果汇总

| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 线性相关系数r | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | 0.9989 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | 0.9971 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | 0.9985 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | 0.9973 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | 0.9979 | 不小于0.995 | 符合 |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | 0.9975 | 不小于0.995 | 符合 |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | 0.9988 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | 0.9995 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | 0.9978 | 不小于0.995 | 符合 |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | 0.9962 | 不小于0.995 | 符合 |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | 0.9999 | 不小于0.995 | 符合 |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | 0.9963 | 不小于0.995 | 符合 |

四、实验结论

通过开展的实验，其结果表明，酶-电极法生物传感器分析仪校准规范的计量性能要求科学合理，校准条件充分有效，校准用标准物质经济实用、校准方法具体可行，具有可操作性，能够满足酶-电极法生物传感器分析仪的校准要求。

附件1

酶-电极法生物传感器分析仪校准原始记录汇总

| 项目名称 |  | 葡萄糖 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 测量范围 （g/L） | 标准值 （g/L） | 平均值 （g/L） | 示值误差 （%） | 重复性（%） | 线性相关系数r |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | (0.05~1) | 0.25 | 0.257 | 2.67% | 1.56 | 0.9983 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.537 | 7.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.763 | 1.78% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.043 | 4.33% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | (0.05~1) | 0.25 | 0.253 | 1.33% | 1.63 | 0.9983 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.513 | 2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.760 | 1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | (0.05~1) | 0.25 | 0.257 | 2.67% | 1.63 | 0.9999 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.507 | 1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.767 | 2.22% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.023 | 2.33% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | (0.05~1) | 0.25 | 0.237 | -5.33% | 1.63 | 0.9982 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.503 | 0.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.727 | -3.11% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.953 | -4.67% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | (0.05~1) | 0.25 | 0.263 | 5.33% | 1.79 | 0.9984 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.497 | -0.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.787 | 4.89% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.033 | 3.33% |  |  |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | (0~5) | 1.25 | 1.267 | 1.33% | 1.61 | 0.9972 |
|  |  |  |  | 2.50 | 2.627 | 5.07% |  |  |
|  |  |  |  | 3.75 | 3.820 | 1.87% |  |  |
|  |  |  |  | 5.00 | 4.893 | -2.13% |  |  |

| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | (0.05~2) | 0.50 | 0.467 | -6.67% | 1.21 | 0.9969 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.027 | 2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 | 1.583 | 5.56% |  |  |
|  |  |  |  | 2.00 | 2.023 | 1.17% |  |  |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | (0~10) | 2.50 | 2.537 | 1.47% | 1.07 | 0.9996 |
|  |  |  |  | 5.00 | 4.933 | -1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 7.50 | 7.577 | 1.02% |  |  |
|  |  |  |  | 10.00 | 10.137 | 1.37% |  |  |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | (0~1.0) | 0.25 | 0.253 | 1.33% | 1.11 | 0.9968 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.503 | 0.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.767 | 2.22% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.967 | -3.33% |  |  |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | (0~1.0) | 0.25 | 0.247 | -1.33% | 1.71 | 0.9973 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.767 | 2.22% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  |  |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | (0.1~200) | 50.0 | 49.067 | -1.87% | 1.44 | 0.9993 |
|  |  |  |  | 100.0 | 98.967 | -1.03% |  |  |
|  |  |  |  | 150.0 | 147.333 | -1.78% |  |  |
|  |  |  |  | 200.0 | 202.100 | 1.05% |  |  |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | (0.05~100) | 25.0 | 24.403 | -2.39% | 1.17 | 0.9999 |
|  |  |  |  | 50.0 | 50.910 | 1.82% |  |  |
|  |  |  |  | 75.0 | 76.403 | 1.87% |  |  |
|  |  |  |  | 100.0 | 102.933 | 2.93% |  |  |

| 项目名称 |  | 乳酸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 测量范围 （g/L） | 标准值 （g/L） | 平均值 （g/L） | 示值误差 （%） | 重复性（%） | 线性相关系数r |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | (0.03~2) | 0.50 | 0.533 | 6.67% | 1.21 | 0.9989 |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.023 | 2.33% |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 | 1.587 | 5.78% |  |  |
|  |  |  |  | 2.00 | 2.057 | 2.83% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | (0.03~2) | 0.50 | 0.503 | 0.67% | 1.26 | 0.9992 |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.983 | -1.67% |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 | 1.517 | 1.11% |  |  |
|  |  |  |  | 2.00 | 1.973 | -1.33% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | (0.03~2) | 0.50 | 0.523 | 4.67% | 0.69 | 0.9987 |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.987 | -1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 | 1.547 | 3.11% |  |  |
|  |  |  |  | 2.00 | 2.023 | 1.17% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | (0.03~2) | 0.50 | 0.477 | -4.67% | 1.07 | 0.9983 |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 | 1.570 | 4.67% |  |  |
|  |  |  |  | 2.00 | 2.047 | 2.33% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | (0.03~2) | 0.50 | 0.467 | -6.67% | 0.69 | 0.9986 |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.023 | 2.33% |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 | 1.543 | 2.89% |  |  |
|  |  |  |  | 2.00 | 2.013 | 0.67% |  |  |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | (0~5) | 1.25 | 1.273 | 1.87% | 1.58 | 0.9966 |
|  |  |  |  | 2.50 | 2.443 | -2.27% |  |  |
|  |  |  |  | 3.75 | 3.863 | 3.02% |  |  |
|  |  |  |  | 5.00 | 4.893 | -2.13% |  |  |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | (0.05~3) | 0.75 | 0.797 | 6.22% | 1.01 | 0.9994 |
|  |  |  |  | 1.50 | 1.553 | 3.56% |  |  |
|  |  |  |  | 2.25 | 2.283 | 1.48% |  |  |
|  |  |  |  | 3.00 | 2.960 | -1.33% |  |  |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | (0~5) | 1.25 | 1.283 | 2.67% | 1.32 | 0.9977 |
|  |  |  |  | 2.50 | 2.397 | -4.13% |  |  |
|  |  |  |  | 3.75 | 3.847 | 2.58% |  |  |
|  |  |  |  | 5.00 | 5.053 | 1.07% |  |  |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | (0~0.5) | 0.15 | 0.147 | -2.22% | 1.88 | 0.9981 |
|  |  |  |  | 0.25 | 0.247 | -1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.35 | 0.337 | -3.81% |  |  |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.503 | 0.67% |  |  |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | (0~0.5) | 0.15 | 0.153 | 2.22% | 1.89 | 0.9999 |
|  |  |  |  | 0.25 | 0.253 | 1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.35 | 0.360 | 2.86% |  |  |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.513 | 2.67% |  |  |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | (0.5~100) | 25.0 | 24.533 | -1.87% | 1.57 | 0.9991 |
|  |  |  |  | 50.0 | 51.267 | 2.53% |  |  |
|  |  |  |  | 75.0 | 74.200 | -1.07% |  |  |
|  |  |  |  | 100.0 | 98.833 | -1.17% |  |  |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | (0.05~20) | 5.00 | 4.937 | -1.27% | 1.33 | 0.9972 |
|  |  |  |  | 10.00 | 10.133 | 1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 15.00 | 15.207 | 1.38% |  |  |
|  |  |  |  | 20.00 | 19.323 | -3.38% |  |  |

| 项目名称 |  | 谷氨酸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 测量范围 （g/L） | 标准值 （g/L） | 平均值 （g/L） | 示值误差 （%） | 重复性（%） | 线性相关系数r |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | (0.03~1) | 0.25 | 0.247 | -1.33% | 1.56 | 0.9996 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.480 | -4.00% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.740 | -1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.983 | -1.67% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | (0.03~1) | 0.25 | 0.247 | -1.33% | 1.59 | 0.9977 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.477 | -4.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.763 | 1.78% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.987 | -1.33% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | (0.03~1) | 0.25 | 0.243 | -2.67% | 1.08 | 0.9983 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.507 | 1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.763 | 1.78% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.983 | -1.67% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | (0.03~1) | 0.25 | 0.247 | -1.33% | 1.56 | 0.9981 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.777 | 3.56% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.007 | 0.67% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | (0.03~1) | 0.25 | 0.247 | -1.33% | 1.38 | 0.9948 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.777 | 3.56% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.013 | 1.33% |  |  |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | (0~1.5) | 0.35 | 0.340 | -2.86% | 1.89 | 0.9977 |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.740 | -1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 1.10 | 1.133 | 3.03% |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 | 1.480 | -1.33% |  |  |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | (0.05~1.5) | 0.35 | 0.347 | -0.95% | 1.09 | 0.9980 |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.760 | 1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 1.10 | 1.130 | 2.73% |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 | 1.477 | -1.56% |  |  |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | (0~10) | 2.50 | 2.473 | -1.07% | 1.27 | 0.9996 |
|  |  |  |  | 5.00 | 4.917 | -1.67% |  |  |
|  |  |  |  | 7.50 | 7.640 | 1.87% |  |  |
|  |  |  |  | 10.00 | 10.137 | 1.37% |  |  |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | (0~1.0) | 0.25 | 0.247 | -1.33% | 1.85 | 0.9994 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.723 | -3.56% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.987 | -1.33% |  |  |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | (0~1.0) | 0.25 | 0.257 | 2.67% | 1.79 | 0.9991 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.493 | -1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.770 | 2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.013 | 1.33% |  |  |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | (0.5~100) | 25.0 | 24.233 | -3.07% | 1.81 | 0.9981 |
|  |  |  |  | 50.0 | 51.233 | 2.47% |  |  |
|  |  |  |  | 75.0 | 74.133 | -1.16% |  |  |
|  |  |  |  | 100.0 | 103.267 | 3.27% |  |  |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | (0.05~6) | 1.50 | 1.453 | -3.11% | 1.74 | 0.9961 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.043 | 1.44% |  |  |
|  |  |  |  | 4.50 | 4.627 | 2.81% |  |  |
|  |  |  |  | 6.00 | 5.840 | -2.67% |  |  |

| 项目名称 |  | 乙醇 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 测量范围 （g/L） | 标准值 （g/L） | 平均值 （g/L） | 示值误差 （%） | 重复性（%） | 线性相关系数r |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220516002 | (0.03~1) | 0.25 | 0.257 | 2.67% | 1.38 | 0.9989 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.537 | 7.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.773 | 3.11% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.027 | 2.67% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03250908001 | (0.03~1) | 0.25 | 0.247 | -1.33% | 1.38 | 0.9971 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.523 | 4.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.730 | -2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03200928002 | (0.03~1) | 0.25 | 0.233 | -6.67% | 1.15 | 0.9985 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.767 | 2.22% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.993 | -0.67% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220215003 | (0.03~1) | 0.25 | 0.243 | -2.67% | 1.63 | 0.9973 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.513 | 2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.717 | -4.44% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  |  |
| M-100 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK03220216003 | (0.03~1) | 0.25 | 0.257 | 2.67% | 0.97 | 0.9979 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.507 | 1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.730 | -2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.933 | -6.67% |  |  |
| S-10 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | SK01220216001 | (0~2) | 0.50 | 0.527 | 5.33% | 1.56 | 0.9975 |
|  |  |  |  | 1.00 | 1.027 | 2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 | 1.477 | -1.56% |  |  |
|  |  |  |  | 2.00 | 2.057 | 2.83% |  |  |
| M-200 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | MK02250218002 | (0.05~1) | 0.25 | 0.243 | -2.67% | 1.56 | 0.9988 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.493 | -1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.730 | -2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.943 | -5.67% |  |  |
| SBA-78B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP78240614002 | (0~1) | 0.25 | 0.247 | -1.33% | 1.15 | 0.9995 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.507 | 1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.737 | -1.78% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.987 | -1.33% |  |  |
| SBA-40E | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP40250406001 | (0~1.0) | 0.25 | 0.253 | 1.33% | 1.51 | 0.9978 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.487 | -2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.763 | 1.78% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.977 | -2.33% |  |  |
| SBA-50B | 山东优云谱光电科技有限公司 | YP50260206003 | (0~1.0) | 0.25 | 0.263 | 5.33% | 1.24 | 0.9962 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.483 | -3.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 | 0.763 | 1.78% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 | 0.963 | -3.67% |  |  |
| SS-A-20 | 南京纯感生物科技有限公司 | S02241108004 | (1~100) | 25.0 | 24.643 | -1.43% | 1.27 | 0.9999 |
|  |  |  |  | 50.0 | 49.147 | -1.71% |  |  |
|  |  |  |  | 75.0 | 73.153 | -2.46% |  |  |
|  |  |  |  | 100.0 | 98.647 | -1.35% |  |  |
| SS-201 | 南京纯感生物科技有限公司 | S01240612001 | (0.1~100) | 25.00 | 25.727 | 2.91% | 0.87 | 0.9963 |
|  |  |  |  | 50.00 | 52.363 | 4.73% |  |  |
|  |  |  |  | 75.00 | 72.490 | -3.35% |  |  |
|  |  |  |  | 100.00 | 94.143 | -5.86% |  |  |

酶-电极法生物传感器分析仪校准原始记录

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州怀酒数智酒业有限公司 |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 贵州省仁怀市茅台镇 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | M-100 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | MK03220516002 |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 深圳市西尔曼科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 18.4 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | 62 % |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  | 2026年02月27日 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-01-13 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2028-10-30 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  |  | 2031-07-18 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0.05~1) |  |  | 0.25 |  | 0.24 |  | 0.26 |  | 0.27 | 0.257 |  |  |  | 2.67% |  | 3.6 % |
|  |  |  |  | 0.50 |  | 0.52 |  | 0.55 |  | 0.54 | 0.537 |  |  |  | 7.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 |  | 0.78 |  | 0.69 |  | 0.82 | 0.763 |  |  |  | 1.78% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  | 1.06 |  | 1.02 |  | 1.05 | 1.043 |  |  |  | 4.33% |  |  |
| 斜率 | 1.0347 |  |  | 截距 |  | 0.0033 |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9983 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0.03~2) |  | 0.50 |  | 0.54 |  |  | 0.52 |  | 0.54 |  | 0.533 |  |  | 6.67% |  | 1.4 % |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 1.02 |  |  | 1.04 |  | 1.01 |  | 1.023 |  |  | 2.33% |  |  |  |
|  |  |  | 1.50 |  | 1.54 |  |  | 1.68 |  | 1.54 |  | 1.587 |  |  | 5.78% |  |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  | 2.07 |  |  | 2.09 |  | 2.01 |  | 2.057 |  |  | 2.83% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0267 |  | 截距 |  | 0.0167 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9989 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0.03~1) |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.24 |  | 0.25 |  | 0.247 |  |  | -1.33% |  | 3.6 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.46 |  |  | 0.50 |  | 0.48 |  | 0.480 |  |  | -4.00% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.71 |  |  | 0.75 |  | 0.76 |  | 0.740 |  |  | -1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.92 |  |  | 0.96 |  | 1.07 |  | 0.983 |  |  | -1.67% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9880 |  | 截距 |  | -0.0050 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9996 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0.03~1) |  | 0.25 |  | 0.24 |  |  | 0.25 |  | 0.28 |  | 0.257 |  |  | 2.67% |  | 3.2 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.54 |  |  | 0.52 |  | 0.55 |  | 0.537 |  |  | 7.33% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.81 |  |  | 0.73 |  | 0.78 |  | 0.773 |  |  | 3.11% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 1.01 |  |  | 1.03 |  | 1.04 |  | 1.027 |  |  | 2.67% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0187 |  | 截距 |  | 0.0117 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9989 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.52 |  | 0.504 |  | 1.56% |
| 乳酸 |  | 1.00 |  | 1.02 |  | 1.00 | 0.98 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 | 1.01 |  | 1.001 |  | 1.21% |
| 谷氨酸 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.50 | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.50 |  | 0.51 | 0.49 |  | 0.504 |  | 1.56% |
| 乙醇 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.49 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.51 | 0.51 |  | 0.501 |  | 1.38% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：李留进                            核验员：邹明松

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州习酒股份有限公司 |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 贵州省遵义市习水县 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | M-100 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | MK03250908001 |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 深圳市西尔曼科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 20.6 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | 64 % |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  | 2026年03月12日 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-01-13 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2028-10-30 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  |  | 2031-07-18 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0.05~1) |  |  | 0.25 |  | 0.26 |  | 0.24 |  | 0.26 | 0.253 |  |  |  | 1.33% |  | 3.8 % |
|  |  |  |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.52 |  | 0.51 | 0.513 |  |  |  | 2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 |  | 0.74 |  | 0.78 |  | 0.76 | 0.760 |  |  |  | 1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  | 0.98 |  | 0.99 |  | 0.96 | 0.977 |  |  |  | -2.33% |  |  |
| 斜率 | 0.9667 |  |  | 截距 |  | 0.0217 |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9983 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0.03~2) |  | 0.50 |  | 0.50 |  |  | 0.51 |  | 0.50 |  | 0.503 |  |  | 0.67% |  | 1.5 % |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.98 |  |  | 0.99 |  | 0.98 |  | 0.983 |  |  | -1.67% |  |  |  |
|  |  |  | 1.50 |  | 1.52 |  |  | 1.54 |  | 1.49 |  | 1.517 |  |  | 1.11% |  |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  | 1.99 |  |  | 1.96 |  | 1.97 |  | 1.973 |  |  | -1.33% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9887 |  | 截距 |  | 0.0083 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9992 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0.03~1) |  | 0.25 |  | 0.24 |  |  | 0.26 |  | 0.24 |  | 0.247 |  |  | -1.33% |  | 3.7 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.51 |  |  | 0.48 |  | 0.44 |  | 0.477 |  |  | -4.67% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.78 |  |  | 0.75 |  | 0.76 |  | 0.763 |  |  | 1.78% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.96 |  |  | 1.02 |  | 0.98 |  | 0.987 |  |  | -1.33% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0027 |  | 截距 |  | 0.0083 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9977 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0.03~1) |  | 0.25 |  | 0.27 |  |  | 0.23 |  | 0.24 |  | 0.247 |  |  | -1.33% |  | 3.2 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.54 |  |  | 0.50 |  | 0.53 |  | 0.523 |  |  | 4.67% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | 0.69 |  | 0.75 |  | 0.730 |  |  | -2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 1.01 |  |  | 0.94 |  | 0.98 |  | 0.977 |  |  | -2.33% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9587 |  | 截距 |  | 0.0200 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9971 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 0.50 |  | 0.49 |  | 0.51 | 0.49 |  | 0.51 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.500 |  | 1.63% |
| 乳酸 |  | 1.00 |  | 0.98 |  | 1.00 | 1.01 |  | 0.98 |  | 1.00 |  | 0.98 | 1.00 |  | 0.993 |  | 1.26% |
| 谷氨酸 |  | 0.50 |  | 0.49 |  | 0.50 | 0.49 |  | 0.50 |  | 0.49 |  | 0.49 | 0.51 |  | 0.496 |  | 1.59% |
| 乙醇 |  | 0.50 |  | 0.49 |  | 0.49 | 0.51 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.499 |  | 1.38% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：李留进                            核验员：邹明松

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州国台怀酒数智酒业有限公司 |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  | 贵州省仁怀市茅台镇 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | M-100 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  | MK03200928002 |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 深圳市西尔曼科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 20.2 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | 64 % |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  | 2026年04月10日 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  | 有效期至 |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  | 2027-01-13 |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  | 2027-05-10 |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  | 2028-10-30 |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  | 2031-07-18 |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0.05~1) |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.27 | 0.25 | 0.257 |  |  | 2.67% |  | 3.8 % |
|  |  |  |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.52 | 0.49 | 0.507 |  |  | 1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 |  | 0.78 |  | 0.74 | 0.78 | 0.767 |  |  | 2.22% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  | 1.01 |  | 1.05 | 1.01 | 1.023 |  |  | 2.33% |  |  |
| 斜率 | 1.024 |  |  | 截距 |  | -0.0017 |  |  | 线性相关系数r |  |  |  | 0.9999 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0.03~2) |  | 0.50 |  | 0.52 |  |  | 0.54 |  | 0.51 |  | 0.523 |  |  | 4.67% |  | 0.8 % |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.95 |  |  | 1.04 |  | 0.97 |  | 0.987 |  |  | -1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 1.50 |  | 1.52 |  |  | 1.58 |  | 1.54 |  | 1.547 |  |  | 3.11% |  |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  | 2.06 |  |  | 1.99 |  | 2.02 |  | 2.023 |  |  | 1.17% |  |  |  |
| 斜率 | 1.012 |  | 截距 |  | 0.005 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9987 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0.03~1) |  | 0.25 |  | 0.24 |  |  | 0.25 |  | 0.24 |  | 0.243 |  |  | -2.67% |  | 2.5 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.51 |  |  | 0.52 |  | 0.49 |  | 0.507 |  |  | 1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.77 |  |  | 0.74 |  | 0.78 |  | 0.763 |  |  | 1.78% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.97 |  |  | 1.00 |  | 0.98 |  | 0.983 |  |  | -1.67% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9907 |  | 截距 |  | 0.005 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9983 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0.03~1) |  | 0.25 |  | 0.24 |  |  | 0.22 |  | 0.24 |  | 0.233 |  |  | -6.67% |  | 2.7 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.49 |  |  | 0.48 |  | 0.49 |  | 0.487 |  |  | -2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.77 |  |  | 0.76 |  | 0.77 |  | 0.767 |  |  | 2.22% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.97 |  |  | 1.05 |  | 0.96 |  | 0.993 |  |  | -0.67% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0240 |  | 截距 |  | -0.0200 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9985 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.51 | 0.49 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.51 | 0.49 |  | 0.500 |  | 1.63% |
| 乳酸 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.01 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.01 |  | 1.00 | 0.99 |  | 1.001 |  | 0.69% |
| 谷氨酸 |  | 0.50 |  | 0.49 |  | 0.50 | 0.49 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.49 |  | 0.496 |  | 1.08% |
| 乙醇 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.49 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.51 | 0.50 |  | 0.500 |  | 1.15% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：李留进                            核验员：邹明松

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 贵州省毕节市金沙县 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | M-100 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | MK03220215003 |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 深圳市西尔曼科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 19.4 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | 62 % |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  | 2026年04月23日 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-01-13 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2028-10-30 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  |  | 2031-07-18 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0.05~1) |  |  | 0.25 |  | 0.24 |  | 0.22 |  | 0.25 | 0.237 |  |  |  | -5.33% |  | 3.8 % |
|  |  |  |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.48 |  | 0.52 | 0.503 |  |  |  | 0.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 |  | 0.73 |  | 0.71 |  | 0.74 | 0.727 |  |  |  | -3.11% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  | 0.96 |  | 0.97 |  | 0.93 | 0.953 |  |  |  | -4.67% |  |  |
| 斜率 | 0.9493 |  |  | 截距 |  | 0.0117 |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9982 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0.03~2) |  | 0.50 |  | 0.48 |  |  | 0.46 |  | 0.49 |  | 0.477 |  |  | -4.67% |  | 1.3 % |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.94 |  |  | 1.06 |  | 0.93 |  | 0.977 |  |  | -2.33% |  |  |  |
|  |  |  | 1.50 |  | 1.61 |  |  | 1.54 |  | 1.56 |  | 1.570 |  |  | 4.67% |  |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  | 2.06 |  |  | 2.05 |  | 2.03 |  | 2.047 |  |  | 2.33% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0607 |  | 截距 |  | -0.0583 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9983 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0.03~1) |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.24 |  | 0.25 |  | 0.247 |  |  | -1.33% |  | 3.6 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.47 |  |  | 0.48 |  | 0.51 |  | 0.487 |  |  | -2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.78 |  |  | 0.77 |  | 0.78 |  | 0.777 |  |  | 3.56% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.98 |  |  | 1.03 |  | 1.01 |  | 1.007 |  |  | 0.67% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0280 |  | 截距 |  | -0.0133 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9981 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0.03~1) |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.26 |  | 0.22 |  | 0.243 |  |  | -2.67% |  | 3.8 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.51 |  |  | 0.48 |  | 0.55 |  | 0.513 |  |  | 2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.70 |  |  | 0.74 |  | 0.71 |  | 0.717 |  |  | -4.44% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.97 |  |  | 0.99 |  | 0.97 |  | 0.977 |  |  | -2.33% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9613 |  | 截距 |  | 0.0117 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9973 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.49 | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.49 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.500 |  | 1.63% |
| 乳酸 |  | 1.00 |  | 1.01 |  | 1.01 | 1.01 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 | 0.99 |  | 0.999 |  | 1.07% |
| 谷氨酸 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.49 | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.50 | 0.51 |  | 0.504 |  | 1.56% |
| 乙醇 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.49 | 0.49 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.51 | 0.50 |  | 0.500 |  | 1.63% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：李留进                            核验员：邹明松

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州国台数智酒业集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  | 贵州省仁怀市茅台镇 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | M-100 |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  | MK03220216003 |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 深圳市西尔曼科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 21.4 ℃ |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | 62 % |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  | 2026年05月08日 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-01-13 |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2028-10-30 |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  |  | 2031-07-18 |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0.05~1) |  |  | 0.25 |  | 0.27 |  | 0.25 | 0.27 |  | 0.263 |  |  | 5.33% |  | 4.2 % |
|  |  |  |  | 0.50 |  | 0.49 |  | 0.47 | 0.53 |  | 0.497 |  |  | -0.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 |  | 0.78 |  | 0.81 | 0.77 |  | 0.787 |  |  | 4.89% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  | 1.02 |  | 1.06 | 1.02 |  | 1.033 |  |  | 3.33% |  |  |
| 斜率 | 1.0400 |  |  | 截距 |  | -0.0050 |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9984 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0.03~2) |  | 0.50 |  | 0.45 |  |  | 0.48 |  | 0.47 |  | 0.467 |  |  | -6.67% |  | 0.8 % |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 1.02 |  |  | 1.04 |  | 1.01 |  | 1.023 |  |  | 2.33% |  |  |  |
|  |  |  | 1.50 |  | 1.55 |  |  | 1.52 |  | 1.56 |  | 1.543 |  |  | 2.89% |  |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  | 2.02 |  |  | 1.99 |  | 2.03 |  | 2.013 |  |  | 0.67% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0320 |  | 截距 |  | -0.0283 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9986 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0.03~1) |  | 0.25 |  | 0.24 |  |  | 0.23 |  | 0.27 |  | 0.247 |  |  | -1.33% |  | 3.2 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.50 |  |  | 0.46 |  | 0.50 |  | 0.487 |  |  | -2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.78 |  |  | 0.76 |  | 0.79 |  | 0.777 |  |  | 3.56% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 1.03 |  |  | 0.99 |  | 1.02 |  | 1.013 |  |  | 1.33% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0360 |  | 截距 |  | -0.0167 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9984 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0.03~1) |  | 0.25 |  | 0.27 |  |  | 0.24 |  | 0.26 |  | 0.257 |  |  | 2.67% |  | 2.3 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.49 |  |  | 0.54 |  | 0.49 |  | 0.507 |  |  | 1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.72 |  |  | 0.74 |  | 0.73 |  | 0.730 |  |  | -2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.95 |  |  | 0.91 |  | 0.94 |  | 0.933 |  |  | -6.67% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9013 |  | 截距 |  | 0.0433 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9979 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 0.50 |  | 0.49 |  | 0.49 | 0.51 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.51 | 0.50 |  | 0.501 |  | 1.79% |
| 乳酸 |  | 1.00 |  | 1.01 |  | 1.00 | 1.01 |  | 0.99 |  | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.001 |  | 0.69% |
| 谷氨酸 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.51 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.49 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.501 |  | 1.38% |
| 乙醇 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.503 |  | 0.97% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：李留进                            核验员：邹明松

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州佳义生物科技开发有限公司 |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  | 贵州省遵义市桐梓县 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | S-10 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  | SK01220216001 |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 深圳市西尔曼科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 18.6 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | 58 % |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  | 2026年02月10日 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  | 有效期至 |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  | 2027-01-13 |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  | 2027-05-10 |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  | 2028-10-30 |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  | 2031-07-18 |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0~5) |  |  | 1.25 |  | 1.32 |  | 1.21 | 1.27 | 1.267 |  |  | 1.33% |  | 0.8 % |
|  |  |  |  | 2.50 |  | 2.63 |  | 2.61 | 2.64 | 2.627 |  |  | 5.07% |  |  |
|  |  |  |  | 3.75 |  | 3.84 |  | 3.76 | 3.86 | 3.820 |  |  | 1.87% |  |  |
|  |  |  |  | 5.00 |  | 4.84 |  | 5.06 | 4.78 | 4.893 |  |  | -2.13% |  |  |
| 斜率 | 0.9659 |  |  | 截距 |  | 0.1333 |  |  | 线性相关系数r |  |  |  | 0.9972 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0~5) |  | 1.25 |  | 1.22 |  |  | 1.24 |  | 1.36 |  | 1.273 |  |  | 1.87% |  | 0.8 % |  |
|  |  |  | 2.50 |  | 2.48 |  |  | 2.41 |  | 2.44 |  | 2.443 |  |  | -2.27% |  |  |  |
|  |  |  | 3.75 |  | 3.87 |  |  | 3.84 |  | 3.88 |  | 3.863 |  |  | 3.02% |  |  |  |
|  |  |  | 5.00 |  | 4.83 |  |  | 4.96 |  | 4.89 |  | 4.893 |  |  | -2.13% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9824 |  | 截距 |  | 0.0483 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9966 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0~1.5) |  | 0.35 |  | 0.36 |  |  | 0.31 |  | 0.35 |  | 0.340 |  |  | -2.86% |  | 2.9 % |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.72 |  |  | 0.78 |  | 0.72 |  | 0.740 |  |  | -1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 1.10 |  | 1.15 |  |  | 1.12 |  | 1.13 |  | 1.133 |  |  | 3.03% |  |  |  |
|  |  |  | 1.50 |  | 1.47 |  |  | 1.44 |  | 1.53 |  | 1.480 |  |  | -1.33% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0025 |  | 截距 |  | -0.004 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9977 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0~2) |  | 0.50 |  | 0.50 |  |  | 0.56 |  | 0.52 |  | 0.527 |  |  | 5.33% |  | 1.8 % |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 1.04 |  |  | 1.08 |  | 0.96 |  | 1.027 |  |  | 2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 1.50 |  | 1.42 |  |  | 1.49 |  | 1.52 |  | 1.477 |  |  | -1.56% |  |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  | 2.06 |  |  | 2.02 |  | 2.09 |  | 2.057 |  |  | 2.83% |  |  |  |
| 斜率 | 1.008 |  | 截距 |  | 0.0117 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9975 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 2.50 |  | 2.51 |  | 2.48 | 2.56 |  | 2.54 |  | 2.47 |  | 2.57 | 2.56 |  | 2.527 |  | 1.61% |
| 乳酸 |  | 2.50 |  | 2.56 |  | 2.48 | 2.55 |  | 2.56 |  | 2.52 |  | 2.46 | 2.54 |  | 2.524 |  | 1.58% |
| 谷氨酸 |  | 0.75 |  | 0.76 |  | 0.76 | 0.76 |  | 0.75 |  | 0.73 |  | 0.76 | 0.73 |  | 0.750 |  | 1.89% |
| 乙醇 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.02 | 1.03 |  | 1.01 |  | 0.99 |  | 1.02 | 0.99 |  | 1.009 |  | 1.56% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：李留进                            核验员：邹明松

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州茅台镇贵酒酒业股份 有限公司 |  |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  | 贵州省仁怀市茅台镇 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | M-200 |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  | MK02250218002 |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 深圳市西尔曼科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 17.8 ℃ |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | 64 % |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  | 2026年01月12日 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-01-13 |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2028-10-30 |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  |  | 2031-07-18 |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0.05~2) |  |  | 0.50 |  | 0.46 |  | 0.48 | 0.46 |  | 0.467 |  |  | -6.67% |  | 1.4 % |
|  |  |  |  | 1.00 |  | 0.94 |  | 0.95 | 1.19 |  | 1.027 |  |  | 2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 |  | 1.62 |  | 1.59 | 1.54 |  | 1.583 |  |  | 5.56% |  |  |
|  |  |  |  | 2.00 |  | 1.98 |  | 2.08 | 2.01 |  | 2.023 |  |  | 1.17% |  |  |
| 斜率 | 1.0453 |  |  | 截距 |  | -0.0317 |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9969 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0.05~3) |  | 0.75 |  | 0.76 |  |  | 0.82 |  | 0.81 |  | 0.797 |  |  | 6.22% |  | 0.8 % |  |
|  |  |  | 1.50 |  | 1.46 |  |  | 1.58 |  | 1.62 |  | 1.553 |  |  | 3.56% |  |  |  |
|  |  |  | 2.25 |  | 2.25 |  |  | 2.39 |  | 2.21 |  | 2.283 |  |  | 1.48% |  |  |  |
|  |  |  | 3.00 |  | 2.94 |  |  | 2.98 |  | 2.96 |  | 2.960 |  |  | -1.33% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9627 |  | 截距 |  | 0.0933 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9994 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0.05~1.5) |  | 0.35 |  | 0.35 |  |  | 0.36 |  | 0.33 |  | 0.347 |  |  | -0.95% |  | 1.7 % |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  | 0.75 |  | 0.760 |  |  | 1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 1.10 |  | 1.14 |  |  | 1.10 |  | 1.15 |  | 1.130 |  |  | 2.73% |  |  |  |
|  |  |  | 1.50 |  | 1.45 |  |  | 1.52 |  | 1.46 |  | 1.477 |  |  | -1.56% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9889 |  | 截距 |  | 0.0136 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9980 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0.05~1) |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.23 |  | 0.25 |  | 0.243 |  |  | -2.67% |  | 3.6 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.52 |  |  | 0.45 |  | 0.51 |  | 0.493 |  |  | -1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.72 |  |  | 0.74 |  | 0.73 |  | 0.730 |  |  | -2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.97 |  |  | 0.92 |  | 0.94 |  | 0.943 |  |  | -5.67% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9347 |  | 截距 |  | 0.0183 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9988 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 1.00 |  | 0.99 |  | 1.00 | 1.02 |  | 0.99 |  | 1.01 |  | 0.99 | 1.01 |  | 1.001 |  | 1.21% |
| 乳酸 |  | 1.50 |  | 1.50 |  | 1.50 | 1.52 |  | 1.50 |  | 1.51 |  | 1.50 | 1.54 |  | 1.510 |  | 1.01% |
| 谷氨酸 |  | 0.75 |  | 0.76 |  | 0.74 | 0.74 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.76 | 0.75 |  | 0.750 |  | 1.09% |
| 乙醇 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.50 | 0.52 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.504 |  | 1.56% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：李留进                            核验员：邹明松

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州习酒股份有限公司 |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 贵州省遵义市习水县 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | SBA-78B |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | YP78240614002 |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 南京纯感生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 19.4 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | 62 % |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  | 2026年03月12日 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-01-13 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2028-10-30 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  |  | 2031-07-18 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0~10) |  |  | 2.50 |  | 2.48 |  | 2.55 |  | 2.58 | 2.537 |  |  |  | 1.47% |  | 0.3 % |
|  |  |  |  | 5.00 |  | 4.91 |  | 5.02 |  | 4.87 | 4.933 |  |  |  | -1.33% |  |  |
|  |  |  |  | 7.50 |  | 7.55 |  | 7.46 |  | 7.72 | 7.577 |  |  |  | 1.02% |  |  |
|  |  |  |  | 10.00 |  | 10.15 |  | 10.18 |  | 10.08 | 10.137 |  |  |  | 1.37% |  |  |
| 斜率 | 1.0177 |  |  | 截距 |  | -0.0650 |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9996 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0~5) |  | 1.25 |  | 1.29 |  |  | 1.33 |  | 1.23 |  | 1.283 |  |  | 2.67% |  | 0.6 % |  |
|  |  |  | 2.50 |  | 2.41 |  |  | 2.42 |  | 2.36 |  | 2.397 |  |  | -4.13% |  |  |  |
|  |  |  | 3.75 |  | 3.79 |  |  | 4.03 |  | 3.72 |  | 3.847 |  |  | 2.58% |  |  |  |
|  |  |  | 5.00 |  | 5.15 |  |  | 4.94 |  | 5.07 |  | 5.053 |  |  | 1.07% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0208 |  | 截距 |  | -0.0450 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9977 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0~10) |  | 2.50 |  | 2.42 |  |  | 2.51 |  | 2.49 |  | 2.473 |  |  | -1.07% |  | 0.3 % |  |
|  |  |  | 5.00 |  | 4.92 |  |  | 4.91 |  | 4.92 |  | 4.917 |  |  | -1.67% |  |  |  |
|  |  |  | 7.50 |  | 7.56 |  |  | 7.67 |  | 7.69 |  | 7.640 |  |  | 1.87% |  |  |  |
|  |  |  | 10.00 |  | 10.14 |  |  | 10.11 |  | 10.16 |  | 10.137 |  |  | 1.37% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0285 |  | 截距 |  | -0.1367 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9996 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0~1) |  | 0.25 |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  | 0.28 |  | 0.247 |  |  | -1.33% |  | 2.7 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.54 |  |  | 0.46 |  | 0.52 |  | 0.507 |  |  | 1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.74 |  |  | 0.71 |  | 0.76 |  | 0.737 |  |  | -1.78% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.94 |  |  | 1.02 |  | 1.00 |  | 0.987 |  |  | -1.33% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9800 |  | 截距 |  | 0.0067 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9995 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 5.00 |  | 5.09 |  | 5.08 | 4.95 |  | 5.08 |  | 4.99 |  | 5.02 | 5.07 |  | 5.040 |  | 1.07% |
| 乳酸 |  | 2.50 |  | 2.52 |  | 2.54 | 2.51 |  | 2.52 |  | 2.44 |  | 2.48 | 2.51 |  | 2.503 |  | 1.32% |
| 谷氨酸 |  | 5.00 |  | 4.99 |  | 5.08 | 5.00 |  | 5.10 |  | 4.95 |  | 4.94 | 4.96 |  | 5.003 |  | 1.27% |
| 乙醇 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.49 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.500 |  | 1.15% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：邹明松                            核验员：李留进

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州董酒股份有限公司 |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 贵州省遵义市汇川区 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | SBA-40E |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | YP40250406001 |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 南京纯感生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 20.2 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | 58 % |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  | 2026年03月24日 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-01-13 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2028-10-30 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  |  | 2031-07-18 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0~1.0) |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.26 |  | 0.25 | 0.253 |  |  |  | 1.33% |  | 0.6 % |
|  |  |  |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.48 |  | 0.52 | 0.503 |  |  |  | 0.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 |  | 0.77 |  | 0.76 |  | 0.77 | 0.767 |  |  |  | 2.22% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  | 0.96 |  | 0.98 |  | 0.96 | 0.967 |  |  |  | -3.33% |  |  |
| 斜率 | 0.9613 |  |  | 截距 |  | 0.0217 |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9968 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0~0.5) |  | 0.15 |  | 0.14 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.147 |  |  | -2.22% |  | 0.9 % |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 0.26 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.247 |  |  | -1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 0.35 |  | 0.34 |  |  | 0.32 |  | 0.35 |  | 0.337 |  |  | -3.81% |  |  |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.51 |  |  | 0.49 |  | 0.51 |  | 0.503 |  |  | 0.67% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0131 |  | 截距 |  | -0.0083 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9981 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0~1.0) |  | 0.25 |  | 0.23 |  |  | 0.27 |  | 0.24 |  | 0.247 |  |  | -1.33% |  | 2.9 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.48 |  |  | 0.47 |  | 0.51 |  | 0.487 |  |  | -2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.72 |  |  | 0.74 |  | 0.71 |  | 0.723 |  |  | -3.56% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 1.07 |  |  | 0.95 |  | 0.94 |  | 0.987 |  |  | -1.33% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9827 |  | 截距 |  | -0.0033 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9994 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0~1.0) |  | 0.25 |  | 0.27 |  |  | 0.23 |  | 0.26 |  | 0.253 |  |  | 1.33% |  | 1.8 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.44 |  |  | 0.50 |  | 0.52 |  | 0.487 |  |  | -2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.77 |  |  | 0.81 |  | 0.71 |  | 0.763 |  |  | 1.78% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |  |  | 0.91 |  | 1.02 |  | 0.977 |  |  | -2.33% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9787 |  | 截距 |  | 0.0083 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9978 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 2.50 |  | 2.49 |  | 2.57 | 2.51 |  | 2.52 |  | 2.52 |  | 2.52 | 2.56 |  | 2.527 |  | 1.11% |
| 乳酸 |  | 2.50 |  | 2.44 |  | 2.54 | 2.51 |  | 2.56 |  | 2.44 |  | 2.50 | 2.47 |  | 2.494 |  | 1.88% |
| 谷氨酸 |  | 0.75 |  | 0.76 |  | 0.73 | 0.76 |  | 0.77 |  | 0.76 |  | 0.76 | 0.74 |  | 0.754 |  | 1.85% |
| 乙醇 |  | 1.00 |  | 0.98 |  | 1.00 | 1.02 |  | 1.02 |  | 1.02 |  | 1.01 | 1.02 |  | 1.010 |  | 1.51% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：邹明松                            核验员：李留进

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司 |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 贵州省遵义市鸭溪镇 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | SBA-50B |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | YP50260206003 |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 南京纯感生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 20.4 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | 62 % |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  | 2026年01月27日 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-01-13 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2028-10-30 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  |  | 2031-07-18 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0~1.0) |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.24 |  | 0.25 | 0.247 |  |  |  | -1.33% |  | 0.8 % |
|  |  |  |  | 0.50 |  | 0.48 |  | 0.47 |  | 0.51 | 0.487 |  |  |  | -2.67% |  |  |
|  |  |  |  | 0.75 |  | 0.77 |  | 0.79 |  | 0.74 | 0.767 |  |  |  | 2.22% |  |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  | 0.96 |  | 1.01 |  | 0.96 | 0.977 |  |  |  | -2.33% |  |  |
| 斜率 | 0.9880 |  |  | 截距 |  | 0.0017 |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9973 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0~0.5) |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.153 |  |  | 2.22% |  | 0.9 % |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 0.26 |  |  | 0.24 |  | 0.26 |  | 0.253 |  |  | 1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  |  | 0.39 |  | 0.34 |  | 0.360 |  |  | 2.86% |  |  |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.50 |  |  | 0.56 |  | 0.48 |  | 0.513 |  |  | 2.67% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0318 |  | 截距 |  | -0.0024 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9999 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0~1.0) |  | 0.25 |  | 0.27 |  |  | 0.24 |  | 0.26 |  | 0.257 |  |  | 2.67% |  | 2.8 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.48 |  |  | 0.53 |  | 0.47 |  | 0.493 |  |  | -1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.78 |  |  | 0.75 |  | 0.78 |  | 0.770 |  |  | 2.67% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 1.02 |  |  | 0.99 |  | 1.03 |  | 1.013 |  |  | 1.33% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0187 |  | 截距 |  | -0.0033 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9991 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0~1.0) |  | 0.25 |  | 0.27 |  |  | 0.24 |  | 0.28 |  | 0.263 |  |  | 5.33% |  | 1.5 % |  |
|  |  |  | 0.50 |  | 0.54 |  |  | 0.47 |  | 0.44 |  | 0.483 |  |  | -3.33% |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  | 0.76 |  | 0.763 |  |  | 1.78% |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  | 0.97 |  |  | 0.99 |  | 0.93 |  | 0.963 |  |  | -3.67% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9520 |  | 截距 |  | 0.0233 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9962 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 2.50 |  | 2.46 |  | 2.54 | 2.50 |  | 2.54 |  | 2.54 |  | 2.54 | 2.44 |  | 2.509 |  | 1.71% |
| 乳酸 |  | 2.50 |  | 2.48 |  | 2.51 | 2.44 |  | 2.43 |  | 2.55 |  | 2.52 | 2.54 |  | 2.496 |  | 1.89% |
| 谷氨酸 |  | 0.75 |  | 0.73 |  | 0.75 | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.74 |  | 0.75 | 0.77 |  | 0.751 |  | 1.79% |
| 乙醇 |  | 1.00 |  | 1.03 |  | 1.01 | 0.99 |  | 1.00 |  | 1.01 |  | 1.01 | 1.00 |  | 1.007 |  | 1.24% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：李留进                            核验员：邹明松

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 贵州省毕节市金沙县 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | SS-A-20 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | S02241108004 |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 南京纯感生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 19.8 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | 64 % |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  | 2026年04月23日 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-01-13 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2028-10-30 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  |  | 2031-07-18 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0.1~200) |  |  | 50.0 |  | 49.2 |  | 49.4 |  | 48.6 | 49.067 |  |  |  | -1.87% |  | 0.9 % |
|  |  |  |  | 100.0 |  | 99.2 |  | 98.4 |  | 99.3 | 98.967 |  |  |  | -1.03% |  |  |
|  |  |  |  | 150.0 |  | 147.7 |  | 147.7 |  | 146.6 | 147.333 |  |  |  | -1.78% |  |  |
|  |  |  |  | 200.0 |  | 201.2 |  | 199.4 |  | 205.7 | 202.100 |  |  |  | 1.05% |  |  |
| 斜率 | 1.0149 |  |  | 截距 |  | -2.500 |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9993 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0.5~100) |  | 25.0 |  | 24.6 |  |  | 24.2 |  | 24.8 |  | 24.533 |  |  | -1.87% |  | 0.9 % |  |
|  |  |  | 50.0 |  | 51.4 |  |  | 50.6 |  | 51.8 |  | 51.267 |  |  | 2.53% |  |  |  |
|  |  |  | 75.0 |  | 73.8 |  |  | 74.6 |  | 74.2 |  | 74.200 |  |  | -1.07% |  |  |  |
|  |  |  | 100.0 |  | 98.9 |  |  | 99.2 |  | 98.4 |  | 98.833 |  |  | -1.17% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9833 |  | 截距 |  | 0.7500 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9991 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0.5~100) |  | 25.0 |  | 24.2 |  |  | 23.9 |  | 24.6 |  | 24.233 |  |  | -3.07% |  | 1.1 % |  |
|  |  |  | 50.0 |  | 51.8 |  |  | 50.7 |  | 51.2 |  | 51.233 |  |  | 2.47% |  |  |  |
|  |  |  | 75.0 |  | 74.1 |  |  | 74.2 |  | 74.1 |  | 74.133 |  |  | -1.16% |  |  |  |
|  |  |  | 100.0 |  | 105.8 |  |  | 101.2 |  | 102.8 |  | 103.267 |  |  | 3.27% |  |  |  |
| 斜率 | 1.0400 |  | 截距 |  | -1.7833 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9981 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (1~100) |  | 25.0 |  | 24.1 |  |  | 24.4 |  | 25.5 |  | 24.643 |  |  | -1.43% |  | 0.8 % |  |
|  |  |  | 50.0 |  | 49.9 |  |  | 48.3 |  | 49.3 |  | 49.147 |  |  | -1.71% |  |  |  |
|  |  |  | 75.0 |  | 73.3 |  |  | 72.6 |  | 73.5 |  | 73.153 |  |  | -2.46% |  |  |  |
|  |  |  | 100.0 |  | 96.7 |  |  | 99.6 |  | 99.7 |  | 98.647 |  |  | -1.35% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9841 |  | 截距 |  | -0.1067 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9999 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 100.0 |  | 99.6 |  | 100.5 | 101.5 |  | 101.8 |  | 98.3 |  | 101.6 | 98.7 |  | 100.286 |  | 1.44% |
| 乳酸 |  | 50.0 |  | 49.4 |  | 49.0 | 49.3 |  | 50.4 |  | 49.8 |  | 50.8 | 51.0 |  | 49.957 |  | 1.57% |
| 谷氨酸 |  | 50.0 |  | 49.5 |  | 50.8 | 48.8 |  | 49.2 |  | 50.5 |  | 51.0 | 49.1 |  | 49.843 |  | 1.81% |
| 乙醇 |  | 50.0 |  | 51.0 |  | 51.1 | 49.7 |  | 49.9 |  | 50.2 |  | 49.4 | 50.3 |  | 50.229 |  | 1.27% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：邹明松                            核验员：李留进

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 贵州珍酒酿酒有限公司 |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 贵州省遵义市汇川区 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 生物传感器分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  | SS-201 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | S01240612001 |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  | 南京纯感生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 18.4 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | 62 % |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 客户现场 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  | 2026年02月10日 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 《酶-电极法生物传感器分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 物质名称 |  | 规格/型号 |  |  | 出厂编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  | 溯源机构/ 证书号 |  |
| 葡萄糖纯度标准物质 |  | GBW10062 |  |  | 2401 |  | Urel=0.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-01-13 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2401 |  |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 |  | GBW10101 |  |  | 2502 |  | Urel=0.4 %（k=2） |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2502 |  |
| 谷氨酸纯度标准物质 |  | GBW（E） 100052 |  |  | 2301 |  | Urel=1.5 %（k=2） |  |  |  |  | 2028-10-30 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2301 |  |
| 乙醇纯度标准物质 |  | GBW06112 |  |  | 2202 |  | Urel=0.3 %（k=2） |  |  |  |  | 2031-07-18 |  |  |  | 中国计量科学研究院/2202 |  |
| 1、标识及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志与标识： 符合要求 ； 外观及结构： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差及测量线性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  |  | 示值误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 | (0.05~100) |  |  | 25.00 |  | 23.25 |  | 25.37 |  | 24.59 | 24.403 |  |  |  | -2.39% |  | 0.7 % |
|  |  |  |  | 50.00 |  | 50.43 |  | 54.61 |  | 47.69 | 50.910 |  |  |  | 1.82% |  |  |
|  |  |  |  | 75.00 |  | 74.96 |  | 75.26 |  | 78.99 | 76.403 |  |  |  | 1.87% |  |  |
|  |  |  |  | 100.00 |  | 94.72 |  | 107.19 |  | 106.89 | 102.933 |  |  |  | 2.93% |  |  |
| 斜率 | 1.0443 |  |  | 截距 |  | -1.6083 |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9999 |  |  |

| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳酸 | (0.05~20) |  | 5.00 |  | 5.12 |  |  | 4.87 |  | 4.82 |  | 4.937 |  |  | -1.27% |  | 0.8 % |  |
|  |  |  | 10.00 |  | 10.51 |  |  | 9.69 |  | 10.20 |  | 10.133 |  |  | 1.33% |  |  |  |
|  |  |  | 15.00 |  | 15.76 |  |  | 15.57 |  | 14.29 |  | 15.207 |  |  | 1.38% |  |  |  |
|  |  |  | 20.00 |  | 19.24 |  |  | 19.45 |  | 19.28 |  | 19.323 |  |  | -3.38% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9647 |  | 截距 |  | 0.3417 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9972 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谷氨酸 | (0.05~6) |  | 1.50 |  | 1.58 |  |  | 1.41 |  | 1.37 |  | 1.453 |  |  | -3.11% |  | 1.0 % |  |
|  |  |  | 3.00 |  | 3.29 |  |  | 3.14 |  | 2.70 |  | 3.043 |  |  | 1.44% |  |  |  |
|  |  |  | 4.50 |  | 4.74 |  |  | 4.31 |  | 4.83 |  | 4.627 |  |  | 2.81% |  |  |  |
|  |  |  | 6.00 |  | 5.53 |  |  | 6.72 |  | 5.27 |  | 5.840 |  |  | -2.67% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9829 |  | 截距 |  | 0.055 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9961 |  |  |  |
| 项目 名称 | 测量范围 （g/L） |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇 | (0.1~100) |  | 25.00 |  | 26.01 |  |  | 26.15 |  | 25.02 |  | 25.727 |  |  | 2.91% |  | 0.5 % |  |
|  |  |  | 50.00 |  | 52.45 |  |  | 52.42 |  | 52.22 |  | 52.363 |  |  | 4.73% |  |  |  |
|  |  |  | 75.00 |  | 73.33 |  |  | 69.28 |  | 74.86 |  | 72.490 |  |  | -3.35% |  |  |  |
|  |  |  | 100.00 |  | 97.12 |  |  | 92.58 |  | 92.73 |  | 94.143 |  |  | -5.86% |  |  |  |
| 斜率 | 0.9015 |  | 截距 |  | 4.8367 |  |  |  |  | 线性相关系数r |  |  |  |  | 0.9963 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  | 标准值 （g/L） |  | 测得值（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（g/L） |  | 重复性（%） |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  | 50.00 |  | 49.50 |  | 50.41 | 50.41 |  | 49.01 |  | 49.51 |  | 50.28 | 49.30 |  | 49.774 |  | 1.17% |
| 乳酸 |  | 10.00 |  | 9.90 |  | 9.85 | 9.94 |  | 10.12 |  | 9.89 |  | 10.19 | 10.09 |  | 9.997 |  | 1.33% |
| 谷氨酸 |  | 3.00 |  | 2.97 |  | 3.07 | 3.02 |  | 3.01 |  | 3.08 |  | 3.10 | 2.97 |  | 3.031 |  | 1.74% |
| 乙醇 |  | 50.00 |  | 49.06 |  | 49.08 | 48.10 |  | 48.73 |  | 48.91 |  | 48.08 | 48.83 |  | 48.684 |  | 0.87% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：邹明松                            核验员：李留进