酶-电极法生物传感器分析仪校准规范

不确定度评定报告

遵义市产品质量检验检测院

（遵义市综合检验检测中心）

2026年05月

前  言

本分析报告选取了一台常见的生产厂家、型号和测量范围的具有代表性的酶-电极法生物传感器分析仪，根据校准规范的方法对葡萄糖项目的示值误差、测量重复性、测量线性等技术指标进行校准，给出示值误差测量结果的不确定度分析报告。

示值误差测量结果的不确定度分析报告

一、概述

1.环境条件

环境温度：（19~25）℃，相对湿度：（50~80）%。

2.被测对象

仪器名称：酶-电极法生物传感器分析仪；型号：M-100；分辨力：0.01 g/L；

测量范围：葡萄糖为（0.05~1）g/L；生产厂家：深圳市西尔曼科技有限公司。

3.测量标准

3.1标准物质：葡萄糖纯度标准物质，纯度为99.7 %，扩展不确定度Urel=0.5 %（k=2）。

3.2电子天平：测量范围为（0~200）g，最小分度值为0.1 mg。

3.3单标线容量瓶：测量范围为100 mL，准确度等级为A级。

4.测量方法

仪器自校通过后，根据生物传感器分析仪葡萄糖项目的测量范围，配制葡萄糖标准物质的校准浓度点，逐一对葡萄糖标准物质校准浓度点进行测定（测定时，进样量与仪器自校时保持一致），每个浓度点分别进行3次重复测量，取3次测量的算术平均值，按公式（1）计算葡萄糖项目各校准浓度点的示值误差。

二、测量模型

（1）

式中：

——示值误差，%；

——3次测量值的平均值，g/L；

——标准物质的标称值，g/L。

三、不确定度计算

式（1）中各输入量不确定度互不相关时，得到方差:

根据测量模型，计算灵敏系数：

，

四、标准不确定度分量的来源分析

1.由输入量C引入的标准不确定度u(C)

1.1由酶-电极法生物传感器分析仪重复性引入的标准不确定度u1(C)；

1.2由酶-电极法生物传感器分析仪分辨力引入的标准不确定度u2(C)。

2.由输入量Cs引入的标准不确定度u(Cs)

2.1由标准物质不确定度引入的标准不确定度u1(Cs)；

2.2称量标准物质时由电子天平引入的标准不确定度u2(Cs)；

2.3定容标准溶液时由单标线容量瓶引入的标准不确定度u3(Cs)。

五、标准不确定度分量的评定

1.由输入量C引入的标准不确定度分量u(C)的评定

1.1由酶-电极法生物传感器分析仪重复性引入的标准不确定度分量u1(C)

输入量C的不确定度来源于酶-电极法生物传感器分析仪的测量重复性，可以通过重复测量得到测量列，采用A类方法进行评定。在重复性测量条件下，用酶-电极法生物传感器分析仪对浓度为1.00 g/L的葡萄糖标准溶液重复测量10次，测量结果见1表。

表1 葡萄糖标准溶液的测量结果

| 标准值 ( g/L ) | 测得值( g/L ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 ( g/L ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 1.004 |

单次测量实验标准偏差为：

在实际测量时，以3次测量值的平均值作为测量结果，故：

1.2由酶-电极法生物传感器分析仪分辨力引入的标准不确定度分量u2(C)

本次被测对象酶-电极法生物传感器分析仪的最小分辨力为0.01 g/L，故区间半宽，按均匀分布，包含因子取k=,则由此引入的不确定度为：

1.3由输入量C引入的标准不确定度u(C)的计算

由于以上各输入量的标准不确定度分量互不相关，故由输入量C引入的标准不确定度分量为

2.由输入量Cs引入的标准不确定度分量u(Cs)评定

2.1由葡萄糖标准物质引入的标准不确定度分量u1(Cs)

本次测量使用的标准物质是由中国计量科学研究院研制的葡萄糖纯度标准物质，据标准物质证书信息知Urel=0.5 %（k=2），则由标准物质引入的标准不确定度分量为

2.2称量标准物质时由电子天平引入的标准不确定度分量u2(Cs)

称量葡萄糖纯度标准物质时，使用的是测量范围为（0～200）g、最小分度值为0.1mg的电子天平，其最大允许误差为±0.001 g，故区间半宽，按均匀分布，包含因子取k=，则称量标准物质时由电子天平引入的标准不确定度分量为

2.3配置标准溶液时由单标线容量瓶定容引入的标准不确定度分量u3(Cs)

定容葡萄糖标准溶液时，使用的是测量范围为100 mL、准确度等级为A级的单标线容量瓶，其容量的最大允许误差为±0.10 mL，故区间半宽，按均匀分布，包含因子取k=,则定容标准溶液时由单标线容量瓶引入的标准不确定度分量为

2.4由输入量Cs引入的标准不确定度分量u(Cs)的计算

由于标准溶液配置过程中，以上各输入量的标准不确定度分量互不相关，故标准溶液配置过程中引入的不确定度分量为

则，由输入量Cs引入的标准不确定度分量u(Cs)为

六、合成标准不确定度的计算

1.灵敏系数的计算

2.标准不确定度分量一览表

示值误差不确定度分量一览表详见表2。

表2 示值误差不确定度分量一览表

| 序号 | 标准不确定度分量来源 |  | 标准不确定度 分量 ui | 灵敏系数Ci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由输入量C引入的标准不确定度分量 u (C) | 由重复性引入的标准不确定度分量： u1(C)=0.011 g/L | 0.013 g/L | 1.00 ( g/L)-1 | 0.013 |
|  |  | 由仪器分辨力引入的标准不确定度分量：u2(C)=0.0058 g/L |  |  |  |
| 2 | 由输入量Cs引入的标准不确定度分量 u (Cs) | 由标准物质不确定度引入的标准不确定度u1(Cs)=0.25 % | 0.0026 g/L | -1.004 ( g/L)-1 | 0.0026 |
|  |  | 称量时由电子天平引入的标准不确定度u2(Cs)=0.00029 % |  |  |  |
|  |  | 定容时由单标线容量瓶引入的标准不确定度u3(Cs)=0.058 % |  |  |  |

3.合成标准不确定度的计算

根据不确定度计算公式，以上各输入量的不确定度u (C)与u (Cs)互不相关，合成标准不确定度为：

七、扩展不确定度计算

扩展不确定度计算时，其服从正态分布，取包含因子k=2，则酶-电极法生物传感器分析仪示值误差测量结果的扩展不确定度为

八、校准结果的不确定度报告

葡萄糖项目示值误差校准结果的不确定度报告见表3。

表3 葡萄糖项目示值误差校准结果的不确定度报告

| 项目名称 | 校准项目 | 校准结果 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 葡萄糖 | 示值误差 | 1.004 g/L | 2.6 % |

九、总结

本报告依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》及相关校准规范，对酶-电极法生物传感器分析仪的校准结果进行了系统的测量不确定度评定。通过对校准全过程中不确定度来源的识别与分析，明确了标准物质定值及配制过程、仪器测量重复性、仪器自身分辨力等因素对最终测量结果的影响。

结果表明，在校准过程中，仪器测量重复性引入的不确定度分量占据主导地位，其次是标准物质定值及配制过程引入的分量。通过科学计算各分量并进行合成，最终得出该仪器校准结果的扩展不确定度，其数值符合相关技术规范的要求。

本报告客观反映了酶-电极法生物传感器分析仪校准规范给出的校准过程和方法可行，为仪器的后续使用、量值溯源及测量结果的合理应用提供了科学依据，对保障检测数据的准确性与一致性具有重要意义。