《机动车路试车道性能参数校准规范》

不确定度评定报告

规范起草小组

2026年05月

#### 机动车路试车道性能参数测量不确定度评定报告

1 概述

1.1 测量对象：路试车道，驻车坡道；

1.2 测量标准：牵引式附着系数测试装置、钢卷尺、全站仪，具体如表1所示；

表1  主要标准信息一览表

| 序号 | 标准器名称 | 测量范围 | 不确定度或最大允许误差或准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引式附着系数测试装置 | （0～40）kg | 0.3级 |
| 2 | 钢卷尺 | 10m | II级 |
| 3 | 全站仪 | （1～150）m | III级 |

1.3 测量依据：JJF XXX-202X《机动车路试车道性能参数校准规范》；

1.4 环境条件：28℃，43%RH

1.5 测量过程：在规定的环境条件下，分别采用牵引式附着系数测试装置、钢卷尺和全站仪对路试车道和驻车坡道进行校准，分别测定各校准点的示值误差。

2 校准对象

选择遵义市通通机动车检测有限责任公司提供的路试车道和驻车坡道作为校准对象，校准样品图片见图1。

图1 驻车坡道样品示图

3 长度检测

3.1 驻车坡道长度的不确定度

3.1.1 校准方法

将全站仪安置在通视点并调整水平，配合棱镜采用对边测量法，测量驻车坡道左右两边线的斜距，取各测	量段斜距最小值作为驻车坡道的长度。

3.1.2  测量模型

式中：

—驻车坡道长度；

—驻车坡道左右两边线斜距最小值。

3.1.3测量重复性引入的不确定度

任选驻车坡道的一条边线进行测量，重复进行10次观测读数，得到以下结果：

表D.1 驻车坡道长度重复性试验结果

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/m | 10.03 | 10.08 | 10.01 | 10.06 | 10.09 | 10.00 | 10.04 | 10.02 | 10.07 | 10.05 | 10.045 |

计算可得单次实验标准偏差： s=0.031m。

考虑实际测量过程取左右边线斜距的最小值为测量结果，每条边线测量一次，因此：

u₁=s≈0.031m

3.1.4  测量分辨力引入的不确定度

全站仪斜距显示分辨力为0.01m，设其服从均匀分布，则分辨力引入的不确定度分量为：

3.1.5  标准器引入的不确定度

根据JJG 703-2003《光电测距仪检定规程》，试验所采用的全站仪其测距准确度为III级，其测距系统引入标准差最大值为：

其中：D为测量距离，单位为km。由D.1.2.2的测量结果可知此处D的值取0.01，因此可得

3.1.6  驻车坡道长度检测结果的合成标准不确定度

各分量互不相关，则驻车坡道长度检测结果的合成标准不确定度：

3.1.7  驻车坡道长度检测结果的扩展不确定度

取k=2，则驻车坡道长度检测结果的扩展不确定度为：

3.1.8  长度检测结果的不确定度评定

路试车道的长度检测结果的测量不确定度评定可参照3.1的方法进行评定。

3.2  宽度检测

3.2.1  校准方法

用钢卷尺测量两侧路试车道边缘线外沿横向对称点之间的距离，选取行车方向前中后三个测量点分别测量。对目视明显偏窄处，应增加测量点，取各测量点宽度的最小测量结果作为路试车道的宽度。

3.2.2  测量模型

式中：

—被测路试车道宽度；

—被测路试车道宽度各测点的最小测量结果。

3.2.3  测量重复性引入的不确定度

例如任选驻车坡道的一条边线进行测量，重复进行10次观测读数，得到以下结果：

表D.2.1 路试车道宽度重复性试验结果

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/m | 3.012 | 3.019 | 3.014 | 3.017 | 3.011 | 3.015 | 3.018 | 3.013 | 3.016 | 3.020 | 3.015 |

计算可得单次实验标准偏差： s≈0.003m。

3.2.4   测量分辨力引入的不确定度

钢卷尺显示分辨力为0.001m，设其服从均匀分布，则分辨力引入的不确定度分量为：

3.2.5  标准器引入的不确定度

根据JJG 4-2015《钢卷尺检定规程》，试验所采用的钢卷尺准确度为II级，按后续检定，II级钢卷尺的最大允许误差为：

其中：L为四舍五入的整米数，单位为m。由D.2.2.2的测量结果可知此处L的值取3，因此可得最大允许误差为，估计为均匀分布，则用B类方法进行评定，则标准器钢卷尺所引入的不确定度为：

3.2.6  路试车道宽度检测结果的合成标准不确定度

各分量互不相关，则路试车道宽度检测结果的合成标准不确定度：

3.2.7路试车道宽度检测结果的扩展不确定度

取k=2，则路试车道宽度检测结果的扩展不确定度为：

3.2.8宽度检测结果的不确定度评定

试验通道宽度和驻车坡道宽度检测结果的测量不确定度评定可参照3.2的方法进行评定。

3.3 坡度

3.3.1校准方法

将全站仪安置在通视点并调整水平，配合棱镜采用对边测量法，沿驻车坡道行车方向，在车道中心线向左和向右分别偏移1 m处，选取驻车坡道的坡底向上0.5 m处和坡顶向下0.5 m处作为测量段，测量纵向坡度，取各测量段的最小值作为驻车坡道坡度。

3.3.2测量模型

测量模型：

式中：

i—驻车坡道测量起点到终点的坡度，%；

h—驻车坡道测量起点到终点的高差，m；

L—驻车坡道测量起点到终点的平距，m。

3.3.3测量重复性引入的不确定度

由测量模型得到不确定度传播公式：

其中灵敏度系数：

则可得标准不确定度的计算公式为：

3.3.4测量重复性引入的不确定度

对驻车坡道的坡度任选一个测量位置，重复进行10次观测读数，得到以下结果：

表D.3.1驻车坡道坡度重复性试验结果

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡度i/% | 15.105 | 15.170 | 15.212 | 15.204 | 15.162 | 15.162 | 15.162 | 15.204 | 15.170 | 15.155 | 15.171 |
| 高差h/m | 3.03 | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| 平距L/m | 20.06 | 20.04 | 20.05 | 20.06 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.06 | 20.04 | 20.06 | 20.05 |

计算可得单次实验标准偏差： s≈0.03%。

考虑实际测量过程取几组测量点位的结果最小值为测量结果，每组测量点位测量一次，因此：

3.3.5高差和平距引入的不确定度及

高差和平距的测量标准不确定度可以参照附录D.1.3的驻车坡道长度检测结果的合成标准不确定度评定结果，则：

3.3.6车坡道坡度检测结果的合成标准不确定度

灵敏度系数按照测量均值计算，因此各分量引入的标准不确定度来源见下表所示：

表D.3.2标准不确定度来源示意表

| 标准不确定度来源 | 数值 | 灵敏度系数 | 输出量标准不确定度分量c(x)u(x) |
| --- | --- | --- | --- |
| u(i) | 0.03% | 1 | 0.03% |
| u(h) | 0.021m |  | 0.11% |
| u(L) | 0.021m |  | 0.02% |

各分量互不相关，则驻车坡道的坡度测检测结果的合成标准不确定度：

3.3.7驻车坡道坡度检测结果的扩展不确定度

取k=2，则驻车坡道的坡度测检测结果的扩展不确定度为：

U=k×uc≈0.4%

3.4驻车坡道附着系数的不确定度评定

3.4.1测量模型：

式中：

φ—附着系数，无量纲量；

F—显示仪表上牵引力峰值，N；

m—输入的组合砝码总质量，kg；

g—重力加速度，取9.8 m/s²；

i—坡度，%；

3.4.2不确定度传播公式与灵敏度系数

由测量模型得到不确定度传播公式：

其中灵敏度系数：

3.4.3测量重复性引入的不确定度

在驻车坡道上任选一个测量位置，用牵引式附着系数测试装置对该位置的附着系数重复进行10次测量，得到以下结果：

表D.4.1驻车坡道附着系数重复性试验结果

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附着系数/φ | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.83 | 0.81 |
| 显示力值/N | 386 | 376 | 363 | 355 | 376 | 362 | 388 | 372 | 359 | 381 | 371.8 |

计算可得单次实验标准偏差： s≈0.03。

考虑实际测量过程取3次测量的平均值为测量结果，因此：

3.4.4测力仪引入的标准不确定度

牵引式附着系数测试装置选用的是0.3级的标准测力仪，其最大允许误差为±0.3%，考虑为均匀分布，取，则测力仪引入的标准不确定度如下式计算（F取表5中均值）：

3.4.5附着系数测试仪质量引入的标准不确定度

牵引式附着系数测试装置配重为40kg，每年进行校准，稳定性较高，其引入的不确定度可以忽略不计。

3.4.6坡度引入的标准不确定度

牵引式附着系数测试装置坡度是通过全站仪测得的坡度，其标准不确定度参考附录3.3可知：

3.4.7驻车坡道附着系数检测结果的合成标准不确定度

灵敏度系数按照测量均值计算，因此各分量引入的标准不确定度来源见下表所示：

表D.4.2标准不确定度来源示意表

| 标准不确定度来源 | 数值 | 灵敏度系数 | 输出量标准不确定度分量c(x)u(x) |
| --- | --- | --- | --- |
| u(φ) | 0.02 | 1 | 0.02 |
| u(F) | 0.64N |  | 0.002 |
| u(i) | 0.2% |  | 0.002 |

各分量互不相关，则驻车坡道的附着系数测检测结果的合成标准不确定度：

ucΔ=c2φu2φ+c2Fu2F+c2iu2i=0.02%

3.4.8驻车坡道附着系数检测结果的扩展不确定度

取k=2，则驻车坡道的附着系数测检测结果的扩展不确定度为：

%

3.4.9附着系数检测结果的不确定度评定

路试车道附着系数的检测结果不确定度评定可参照D.4的方法进行评定。

3.5.1平整度检测结果的不确定度评定

将公路工程质量检测尺沿行车方向纵向放置在路试车道地面，将塞尺塞进公路工程质量检测尺底面与道路表面之间的最大间隙处，测量间隙高度。测量重复性引入的不确定度：重复进行3次观测读数，得到以下结果：

表D.5.1 路试车道平整度重复性试验结果

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/mm | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.67 |

计算可得单次实验标准偏差： s≈0.289mm。

测量引入的不确定度：mm

3.5.2   测量分辨力引入的不确定度

塞尺显示分辨力为0.5mm，设其服从均匀分布，则分辨力引入的不确定度分量为：

mm

3.5.3 标准器引入的不确定度

塞尺的最大允许误差为：MPE:±0.05 mm

则塞尺所引入的不确定度为：

3.5.4 路试车道平整度检测结果的合成标准不确定度

各分量互不相关，则路试车道平整度检测结果的合成标准不确定度：

uc=u12+u22+u32≈0.29mm

3.5.6路试车道平整度检测结果的扩展不确定度

取k=2，则路试车道平整度检测结果的扩展不确定度为：

5.5附着系数检测结果的不确定度评定

3.5.7平整度检测结果不确定度评定

坡道附着系数的检测结果不确定度评定可参照D 3.5.1的方法进行评定。

## 4  结论

#### 在对路试车道驻车坡道进行长度测量，宽度测量，坡度测量，平整度测量，摩擦系数试验过程中，评定结果均满足计量特性要求，因此规范中的校准方法及相应的计量特性，是科学、适用、合理的。