《矿用氢气报警器校准规范》

贵州省地方计量校准规范起草编制说明

一、任务来源

六盘水市检验检测中心于2025年3月向贵州省市场监督管理局申请起草《矿用氢气报警器校准规范》，于2025年12月05日获批同意该项目的立项，根据立项通告，我中心于2025年12月08日成立编制小组，具体明确编制人员及职责。

二、规范制定的必要性

氢气是井下使用的有害、易燃易爆气体。《煤矿安全规程》第一百六十七条规定：井下充电室风流中以及局部积聚处的氢气浓度，不得超过0.5%。井下氢气的主要来源是变压器和蓄电池充电，有些中等变质的煤层中也有氢气涌出。此外，矿井发生火灾和爆炸事故中也会产生。矿用氢气报警器则用于矿井中氢气的检测，如用在变压器、井下变电站、机房、可用于矿井火灾中标志气体的检测与分析，也可以发生爆炸后的救援场合，它可实时显示气体浓度、时间、电量等数据，如果当前气体浓度值超出预设限度值时，仪器以声、光报警提醒用户。

“江南缺煤，独富贵州”。贵州省保有资源储量约800亿吨，储量大、煤种齐全、开采条件总体较好的贵州，素有“江南煤海”之称。因此，煤矿安全生产历来是贵州省安全生产工作的重中之重，为确保煤矿安全稳定生产奠定坚实的基础，煤矿企业配备量值准确、性能合格的计量器具，可有效避免或者减少发生事故的概率，提升企业经济效益。因此，准确溯源矿用氢气报警器的准确性和可靠性对于预防煤矿事故至关重要，是确保煤矿生产安全和保护矿工生命财产安全的重要环节。

JJG 693-2011 《可燃气体检测报警器》仅适用于非矿井作业环境中使用的可燃气检测报警器的溯源，另外，煤矿井下与传感器配套使用的设备通常有分站和电源箱，故需要校准信号传输值，而JJG 693不涉及此部分相关内容。因此，由于缺乏相应的国家计量技术规范、行业规范、地方规范，我省各法定计量检定机构在矿用氢气报警器量值溯源工作时无据可依，对于保障我省煤矿安全生产留下了重大的安全隐患。因此，亟需制定矿用氢气报警器贵州省地方校准规范来确保矿用氢气报警器，保以障煤矿安全生产具有重大的意义。

三、规范的编制过程

《矿用氢气报警器校准规范》起草小组由以下单位及人员组成：

主要起草单位：六盘水市检验检测中心、贵州众溯计量检验检测有限公司。

起草小组组长：程禹宁

起草小组成员：李梅静、邵诗衢、文  柳、杨俊旋、宋政鉴、郑钧尹

（一）2025年1月至2025年3月，在正式申请规范制定任务前，对矿用氢气报警器进行实验室模拟检测试验和大样本的现场检测试验，取得了大量的试验数据，其中对矿用氢气报警器的示值误差、重复性、绝缘电阻等参数进行采集和处理。

（二）2025年3月，在大量前期工作的基础上，中心对制定此校准规范的目的和意义、校准规范的技术关键和可行性分析及省内开展校准的基础设备和技术条件进行了阐述，并正式向贵州省市场监督管理局提出制定申请。

（三）2025年12月贵州省市场监督管理局批准六盘水市检验检测中心关于《矿用氢气报警器校准规范》的立项。该项目由六盘水市检验检测中心承担，并于2025年12月08日成立矿用氢气报警器校准规范编制小组，具体明确编制人员及职责。

（四）2025年12月-2026年04月，起草小组进行大量试验，开展多次讨论，对规范的框架结构、适用范围、技术指标要求等进行研究，形成了校准规范初稿和规范编制说明初稿。

（五）2026年05月中心向五家单位发出《关于征求贵州省地方校准规范（征求意见稿）意见的函》，截止2026年05月08日已收到意见反馈表5份，无修改意见。

四、规范制定的主要技术依据与原则

#### （一）技术依据

《矿用氢气报警器校准规范》的制定参考JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、GB 12358-2024 《环境气体检测报警仪器通用技术要求》、MT 209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品 通用技术要求》等技术规范，按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求编制。

#### （二）原则

#### 为了使规范既有先进性、又考虑适应实际情况，起草小组在制定过程中，力求按照以下原则，完成规范的起草工作：（1）力求与国家标准接轨，保证其先进性、法制性；（2）在校准用设备上，既要采用准确可靠的仪器设备，现场适应性强，数据准确，又要考虑稳定性、重复性可靠，经济适用的设备；（3）在校准方法上，既要能测出主要技术指标，又要力求操作简便、适用。

五、规范的制定说明

#### 《矿用氢气报警器校准规范》共分为封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔、附录。其中，封面、扉页、目录三个部分根据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》撰写。

（一）关于范围

本规范适用于煤矿井下使用的电化学原理氢气报警器的校准。

（二）关于引用文件

《矿用氢气报警器校准规范》主要参考了GB 12358-2024 《环境气体检测报警仪器通用技术要求》、MT 209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品 通用技术要求》。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

（三）关于概述

本部分主要对矿用氢气报警器应用和工作原理进行了简要介绍。

（四）关于计量特性

根据GB 12358-2024 《环境气体检测报警仪器通用技术要求》、MT 209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品 通用技术要求》，同时参考中煤科工集团重庆研究院有限公司、重庆煤安森科技股份有限公司等公司企业标准来确定矿用氢气报警器计量性能特点，见表1。

表1 矿用氢气报警器计量性能参数

| 序号 | 项目 | 计量技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | ±5%FS |
| 2 | 重复性 | ±2% |
| 3 | ## 绝缘电阻 | ## 应不小于50 MΩ |
| 4 | 响应时间 | ≤60s |
| 5 | 传输信号 | 模拟信号传输误差应不大于示值最大允许误差；数字信号传输误差不做要求。 |

备注：煤矿井下与传感器配套使用的设备通常有分站和电源箱，故需要检测传输距离，即分站的显示值或传感器输出信号值（需要转化为氢气浓度值）应在示值误差内。

（五）关于校准条件

校准条件包括校准环境条件、测量标准及其他设备。为了使测量结果具有尽可能小的不确定度，需要建立一种较优越的环境条件，降低环境因素对测量结果带来的误差，需要具备一定准确度要求的测量标准及其他设备。本规范是按上述原则及参考GB 12358-2024 《环境气体检测报警仪器通用技术要求》、MT 209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》确定校准条件的。

（六）关于校准项目和校准方法

该部分详细阐述了矿用氢气报警器的校准项目、校准方法及数据处理。

- 外观与标识检查

- 矿用氢气报警器的各调节部件应能正常动作，各紧固件应无松动；报警器表面、镀层或涂层不应有气泡、裂痕、明显剥落和斑点。

应标明制造单位名称和矿用氢气报警器名称、型号、出厂编号、制造日期、防暴标志及编号、矿用安全标志及编号。

2、通电检查

通电后，应能正常工作，显示部分应清晰、完整。各按键应能正常操作和控制。具有遥控功能，且能正常调节。

3、校准前准备

接通电源，按照矿用氢气报警器使用说明书要求的时间对其进行预热，一般预热时间不少于15min；按说明书规定控制流量，如果说明书没有明确要求，则一般控制在（200±10）ml/min范围，连接气路，通入高纯度氮气调整零点；待报警器零点示值稳定后，通入浓度约为满量程50%的空气中氢气标准物质进行调整，分别调整3次，在此后的校准过程中不得再次调整。

- 报警功能

- 缓慢通入大于报警设定点浓度的气体标准物质，观察报警器声光报警是否正常，并记录报警器首次报警时的示值，重复测量3次，3次算术平均值为报警器的报警动作值。

- （2）检测环境噪音应小于50 dB(A)。将声级计置于报警器的报警声响器轴心正前方1m处，测量3次，取其平均值，报警声级强度应不小于80 dB(A)。

（3）光信号应能在黑暗环境中20m远处清晰可见。

5、示值误差

按报警仪说明书的要求控制流量，分别通入浓度值约为满量程25%、50%、75%左右的空气中氢气标准物质，待读数稳定后，记录报警器的显示值。每点测量3次，取其算术平均值为报警器各点的示值，按式（1）计算各点的示值误差。

（1）

式中：

ΔC ——  报警器示值误差，%；

C  ——  报警器示值的算术平均值，µmol/mol；

C0  ——  通入的空气中氢气标准物质浓度值,µmol/mol；

R  ——  报警器的满量程,µmol/mol。

- 6、重复性

- 报警器的零点稳定后，按规定流量对报警器通入约为满量程的50%空气中氢气标准物质，待读数稳定后，记录报警器的示值，撤去气体标准物质；在相同条件下，重复上述操作6次。并按式（2）计算单次测量的相对标准偏差sr 作为重复性。

（2）

式中：

sr ——  单次测量的相对标准偏差,%；

C ——  报警器6次测量的算术平均值，µmol/mol；

Ci    ——  第i次测量的测量值，µmol/mol。

7、响应时间

待报警器零点稳定后，按规定流量通入约为满量程50%的空气中氢气标准物质，待读数稳定后，撤去标准物质；通入零点气体至显示值稳定，再通入约为满量程50%的空气中氢气标准物质，同时用秒表记录从通入氢气标准物质浓度升至显示第一次稳定示值90%的时间。重复上述操作方法测量3 次，取3 次测量值的算术平均值作为被校报警器的响应时间。

8、绝缘电阻

在通电前，对固定式报警器用绝缘电阻表分别测量其电源正、负极、信号输出端与其外壳裸露金属件之间的绝缘电阻，取其最小值为报警器的绝缘电阻值，绝缘电阻应不小于50MΩ。

9、信号传输误差

有直流稳压电源按报警器说明书规定的电压为其供电，在报警器信号输出端接入2km长度的单芯截面积为1.5mm2的铜芯电缆（或其模拟电缆），在电缆末端接上对应的信号测试设备，分别通入摩尔分数约为满量程25%、50%、75%左右的空气中氢气标准物质，待读数稳定后，记录报警器示值。同时测量并读取对应浓度输出的电信号，每点重复测量3次，计算出各点的示值平均值和输入信号值平均值，按式（3）将输出信号值平均值换算成浓度值。

（3）

式中：

Gi——  输出电信号平均值P对应的浓度，µmol/mol；

Gm——  输出电信号上限对应的浓度，µmol/mol；

G0——  输出电信号下限对应的浓度，µmol/mol；

Pi——  检测的输出电信号平均值，Hz、mA、V等；

Pm——  输出电信号上限，Hz、mA、V等；

P0——  输出电信号下限，Hz、mA、V等。

按公式（4）计算报警器的信号传输误差。

（4）

式中：

Δx ——  各点的信号传输误差，%；

Gi——  输出电信号平均值P对应的浓度，µmol/mol；

x——  3次浓度显示平均值，µmol/mol。

（七）校准结果的表达与处理

根据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范列出了校准结果的表达，对校准证书应包含的信息加以说明。

（八）复校时间间隔

本规范该部分建议复校时间间隔不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

（九）附录

该部分附录A给出了矿用氢气报警器校准原始记录参考格式；附录B给出了矿用氢气报警器校准证书内页参考格式；附录C为矿用氢气报警器示值误差的测量不确定度评定示例。

六、试验报告的形成

在《矿用氢气报警器》校准规范的制定过程中，为了合理的确定各校准项目的技术要求及校准方法，编制小组对矿用氢气报警器校准规范中提出的校准项目进行了试验，试验地点为六盘水市检验检测中心，试验时间为2025年12月12日至2026年03月18日，并于2026年03月18日完成实验报告的编制。

七、测量不确定度报告的形成

在《矿用氢气报警器》校准规范的制定过程中，为了更好的验证校准方法的可靠性，在试验过程中，对多组试验数据进行了不确定度的评定，结果显示测量不确定度满足《矿用氢气报警器》校准规范的要求，并于2026年03月18日完成了不确定度评定报告。

八、结束语

《矿用氢气报警器校准规范》制定后，能够满足省内矿用氢气报警器的校准要求，校准方法、受检项目和数据处理更加成熟和完善，对于生产厂家的质量要求和使用单位控制计量性能方面均能起到重要作用，其潜在的社会效益和经济效益非常显著。

以上是制定此规范的编制说明，请提出宝贵意见。谢谢！

规范起草小组

2026年04月18日

联系人：程禹宁

电话：18716794166

E-mail:510552858@qq.com

单位：六盘水市检验检测中心

地址：六盘水市红桥新区红桥中路56号