矿用氢气报警器校准规范

试验报告

规范起草小组

2026年03月18日

矿用氢气报警器校准规范试验报告

1 试验目的

在《矿用氢气报警器》校准规范的制定过程中，为了合理的确定各校准项目的技术要求及校准方法，我们对矿用氢气报警器校准规范中提出的校准项目进行了试验。

2 试验方法

依据《矿用氢气报警器校准规范》的6.2条款给出的校准方法对被校矿用氢气报警器进行了试验。

3 环境条件、标准设备与矿用氢气报警器基本信息

3.1 试验环境条件

a) 环境温度：（15～35）℃；

湿度：≤85%RH；

b)试验日期：2025.12.18～2026.03.18

c) 试验地点：六盘水市检验检测中心214室

d 试验人员：李梅静、程禹宁、邵诗衢、文柳、杨俊旋、宋政鉴、郑钧尹

3.2 主要标准设备

| 标准器名称 | 型号规格 | 生产厂家及出厂编号 | 不确定度或最大允许误差或准确度等级 | 测量范围 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气中氢气标准物质 | GBW(E)063294 | 重庆市标物科技有限公司/163231707043 | Urel=2%，k=2 | 250 µmol/mol | 2026.11.06 |
| 空气中氢气标准物质 | GBW(E)063294 | 重庆市标物科技有限公司/163268903105 | Urel=2%，k=2 | 500 µmol/mol | 2026.11.06 |
| 空气中氢气标准物质 | GBW(E)063294 | 重庆市标物科技有限公司/163276404108 | Urel=2%，k=2 | 750 µmol/mol | 2026.11.06 |
| 纯氮气体 | BWQ06060001 | 四川中测标物科技有限公司/93212020 | 纯度≥99.99% | 99.999% | 2026.11.20 |
| 电子秒表 | PS-1003A | 深圳市追日电子科技有限公司/001 | 最大允许误差±0.10s/h | （0～99999）s | 2027.02.06 |
| 浮子流量计 | LZB-3WB | 成丰仪表/290 | 4.0级 | (60～600) mL/min | 2027.01.14 |
| 声级计 | AWA563.6 | 杭州爱华仪器有限公司/398740 | 2级 | (30～130)dB(A) | 2026.12.30 |
| 绝缘电阻表 | ZC-7 | 上海第六电表厂有限公司/23092150 | 10级 | （0～500）MΩ | 2026.12.29 |
| 数字万用表 | 15B+ | FLUKE/62121009WS | 1.0级 | （0～1000） V；（0～10） A | 2027.01.07 |

3.3 被检设备信息

对矿用氢气报警器进行本次试验。

| 名 称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿用氢气报警器 | GQH1000 | 373000079 | 重庆梅安森科技股份有限公司 |

4 试验过程及数据

4.1 准备工作

4.1.1外观与通电检查

用目测和手动方式检查矿用氢气报警器，矿用氢气报警器的各调节部件应能正常动作，各紧固件应无松动；报警器表面、镀层或涂层不应有气泡、裂痕、明显剥落和斑点。应标明制造单位名称和矿用氢气报警器名称、型号、出厂编号、制造日期、防爆标志及编号、矿用安全标志及编号。

4.1.2校准前准备

接通电源，按照矿用氢气报警器使用说明书要求的时间对其进行预热，一般预热时间不少于15min；按说明书规定控制流量，如果说明书没有明确要求，则一般控制在（200±10）ml/min范围，连接气路，通入高纯度氮气调整零点；待报警器零点示值稳定后，通入浓度约为满量程50%的空气中氢气标准物质进行调整，分别调整3次，在此后的校准过程中不得再次调整。

4.2 报警功能

缓慢通入大于报警设定点浓度的气体标准物质，观察测定器声光报警是否正常，并记录测定器首次报警时的示值，重复测量3次，3次算术平均值为测定器的报警动作值。

光信号应能在黑暗环境中20m远处清晰可见。

（91.5dB(A)+92.1dB(A)+91.6dB(A)）/3=91.7dB(A)

4.3 示值误差

4.3.1通入空气中氢气标准物质记录报警器的显示值的平均值（C）

按报警仪说明书的要求控制流量，分别通入浓度值250µmol/mol、500µmol/mol、750µmol/mol的空气中氢气标准物质，待读数稳定后，记录报警器的显示值。每点测量3次，取其算术平均值为报警器各点的示值。

C（250）={A1（250）+ A2（250）+A3（250）}/3

=(248µmol/mol+248µmol/mol+249µmol/mol)/6=248.3µmol/mol

C（500）={A1（500）+ A2（500）+A3（500）}/3

=(499µmol/mol+499µmol/mol+498µmol/mol)/6=498.7µmol/mol

C（750）={A1（750）+ A2（750）+A3（750）}/3

=(745µmol/mol+745µmol/mol+746µmol/mol)/3=745.3µmol/mol

4.3.2报警器的示值误差（ΔC）

按式（1）计算各点的示值误差。

（1）

式中：

ΔC ——  报警器示值误差，%；

C ——  报警器示值的算术平均值，µmol/mol；

C0     ——  通入的空气中氢气标准物质浓度值,µmol/mol；

R      ——  报警器的满量程,µmol/mol。

250=248.3µmol/mol−250µmol/mol1000µmol/mol=-0.2%

500=498.7µmol/mol−500µmol/mol1000µmol/mol=-0.1%

750=745.3µmol/mol−750µmol/mol1000µmol/mol=-0.5%

𝑐𝑖=𝑐𝑖=𝑐𝑖=4.4发生气体浓度测量重复性

报警器的零点稳定后，按规定流量对测定器通入约为满量程的50%空气中氢气标准物质(500µmol/mol)，待读数稳定后，记录报警器的示值，撤去气体标准物质；在相同条件下，重复上述操作6次。并按式（2）计算单次测量的相对标准偏差sr 作为重复性。

（2）

式中：

sr ——  单次测量的相对标准偏差,%；

C ——  报警器6次测量的算术平均值，µmol/mol；

Ci    ——  第i次测量的测量值，µmol/mol。

=(495µmol/mol+493µmol/mol+494µmol/mol+495µmol/mol+495µmol/mol+495µmol/mol)/6

=494.5µmol/mol

=0.2%

4.5 响应时间

待测定器零点稳定后，按规定流量通入约为满量程50%的空气中氢气标准物质(500µmol/mol)，待读数稳定后，撤去标准物质；通入零点气体至显示值稳定，再通入约为满量程50%的空气中氢气标准物质(500µmol/mol)，同时用秒表记录从通入氢气标准物质浓度升至显示第一次稳定示值90%的时间。重复上述操作方法测量3次，取3次测量值的算术平均值作为被校报警器的响应时间。

(15.56s+17.25s+19.35s)/3=17.39s

4.6 绝缘电阻

在通电前，对固定式测定器用绝缘电阻表分别测量其电源正、负极、信号输出端与其外壳裸露金属件之间的绝缘电阻，取其最小值为测定器的绝缘电阻值，下表为所测结果。

| 绝缘电阻 | 正极-外壳 | 负极-外壳 | 信号输出端-外壳 | 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +∞ | +∞ | +∞ | +∞ |

4.7 信号传输误差

有直流稳压电源按报警器说明书规定的电压为其供电，在报警器信号输出端接入2km长度的单芯截面积为1.5mm2的铜芯电缆（或其模拟电缆），在电缆末端接上对应的信号测试设备，分别通入摩尔分数约为满量程25%、50%、75%左右的空气中氢气标准物质（250µmol/mol、500µmol/mol、750µmol/mol），待读数稳定后，记录报警器示值。同时测量并读取对应浓度输出的电信号，每点重复测量3次，计算出各点的示值平均值和输入信号值平均值，按式（3）将输出信号值平均值换算成浓度值。

（3）

式中：

Gi——  输出电信号平均值P对应的浓度，µmol/mol；

Gm——  输出电信号上限对应的浓度，µmol/mol；该设备为1000µmol/mol

G0——  输出电信号下限对应的浓度，µmol/mol；该设备为0µmol/mol

Pi——  检测的输出电信号平均值，Hz、mA、V等；

Pm——  输出电信号上限，Hz、mA、V等；该设备为1000Hz

P0——  输出电信号下限，Hz、mA、V等；该设备为200Hz

=244.4μmol/mol

=489.6μmol/mol

=739.4μmol/mol

| 气体标准物质浓度 （µmol/mol） | 测量值 |  |  |  | 平均值 | 换算值 （µmol/mol） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 250 | 示值 （µmol/mol） | 248 | 248 | 249 | 248.3 | 244.4 |
|  | 测量 （Hz） | 395.25 | 395.04 | 396.35 | 395.55 |  |
| 500 | 示值 （µmol/mol） | 497 | 495 | 496 | 496.0 | 489.6 |
|  | 测量 （Hz） | 592.15 | 591.52 | 591.36 | 591.68 |  |
| 750 | 示值 （µmol/mol） | 745 | 743 | 744 | 744.0 | 739.4 |
|  | 测量 （Hz） | 792.12 | 791.23 | 791.26 | 791.54 |  |

算出输出信号值平均值换算成浓度值后，再按公式（4）计算报警器的信号传输误差。

（4）

式中：

Δx ——  各点的信号传输误差，%；

Gi——  输出电信号平均值P对应的浓度，µmol/mol；

x——  3次浓度显示平均值，µmol/mol。

| 气体标准物质浓度 （µmol/mol） | x，3次浓度显示平均值（µmol/mol） | Gi， 输出电信号平均值P对应的浓度（µmol/mol） | 各点信号误差（%） | 报警器型号误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 248.3 | 244.4 | -1.6 | -1.6 |
| 500 | 496.0 | 489.6 | -1.3 |  |
| 750 | 744.0 | 739.4 | -0.6 |  |

试验记录如下：

矿用氢气报警器校准记录

| 委托单位 |  | 六盘水市检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  | 重庆梅安森科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 矿用氢气报警器 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 373000079 |  |  |  | 型号/规格 |  |  | GQH1000 |  |  |
| 标准器 信息 |  | 名称 |  | 编号 |  | 测量范围 |  |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 有效期至 |
|  |  | 空气中氢气体标准物质 |  | 163231707043 |  | 250 µmol/mol |  |  |  |  | Urel=2%，k=2 |  |  |  | GBW(E)063294 |  |  |  |  | 2026-11-06 |
|  |  | 空气中氢气体标准物质 |  | 163268903105 |  | 500 µmol/mol |  |  |  |  | Urel=2%，k=2 |  |  |  | GBW(E)063294 |  |  |  |  | 2026-11-06 |
|  |  | 空气中氢气体标准物质 |  | 163276404108 |  | 750 µmol/mol |  |  |  |  | Urel=2%，k=2 |  |  |  | GBW(E)063294 |  |  |  |  | 2026-11-06 |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  | 18.5℃ |  |  | 湿 度 |  |  |  | 62%RH |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  | 本公司实验室 |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观与标识 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通电检查 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 报警功能 |  | 报警动作值 /μmol/mol |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 平均值 |  |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  | 报警声级 强度/dB(A) |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 平均值 |  |
|  |  |  |  |  | 91.5 |  |  |  |  |  | 92.1 |  |  |  | 91.6 |  |  |  | 91.7 |  |
|  |  |  | 报警光信号 |  | 报警光信号在黑暗环境中20m远处清晰可见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 示值误差 |  | 气体标准物质浓度/μmol/mol |  | 示值/μmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  | 校准结果扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 |  | 248 |  |  | 248 |  |  |  |  | 249 |  | 248.3 |  | -0.2% |  |  | 2.0% |
|  |  |  | 500 |  | 499 |  |  | 499 |  |  |  |  | 498 |  | 498.7 |  | -0.1% |  |  | 2.0% |
|  |  |  | 750 |  | 745 |  |  | 745 |  |  |  |  | 746 |  | 745.3 |  | -0.5% |  |  | 2.0% |
| 5 | 重复性 |  | 气体标准物质浓度/μmol/mol |  | 示值/μmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 均值 |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  | 495 |  | 493 |  |  | 494 |  | 495 |  | 495 |  | 495 | 494.5 |  |  | 0.2% |

矿用氢气报警器校准记录（续）

| 6 | 响应时间 | 气体标准物质浓度/μmol/mol | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 500 | 15.56s |  |  |  | 17.25s |  |  |  | 19.23s |  |  |  | 17.39s |
| 7 | 信号传输误差 | 气体标准物质浓度/μmol/mol | 测得值 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 换算值 （µmol/mol） | 各点信号传输误差 |  | 报警器信号传输误差 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 | 示值 （µmol/mol） |  | 248 | 248 |  | 249 |  | 248.3 |  | 244.4 | -1.6% |  | -1.6% |
|  |  |  | 测量 （Hz） |  | 395.25 | 395.04 |  | 396.35 |  | 395.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 | 示值 （µmol/mol） |  | 497 | 495 |  | 496 |  | 496.0 |  | 489.6 | -1.3% |  |  |
|  |  |  | 测量 （Hz） |  | 592.15 | 591.52 |  | 591.36 |  | 591.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 750 | 示值 （µmol/mol） |  | 745 | 743 |  | 744 |  | 744.0 |  | 739.4 | -0.6% |  |  |
|  |  |  | 测量 （Hz） |  | 792.12 | 791.23 |  | 791.26 |  | 791.54 |  |  |  |  |  |
| 8 | 绝缘电阻 | 正极-外壳 |  | 负极-外壳 |  |  |  |  | 信号输出端-外壳 |  |  |  |  | 最小值 |  |
|  |  | +∞ |  | +∞ |  |  |  |  | +∞ |  |  |  |  | +∞ |  |

5 结论

通过空气中氢气标准物质对矿用氢气报警器的试验，最终测得值均在校准规范范围之内。试验结果表明，采取本规范的方法对矿用氢气报警器的示值误差、重复性、报警功能、响应时间、信号传输误差、绝缘电阻等项目进行校准，校准结果均符合校准规范的要求，因此规范中的校准方法及相应的计量特性，是科学、适用、合理的。