矿用氢气报警器校准规范不确定度评定报告

规范起草小组

2026年03月18日

矿用氢气报警器示值误差的测量结果不确定度评定报告

1 评定目的

在《矿用氢气报警器校准规范》的制定过程中，为了更好的验证校准方法的可靠性，我们对矿用氢气报警器校准规范中矿用氢气报警器示值误差的测量结果进行了测量不确定度评定。

2 标准设备与试验用矿用氢气报警器基本信息

2.1 评定条件

a）试验日期：2025.12.18～2026.03.18

b) 试验地点：六盘水市检验检测中心214室

c）试验人员：李梅静、程禹宁、邵诗衢、文柳、杨俊旋、宋政鉴、郑钧尹

2.2  主要标准设备

| 标准器名称 | 型号规格 | 生产厂家及出厂编号 | 不确定度或最大允许误差或准确度等级 | 测量范围 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气中氢气标准物质 | GBW(E)063294 | 重庆市标物科技有限公司/163231707043 | Urel=2%，k=2 | 250 µmol/mol | 2026.11.06 |
| 空气中氢气标准物质 | GBW(E)063294 | 重庆市标物科技有限公司/163268903105 | Urel=2%，k=2 | 500 µmol/mol | 2026.11.06 |
| 空气中氢气标准物质 | GBW(E)063294 | 重庆市标物科技有限公司/163276404108 | Urel=2%，k=2 | 750 µmol/mol | 2026.11.06 |
| 纯氮气体 | BWQ06060001 | 四川中测标物科技有限公司/93212020 | 纯度≥99.99% | 99.999% | 2026.11.20 |
| 电子秒表 | PS-1003A | 深圳市追日电子科技有限公司/001 | 最大允许误差±0.10s/h | （0～99999）s | 2027.02.06 |
| 浮子流量计 | LZB-3WB | 成丰仪表/290 | 4.0级 | (60～600) mL/min | 2027.01.14 |
| 声级计 | AWA563.6 | 杭州爱华仪器有限公司/398740 | 2级 | (30～130)dB(A) | 2026.12.30 |
| 绝缘电阻表 | ZC-7 | 上海第六电表厂有限公司/23092150 | 10级 | （0～500）MΩ | 2026.12.29 |
| 数字万用表 | 15B+ | FLUKE/62121009WS | 1.0级 | （0～1000） V；（0～10） A | 2027.01.07 |

3.3 试验用矿用氢气报警器

| 名 称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿用氢气报警器 | GQH1000 | 373000079 | 重庆梅安森科技股份有限公司 |

3 概述

3.1 测量依据：依据JJF（黔）XXXX-2026《矿用氢气报警器校准规范》。

3.2环境条件：相对湿度≤85%，温度（15～35）℃。

3.3 测量对象：矿用氢气报警器。测量范围：（0～1000），µmol/mol，最大允许误差：±5%FS。

3.4 测量标准：空气中氢气标准物质，其相对扩展不确定度Urel=2%,（k=2）

3.5 测量方法：按报警仪说明书的要求控制流量，分别通入浓度值约为满量程25%、50%、75%左右的空气中氢气标准物质，待读数稳定后，记录报警器的显示值。每点测量3次，取其算术平均值为报警器各点的示值，计算各点的示值误差。

4 测量模型

测量模型按公式（C.1）建立。

（C.1）

式中：

ΔC ——  报警器示值误差，%；

Ci ——  报警器示值的算术平均值，µmol/mol；

C0  ——  通入的空气中氢气标准物质浓度值，µmol/mol；

R      ——  报警器的满量程，µmol/mol。

5  灵敏系数

合成标准不确定为公式（C.2）。

（C.2）

灵敏系数为公式（C.3）和公式（C.4）。

𝑐𝑃=𝜕𝐸𝑖𝜕𝑚=1/𝑚                            （C.3）

𝑐𝑚=𝜕𝐸𝑖𝜕𝑃=−𝑃/𝑚2                           （C.4）

6  不确定度来源

不确定来源主要包括：

a）测量重复性引入的标准不确定分量；

b）被校仪器数显量化误差引入的标准不确定分量；

c）标准气体引入的不确定度。

7  标准不确定度分量的评定

7.1  被校仪器引入的标准不确定分量u（Ci）

7.1.1  测量重复性引入的标准不确定分量u1（Ci）

采用A类方法评定，通过连续10次测量的方法进行。以通入500 µmol/mol空气中氢气标准物质为例，重复性测量试验数据见表C.1。

表C.1  重复性测量试验数据                单位（µmol/mol）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值 | 497 | 497 | 498 | 496 | 495 | 497 | 496 | 495 | 497 | 497 |

计算得出实验标准偏差为：s =0.97 µmol/mol。

实际测量时，在重复性条件下连续测量3次，以3次测量值作为测量结果，则标准不确定度为：

7.1.2  示值的数显量化误差引入的标准不确定度u2（Ci）

矿用氢气报警器数显量化分辨力为1 µmol/mol，其量化误差以矩形分布落在半宽度为0.5 µmol/mol的区间内，则其引入的标准不确定度为：

重复性引入的标准不确定度u1大于示值的数显量化误差引入的标准不确定度u2，因此，数显量化误差引入的标准不确定度可忽略。

7.2  标准气体引入的标准不确定分量u（C0）

根据空气中氢气标准物质溯源证书可知，Urel=2%，k=2，按均匀分布计算，则其引入的标准不确定度为：

8  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量一览表见表C.2。

表C.2  标准不确定度分量一览表

| 输入量的标准不确定度分量 |  |  |  | 灵敏 系数ci | 输入量的标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 数值 |  | ¦ci¦×u（x） |
| 1 | 重复性 | u1（Ci） | 0.56 | 0.002 | 0.0011 |
| 2 | 示值的数显量化误差 | u2（Ci） | 0.29 | 0.002 | 0.0014 |
| 3 | 标准气体 | u（C0） | 4.99 | -0.002 | -0.0100 |

9  合成标准不确定度

由于各标准不确定度分量不相关，则合成不确定度：

C.10  扩展不确定度

取包含因子k=2，则示值误差的测量结果的扩展不确定度：

U=uc×k=1.0%×2=2.0 %FS