中华人民共和国国家计量检定规程

JJG ××××××××

工频高压分压器

High-voltage Divider at Power frequency

(征求意见稿）

××××××××发布                ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

工频高压分压器检定规程

Verification Regulation of

High-voltage Divider at Power frequency

JJG XXXX-XX

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会

主要起草单位：国家高电压计量站

西安高压电器研究院股份有限公司

宜昌市计量检定测试所

参加起草单位：国网四川省电力公司营销服务中心

武汉磐电科技股份有限公司

安徽大为电气科技有限公司

本规程委托全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会负责解释。

本规程主要起草人：

雷  民（国家高电压计量站）

王斯琪（国家高电压计量站）

钟  磊（西安高压电器研究院股份有限公司）

谭  磊（宜昌市计量检定测试所）

参加起草人：

张杰夫（国网四川省电力公司营销服务中心）

孙  军（武汉磐电科技股份有限公司）

樊  松（安徽大为电气科技有限公司）

目 录

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	1

5  计量性能要求	2

5.1 准确度等级	2

5.2 最大允许误差	3

5.3 升降压变差	3

5.4 短时稳定性	3

6  通用技术要求	3

6.1 外观及结构要求	3

6.2 绝缘强度	4

7  计量器具控制	4

7.1 检定条件	4

7.2 计量标准器及配套设备	4

7.3 检定项目和检定方法	6

7.4 检定结果的处理	10

7.5 检定周期	11

附录A 双通道数字同步采样装置	12

附录B 检定原始记录格式	13

附录C 检定证书/检定结果通知书内页格式（第2页）	18

附录D 检定证书/检定结果通知书检定结果页式样（第3页）	19

引言

JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001《通用计量术语与定义》、JJF 1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本检定规程修订工作的基础性系列规范。

本规程是对JJG 496―2016《工频高压分压器检定规程》的修订，与JJG 496―2016相比，除编辑性修改外，主要的技术变化包括：

——增加了与“工频高压分压器”相关的术语与定义（见3.1～3.4）；

——修改了“基本误差与变差”的要求（见5.2、5.3）；

——增加了对B类高压分压器准确度等级的限制（见5.2）；

——修改了“稳定性”（见5.4）；

——修改了“环境条件”的要求（见7.1.1）；

——增加了“试验场所”的要求（见7.1.2）；

——增加了“辅助设备”的要求（见7.2.2）；

——增加了对A级和B级高压分压器检定标准器的配置要求（见7.2.1）；

——修改了“检定项目表”（见7.3.1）；

——删除了“等功率电桥法”；

——修改了“绝缘强度”引用的文件（见6.2）；

——修改了“附录A”。

# 工频高压分压器检定规程

- 1  范围

本规程适用于额定工作电压大于1 kV、工作频率为45 Hz～55 Hz高压分压器的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 2  引用文件

本规程引用了下列文件：

GB/T 16927.1―2011 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 3  术语

- 3.1 额定工作电压  rated operating voltage

工频高压分压器在规定条件下工作时所能承受的最高工频电压有效值。

- 3.2工频高压分压器  high-voltage divider at power frequency

由高压阻抗臂和低压阻抗臂串联构成的电压比例装置，工作频率范围为45 Hz～55 Hz，通过阻抗分压原理将工频高电压按比例转换为可测低电压信号，用于测量工频高电压的装置。

- 3.3 标称分压比  nominal voltage ratio

分压器高压输入端与低压输出端之间电压比例的设计值。

- 3.3 升降压变差  voltage ratio cycling variation (of a voltage divider)

分压器完成升降压试验时，同一电压点分压比误差变化的最大差值。

- 4  概述

工频高压分压器（以下简称“分压器”）由承受高电压的高压阻抗臂Z₁与产生二次电压的低压阻抗臂Z₂串联构成，如图1所示。该装置将一次工频高压U₁转换为便于低压仪表测量的二次工频电压U₂，且U₁与U₂之间具有确定的比例关系，如式（1）所示。

对于高压与低压阻抗臂均具备良好屏蔽性能的分压器，其分压比可根据分压臂的阻抗值进行计算，如式（2）所示。为减少环境干扰，分压器的二次电压输出端通常通过屏蔽电缆与测量仪表连接。电缆屏蔽外皮与芯线之间的分布电容与分压器低压阻抗臂呈并联关系，因此二次测量电缆应被视为分压器的组成部分，其检定状态须与实际使用状态保持一致。

(1)

(2)

式中：

K——比例常数，称为分压器的分压比；

U1、U2——一次电压、二次电压有效值(或峰值)，kV；

Z1、Z2——高、低压阻抗臂。

  - 分压器原理电路

通常把分压器分为以下几类：

——高、低压阻抗臂由电阻器组成的分压器称为电阻式分压器；

——高、低压阻抗臂由电容器组成的分压器称为电容式分压器；

——高、低压阻抗臂由电阻器和电容器串联或并联组成的分压器称为阻容式分压器；

——在低压臂采用的电子线路及信号处理的分压器称为电子式高压分压器。

- 5  计量性能要求

- 5.1 准确度等级

分压器的准确度等级分为0.02 级、0.05 级、0.1 级、0.2 级、0.5 级、1 级、2 级共7 个等级。

- 5.2 最大允许误差

根据实际用途的差异，可将分压器分为A类和B类。对于A类分压器，各准确度等级的分压器分压比比值差和相位差的最大允许误差见表1，B类分压器各准确度等级的最大允许误差见表2。

  - A类分压器最大允许误差

| 准确度等级 |  | 0.02级 | 0.05级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | 比值差 | ±0.02% | ±0.05% |
|  | 相位差 | ±0.6′ | ±2′ |

  - B类分压器最大允许误差

| 准确度等级 | 0.1级 | 0.2级 | 0.5级 | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.5% | ±1% | ±2% |

- 5.3 升降压变差

分压器分压比的升降压变差应不超过其最大允许误差的1/3。

- 5.4 短时稳定性

分压器在额定工作电压下持续运行30min后，其分压比误差的变化量应不超过该准确度等级所对应的最大允许误差的1/3。

- 6  通用技术要求

- 6.1 外观及结构要求

分压器外观应保持完好，且标志清晰可辨。其各部分组件（包括分压器本体、连接法兰及底座等）的外表面应洁净、平整，不得存在划痕、碰伤、锈蚀、油漆不均匀或流迹等影响产品性能的缺陷。分压器高压部分应配置专门的均压措施（如金属均压环或罩），金属均压环表面应光洁，其外形结构设计应与分压器电压等级相匹配，且不得存在影响计量性能的缺陷。

分压器底座应安装接地端子，该端子需与金属外壳可靠连接。分压器低压臂应设置专用接线端子，以供分压器测量接地端与公共接地装置进行连接。

产品铭牌应包含原理结构图，图中需对所有使用中需连接的端子进行明确标识。铭牌上应标注制造厂名称、型号、出厂编号、出厂日期、出厂时实测的高压臂与低压臂参数、准确度等级、额定电压、额定频率及标称分压比值。

- 6.2 绝缘强度

分压器应能承受1.1倍工频额定电压l min耐压试验而无闪络或击穿现象。

- 7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

- 7.1 检定条件

- 7.1.1 环境条件

检定时应符合表3中环境温度和相对湿度的要求。

  - 检定环境温度和相对湿度要求

| 被检分压器准确度等级 | (0.02～0.05)级 | (0.1～0.5)级 | (1～2)级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | (20±2) ℃ | (20±5) ℃ | (20±10) ℃ |
| 相对湿度 | (35～80) % |  |  |

- 7.1.1 供电电源

试验场所供电电源应符合以下要求：

——电源频率：(50±0.5） Hz；

——电源电压：(220±22） V；

——电源谐波畸变率：不大于5%；

——由外界电场和磁场的干扰引入的不确定度应不大于被检分压器允许误差的1/10。

- 7.1.2 试验场地

试验场地应具备充足的面积与空间，以保证分压器周围与其高度相当的范围内不存在任何其他物体；环境空气中不应含有影响绝缘性能的有害气体或介质，且不应存在可感知的振动；高压引线与分压器本体之间的夹角不得小于90°，且高压引线在试验过程中不应产生电晕。

- 7.2 计量标准器及配套设备

#### 7.2.1 计量标准器

##### 7.2.1.1一般要求

检定分压器的计量标准器配置要求见表4。

  - 计量标准器配置

| 被检分压器类别 | 准确度等级 | 计量标准器配置 | 适用方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.02级~0.05级 | 标准电压互感器、感应分压器、双通道数字同步采样装置1 | 比较法 |
| B | 0.1级~2级 | 标准电压互感器和数字电压测量表计的组合装置或标准高压分压器和数字电压测量表计的组合装置 |  |

注1：双通道数字同步采样装置原理参见附录A。

##### 7.2.1.2检定A类分压器的计量标准器

检定A类分压器的计量标准器计量特性要求见表5。

  - 检定A类计量标准器计量特性要求

| 标准器具名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 标准电压互感器 | 与被检分压器电压等级相适应 | 不低于0.005级 |
| 感应分压器 | 0~200V | 不低于0.0005级 |
| 双通道数字同步采样装置或 数字式电压互感器校验仪 | 交流电压；0.1V~750V 比值差：±（0.001%~1.00%） 相位差：±（0.01′~10′） | 通道间幅值最大允许误差：±0.001% 通道间相位差最大允许误差：±0.1′ |
|  | 交流电压；0.1V~200V 比值差：±（0.001%~1.00%） 相位差：±（0.01′~10′） | 2级 |

##### 7.2.1.3检定B类分压器的计量标准器

检定B类分压器的计量标准器可以采用下列形式之一：

1）由标准电压互感器和数字电压测量表计组成的组合装置；

注：数字电压测量表计包括但不限于数字多用表、功率分析仪等计量特性符合要求的相关工频电压测量仪表。

2）由标准工频高压分压器和数字电压测量表计组成的组合装置。

当使用形式1）或2）所示的组合装置作为主标准器时，配置要求如下；

组合装置的允许误差限值∆应不大于被检分压器准确度等级对应允许误差限值绝对值的1/4。其中，。

注：：组合装置的允许误差限值的绝对值；

α：标准高压分压器或标准电压互感器准确度等级对应的允许误差限值；

β、λ：数字电压测量表计的最大允许误差限值（相对）。

#### 7.2.2 辅助设备

辅助设备主要包括高压试验电源和调压控制装置：

——检定用高压试验电源的稳定度：在15s内其电压的稳定度应不低于K%（K为被检分压器准确度等级对应的数值）；

——检定用高压电源的电压调节装置应能保证由零值平稳连续地调节到被检分压器的额定电压，其调节细度应优于K%；

——检定用高压电源输出电压波形畸变率还应符合表6要求。

  - 高压试验电源输出电压波形畸变率

| 被检分压器准确度等级 | 波形畸变率（%） |
| --- | --- |
| 0.02，0.05，0.1，0.2 | ≤0.2 |
| 0.5，1.0 | ≤0.5 |
| 2.0 | ≤1 |

- 7.3 检定项目和检定方法

#### 7.3.1 检定项目

分压器的检定项目见表7。

  - 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | + | + | + |
| 绝缘强度试验 | + | + | ― |
| 基本误差检定 | + | + | + |
| 升降压变差试验 | + | + | ― |
| 短时稳定性试验 | + | ― | ― |
| 注：符号“+”表示需检定，符号“―”表示不需检定。 |  |  |  |

#### 7.3.2 检定方法

##### 7.3.2.1 外观检查

目测检查分压器外观各部分、接地端子、标识及铭牌等，结果应符合6.1的要求。

##### 7.3.2.1 绝缘强度试验

按照GB/T 16927.1规定的试验程序对分压器整体施加1.1倍额定电压、历时1min，试验过程中被检分压器应无闪络或击穿现象发生。

##### 7.3.2.2 基本误差检定

###### A）检定点选取

分压器基本误差检定点见表8。对于阻容式分压器，除表8规定的检定点外，其基本误差检定点还应包含试验频率分别为45 Hz和55 Hz下的50%Un及100%Un的检定点。

  - 基本误差检定点

| 试验频率/Hz | 检定点/%Un |
| --- | --- |
| 50 | 10、20、50、80、100 |
| 注：Un为被检分压器额定工作电压。 |  |

###### B）基本误差检定方法

A类和B类分压器均采用比较法进行基本误差检定，当采用标准电压互感器和数字电压测量表计的组合装置作为标准器时，其检定接线如图2，当采用由标准分压器和数字电压测量表计的组合装置作为标准器时，其检定接线标准器图3。

  - 采用标准电压互感器和数字电压测量表计的组合装置作为标准器的检定接线示意图

图中：

A——高电压输入端；X——一次绕组接地端；a——输出电压端；x——二次绕组接地端；V1——标准侧电压表；V2——被检侧电压表。

  - 采用由标准分压器和数字电压测量表计的组合装置作为标准器的检定接线示意图

检定时将升压装置的输出电压调节至检定点附近，待标准表示值V1和V2稳定后，分别读取标准侧及被检分压器侧示值，各检定点在电压上升和下降各测量一次。

检定多量程分压器时，应对其全部量程进行检定。

分压器的实际分压比及其相对误差分别按式（3）和式（4）计算。

（3）

式中：

Ks——被检分压器的实测分压比；

Kr——标准电压互感器或分压器的标称变压比或分压比；

V1——标准侧数字电压测量表计示值，V；

V2——被检测数字电压测量表计示值,V。

（4）

式中：

γ——被检分压器分压比误差，%；

Kn——被检分压器的标称分压比；

针对A类分压器的检定，其接线方式分别如图4与图5所示。

  - 采用由标准电压互感器、感应分压器和双通道同步采样装置作为标准器的检定接线示意图

图中：

com——测量公共端。

  - 采用由标准电压互感器、感应分压器和数字式互感器校验仪作为标准器的检定接线示意图

图中：

a——参考电压高电位端；

x——参考电压低电位端；

K——标准侧电压输出端；

D——被检侧电压输出端。

检定时，先按公式（5）计算感应分压器盘位置数值，并完成感应分压器盘位置数。将试验电压调节至检定点附近，待双通道同步采样装置（数字式互感器校验仪）示值稳定后，读取比值差f及相位差示值δ，各检定点在电压上升和下降各测量一次。

检定多量程分压器时，应对其全部量程进行检定。

（5）

注：A——感应分压器分压比盘位置数值；

##### 7.3.2.3 升降压变差试验

升降压变差在被检分压器每个检定点进行两次测量（上升与下降或下降与上升），记录实际分压比Kr（或比值差f与相位差δ）。

##### 7.3.2.4 短时稳定性试验

将被检分压器施加到额定电压，分别测量时间T=0和T=30min的实际分压比（或比值差与相位差）。

- 7.4 检定结果的处理

7.4.1 检定数据保留的有效位数应与该检定量程各点允许误差限值的1/10对应的位数一致；

7.4.2 分压器检定数据应按规定的格式和要求记录到原始记录中,原始记录格式参见附录 A；

7.4.3 当被检分压器各项检定结果均符合本规程中对应检定项目要求时，判定为检定结果合格，否则为检定结果不合格；

7.4.4 经检定合格的分压器应出具检定证书，检定结果不合格的出具检定结果通知书，检定证书/检定结果通知书内页格式和检定结果页格式见附录B和附录C。

- 7.5 检定周期

分压器的检定周期为2年。

- 双通道数字同步采样装置

## A.1概述

双通道数字同步采样装置作为测量A类分压器比值差与相位差的专用标准设备，其基本结构原理如图A.1所示。该装置通常包含两台具备数字化同步采样功能的高准确度数字多用表或高分辨率数字信号采集系统、信号发生器、通信线缆以及上位机等组成部分。其典型工作流程为：测量采集标准装置与被检分压器的输出信号，通过外部触发源提供同步信号，触发两台高准确度数字多用表或高分辨率数字信号采集卡实现同步采集，经过数字化处理，最终获取比值差与相位差的测量结果。

    - 双通道数字同步采样装置典型组成图

## A.2性能特性

双通道数字同步采样装置基本参数指标要求如下：

——采样率：100kS/s；

——（A/D转换）位深度：优于24位；

——单通道电压测量范围：0.1V~750V；

——通道测量频率范围：0~10kHz；

——单通道电压最大允许误差：±0.02%；

——通道一致性误差：不超过±0.001%；

——相位测量最大允许误差：不超过±0.1′。

- 检定原始记录格式

B.1检定原始记录封面格式式样

| 计量技术机构名称 检定原始记录 原始记录编号：XXXX-XXXXXX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 送检单位 |  |  |  |
|  | 计量器具名称 |  |  |  |
|  | 型号/规格 |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |
|  | 制造单位 |  |  |  |
|  | 检定日期 |  |  |  |
|  | 有效期至 |  |  |  |
| 检定员： 核验员： |  |  |  |  |

第1页  共×页

B.2检定原始记录内页格式式样（第2页）

原始记录编号：XXXX-XXXXXX

| 送检计量器具信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单号 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 额定电压 |  |  | kV |  |  |  | 额定工作频率 |  |  | Hz |  |  |
| 准确度等级 |  |  | 级 |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定依据：JJG ××××―20××《工频高压分压器检定规程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  |  | ℃ |  |  |  | 检定地点 |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 |  |  | % |  |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |
| 检定使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 型号规格/ 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 |  |  | 检定/校准证书编号 |  |  | 有效期至 |

第2页  共×页

B.3检定原始记录结果页格式式样（结果页）

原始记录编号：XXXX-XXXXXX

检定项目及检定结果

| 序号 | 检定项目 | 检定结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 |  |
| 2 | 绝缘强度 | 试验电压 kV；试验频率 Hz；试验时间 min。结论： |
| 3 | 基本误差 | 最大基本误差 kV；结论： |
| 4 | 升降压变差 | 最大变差 ；结论： |
| 5 | 短时稳定性 | 结论： |
| 结论及说明： 以下空白 |  |  |
| 原始记录编号：XXXX-XXXXXX 检 定 结 果 （试品类别：B类） 基本误差. 量程; 检定点; 标准值（kV）; 被检表 示值 （kV）; 标准值（kV）; 被检表 示值 （kV）; 平均值; 基本误差; 升降压变差; 最大允许误差. 上升; 下降. Um= kV 试验频率f=50Hz; 10% Um. 20% Um. 50% Um. 80% Um. 100% Um; -; -; /. Um= kV 试验频率f=45Hz; 50% Um. 100% Um; -; -; /. Um= kV 试验频率f=55Hz; 50% Um. 100% Um; -; -; /. 短时稳定性. 量程; 标准值(kV）; 被检表 示值 （kV）; 基本误差 (kV）; 标准值 (kV）; 被检表 示值 （kV）; 基本误差; 基本误差 变化量. T=0 min; T=30min. Um= kV. 检定员： 记录员： 核验员： 第×页 共×页 |

原始记录编号：XXXX-XXXXXX

检 定 结 果

（试品类别：A类）

| 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 |  | 检定点 | 标准装置示值 上升 |  |  | 标准装置示值 下降 |  |  |  | 平均值 |  |  | 升降压变差 |  |  | 最大允许误差 |  |  |
|  |  |  | 比值差 f |  | 相位差δ | 比值差 f |  | 相位差δ |  | 比值差 f | 相位差δ |  | 比值差 f |  | 相位差δ | 比值差 f |  | 相位差 δ |
| Um= kV 试验频率f=50Hz |  | 10% Um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20% Um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% Um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80% Um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% Um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |
| Um= kV 试验频率f=50Hz |  | 50% Um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% Um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |
| Um= kV 试验频率f=50Hz |  | 50% Um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% Um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |
| 短时稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 检定点 |  |  | 标准装置示值 T=0 min |  |  |  |  | 标准装置示值 T=30min |  |  |  |  | 基本误差 变化量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 比值差f |  |  | 相位差δ |  | 比值差f |  |  | 相位差δ |  | 比值差f |  |  | 相位差δ |  |
| Um= kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定员：                              记录员：                      核验员：

第×页  共×页

- 检定证书/检定结果通知书内页格式（第2页）

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 检定机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 他 |  |  |  |
| 检定使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |

第X页 共X页

- 检定证书/检定结果通知书检定结果页式样（第3页）

## D.1检定证书第3页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

1. 外观检查：_________________________________________ 2. 安全性能： 绝缘强度：___________________________________________ 3. 基本误差：________________________________________ 试验频率f=50Hz. 量程; 检定点; 标准值（kV）; 被检表示值（kV）; 基本误差(kV）. Um= kV; 10% Um. 20% Um. 50% Um. 80% Um. 100% Um; /. 4. 升降压变差：______________________________________ 5. 短时稳定性：______________________________________ 检定结论： 以下空白

第X页 共X页

## D.2检定结果通知书第3页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

1. 外观检查：_________________________________________ 2. 安全性能： 绝缘强度：___________________________________________ 3. 基本误差：________________________________________ 试验频率f=50Hz. 量程; 检定点; 标准值（kV）; 被检表示值（kV）; 基本误差(kV）. Um= kV; 10% Um. 20% Um. 50% Um. 80% Um. 100% Um; /. 4. 升降压变差：______________________________________ 5. 短时稳定性：______________________________________ 检定结论： 检定结果不合格项： 以下空白

第X页 共X页

——————