国家计量技术规范

《工频高压分压器检定规程》

编 制 说 明

国家高电压计量站

西安高压电器研究院股份有限公司

宜昌市计量检定测试所

国网四川省电力公司营销服务中心

武汉磐电科技股份有限公司

安徽大为电气科技有限公司

2025年11月

目录

一、工作简况	- 2 -

（一）	任务来源	- 2 -

（二）	制定背景	- 2 -

（三）	起草过程	- 2 -

二、采纳国际建议情况。	- 4 -

三、国家计量检定规程编写规则、主要内容及其确定依据	- 4 -

（一）编写原则	- 4 -

（二）主要内容及其确定依据	- 5 -

（三）修订前后技术内容对比	- 5 -

四、试验验证	- 5 -

（一）试验验证的分析、综述报告	- 5 -

（二）技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益	- 6 -

五、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况	- 6 -

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系	- 6 -

七、重大分歧意见的处理经过和依据	- 6 -

（一）起草工作组内部分歧意见的处理经过和依据。	- 6 -

（二）评审过程的分歧意见处理经过和依据。	- 6 -

八、涉及专利的说明。	- 7 -

九、实施国家计量技术规范的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议。	- 7 -

十、 重要技术条文解释。	- 7 -

（一）	范围	- 7 -

（二）	规范性引用文件	- 7 -

（三）	术语和计量单位	- 7 -

（四）	概述	- 7 -

（五）	计量性能要求	- 8 -

1）关于工频分压器结构形式：	- 8 -

2）关于分压比的考核（试验）方法：	- 8 -

（六）	通用技术要求	- 10 -

（七）	计量器具控制	- 11 -

十一、 其他应当说明的事项。	- 13 -

无。	- 13 -

国家计量技术规范

《工频高压分压器检定规程》

编制说明

# 一、工作简况

- 任务来源

本国家计量技术规范《工频高压分压器检定规程》（以下简称本规程）依据国家市场监督管理总局办公厅发布的《市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发〔2025〕45号）制定，项目编号为MTC18/SC1-2025-02。

- 制定背景

工频高压分压器作为测量工频高电压的主要技术手段及工作计量器具，在我国电力行业、铁路运输、机械制造等领域获得广泛应用。国家质量监督检验检疫总局早于1996年即制定了国家计量检定规程JJG 496-1996。随着我国在工频分压器的研发、生产及实际应用水平的持续提升，各级计量技术机构对该类设备的认识亦不断深化。2016年，国家高电压计量站对JJG 496《工频高压分压器检定规程》完成了首次修订。修订内容涵盖术语与定义、计量特性、环境条件、绝缘强度及基本误差试验方法等多个方面，并在文本结构上全面遵循JJF 1002–2010《国家计量检定规程编写规则》予以调整。

工频高压分压器（以下简称工频分压器）为用于高电压测量的专用测试仪器。依据JJG 496-2016的规定，该类设备按其实际用途划分为两类：A类用于计量标准用途，其准确度要求较高，故对分压比的比值差及相位差均提出明确技术要求；B类用于工程测量用途，其准确度要求相对较低，故仅对分压比的基本误差作出技术规定。

工频高压分压器的主要计量特性参数为分压比。目前，国内已有若干计量技术机构（如省级电力科学研究院、省级计量院等）开展了工频高压分压器的检定与校准工作。因此，亟须修订《工频高压分压器检定规程》，以规范其全部计量特性参数的检定流程，保障高压试验结果的准确性，并为输电线路及电网的安全运行提供技术支撑。

- 起草过程

本规程指导老师为国网陕西电力公司朱跃老师，起草单位共6家，具体包括：国家高电压计量站、西安高压电器研究院股份有限公司、宜昌市计量检定测试所、国网四川省电力公司营销服务中心、武汉磐电科技股份有限公司、安徽大为电气科技有限公司；起草人共7位，分别为：雷民、王斯琪、钟磊、谭磊、张杰夫、孙军、樊松。

工作组任务分工：

国家高电压计量站雷民及王斯琪负责标准正文第一、第二、第六、第七章编制及合稿、西安高压电器研究院股份有限公司钟磊负责标准正文第三、第四及第五章编制、国网四川省电力公司营销服务中心张杰夫负责附录及不确定度评定报告部分编制、宜昌市计量检定测试所谭磊负责编制说明部分编制，武汉磐电科技股份有限公司孙军负责试验验证报告部分编制、安徽大为电气科技有限公司樊松负责产品调研报告部分编制。

- 2024年6月，项目计划正式下达。

- 起草过程如下：

（1）2024年7月22日，于武汉召开起草工作组启动会议。在计划申报阶段所提交初稿的基础上，讨论并确定了技术规范的框架及主要技术内容。会议具体情况详见《起草工作组启动工作会议纪要》。

（2）2025年9月至11月，起草工作组根据会议意见，组织开展了试验频率对测量结果的影响分析及试验验证，并进行相关调研，最终编写形成《征求意见稿》及其附件材料。

（3）2025年11月13日至2026年4月，召开起草工作组第二次工作会议，就调研分析及验证试验情况进行讨论，对征求意见稿初稿进行逐条审议并达成一致。会议详情参见《起草工作组第二次工作会议纪要》。会后，各成员分工开展进一步调研与验证，完成征求意见稿材料的修改与完善，并提交至分技术委员会进入评审阶段。

（4）2026年5月15日，全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会组织在杭州召开了《征求意见稿》审查会。评审专家组对《征求意见稿》相关材料进行评审并原则通过。评审组提出主要意见为：

- 删除第3章术语中3.4相关内容；

- 修改第6章6.1外观及结构要求中的部分内容；

（5）2026年5月23日，起草工作组依据评审意见进行修改与完善，经审核组长复核后，向秘书处提交《征求意见定稿》及附件材料。

征求意见

（6）2026年6月至7月，全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会发函，面向37家委员单位及其他全国范围内科研院所、高等院校、检测机构、生产企业等相关单位广泛征求意见。

经过60天的征求意见期，共收到X家单位提出的X条意见，其中技术类意见X条，格式类意见X条。经起草工作组讨论，采纳X条，部分采纳X条，未采纳X条。针对下列重要技术意见未予采纳，起草工作组考虑如下：

a)

b)

送审稿起草

（7）8月至9月，起草工作组对秘书处所反馈的8家单位共计37条意见进行处理，其中采纳X条，部分采纳X条，未采纳X条。为提升编制质量，起草工作组于6月28日至29日召开第三次全体会议，对意见处理情况进行研讨。详见《起草工作组第三次工作会议纪要》。

（8）X月，起草工作组修改形成《送审稿》及附件材料。

（9）XX月XX日，全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会组织召开了《送审稿》预审会。评审组主要提出XXX等方面问题，该稿通过审查。

（10）XX月至XX月，起草工作组根据评审意见进行修改与完善，并向秘书处提交《审定稿》及附件材料。

审定工作

XX月XX日，全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会组织召开《送审稿》审定会。委员会主要提出XXX等方面意见，该稿经全体委员表决通过/未通过。

报批稿

XX月至XX月，起草工作组根据审定意见进行修改与完善，并向秘书处提交《报批稿》及附件材料。

二、关于国际建议采纳情况的说明

在本规程编制过程中，未涉及采纳国际建议的相关内容。

三、国家计量检定规程的编写规则、主要内容及确定依据

## （一）编写原则

本规程依据JJF 1002–2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001–2011《通用计量术语及定义》及JJF 1059.1–2012《测量不确定度评定与表示》进行编写。

## （二）主要内容及其确定依据

根据国家计量检定规程编写规则的编制要求，本规程在内容结构上主要包括目次、引言、正文和附录四个部分。正文涵盖范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量性能要求、通用技术要求以及计量器具控制，共八个章节。附录包括以下四项：附录A 测量不确定度评定示例、附录B 原始记录格式、附录C 证书内页格式。

## （三）修订前后技术内容对比

本规程属第二次修订。

与JJG 496–2016相比，除编辑性修改外，主要技术变更包括：

——增加了与“工频高压分压器”相关的术语与定义（见3.1～3.4）；

——修改了“基本误差与变差”的要求（见5.2、5.3，将“变差”明确为“升降压变差”，并单独规定短时稳定性）；

——增加了对B类高压分压器准确度等级的限制（见5.2，B类分压器准确度等级限定为0.1级至2级，不再包含0.02级和0.05级）；

——修改了“稳定性”（见5.4，明确区分“短时稳定性”与作为标准器使用的周期稳定性要求）；

——修改了“环境条件”的要求（见7.1.1，按准确度等级细化了差异化的温湿度控制要求）；

——增加了“试验场所”的要求（见7.1.2，对试验场地空间、高压引线等作出具体规定）；

——增加了“辅助设备”的要求（见7.2.2，对高压试验电源的稳定度、调节细度及波形畸变率提出明确要求）；

——增加了对A级和B级高压分压器检定标准器的配置要求（见7.2.1，以表格形式明确了两类分压器的标准器配置方案与技术指标）；

——修改了“检定项目表”（见7.3.1，调整了后续检定和使用中检查的必检项目）；

——删除了“等功率电桥法”（2016版7.3.3.3，本版检定方法统一为直接比较法）；

——修改了“绝缘强度”引用的文件（见6.2，引用GB/T 16927.1―2011的具体条款）；

——修改了“附录A”（本版附录A为“双通道数字同步采样装置”的技术说明，2016版附录A为原始记录格式）。

此外，本次修订还优化了原始记录与证书内页格式（见附录B、C、D）。

# 四、试验验证

## （一）试验验证的分析与综述报告

起草工作组在编写过程中，重点对本规程第7.2条所列主要条款进行了验证试验。验证内容包括以下内容：

- 验证基本误差试验方法的可行性

基本误差、升降压变差、短时稳定性。

2. 验证技术指标的试验方法的可行性。

试验验证的详细综述报告见附件。

## （二）技术经济论证及预期效益

本规程自实施之日起，将在全国范围内逐步建立工频分压器计量检定工作的计量标准，以确保在用工频分压器的准确性与可靠性，并规范此类设备的生产、制造、检验及运行维护过程。通过规范化开展检定工作，可有效识别性能不达标的工频分压器，从而推动产品技术革新与现场试验水平提升，进而促进高电压试验技术的发展。尤为重要的是，规范的计量检定工作将保障高电压试验数据的可靠性与准确性，为电网的安全稳定运行提供技术依据，并产生显著的经济效益与社会效益。

# 五、与国际、国外同类标准技术内容的对比

本规程未直接采用国际标准或国外标准。

经对比，本规程技术内容处于国际先进水平，尤其在工频分压器误差试验方法方面优于国际现行规范。

# 六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本规程在编制过程中，主要参照下列技术文件：

GB/T 16927.1―2011 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求（与引用文件一致）

本规程符合国家现行相关法律法规及政策的要求。

# 七、重大分歧意见的处理经过与依据

## （一）起草工作组内部分歧意见的处理

无。

## （二）评审过程中的分歧意见处理

无。

# 八、专利情况说明

本规程不涉及任何专利。

# 九、实施国家计量技术规范的要求

本规程作为国家计量技术规范，旨在规定工频分压器的检定条件、检定项目、检定方法、检定结果的处理及检定周期等内容，从而有效规范此类工频分压器的检定工作程序。

故此，在实施本规程过程中，应组织各省/地区计量检测机构从事工频分压器检定的技术人员、各省/地区从事高电压测试的相关人员，以及工频分压器生产制造企业的相关人员，进行学习宣贯，并对相关技术条款予以详细明确解读，以确保条款内容执行的正确性与规范性。

- 重要技术条文解释

  - 范围

本规程明确了工频分压器检定工作的技术要求与实施方法。依据GB/T 16927.1《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》第6.2条关于试验电压的规定：“试验电压应为频率45Hz至55Hz的交流电压，通常称为工频试验电压”，本规程所涉及的“工频”（power frequency）具体界定为45Hz至55Hz的频率范围。

  - 规范性引用文件

本规程主要引用GB/T 16927.1―2011 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求。引用该标准旨在确保本规程中工频分压器耐压试验方法与其技术要求保持一致。

  - 术语和计量单位

基于工频高压分压器的计量特性，诸如“分压比”“基本误差”等相关概念系本规程的核心内容。为便于在后续章节中规范使用，特以术语形式予以明确定义。在2016版基础上，本次修订新增“标称分压比”“（分压器的）升降压变差”及“（分压器的）基本误差”的术语定义，以支持对工频分压器工作原理的准确描述。相关术语的设立基于以下考虑：

1.术语“标称分压比”

此概念作为计算基本误差及实施合格判定的基础，故需在术语部分予以明确界定。依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》第7.4条，“标称量值”（nominal quantity value，VIM 4.6）系指测量仪器或测量系统特征量的经化整或近似值，旨在为应用提供指导。基于此定义，本规程将“标称分压比”定义为：“在规定条件下，分压器高压输入端与低压输出端之间电压比例的设计值。”

2.术语“升降压变差”

在2016年版中，该概念未以术语形式明确界定，但检定方法及相关项目均涉及相关内容。为提升文本的规范性与可读性，本次修订增设了该术语。

  - 概述

为便于使用者理解工频分压器的工作原理，本规程阐述了其作用、基本结构，并提供了相应的原理框图。

  - 计量性能要求

### 1.工频分压器的结构形式

需指出的是，工频分压器在结构上主要涵盖基于无源纯阻抗元件的分压形式，包括电容分压型、电阻分压型以及阻容分压型。

随着技术发展，部分技术机构与生产单位在无源分压结构的基础上，开发出在低压臂引入电子线路与信号处理电路的分压器（即有源分压器）。此类分压器通常作为电压比例标准或工作计量标准器具使用，具有较高的准确度等级（例如0.02级、0.05级）。为保障其计量性能的可溯源性，相应的标准装置及检定方法需满足更高的技术要求。因此，本规程将试验方法区分为A类与B类。

根据产品调研结果，四种结构分压器的分布情况如表1所示。

表1 工频分压器构型分布情况

| 分压器构型 | 电网试验研究机构 | 计量检测机构 | 高压设备生产单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电容式分压器 | 13 | 3 | 11 |
| 阻容式分压器 | 0 | 0 | 0 |
| 电阻式分压器 | 0 | 0 | 0 |
| 电子式分压器 | 0 | 3 | 0 |

由表1统计结果可知，电容式分压器在工频测量场合中应用最为广泛，该类分压器普遍应用于电力设备生产单位，尤其作为调感式串联谐振试验装置中测量系统的关键组成部分。

### 2. 分压比说明

根据概述中分压比定义的推导，对分压比的考核实质上是对电压比例关系的考核。该概念对误差试验方法的设计具有明确的指导意义。

A类工频分压器主要作为电容型电压比例标准使用，对其准确度具有较高要求。纯无源阻抗分压形式受限于元器件的温度系数、电压系数及输出负载能力等技术指标，难以满足其作为电压比例标准的计量特性要求。从国内外技术发展现状来看，工频分压器已发展出基于高压标准电容器的电子分压形式，主要包括精密电压跟随器方式及有源电流比较仪自动阻抗平衡方式。其主体结构如图1与图2所示

：

图1 电压跟随型电子分压器

图中标识：

Uprim：被测高电压；

Usec：分压器输出电压；

分压比K表示为：

图2 有源电流比较仪型电子分压器

图中标识：

EH：被测高电压；

EL：分压器输出电压；

分压比K表示为：

K=EHEL=CLCH×1Gain
针对前述工频分压器，在作为电容型电压比例标准应用时，其准确度等级可达到0.02级或0.05级。因此，在评估其分压特性时，需分别考量比值差与相位差。根据JJG 496—2016标准的规定，A级工频分压器相位差的允许误差限值为𝛿 = ±0.03a，其中a表示工频分压器的准确度等级指数。以0.05级为例，计算得出𝛿 = ±0.03 × 0.05 = 0.0015 rad，约合5.15′。然而，根据JJG 314—2010《测量用电压互感器》标准的规定，0.05级电压互感器相位差的允许误差限值为2′。由此可见，JJG 496—2016标准对A级工频分压器相位差的允许误差限值要求，低于同准确度等级电压互感器的相应要求。这一差异限制了A级工频分压器在高电压比例标准应用中的适用性。基于A级工频分压器的结构设计原理及实际应用情况分析，将其相位差允许误差限值设定为与同准确度等级电压互感器相一致，具有充分的可行性。

  - 通用技术要求

本部分主要包括外观与结构要求以及绝缘强度要求，相关内容参考了DL/T 846.1中的相应规定。

  - 计量器具控制

                - 关于检定条件

B类分压器主要应用于工程测量领域，其使用环境涵盖室内及户外场所。实际运行环境的温湿度范围较广，因此，其检定实验室的温湿度控制条件可适当放宽。A类分压器作为计量标准器使用，其计量特性的建立与维持需满足更为严格的环境要求。此类设备在结构、原理、制造工艺及材料选择方面均针对特定环境条件进行设计。以陶瓷电容器和云母电容器为例，其温度系数通常在30 ppm/℃至100 ppm/℃之间。若检定环境温度为20℃ ± 2℃，则电容量的变化幅度可达120 ppm至400 ppm。因此，将A类分压器的检定环境控制在20℃ ± 2℃范围内是必要的。

                - 关于标准器配置

根据规程表1与表2中A类与B类分压器的准确度等级及其允许误差限值要求，开展基本误差检定所需的标准器配置存在明显差异。B类工频分压器通常采用由无源纯阻抗元件构成的分压结构，实际应用中主要为（耦合）电容分压器与阻容分压器。此类分压器结构较为简单，工艺要求不高，制造成本相对较低，广泛应用于电力工程试验及生产制造领域，因此对其准确度等级的要求不宜过高。同时，由于B类分压器未对相位差作出明确规定，原则上可采用由标准电压互感器与数字电压测量表计组成的复合标准装置，或标准高压分压器与数字电压测量表计组合装置进行检定。该类标准设备及其组合形式较为常见且易于获取，因此，采用电压比例法对B类工频分压器进行分压比基本误差检定，对大多数计量技术机构而言具有较高的可行性。

A类分压器的应用对象相对集中于计量技术机构。鉴于其具备较高的准确度等级（0.02级和0.05级），依据标准器应优于被检对象两个计量等级的原则，建议采用标准电压互感器（0.005级）、感应分压器（0.0005级）及数字式双通道同步采样装置等设备，并需根据具体检定任务进行合理配置。

                - 数字电压测量表计相关信息汇总

| 仪表名称 | 测量范围或量程 | 显示位数 | 最大允许误差 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字多用表 | ACV: 100mV、1V、10V、100V、750V | 位 | （0.05%读数+0.02%量程） | 34465A等 |
| 数字多用表 | ACV: 100mV、1V、10V、100V、750V | 位 | （0.05%读数+0.02%量程） | 34470A等 |
| 数字多用表 | ACV: 100mV、1V、10V、100V、750V | 位 | （0.02%读数+0.0004%量程） | 3458A等 |
| 功率分析仪 | ACV: 15V、30V、60V、100V、150V、300V、600V、1000V | 位 | （0.05%读数+0.05%量程） | PA8000等 |

随着现代数字精密采样技术的持续发展，具备同步采样能力的数字多用表或24位高准确度信号采集系统已获得广泛应用。以采用两台3458A八位半数字多用表构建的双通道同步采样系统为例，其系统组成如图所示。该系统基于3458A的电压采样性能（例如在数字化采样模式下优于20ppm），能够实现对分压器输出信号的同步采集与精确比对分析，其测量准确度完全满足0.02级和0.05级A类分压器的检定需求，并显著优于被检对象两个计量等级的标准要求。相较于传统的标准电压互感器或感应分压器检定方式，双通道同步采样方法可有效抑制信号传输过程中的相位延迟误差，从而提升检定结果的可靠性。若检定任务涉及宽量程交流高压测量（如1000 V级别），可配合使用PA8000系列功率分析仪作为辅助标准设备，但须确保其交流电压允许误差限值（0.05% 读数 + 0.05% 量程）与被检分压器等级相匹配（对于0.05级分压器仍遵循高两个等级的原则）。在实际配置时，还应结合被检分压器的量程范围（如分压器所覆盖的电压等级），选用量程覆盖能力相适应的标准设备。例如，3458A的交流电压量程为100 mV至750 V，可满足大多数A类分压器的检定需求；若涉及更高电压等级，则需增配相应的标准器具。

                - 检定项目与检定方法

A、检定项目概述

本规程规定的首次检定项目涵盖以下五项：外观检查、绝缘强度、基本误差、升降变差及稳定性。

相较于2016年版规程，除外观检查项目外，对基本误差的试验方法亦作出了相应调整。

B、基本误差检定方法

鉴于A类与B类分压器在计量学特性方面存在差异，且二者对基本误差检定方法的具体要求与实际应用情况有所不同，本次修订将2016年版规程中规定的三种检定方法（电压比法、差值法及等功率电桥法）统一简化为比较法。该方法主要通过标准器配置的差异予以体现，旨在提升本标准的适用性与可操作性。

由于A类与B类分压器在计量特性（主要指准确度等级）上有所区别，其基本误差检定方法在具体实施路径、检定环境及标准器配置方面亦存在相应差异。

针对B类分压器，其准确度等级一般为0.1级及以下，且不涉及相位差要求。因此，在检定过程中，可采用由标准电压互感器（或标准电容分压器）与两台数字电压表构成的组合标准装置，即可满足检定需求。该标准装置在配置成本与操作便利性方面，均有利于各类计量技术机构的实际应用与推广。

对于A类分压器，因其通常作为各级计量机构的电压比例工作标准，应用范围相对特定，故对检定环境及标准器配置提出了更为严格的要求。基于直接比较法的技术特点，可采用由标准电压互感器、感应分压器及双通道数字同步采样装置构成的检定系统执行该项检定。鉴于电工指零式校验仪已逐步淘汰，本标准亦相应删除了差值法对应的接线图示。2016年版规程已就检定方法对校验仪的要求作出了相应调整。

有关双通道数字同步采样装置的计量特性，在附录中予以详细说明，并以基于两台八位半数字多用表3458A所构建的装置（见图示）为例进行阐述。

在同步采样模式下，其单个通道的电压幅值测量误差可控制在 ±0.005% 以内，通道间一致性误差可被控制在 ±0.001% 范围内。在外部触发条件下，该装置的采样时间抖动（Time Jitter）极低，通常不超过 100 ps。因此，凭借该装置优异的计量性能，配合0.005级标准电压互感器，其对0.02级和0.05级分压器的比值差与相位差进行检定具备充分能力。此外，该装置在量值溯源方面可参照JJF 1995-2022 电子式互感器校验仪校准规范进行。

针对分压器基本误差检定过程中二次负荷的相关问题，经分析，分压器实际应用场景中接入的设备多为数字多用表、峰值电压表或数字采集装置。针对上述三类装置开展调研（详见表2），结果显示其输入阻抗典型值为1 MΩ并联几十至几百pF。据此可知，在交流输出模式下选取1 MΩ作为典型值具备普遍适用性，因此针对分压器基本误差检定的二次负荷额外提出特殊要求不具备显著实际意义。

                - 表计交流输入阻抗调研信息汇总

| 参考级数字多用表及数字采集装置交流输入阻抗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 型号 | 交流输入阻抗典型值 | 备注 |
| Keithley | 2000/2001 | 1 MΩ ± 2%, < 100 pF 并联 | 进口品牌 |
| Keithley | DMM6500 | 典型值 >10 MΩ | 进口品牌 |
| Keysight | 34465A/34470A/3458A | 1 MΩ ± 1%, <100 pF 并联 | 进口品牌 |
| Fluke | 8845A/8846A/8508A | 1 MΩ | 进口品牌 |
| Rigol (普源精电) | DM3068 | 1 MΩ ± 2%, <150 pF 并联 | 国产品牌 |
| ZLG (致远电子) | DMM6000 | 10 MΩ (高电压量程) / >10 GΩ (低电压量程) | 国产品牌 |
| NI (美国国家仪器) | PXI/PCI-5922 | 可软件设置：1 MΩ ± 2% 并联 60 pF；或 50 Ω ± 2.0% | 数字采集装置 |
| 峰值电压表等其他仪表 |  |  |  |
| 品牌 | 型号 | 输入阻抗典型值 | 备注 |
| 南澳电气 | NA201 | ≥4 MΩ | 国产品牌，峰值电压表 |
| 上海徐吉电气 | XL4005 | ≥6 MΩ | 国产品牌，峰值电压表 |
| 中试控股 | ZS-SMGF | ≥10 MΩ | 国产品牌，峰值电压表 |
| 武汉博试电力 | BOS-DCMS | >2 MΩ | 国产品牌，峰值电压表 |
| 武汉国电西高 | GDFR-W | ≥10 MΩ | 国产品牌，峰值电压表 |
| 广州致远电子股份 | PA8000 | 2 MΩ | 国产品牌，功率分析仪 |
| 日本YOKOGAWA | W3000/W5000 | 1 MΩ | 进口品牌，功率分析仪 |

C、基本误差的检定点

本规程延续2016年版的规定，基本误差的检定点仍设置为被检分压器额定电压的10%、20%、50%、80%及100%。

对于阻容式分压器，由于高、低压臂材料特性存在差异，其分压比（阻抗比）易受频率影响，因此有必要对其频率特性进行专项评估。然而，根据调研结果，电阻式分压器作为独立元件在实际应用中并不普遍，而阻容式分压器通常作为数字高压表的组成部分，一般不单独使用。因此，仅电容分压器与电子式分压器在实际应用中具备一定数量的案例。基于上述情况，增加阻容型分压器频率特性考核的内容。

D、短期稳定性的设定依据

依据GB/T 16927.2标准的规定，“短期稳定性”试验是高压测量系统性能验证的关键项目之一，旨在量化系统在单次或规定运行时段内，因自身发热所导致的瞬时性能漂移程度。

工频分压器作为工频高压试验中用于高电压转换的工作计量器具，其典型耐压试验持续时间通常为1分钟。鉴于在加压老练试验等其他应用场景中，加压时间一般不超过30分钟，基于此实际应用背景，本规程规定短期稳定性的考核时间为30分钟。该规定既兼顾了分压器的典型应用情况，又避免了检定工作量的增加。

E、删除等功率电桥法的说明

等功率电桥法在北美地区被广泛应用于工频高压分压器的校准工作，其技术实施主要依据美国国家标准技术研究院（NIST）及加拿大国家研究委员会（NRC）所采用的标准方法。在该地区，电压互感器及高压分压器的校准通常基于电流比较仪式高压电容电桥，结合高、低压标准电容器构成测量系统，通过精确测定电流比率，进而转换为电压比值差与相位差。

在2016年版检定规程的制订过程中，为扩充基本误差的检定手段并拓宽技术实现路径，引入了等功率电桥法。然而，该规程颁布近十年来的实践表明，该方法在实际操作中复杂度较高，且存在若干明显局限，包括高、低压标准电容器的量值溯源问题，以及高压电容电桥在电流比率与介质损耗因数测量中引入的附加误差等。由于该方法通过间接途径计算分压器的基本误差，涉及测量环节较多，对最终结果的合成不确定度贡献显著，同时对使用单位人员的技术能力提出较高要求，因此未能在国内得到广泛推行。

此外，作为检定规程，在检定方法的遴选上应优先考虑技术成熟、应用广泛的方法，例如比较法，以提升规程的可操作性与适用性。

F、检定结果的处理

依据JJF 1002及相关技术规范制定。

G、检定周期

依据JJF 1139-2026《计量器具检定周期确定原则和方法》，采用“借用间隔法”，工频分压器的检定周期可参照同类高压计量器具（例如高压标准电容器、电压互感器）的现行周期（通常为2年）予以确定。具体依据如下：

1 借用间隔法的核心要求

1.1 适用条件

当待确定周期的计量器具与已确定周期的器具在测量可靠性目标、检定程序、使用环境、维护方法等方面具有相似性时，可直接将其周期作为初始值借用；若存在差异，则需评估影响并进行相应修正。

1.2 关键原则

优先选择功能、结构、使用场景高度相似的器具周期；

若差异较小（例如环境条件略有不同），可通过将周期缩短20%至30%的方式进行修正。

2 工频分压器的借用依据

分析同类设备的周期，在电力行业中，与工频分压器特性相近的高压计量器具（如标准电压互感器、标准电容器）的检定周期通常设定为2年。其共同特征包括：

1）测量原理：均基于电磁或电容分压原理，其稳定性受温度、湿度影响的规律相似；

2）使用环境：多安装于实验室或变电站，环境条件相对可控；

3）维护要求：均需定期进行清洁、绝缘检测等，维护流程基本一致。

2.2 相似性评估

工频分压器与电压互感器的主要差异在于分压比的准确性及工作电压范围。通常，电压互感器的准确度等级较高，而工频分压器在保证最大允许误差的工作电压范围（10%~100%）较电压互感器更宽。然而，两者的检定程序（包括绝缘电阻测试和基本误差试验）均完全一致。因此，无需修正检定周期，可直接沿用两年的周期。

3 结论与后续调整

综上所述，建议将工频分压器的检定周期维持为2年，理由如下：

1）符合借用间隔法中“相似设备直接复用周期”的原则，无需额外数据积累；

2）2年周期在电力行业高压设备中已得到成熟验证，兼顾了测量可靠性与经济性；

3）若后续发现分压器稳定性出现下降（如超差率大于10%），可通过反应法将周期缩短至1.5年或1年。

该周期既符合“借用间隔法”的规范要求，也与行业通行实践相一致，适宜作为初始周期采用。

- 其他应当说明的事项。

无。