国家计量检定规程

《工频高压分压器》

试验验证报告

国家高电压计量站

西安高压电器研究院股份有限公司

国网四川省电力公司营销服务中心（计量中心）

宜昌市计量检定测试所

安徽大为电气科技有限公司

武汉磐电科技股份有限公司

目录

1 试验目的	1

2 试验对象和内容	1

2.1 试验对象	1

2.2 试验方法	1

2.3 试验时间、地点及试验人员	3

3 试验情况及数据	3

3.1 试验项目	3

3.2 试验数据	3

4 试验结论	3

附录1：通用技术要求验证记录	5

1. 样品及验证装备信息	5

2. 外观与结构检查记录	5

3. 绝缘强度试验记录	5

附录2：A类分压器基本误差验证数据	6

1. 验证概要	6

2. 检定数据记录（原始记录格式）	6

附录3：B类分压器基本误差（直接比较法）验证数据	8

1. 验证概要	8

2. 检定数据记录（原始记录格式）	8

附录4：升降压变差与短时稳定性验证数据	11

1. 验证概要	11

2. 升降压变差数据	11

3. 短时稳定性数据	11

国家计量检定规程《工频高压分压器》

试验验证报告

# 1 试验目的

为验证国家计量检定规程《工频高压分压器》（草案）中计量性能要求、通用技术要求、检定条件与方法以及计量标准器配置方案的合理性与可操作性，编制工作组相关成员单位依据草案内容组织开展了系统性试验验证。

本次验证工作旨在达成以下目的：

一、验证草案第5章所规定的准确度等级、最大允许误差、升降压变差及短时稳定性等计量性能要求的合理性；

二、验证草案第6章中有关外观、结构及绝缘强度等通用技术要求的符合性，以及相应检查方法的可操作性；

三、验证草案第7章所规定的检定条件设置、计量标准器配置方案，以及针对A类与B类分压器所采用的直接比较法检定方法的可行性、准确性与有效性。

# 2 试验对象和内容

## 2.1 试验对象

选取具有代表性的A类（计量标准用）和B类（工程测量用）工频高压分压器作为验证样品，详细信息见表1。

表1 样品信息

| 序号 | 分压器类型 | 型号 规格 | 器具 编号 | 标称 分压比 (Kₙ) | 额定电压 (Uₙ) | 准确度等级 | 生产单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A类 | DRF-100 | 2026001 | 1000/1 | 100 kV | 0.05级 | 上海思创电器设备有限公司 |
| 2 | B类 | FRD-100 | 14005 | 1000/1 | 100 kV | 0.2级 | 四川省绵竹西南电工设备有限责任公司 |
| 3 | B类 | CVD-100T | 22031 | 1000/1 | 100 kV | 0.5级 | 苏州思源特种电力电容器有限公司 |
| 4 | B类 | TJF50-600 | 2208397 | 4780/1 | 50 kV | 0.2级 | 四川省绵竹西南电工设备有限责任公司 |
| 5 | B类 | TJF150-600 | 2208398 | 19120/1 | 150 kV | 0.2级 | 四川省绵竹西南电工设备有限责任公司 |

## 2.2 试验方法

严格遵照规程草案条款执行：

通用技术要求验证：根据草案第6章进行。

基本误差检定：

A类分压器（样品1）：依据草案第7.3.2.2节，采用由标准电压互感器、感应分压器及双通道同步采样装置构成的标准系统（对应草案图4）。

B类分压器（样品2、3）：依据草案第7.3.2.2节，采用标准电压互感器与数字电压表计的组合装置进行电压比法直接比较（对应草案图2）。

升降压变差：依据草案第7.3.2.3节，在额定电压80%点实施。

短时稳定性：依据草案第7.3.2.4节，在额定电压下进行。

环境条件：A类验证的环境条件控制为温度(20±2)℃，相对相对湿度(45±15)%；B类验证的环境条件为温度(20±5)℃，相对相对湿度(35~80)%。

## 2.3 试验时间、地点及试验人员

表2 试验时间、地点及人员

| 序号 | 试验时间 | 试验地点 | 试验人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-02-20 | 国家高电压计量站 | 王斯琪、齐聪 |
| 2 | 2026-02-25 | 西安高压电器研究院 | 钟磊、贾转转 |
| 3 | 2026-03-02 | 宜昌市计量检定验证所 | 谭磊、刘洋 |

# 3 试验情况及数据

## 3.1 试验项目

本次验证涵盖规程草案规定的首次检定全部项目，详见表3。

表3 试验验证项目

| 序号 | 试验类别 | 试验项目 | 依据草案条款 | 适用样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术要求 | 外观及结构检查 | 6.1、 7.3.2.1 | 全部 |
| 2 | 通用技术要求 | 绝缘强度试验 | 6.2、7.3.2.1 | 全部 |
| 3 | 计量性能 | 基本误差检定 | 5.1、7.3.2.2 | 全部 |
| 4 | 计量性能 | 升降压变差检定 | 5.3、7.3.2.3 | 全部 |
| 5 | 计量性能 | 短时稳定性检定 | 5.4、7.3.2.4 | 全部 |

## 3.2 试验数据

详细试验数据及严格按照草案附录格式记录的原始数据见附录1至附录4。

# 4 试验结论

本次试验选取了1台A类与4台B类工频高压分压器样品，依据规程草案开展了全面试验验证，结论如下：

（1）通用技术要求验证结果符合要求。所有样品的外观、结构、标志、接地端子及铭牌信息均符合草案第6章规定。绝缘强度试验（施加1.1倍额定电压，持续1分钟）均顺利通过试验，验证了草案通用技术要求的合理性与可操作性。

（2）计量性能要求及检定方法验证结果有效。

A类分压器（0.05级）：采用标准电压互感器、感应分压器、双通道数字同步采样装置组成的检定装置，在（20±2）℃环境条件下，测得各检定点的比值差与相位差均低于草案表1所规定的最大允许误差限值（±0.05%，±2′）。检定过程稳定，数据重复性良好，从而验证了草案第7.3.2.2条中A类检定路径及相应标准器配置方案（0.01级PT、0.0002级IVD）的可行性与必要性。

B类分压器（0.2级、0.5级）：采用标准电压互感器和数字电压测量表计的组合装置，在（20±5）℃环境条件下，各检定点的分压比基本误差均未超过草案表2规定的最大允许误差。该方法操作简便、结果可靠，证实了草案第7.3.2.2条中B类检定路径及标准器配置方案（标准PT与数字表组合）的实用性与有效性。

升降压变差与短时稳定性：所有受检样品的升降压变差及30分钟短时稳定性变化量均未超过其最大允许误差绝对值的三分之一，符合相关技术要求，验证了草案第5章所规定的计量性能指标及第7章相应验证方法的合理性。

（3）检定条件与标准器配置要求合理。草案针对A、B类分压器提出的差异化环境条件要求，经试验验证，既能确保A类设备的检定精度，也符合B类设备的实际使用条件。标准器配置要求清晰明确，可保证检定结果的可信度。

综上所述，规程草案《工频高压分压器》技术内容科学、准确，所规定的计量性能要求、通用技术要求、检定条件、方法及标准器配置合理、严谨且具备可操作性，能够有效指导并规范工频高压分压器的检定工作，保障量值传递的准确可靠。建议依据本次验证情况对草案进一步完善后，推进后续报批发布程序。

# 附录1：通用技术要求验证记录

## 1. 样品及验证装备信息

表1-1 样品及验证装备信息

| 样品序号 | 器具名称 | 型号规格 | 器具编号 | 用途/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频高压分压器 | DRF-100 | 2026001 | A类 |
| 2 | 工频高压分压器 | FRD-100 | 14005 | B类 |
| 3 | 工频高压分压器 | CVD-100T | 22031 | B类 |
| 4 | 工频高压分压器 | TJF50-600 | 2208397 | B类 |
| 5 | 工频高压分压器 | TJF150-600 | 2208398 | B类 |

## 2. 外观与结构检查记录

表1-2 外观与结构检查记录

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 （依据草案稿条款号6.1） | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观完好性 | 外观完好且标志清晰 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 |
| 2 | 组件表面状态 | 外表面文字清晰、整洁；无划痕、碰伤、锈蚀、油漆缺陷 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 |
| 3 | 高压均压措施 | 配置金属均压环/罩，表面光洁且与电压等级适配 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 |
| 4 | 接地端子规格 | 底座接地端子直径≥6mm且与金属外壳连接 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 |
| 5 | 低压臂接地措施 | 未直接接地时具备专用接地接线端子 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 |
| 6 | 铭牌信息完整性 | 含原理结构图及端子标识，标注制造厂、型号、参数等信息 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 |

## 3. 绝缘强度试验记录

表1-5绝缘强度试验记录

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 （依据草案稿条款号6.2） | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观完好性 | 分压器应能承受1.1倍工频额定电压lmin耐压试验而无闪络或击穿现象。 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 | ☑符合 □不符合 |

# 附录2：A类分压器基本误差验证数据

## 1. 验证概要

样品1： A类分压器，Uₙ=100 kV，Kₙ=1000/1，0.05级。

标准装置： 0.005级标准电压互感器，0.0002级感应分压器，双通道数字同步采样装置。

环境条件： 温度20.5℃，相对湿度48%。

检定依据： 规程草案7.3.2.2。

## 2. 检定数据记录（原始记录格式）

以下记录严格按规程草案附录A中“基本误差及升降压变差”格式填写。

| 试验照片 |  |
| --- | --- |

（试品类别：A类）

| 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验频率f=50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 检定点 | 标准装置示值 |  | 标准装置示值 |  | 平均值 |  | 升降压变差 |  | 最大允许误差 |  |
|  |  | 上升 |  | 下降 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 比值差 | 相位差δ | 比值差 | 相位差δ | 比值差 | 相位差δ | 比值差 | 相位差δ | 比值差 | 相位差 |
|  |  | f | (′) | f | (′) | f | (′) | f | (′) | f | δ(′) |
| Um=100 kV | 10% Um | 0.022% | 0.6 | 0.021% | 0.5 | 0.022% | 0.55 | 0.001% | 0.05 | 0.05% | 2 |
|  | 20% Um | 0.024% | 0.6 | 0.022% | 0.5 | 0.023% | 0.55 | 0.002% | 0.05 | 0.05% | 2 |
|  | 50% Um | 0.024% | 0.7 | 0.025% | 0.5 | 0.025% | 0.60 | 0.001% | 0.1 | 0.05% | 2 |
|  | 80% Um | 0.028% | 0.7 | 0.028% | 0.6 | 0.028% | 0.65 | 0.000% | 0.05 | 0.05% | 2 |
|  | 100%Um | 0.030% | 0.7 | / | / | 0.030% | 0.70 | / | / | 0.05% | 2 |

# 附录3：

# B类分压器基本误差（直接比较法）、升降压变差验证数据

## 1. 验证概要

样品2： B类分压器，Uₙ=100 kV，Kₙ=1000/1，0.2级。

样品3： B类分压器，Uₙ=100 kV，Kₙ=1000/1，0.5级。

标准装置： 0.02级标准电压互感器（变比1000/1），两台34465A数字多用表

环境条件： 温度22.0℃，相对湿度65%。

样品4： B类分压器，Uₙ=50 kV， Kₙ=4750/1，0.2级。

样品5： B类分压器，Uₙ=150 kV，Kₙ=19110/1，0.2级。

标准装置： 0.005级标准电压互感器（变比1100/1），

两台34461A数字多用表

环境条件： 温度21.7℃，相对湿度37%。

检定依据： 规程草案7.3.2.2。

## 2. 检定数据记录（原始记录格式）

以下记录严格按规程草案附录A中规定格式填写。

试验照片

（试品类别：B类）

| 基本误差(14005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验频率f=50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 检定点 | 标准值 （kV） | 被检表 示值 （kV） | 标准值 （kV） | 被检表 示值 （kV） | 平均值 | 基本误差 | 升降压变差 | 最大允许误差 |
|  |  |  | 上升 |  | 下降 |  |  |  |  |
| Um= kV | 10% Um | 10.002 | 9.995 | 10.006 | 9.997 | 1000.8 | -0.08% | 0.02% | 0.2% |
|  | 20% Um | 20.004 | 19.993 | 19.993 | 19.989 | 1000.4 | -0.04% | 0.04% | 0.2% |
|  | 50% Um | 50.015 | 49.984 | 50.002 | 49.976 | 1000.6 | -0.06% | 0.01% | 0.2% |
|  | 80% Um | 79.995 | 79.973 | 79.982 | 79.967 | 1000.2 | -0.02% | 0.01% | 0.2% |
|  | 100% Um | 99.985 | 99.968 | / | / | 1000.2 | -0.02% | / | 0.2% |

（试品类别：B类）

| 基本误差(22031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验频率f=50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 检定点 | 标准值 （kV） | 被检表 示值 （kV） | 标准值 （kV） | 被检表 示值 （kV） | 平均值 | 基本误差 | 升降压变差 | 最大允许误差 |
|  |  |  | 上升 |  | 下降 |  |  |  |  |
| Um= kV | 10% Um | 10.014 | 9.982 | 10.018 | 9.996 | 1002.7 | -0.27% | 0.10% | 0.5% |
|  | 20% Um | 20.032 | 19.968 | 19.993 | 19.955 | 1002.6 | -0.25% | 0.13% | 0.5% |
|  | 50% Um | 50.015 | 49.944 | 50.002 | 49.895 | 1001.8 | -0.18% | 0.07% | 0.5% |
|  | 80% Um | 80.024 | 79.903 | 79.982 | 79.857 | 1001.5 | -0.15% | 0.01% | 0.5% |
|  | 100% Um | 100.012 | 99.858 | / | / | 1001.5 | -0.15% | / | 0.5% |

（试品类别：B类）

| 基本误差(2208397) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验频率f=50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 检定点 | 标准值 （V） | 被检表 示值 （V） | 标准值 （V） | 被检表 示值 （V） | 平均值 | 基本误差 | 升降压 变差 | 最大允许误差 |
|  |  |  | 上升 |  | 下降 |  |  |  |  |
| Um= 50kV | 10% Um | 4.5894 | 1.0649 | 4.5447 | 1.0541 | 4741.6 | 0.18% | 0.04% | 0.2% |
|  | 20% Um | 9.0716 | 2.1037 | 9.103 | 2.1110 | 4743.4 | 0.14% | 0.01% | 0.2% |
|  | 50% Um | 23.028 | 5.3368 | 22.561 | 5.2281 | 4746.7 | 0.07% | 0.01% | 0.2% |
|  | 80% Um | 36.634 | 8.4883 | 36.765 | 8.5189 | 4747.4 | 0.06% | 0.00% | 0.2% |
|  | 100%Um | 45.581 | 10.558 | / | / | 4748.7 | 0.03% | / | 0.2% |

（试品类别：B类）

| 基本误差(2208398) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验频率f=50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 检定点 | 标准值 （V） | 被检表 示值 （V） | 标准值 （V） | 被检表 示值 （V） | 平均值 | 基本误差 | 升降压 变差 | 最大允许误差 |
|  |  |  | 上升 |  | 下降 |  |  |  |  |
| Um= 150kV | 10% Um | 13.8637 | 0.79940 | 13.716 | 0.79069 | 19079.2 | 0.16% | 0.02% | 0.2% |
|  | 20% Um | 27.2188 | 1.56832 | 27.460 | 1.58213 | 19091.6 | 0.10% | 0.00% | 0.2% |
|  | 50% Um | 68.1699 | 3.92522 | 68.225 | 3.92880 | 19102.9 | 0.04% | 0.00% | 0.2% |
|  | 80% Um | 109.063 | 6.27808 | 109.11 | 6.28160 | 19108.0 | 0.01% | 0.00% | 0.2% |
|  | 100%Um | 136.014 | 7.82834 | / | / | 19112.0 | -0.01% | / | 0.2% |

# 附录4：短时稳定性验证数据

## 1. 验证概要

验证项目：短时稳定性（草案7.3.2.4）。

检定点： 升降压变差在80% Uₙ点；短时稳定性在100% Uₙ点，时长30分钟。

数据来源： 数据摘自附录2、附录3的原始记录，并按草案附录A格式汇总。

## 2. 短时稳定性数据

表4-2 短时稳定性验证记录（格式参照草案附录B）

| 短时稳定性(14005) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 | 标准值(kV） | 被检表 示值 （kV） | 基本误差 | 标准值 (kV） | 被检表 示值 （kV） | 基本误差 | 基本误差 变化量 |
|  |  | T=0 min |  |  | T=30min |  |  |
| Um=100kV | 99.995 | 99.973 | -0.02% | 99.984 | 99.948 | -0.04% | 0.02% |
| 短时稳定性(22031) |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 标准值(kV） | 被检表 示值 （kV） | 基本误差 | 标准值 (kV） | 被检表 示值 （kV） | 基本误差 | 基本误差 变化量 |
|  |  | T=0 min |  |  | T=30min |  |  |
| Um=100kV | 99.978 | 99.845 | -0.13% | 99.965 | 99.802 | -0.16% | 0.03% |
| 短时稳定性(2208397) |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 标准值(V） | 被检表 示值 （V） | 基本误差 | 标准值 (V） | 被检表 示值 （V） | 基本误差 | 基本误差 变化量 |
|  |  | T=0 min |  |  | T=30min |  |  |
| Um= 50 kV | 45.478 | 10.535 | 0.025% | 45.565 | 10.556 | 0.034% | 0.01% |
| 短时稳定性(2208398) |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 标准值(V） | 被检表 示值 （V） | 基本误差 | 标准值 (V） | 被检表 示值 （V） | 基本误差 | 基本误差 变化量 |
|  |  | T=0 min |  |  | T=30min |  |  |
| Um= 150kV | 135.961 | 7.82473 | -0.018% | 135.975 | 7.82705 | 0.002% | 0.02% |