JJG 496 工频高压分压器检定规程

工频高压分压器示值误差不确定度评定报告

工频高压分压器示值误差不确定度评定报告

- B类分压器基本误差检定评定

  - 概述

环境条件：温度（20±5）℃，相对湿度：45%～75%；

校准用计量标准：标准电压互感器（准确度等级为0.02级）和数字电压测量表计的组合装置（ACV量程：100V；最大允许误差：±（0.05%读数+0.02%量程））；

被校对象：工频高压分压器；标称分压比1000/1，准确度等级：0.5级

测量方法：见7.3.2.2  B)

  - 测量模型及不确定度传播公式

    - 测量模型：

分压器基本误差的测量采用比较法，测量模型如下：

式中：

Kr——标准电压互感器或分压器的标称变压比或分压比；

V1——标准侧数字电压测量表计示值，V；

V2——被检测数字电压测量表计示值，V；

γ——被检分压器分压比误差，%；

Kn——被检分压器的标称分压比。

    - 不确定度传播公式

根据测量模型，输出量的合成方差可表示为：

uc2(γ)=c1u(V1)2+c2u(V2)2+c3u(Kr)2

其中灵敏系数计算如下：

c1=∂γ∂V1=−KnV2KrV12

c2=∂γ∂V2=KnKrV1

c3=∂Kr∂γ=−KnV2V1Kr2

代入标称值及典型读数V₁≈45.455V，V₂≈99.960V计算，灵敏系数（模）为：
|c₁| ≈ 1.00 V⁻¹
|c₂| ≈ 0.01 V⁻¹
|c₃| ≈ 2.07×10⁻⁴

  - 标准不确定度分量的评定

下面以50Hz、100kV检定点为例进行不确定度分析。

    - 由测量重复性引入的标准不确定度分量u1（A类评定）

被检分压器标称分压比Kn为1000/1。在相同条件下，重复测量10次，获得的数据如下表A.1所示。

表A.1  重复性测量数据

| 测量次数 n | 被检分压器标称变压比Kn | 标准电压互感器分压比Kr | 标准侧数字电压测量表计示值V1 | 被检测数字电压测量表计示值V2 | 被检分压器的实测分压比Ks | 被检分压器分压比误差γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 2200 | 45.455 | 99.960 | 1000.41 | +0.041% |
| 2 | 1000 | 2200 | 45.458 | 99.962 | 1000.46 | +0.046% |
| 3 | 1000 | 2200 | 45.452 | 99.958 | 1000.46 | +0.046% |
| 4 | 1000 | 2200 | 45.450 | 99.954 | 1000.46 | +0.046% |
| 5 | 1000 | 2200 | 45.459 | 99.962 | 1000.48 | +0.048% |
| 6 | 1000 | 2200 | 45.453 | 99.960 | 1000.47 | +0.047% |
| 7 | 1000 | 2200 | 45.454 | 99.962 | 1000.47 | +0.047% |
| 8 | 1000 | 2200 | 45.451 | 99.958 | 1000.44 | +0.044% |
| 9 | 1000 | 2200 | 45.450 | 99.954 | 1000.46 | +0.046% |
| 10 | 1000 | 2200 | 45.455 | 99.962 | 1000.39 | +0.039% |
| 平均值 |  |  |  |  | 1000.45 | +0.045% |
| 标准差 |  |  |  |  | 0.0032% |  |

则单次测量实验标准偏差s为：

s=i=110(xi−x)210−1=3.2×10−5

取平均值为测量结果，因此，标准不确定度为：

u1=s/10=0.001%

    - 由标准电压互感器基本误差所引入的标准不确定度分量u2（B类评定）标准电压互感器准确度等级为0.02级，按均匀分布考虑，置信概率为95%（k=），则：

    - 由标准侧数字电压表（34465A）引入的标准不确定度u3（B类评定）

标准侧数字电压表最大允许误差为：

±(0.05%×读数+0.02%×量程)=±(0.05%×45.455V+0.02%×100V)

=±(0.0227+0.02)V=±0.0427V.

按矩形分布处理，则：u(V1)=0.0427V/=0.02465V

相对标准不确定度为：u3r=0.02465V/45.455V=0.0542%

考虑灵敏系数后：

最大允许误差MPE₁=±(0.05%×45.455V+0.02%×100V)=±0.0427V。
按均匀分布，u(V₁)=0.0427V/√3=0.02465V。
转换为对γ的贡献：u₃ = |c₁|×u(V₁) = 1.0 V⁻¹×0.02465V = 0.02465 V/V = 0.02465%

    - 被检测数字电压表（34465A）引入的不确定度u4（B类评定）

被检测数字电压表最大允许误差为：

±(0.05%×读数+ 0.02%×量程)=±(0.05%×99.960V+0.02%×100V)

=±(0.04998+0.02)V=±0.06998V

按矩形分布处理，则：

相对标准不确定度为：

考虑灵敏系数后：

V₂≈99.960V，最大允许误差MPE=±(0.05%×99.960V+0.02%×100V)=±0.06998V。按均匀分布，u(V₂)=0.06998V/√3=0.04041V。转换为对γ的贡献：u₄ = |c₂|×u(V₂) = 0.01 V⁻¹×0.04041V = 0.000404 V/V = 0.0404%

  - 标准不确定度汇总表（见表A.2）

表A.2  标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度来源 | 符号 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | u1 | A类评定 | 1.0 | 0.0010% |
| 标准电压互感器误差 | u2 | B类评定，矩形分布 | 1.0 | 0.0115% |
| 标准侧数字电压表误差 | u3 | B类评定，矩形分布 | 1.0 | 0.0247% |
| 被检测数字电压表误差 | u4 | B类评定，矩形分布 | 0.01 | 0.0404% |
| 合成标准不确定度 | uc | 0.0487% |  |  |

  - 合成标准不确定度

由于测量重复性引入的标准不确定度分量大于数字多用表示值分辨力引入的不确定度分量，故不再考虑分辨力引入的不确定度分量，依照不确定度传播公式可得：

=0.0487%

  - 扩展不确定度

取=2，则扩展不确定度：

因此，B类分压器在50Hz，100kV分压比的基本误差的扩展不确定度为U=0.1%，k=2。

  - 结论

被检0.5级分压器在50Hz、100kV点的比值差测量结果为+0.045%，测量扩展不确定度Urel=0.10%（k=2）。被检仪器最大允许误差MPEV=±0.5%。由于Urel=0.10%<(1/3)MPEV≈0.17%，不确定度可忽略，可直接依据测量结果判定合格与否。

- A类分压器基本误差不确定度评定

  - 概述

环境条件：温度22℃，相对湿度：45%；

校准用计量标准：标准电压互感器（准确度等级为0.01级）、感应分压器（0.0002级）和数字式双通道同步采样装置；

被校对象：工频高压分压器（0.05级）；

测量方法：见7.3.2.2基本误差检定方法

  - 测量模型及不确定度传播公式

    - 测量模型：

    - 测量模型说明：

主要考虑标准装置本身引入的不确定度，数学模型简化为：

γ = γ_rep + γ_Kr + γ_IVD + γ_DAS

δ = δ_rep + δ_Kr + δ_IVD + δ_DAS

式中，γ/δ为被检器比值差/相位差，下标rep、Kr、IVD、DAS分别代表重复性、标准互感器、感应分压器、采样装置。

    - 不确定度传播公式

u_c(γ) = u2(γrep)+u2(γKr)+u2(γIVD)+u2(γDAS)

u_c(δ) = u2(δrep)+u2(δKr)+u2(δIVD)+u2(δDAS)

对于直接测量，各输入量（误差源）的灵敏系数均视为1。

  - 标准不确定度分量的评定

下面以50Hz、100kV检定点为例进行不确定度分析。

    - 由测量重复性引入的标准不确定度分量u1（统计评定）

被检分压器标称分压比Kn为10000/1。在相同条件下，重复测量10次，获得的数据如下表A.1所示。

表A-1  重复性测量数据

| 测量序号 | 比值差 | 相位差（′） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.032% | -1.2 |
| 2 | 0.033% | -1.3 |
| 3 | 0.034% | -1.2 |
| 4 | 0.032% | -1.3 |
| 5 | 0.033% | -1.2 |
| 6 | 0.034% | -1.2 |
| 7 | 0.032% | -1.4 |
| 8 | 0.033% | -1.4 |
| 9 | 0.034% | -1.4 |
| 10 | 0.032% | -1.2 |
| 平均值 | 0.033% | -1.3′ |
| 标准差 | 0.00105% | 0.0919' |

自由度计算：

A类评定自由度ν1=n-1=10-1=9；B类评定自由度根据各分量的不确定度来源和可靠程度确定。

单次测量实验标准偏差s为：

取平均值为测量结果，因此，标准不确定度为：

    - 由标准电压互感器基本误差所引入的标准不确定度分量u2

标准电压互感器准确度等级为0.01级，按均匀分布考虑，包含因子k=√3，则：

u2(f) = 0.01%/√3 ≈ 0.00577%

u2(δ) = 0.06′/√3 ≈ 0.0346′

    - 由感应分压器允许误差引入的标准不确定度u3

0.0002级感应分压器传递比率比值差允许误差为±0.0002%，按矩形分布处理，则：

u3(f)= 2×10-6/=1.15×10-6

0.0002级感应分压器传递比率比值差允许误差为：

±0.0002%=±2×10-6rad≈±0.0069′

按矩形分布处理，则：u3(δ)= 0.0069′/=0.004′

    - 数字式双通道同步采样装置采样示值引入的不确定度u4

双通道同步采样装置比值差最大允许误差为：±0.002%

按矩形分布处理，则：

数字式双通道同步采样装置相位差最大允许误差为：

数字式双通道同步采样装置相位差最大允许误差为：±0.01′，按矩形分布处理，则：

  - 标准不确定度汇总表（见表A.2）

表A-2  标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度来源 | 符号 |  | 概率分布 | 灵敏系数 | 比值差不确定度分量 | 相位差不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | u1(f) | u1(δ) | A | 1.0 | 0.00033% | 0.029' |
| 标准电压互感器误差 | u2(f) | u2(δ) | B | 1.0 | 0.00577% | 0.0346' |
| 感应分压器误差 | u3(f) | u3(δ) | B | 1.0 | 0.00012% | 0.004' |
| 数字式双通道同步采样装置误差 | u4(f) | u4(δ) | B | 1.0 | 0.00115% | 0.00577′ |

  - 合成标准不确定度

依照不确定度传播公式：

uc(f) = u1(f)2+u2(f)2+u3(f)2+u4(f)2

=0.00589%

uc(δ) = u1(δ)2+u2(δ)2+u3(δ)2+u4(δ)2

=0.046'

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2（对应包含概率约95%），则扩展不确定度：

U(f)=2 × 0.00589% ≈ 0.012%，

U(δ) = 2 × 0.046′ ≈ 0.09′

  - 结论

被检0.05级分压器比值差测量结果为0.033%，扩展不确定度U(f)=0.012%（k=2）。MPEV=0.05%。U=0.012%<(1/3)MPEV≈0.017%，不确定度可忽略，可直接判定符合性。

被检0.05级分压器相位差测量结果为-1.3′，扩展不确定度U(δ)=0.09′（k=2）。MPEV=2′（需查规程）。U0.09′<(1/3)MPEV≈0.7%，不确定度可忽略，可直接判定符合性。