国家计量检定规程

《工频高压分压器检定规程》

调 研 报 告

起草工作组

2025年12月

目录

一、调研背景	1

二、调研目的	1

三、调研内容	1

四、调研情况	2

五、调研结论	5

附表1 工频高压分压器主要应用场景与计量需求分析	7

附表2 工频高压分压器产品配置与技术参数调研汇总	8

附表3 工频高压分压器检定标准装置配置要求调研汇总	13

国家计量检定规程

《工频高压分压器检定规程》调研报告

一、调研背景

工频高压分压器是测量45Hz～55Hz工频高电压的核心装置，其量值准确性直接关系到电力设备试验安全、电网运行可靠及高压计量体系的溯源性。现行国家计量检定规程JJG 496-2016已实施近十年，随着高电压测量技术的快速发展，特别是特高压工程、智能电网建设及高准确度电子式分压器的普及，规程在覆盖范围、技术指标、检定方法等方面亟待更新。

本次修订旨在适应技术发展新需求，解决原规程实施中遇到的实际问题，如更高准确度等级分压器的检定、电子式分压器检定方法的明确、现场工程用(工作用)分压器检定条件的优化等。为确保修订工作的科学性、先进性与可操作性，特开展本次系统性产品调研。

二、调研目的

通过系统梳理工频高压分压器在计量溯源、电力试验与设备制造等不同应用场景中的具体需求，明确其计量特性的区分特征。全面调研国内外主流产品的技术参数、结构类型、准确度等级分布及技术发展趋势。系统评估各级计量技术机构、电网公司及制造企业的现有检定能力、标准装置配置状况及实施过程中的技术难点。为规范准确度等级划分、计量性能要求、检定条件、标准器配置方案及核心检定方法等关键条款的制定提供科学依据与决策支持。

三、调研内容

应用场景与需求调研：分析分压器作为计量标准（A类）与工程试验仪器（工程测量设备）（B类）在功能定位上的本质区别，明确其在准确度、稳定性、相位特性、环境适应性等方面的具体技术要求。

产品技术参数调研：通过文献分析与数据统计，掌握产品分类（A/B类）、结构类型（电阻式、电容式、阻容式、电子式）、准确度等级、最大允许误差、工作频率等关键技术指标的现状与取值范围。

检定能力与装置调研：系统梳理当前主流检定方法（如直接比较法）的技术路径，调研适用于A类及B类分压器的标准装置（包括标准电压互感器、感应分压器、双通道同步采样装置、数字表计组合装置等）的配置要求、准确度等级及量程覆盖能力。

- 调研情况

- 工频高压分压器应用场景与计量需求分析

依据规程草案及相关技术资料，工频高压分压器的应用场景可明确区分为以下两类，其技术需求存在显著差异（详见附表1）：

A类（计量标准用途）：主要服务于国家及各级计量技术机构、高端校准实验室，用于建立与保存工频高电压比例量值，或作为工作标准对其他测量系统量传工作。其核心需求在于较高的准确度等级（0.02级、0.05级）与良好的长期稳定性；必须同时对比例系数误差（比值差）与相位差进行严格考核。使用环境为温度、湿度及电磁干扰均受控的精密实验室。

B类（工程测量用途）：广泛应用于电力系统设备的交接验收、预防性试验（如工频耐压试验）、高压电器出厂试验等场合。核心需求侧重于可靠性、现场适应性及经济性。准确度等级要求相对宽松（0.1级至2级），通常仅考核分压比基本误差，对相位差未作明确规定。使用环境涵盖条件多变的现场或试验大厅。

关键结论：

1.分类是技术与管理的基础：A类与B类的划分源于其根本应用目标的差异，应在规程中予以明确，并规定差异化的性能要求、检定条件与周期。

2.“工频”定义统一为45 Hz~55 Hz：此定义与国际标准IEC 60060及国内高压试验惯例保持一致。

3.A类分压器的相位差要求需与电压互感器等相关计量技术规范相协调：作为电压比例标准，其相位差允许误差限值宜与同等级测量用电压互感器（依据JJG 314）的要求相匹配，以确保其作为标准装置的广泛适用性。

4.稳定性成为关键性能指标：无论是A类设备的周期稳定性，还是B类设备在持续加压条件下的短期稳定性，均为评价分压器性能的核心指标。

- 工频高压分压器产品技术参数调研

基于对分压器调研数据的统计分析，当前产品技术现状呈现如下特征（详见附表2）：

  - 1.产品类型与市场分布

结构类型：主要包括电阻式、电容式、阻容式及电子式（有源分压器）。其中，电子式分压器凭借高准确度、高输入阻抗、低负载效应等优势，在A类应用中已成为主流选择。

A/B类配置情况：根据对28家单位的调研结果：

A类配置单位：主要集中于顶尖计量技术机构，如中国计量科学研究院、国家高电压计量站、西安高压电器研究院股份有限公司等，占比约为8%。

B类配置单位：占据绝对主体地位（占比约92%），广泛分布于各级电网公司电力科学研究院、省级计量技术机构及众多高压设备制造企业。

单位类型分析：

计量技术机构：作为A类分压器的主要持有与使用单位，同时普遍配备B类分压器，用于量值传递或检测工作。

高电压设备制造单位：均配置B类分压器，主要用于产品出厂试验与研发测试。

电网试验研究机构：全部配置B类分压器，系现场工程试验的主要实施单位。

2.关键技术参数范围

额定电压：不低于1 kV。

准确度等级：体系划分为七个等级。其中，A类涵盖0.02级和0.05级；B类涵盖0.1级、0.2级、0.5级、1级及2级。

最大允许误差（MPE）：

A类：同时规定比例系数误差（比值差，例如0.05级为±0.05%）与相位差（例如0.05级为±2′）。

B类：仅规定基本误差（例如0.5级为±0.5%）。

其他计量性能：

升降变差：应不超过其MPE绝对值的1/3。

短期稳定性：在额定电压下持续运行30分钟，其误差变化量不得超过MPE绝对值的1/3。

- 工频高压分压器检定能力与标准装置调研

  - 检定方法的发展趋向

调研结果表明，检定方法正朝着高效、精准且自动化的方向演进。新规程草案将 JJG 496 - 2016 原有的三种方法简化为统一的直接比较法，并依据 A、B 类别差异，明确了两类技术路径（详见附表 3）：

A 类分压器检定方法：

传统高等级标准器法：采用不低于 0.005 级标准电压互感器（PT）与不低于 0.0005 级感应分压器（IVD）组合进行差值测量。该方法技术成熟度较高，但系统构成较为复杂。

现代同步采样法（主流发展方向）：应用高准确度双通道数字同步采样装置，同步采集标准与被检信号，直接计算比值差与相位差。该方法自动化水平较高，可有效避免传统方法中的相位传递误差，代表技术发展的主流方向。

B 类分压器检定方法：

标准表比较法：采用标准电压互感器（或标准分压器）与高准确度数字电压测量仪表（如数字多用表、功率分析仪）构成的组合装置进行直接比较。该方法标准器易于获取、溯源路径清晰、操作简便，适用于各级检定机构推广应用。

  - 标准装置配置核心要求

准确度关系：标准装置的综合扩展不确定度（或允许误差限）应不超过被检分压器 MPE 的 1/3 至 1/4。此项为保障检定结果可靠性的核心准则。

量程与频率覆盖：须全面覆盖被检分压器的额定电压、分压比及 (45 ~ 55)Hz 工频范围。

环境条件差异化：

A 类检定：环境条件要求严格，建议温度为(20±2)℃，相对湿度为 35%～60%，以控制温度系数等影响因素。

B 类检定：环境条件可适度放宽，如温度为(20±5)℃或(20±10)℃，相对湿度为 35%～80%，更贴合其实际应用环境。

辅助设备：高压试验电源的电压稳定度（应优于被检 MPE 的 1/5）、调节细度及波形畸变率均须符合明确要求，是保证检定质量的重要前提。

  - 对现行规程（JJG 496 - 2016）的主要修订内容

本次修订充分吸纳了调研反馈与试验验证结果（参见《试验验证报告》），主要优化内容如下：

体系完善：新增 0.02 级与 0.2 级，使准确度等级划分更为科学、完整。

方法优化：剔除可操作性较低的“等功率电桥法”，将检定方法统一为直接比较法，并明确 A、B 类别的标准器配置要求，显著提升规程的可操作性。

要求细化：增加“短时稳定性”考核项，区分规定“环境条件”，使技术要求更贴合实际应用情况。

指导强化：以表格形式明确列出标准器配置要求，为各级检定机构建设检定能力提供清晰指引。

五、调研结论

基于本次全面调研结果，针对《工频高压分压器检定规程》的修订，提出以下结论与建议：

确立分类与等级体系：规程中必须明确规定区分A类（计量标准用途）与B类（工程测量用途）。准确度等级体系应扩展至7级（0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2级），以全面覆盖从国家计量基准至现场工程试验的全链条需求。

确定核心计量性能要求：

范围：明确规程适用于额定电压高于1 kV、频率范围在45 Hz至55 Hz的工频高压分压器。

最大允许误差：A类分压器需同时规定比值差与相位差（相位差要求应与JJG 314协调一致）；B类分压器仅规定基本误差。

关键指标：将升降压变差（≤MPE/3）及短时稳定性（30分钟内变化量≤MPE/3）列为所有分压器的必备计量性能要求。

实施差异化与现代化的检定方案：

检定环境：实行差异化的温湿度控制要求，A类严格管控，B类适度放宽，以体现科学性与经济性。

标准装置与路径：

检定A类：优先推荐采用技术先进的高准确度双通道数字同步采样装置，或采用0.005级标准电压互感器（PT）与0.0005级感应分压器（IVD）的传统组合。

检定B类：推广采用标准电压互感器（或分压器）与数字电压表计的组合装置，该装置的允许误差限不得大于被检分压器最大允许误差（MPE）的四分之一。

检定方法：统一采用比较法，并固化上述两类技术路径。

实施建议：建议将检定周期设定为一年。新规程发布后，应组织面向全国计量检定机构、高压试验单位及生产企业的专项宣贯与培训活动，以确保规程的正确执行。本次修订将显著提升我国工频高压分压器量值传递的规范性、一致性与技术水平，为电力能源安全与高质量发展提供坚实的计量保障。

# 附表1 工频高压分压器主要应用场景与计量需求分析

| 应用类别 | 典型场景 | 核心计量需求 | 准确度等级需求 | 环境特点 | 关键性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类（标准） | 国家级/省级计量标准 | 比值差、相位差、长期稳定 | 0.02级， 0.05级 | 计量试验室，受控 | 极限准确度、低相位差、高稳定 |
|  | 高电压测量系统校准 | 比例系数准确传递 | 0.05级， 0.1级 | 标准试验室 | 良好线性度 |
| B类（工程） | 高压电器出厂测试 | 分压比误差、重复性 | 0.2级， 0.5级 | 生产车间 | 耐用、快速、易操作 |
|  | 电力设备工频耐压试验 | 分压比基本误差、短期稳定性 | 0.5级， 1级， 2级 | 现场或试验大厅，多变坚固、可靠、抗干扰强 | 坚固、可靠、抗干扰强 |

# 附表2 工频高压分压器产品配置与技术参数调研汇总

| 调研维度 | 具体内容 | 数据/结论 | 备注/依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置情况 | A类配置单位占比 | 6% (3/31) | 中国计量科学研究院、国家高电压计量站、西安高压电器研究院股份有限公司等 |
|  | B类配置单位占比 | 约94% (28/31) | 广泛分布于电网电科院、省级计量院、高压设备厂家 |
| 单位类型 | 计量技术机构 | 部分配置A类，普遍配置B类（电容分压器） | 核心量传与检测机构 |
|  | 高压设备生产单位 | 全部配置B类（电容分压器） | 用于产品试验，如武汉磐电、苏州华电等 |
|  | 电网试验研究机构 | 全部配置B类（电容分压器） | 现场测试主力，如国网各省电科院 |
| 技术参数 | 准确度等级 | 7个级别：0.02, 0.05 (A类); 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 (B类) | 规程草案5.1条 |
|  | A类最大允许误差 | 比值差：±0.02%, ±0.05%；相位差：±0.6′, ±2′ | 规程草案表1 |
|  | B类最大允许误差 | 基本误差：±0.1%, ±0.2%, ±0.5%, ±1%, ±2% | 规程草案表2 |
|  | 升降压变差 | ≤ 对应最大允许误差的 1/3 | 规程草案5.3条 |
|  | 短时稳定性 | 30分钟误差变化量 ≤ MPE的 1/3 | 规程草案5.4条 |

# 附表3 工频高压分压器检定标准装置配置要求调研汇总

| 被检分压器类别 | 推荐计量标准器配置 | 关键计量特性要求 | 环境条件建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 (0.02, 0.05级) | 标准电压互感器 + 感应分压器 + 双通道数字同步采样装置 | 标准PT：不低于 0.005级 IVD：不低于 0.0005级 同步采样：电压误差±0.02%，相位差±0.1′，通道一致性±0.002% | 温度：(20±2)℃ 湿度：(35～60)% |
| B类 (0.1~2级) | 标准电压互感器（或标准分压器）+ 数字电压测量表计组合装置 | 组合装置允许误差限 | 温度：(20±5)℃ 湿度：(35～60)% |

# 附表4

# 各单位工频高压分压器配置情况

| 单位名称 | 单位类型 | 分压器配置情况 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家高电压计量站 | 计量技术机构 | A类、B类 | 电子式分压器 |
| 西安高压电器研究院股份有限公司 | 计量技术机构 | A类、B类 | 电子式分压器 |
| 宜昌市计量检定测试所 | 计量技术机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 武汉磐电科技股份有限公司 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |
| 湖北省计量技术测试研究院 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |
| 中国工程物理研究院 | 计量技术机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 苏州华电电气股份有限公司 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |
| 江苏盛华电气有限公司 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |
| 武汉华特电气设备有限公司 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |
| 江苏雷宇高电压设备有限公司 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |
| 南京普源电气有限公司 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |
| 苏州工业园区海沃科技有限公司 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网湖北电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网浙江电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网山东电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网四川电力公司营销服务中心 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网湖北电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网山东电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网湖南电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网陕西电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网安徽电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网河北电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 国网陕西电力有限公司电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 中国测试技术研究院 | 计量技术机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 中国计量科学研究院 | 计量技术机构 | A类 | 电子式分压器 |
| 中国电力科学研究院 | 电网试验研究机构 | B类 | 电容式分压器 |
| 上海思创电器设备有限公司 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |
| 四川省绵竹西南电工设备有限责任公司 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |
| 苏州思源特种电力电容器有限公司 | 高压设备生产单位 | B类 | 电容式分压器 |