中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

特高频局部放电测试用传感器特性测评方法

Evaluation method for sensor of partial discharge tests

(征求意见稿)

××××××××发布                  ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

特高频局部放电测试用传感器特性测评方法

Evaluation method for sensor of partial discharge tests

JJF XXXX-XX

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会

主要起草单位：国网浙江省电力有限公司电力科学研究院

参加起草单位： 国家高电压计量站

中国计量科学研究院

广东电网有限责任公司电力科学研究院

国网上海市电力公司

国网重庆市电力公司电力科学研究院

中计计量检测有限公司

本规范委托全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

王异凡（国网浙江省电力有限公司电力科学研究院）

参加起草人：

金 淼（国家高电压计量站）

邵海明（中国计量科学研究院）

许海林（广东电网有限责任公司电力科学研究院）

司文荣（国网上海市电力公司）

龙英凯（国网重庆市电力公司电力科学研究院）

白继彬（中计计量检测有限公司）

目 录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	1

5 测评特性	2

5.1 有效高度	2

6 测评条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	2

7 测评项目和测评方法	4

7.1 测评项目	4

7.2 测评方法	4

8测评结果表达	5

8.1 数据处理原则	5

8.2 测评证书	5

附录A 测评不确定度评定示例	9

附录B 测评原始记录格式	10

附录C 测评证书内页格式	11

# 引言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1182-2021《计量器具软件测评指南》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范编写格式参照JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》。

本规范为首次发布。

特高频局部放电测试用传感器特性测评方法

范围

本文件适用于测量频率在300MHz-3GHz的传感器特性的测评。

引用文件

本规范引用了下列文件：

DL/T 846.11-2016 高电压测试设备通用技术条件 第11部分  特高频局部放电检测仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语

- 3.1 特高频传感器 ultra high frequency sensor

对电气设备局部放电产生的特高频信号进行测量的传感器，频率为300MHz-3GHz。

- 3.2 有效高度 effective height

表征特高频局部放电传感器将接收到的电场强度（v/m）与转换电压信号（v）的比值倒数的量值，量纲为毫米。

[来源 DL/T 846.11-2016，3.1，有修改]

概述

## 特高频传感器典型结构示意图如图1，由壳体、天线支柱、天线、螺栓、接头等部分组成，其核心部分是工作频带范围为300MHz-3GHz的超宽带天线，可将局部放电产生的特高频电磁场信号转化为电信号,实现对局部放电强度的测量和位置的确定。特高频局部放电传感器主要用于GIS、电力变压器等设备的局部放电检测。

图1.特高频局部放电传感器结构示意图

## ①——壳体；②——无线支柱；③——天线；④——螺栓；⑤——接头

测评特性

- 5.1 有效高度

## 用有效高度指标衡量传感器幅频特性。特高频局部放电传感器在指定频带内平均有效高度不小于8mm，且最小有效高度不小于3mm。同时应提供指定频带内的有效高度测试数据。

测评条件

- 6.1 环境条件

## 环境条件及其要求如下：

——环境温度：（23±5）℃；

——相对湿度：≤80 %；

——电源电压及频率：（220±22）V，（50±0.5）Hz；

——周围无影响工作正常进行的电磁干扰及机械振动。

- 6.2 测量标准

## 测量标准要求见表1。

- 表1 测量标准

| 设备名称 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 脉冲标定源 | 最大幅值>10V，上升沿沿(20%～80%)≤300ps，半波时间4ns～100ns，电压输出：0V～200V可调；幅值最大允许误差:±10%，重复频率大于等于≥50Hz。 |
| 示波器 | 示波器的模拟带宽要求不低于2GHz，采样率不低于10GS/s。 |
| 横电磁波小室（频率300MHz-3GHz可选） | 频率范围：应覆盖300MHz～3GHz； 输入阻抗：50Ω±2Ω； 规格尺寸：不小于4000×2100×1400mm(长×宽×高)； 横电磁波上传感器测试窗口位于顶部后三分之一场强较均匀的区域，开孔直径≥150mm，横电磁波小室规格尺寸和开孔说明如图2所示。 |
| 参考传感器 | 半径r=0.65mm；高度h=25mm，在300MHz-3GHz范围内平均有效高度不小于10mm，且最小有效高度不小于2mm，外观图、结构尺寸、有效高度曲线如图3所示。 |

a) 俯视图                        b) 后视图

c) 侧视图

图2.横电磁波小室三视图

图3. 参考传感器理论与实测有效高度曲线

7 测评项目和测评方法

7.1 测评项目

- 7.1.1传感器有效高度试验

## 采用横电磁波小室检测传感器在300MHz～3000MHz频带范围内的有效高度，应符合5.1的要求。具体测量方法参见7.2。

7.2 测评方法

- 7.2.1采用横电磁波小室测量有效高度

## 测量平台由标定源、高速示波器、参考传感器、横电磁波小室、测控计算机等组成。平台示意图见图5。

## 图5.横电磁波小室测试平台示意图

通过标定源向小室内注入电压幅值为20V (推荐值) 的标定脉冲信号，在小室内建立覆盖300M~3000MHz频带范围的脉冲电磁场。其原理如图5所示。

(a)参考传感器的有效高度试验原理

(b)被测传感器的有效高度试验原理

图6.采用横电磁波小室的参考测量法原理

VI——标定源注入 GTEM 小室的脉冲电压信号；

Hcell,Hsys _________分别为 GTEM 小室和测量系统的传递函数；

EI——GTEM 小室内传感器所在位置处的脉冲电场；

Href,Hsens——分别为参考传感器和被测传感器的有效高度；

Vor,Vos——分别为参考传感器和被测传感器对于 Ei 的电压响应；

VMr,VMs——分别为经测量系统实测的参考传感器和被测传感器对于Ei的电压响应。

将参考传感器置于小室开孔处，通过测量系统得到此时参考传感器的电压响应VMr，将被测传感器置于小室开孔处，通过测量系统得到被测传感器的电压响应VMs，利用已知的参考传感器有效 高度Href，依据式(1)计算出被测传感器的有效高度，然后在300M-3000MHz频段内计算平均值得到被测传感器的平均有效高度。

Hsen=VMsVMrHref                                 (1)

8  测评结果表达

8.1 数据处理原则

证书中测评结果的末位应与扩展不确定度的末位对齐。

8.2 测评证书

传感器经测评后出具测评证书，测评证书由封面和测评数据页组成。测评证书应至少包括以下信息：

a) 标题，如“测评证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行测评的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 进行测评的日期，如果与测评结果的有效性和有关时，应说明被校对象的接收日期；

g) 对测评所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

h) 本次测评所用测量标准及其溯源性和有效性说明；

i) 测评环境的描述；

j) 测评结果及其测量不确定度的说明；

k) 测评证书和测评报告签发人的签名、职务或等效标识；

l) 测评结果仅对被校对象有效的声明；

m) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

测评结果测量不确定度评定参照附录A，测评原始记录格式见附录B，测评证书内页格式见附录C。

# 附录A

- 不确定度评定示例

A 传感器有效高度的不确定度评定

A.1  概述

环境条件：温度：22 ℃，相对湿度：70%；

测量标准：

| 序号 | 仪器试品名称型号/规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲标定源 | 107984 | 输出幅值 0～100V 可调的方波或双指数脉冲; 上升沿(20%～80%)≤300ps； | 幅值最大允许误差:±10% |
| 2 | 数字示波器/ DPO 70604C | C400603 | 1MHz ~ 3GHz; 10mV~100V; | f : 0.1% V: 0.5 % |
| 3 | 单极探针 | 511WX50658 | 10MHz~4.8GHz; 10V/m~100V/m; | / |
| 4 | GTEM小室 /GTEM-CELL-6M | 60001501 | 10MHz ~ 3GHz; | / |

被测对象：特高频局部放电传感器

测量方法：采用实验室条件下“7.2.1有效高度”所述方法开展测评。

A .2  测量模型

幅值误差的示值误差测量模型见公式（A.1）

Hsen=VMsVMrHref                                (A.1)

式中：

Hsen--------被测传感器的有效高度，mm

VMr--------参考传感器的电压响应，V；

VMs--------传感器的电压响应,V；

Href--------参考传感器有效高度，mm。

其对数形式可由公式(A.2)给出：

(A.2)

A.3 不确定度传播率

由于各分量相互独立，故合成标准不确定度为：

(A.3)

式中，灵敏系数=1，=-1。

A.4 不确定度评定

选用单极探针为参考传感器，对被测传感器的平均有效高度Hsen开展不确定度评定。

A.4.1  脉冲激励下传感器的幅频响应引入的不确定度分量，用B类不确定度评定。

该不确定分量的影响因素包括电压信号采集、电噪声、信号混叠以及其他与瞬态采集过程有关的不确定度分量。由测评证书给出的所用数字示波器电压信号测量精度为±1%，当仪器设置到最佳动态范围时，产生的不确定度可简单表示为数字示波器采集到的数据最大值的百分比。因此，任何一次测量产生的幅频响应的不确定度就是这次测量的频率响应数据最大值的1％。最大值取决于最低可信值，在测量频率范围内，所测传感器有效高度的最大值与最小值之差通常不超过4 mm。该不确定度分量服从均匀分布，包含因子k=，则：

A.4.2  参考传感器有效高度引入的不确定度分量，用B类不确定度评定。

由测评证书给出的参考传感器的有效高度误差为0.01mm，因此，参考传感器有效高度引入的不确定度分量为：

＝0.01mm

A.4.3  由误差数据修约引入的不确定度分量，用B类不确定度评定。

被校传感器有效高度修约间隔为1mm，服从均匀分布，包含因子k=，则:

＝1mm/=0.58mm

A.4.4  由被校传感器有效高度测量重复性引入的不确定度分量，用A类不确定度评定。

对被校传感器平均分别进行10次重复测量数据如表B.3所示:

表A.3  重复性测量数据

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校显示值（mm） | 9.068 | 9.115 | 9.377 | 9.100 | 9.155 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 被校显示值（mm） | 9.096 | 9.113 | 9.321 | 9.105 | 9.153 |

测量结果的算术平均值

=(9.068+9.115+9.377+9.100+9.155+9.096+9.113+9.321+9.105+9.153)=9.1603mm。

其样本标准差s()= =0.169mm

单次测量结果的标准不确定度u()=s()= =0.169 mm

实际测评时以单次测量结果为最终测量结果，因此，u4=0.169 mm。

A.5  合成标准不确定度

A.5.1  经过分析不确定度的来源,其各分量互为独立量,则

==＝0.605mm

A.5.2  扩展不确定度计算

取包含因子k=2，则

U=k×=2×0.605mm＝1.21mm

A.6  测量结果的表述

以绝对值表示有效高度测量结果不确定度为：

U =1.21mm（k=2）

# 附录B 测评原始记录格式

特高频局部放电测试用传感器特性测评记录

| 送检单位 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |  | 准 确 度 |  |  |
| 制 造 厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  | 审 核 员 |  |  | 校准员 |  |  |
| 受样日期 |  | 样品编号 |  | 委托文件编号 |  |  |  |

- 环境条件：     温度        ℃      湿度         ％ RH

2. 评测时使用的计量标准器件

| 型号及名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 技术指标 |  |  |  |
| 器具编号 |  |  |  |
| 证书有效期限 |  |  |  |

3.有效高度曲线

4. 平均有效高度值       mm

5. 最低有效高度值       mm

- 备注及说明

# 附录D 测评证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| <测评机构授权说明> 测评结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测评环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 它 |  |  |  |
| 测评所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

测 评 结 果

（测评项目及测评结果） 一、有效高度曲线 二、平均有效高度值 mm 三、最低有效高度值 mm 四、备注及说明

说明： 根据客户要求和测评文件的规定，通常情况下 个月测评一次。

声明： 1. 仅对加盖“XXXXX测评专用章”的完整证书负责。 2. 本证书的测评结果仅对本次所测评的计量器具有效。

校 准 员：                           核 验 员：

第X页 共X页

# —————