特高频局部放电测试用传感器特性测评方法

不确定度评定报告

标准编写组

2022年8月

《特高频局部放电测试用传感器特性测评方法》

不确定度评定报告

A 传感器有效高度的不确定度评定

A.1  概述

环境条件：温度：22 ℃，相对湿度：70%；

测量标准：

| 序号 | 仪器试品名称型号/规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲标定源 | 107984 | 输出幅值 0～100V 可调的方波或双指数脉冲; 上升沿(20%～80%)≤300ps； | 幅值最大允许误差:±10% |
| 2 | 数字示波器/ DPO 70604C | C400603 | 1MHz ~ 3GHz; 10mV~100V; | f : 0.1% V: 0.5 % |
| 3 | 单极探针 | 511WX50658 | 10MHz~4.8GHz; 10V/m~100V/m; | / |
| 4 | GTEM小室 /GTEM-CELL-6M | 60001501 | 10MHz ~ 3GHz; | / |

被测对象：特高频局部放电传感器

测量方法：采用实验室条件下“7.2.2.1幅频特性”所述方法开展校准。

A .2  测量模型

幅值误差的示值误差测量模型见公式（A.1）

Hsen=VMsVMrHref                                (A.1)

式中：

Hsen--------被测传感器的有效高度，mm

VMr--------参考传感器的电压响应，V；

VMs--------传感器的电压响应,V；

Href--------参考传感器有效高度，mm。

其对数形式可由公式(A.2)给出：

(A.2)

A.3 不确定度传播率

由于各分量相互独立，故合成标准不确定度为：

(A.3)

式中，灵敏系数=1，=-1。

A.4 不确定度评定

选用单极探针为参考传感器，对被测传感器的平均有效高度Hsen开展不确定度评定。

A.4.1  脉冲激励下传感器的幅频响应引入的不确定度分量，用B类不确定度评定。

该不确定分量的影响因素包括电压信号采集、电噪声、信号混叠以及其他与瞬态采集过程有关的不确定度分量。由校准证书给出的所用数字示波器电压信号测量精度为±1%，当仪器设置到最佳动态范围时，产生的不确定度可简单表示为数字示波器采集到的数据最大值的百分比。因此，任何一次测量产生的幅频响应的不确定度就是这次测量的频率响应数据最大值的1％。最大值取决于最低可信值，在测量频率范围内，所测传感器有效高度的最大值与最小值之差通常不超过4 mm。该不确定度分量服从均匀分布，包含因子k=，则：

A.4.2  参考传感器有效高度引入的不确定度分量，用B类不确定度评定。

由校准证书给出的参考传感器的有效高度误差为0.01mm，因此，参考传感器有效高度引入的不确定度分量为：

＝0.01mm

A.4.3  由误差数据修约引入的不确定度分量，用B类不确定度评定。

被校传感器有效高度修约间隔为1mm，服从均匀分布，包含因子k=，则:

＝1mm/=0.58mm

A.4.4  由被校传感器有效高度测量重复性引入的不确定度分量，用A类不确定度评定。

对被校传感器平均分别进行10次重复测量数据如表A.3所示:

表A.3  重复性测量数据

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校显示值（mm） | 9.068 | 9.115 | 9.377 | 9.100 | 9.155 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 被校显示值（mm） | 9.096 | 9.113 | 9.321 | 9.105 | 9.153 |

测量结果的算术平均值

=(9.068+9.115+9.377+9.100+9.155+9.096+9.113+9.321+9.105+9.153)=9.1603mm。

其样本标准差s()= =0.169mm

单次测量结果的标准不确定度u()=s()= =0.169 mm

实际校准时以单次测量结果为最终测量结果，因此，=0.169 mm。

A.5  合成标准不确定度

A.5.1  经过分析不确定度的来源,其各分量互为独立量,则

==＝0.605mm

A.5.2  扩展不确定度计算

取包含因子k=2，则

U=k×=2×0.605mm＝1.21mm

A.6  测量结果的表述

以绝对值表示有效高度测量结果不确定度为：

U =1.21mm（k=2）