特高频局部放电测试用传感器

调研报告

1.调研任务来源

2022年10月28日，根据《特高频局部放电测试用传感器特性测评方法》编制工作组启动工作会议提出的调研要求，对特高频局部放电检测基本原理、特高频传感器的分类、商用传感器进行调研。

2.特高频局部放电检测基本原理

运行中的输变电站设备（GIS、变压器）故障超过一半是由绝缘问题所导致的。检测设备局部放电能够尽早发现设备内部的绝缘缺陷，是预防严重绝缘事故发生最为有效的手段。局部放电的检测通过测量局部放电发生过程中伴随的声、光、电磁等物理信号而实现，其中测量和分析300MHz~3GHz范围内的电磁波信号的特高频法，由于能够有效排除空气中电晕放电（产生的电磁波信号频率范围在300MHz以下）干扰的影响，目前在现场得到广泛应用。

自1992年英国DMS公司创始人研制成功了第一台商用的局部放电监测仪，特高频检测系统已经在工程上深入应用了有30年之久，特高频局部放电检测系统的组成如图2-1所示。

图2-1 特高频局部放电检测系统组成

特高频局部放电测试用传感器（后续简称“特高频传感器”）是检测系统的最前端，对于特高频检测至关重要，起到采集局部放电电磁波信号的作用，是后续处理和分析信号的前提。在局部放电特高频法发展的这30年间，特高频检测系统的结构以及实现的功能与第一套系统相比变化不大，但是作为系统最前端的特高频传感器在科研人员的开发研究过程中，不断改善，形成了结构各异、性能不同的形形色色的特高频传感器。为了掌握目前的特高频特点，支撑局部放电特高频方法的有效开展，有必要对特高频的发展状况进行调研分析。

3.特高频传感器的分类

（1）按照安装位置分类

特高频传感按照其相对于被测设备的安装位置大致可分为两大类：内置式传感器和外置式传感器，外置式传感器放置在设备的外部，内置式传感器通过特殊的安装窗口植入设备内部，图3-1展示了目前在GIS和变压器设备上常见的两种特高频传感器安装方式。

图3-1 局部放电特高频传感器安装示意图：（a）GIS；（b）变压器

内置式传感器由于需要植入设备内部，为了不引起设备内部的电场畸变，对设备的安全运行带来隐患，传感器植入需要置于被测设备的低场强区域。如图3-1（a）所示，对于GIS设备而言，需要在GIS设备的外壳处设计制作独立的安装窗，从而保证特高频传感器植入后不超过GIS外壳的内表面，特高频传感器整体处于接地外壳位置处的低场强区。对于变压器设备而言，如图3-1（b）所示，内置式传感器的安装有两种方式，一种是和GIS的内置式特高频传感器相类似，在变压器的外壳（箱体）处预先设计制作相应的安装窗，从而实现内置式传感器的植入；一种是在变压器的油阀处植入相应的特高频传感器。变压器的这两种传感器由于植入位置的区别，外观形式上具有明显的差异，如图3-2所示，箱体预埋式的传感器一般为一安装在金属底板上的天线，而油阀内置式特高频传感器一般需要为狭窄式的结构，因此通常采用单极子天线形式。

图3-2 变压器内置式特高频传感器：（a）箱体预埋式；（b）油阀侵入式

无论是变压器还是GIS设备，设备的外壳均是采用金属材料进行一体化密封制作，因此内部局部放电产的电磁波信号通常是难以辐射出设备外部的，此时对于外置式特高频传感器的安装布置具有特殊的要求。如图3-1（a）所示，对于GIS设备来说，外置式传感器常常布置于环氧材料的绝缘子处，从而接收到内部局部放电信号产生的电磁波信号，而对于变压器设备而言，外置式传感器会布置在非金属材料的高压套管附件，从而接收到辐射出的电磁波信号。此外，除了以上两种安装位置，早期的设备上通常还会在设备外壳处布置用于观察设备内部状态的玻璃观察窗，如图3-3所示。此外，在变压器箱体上还会安装电介质窗，透过电介质窗可以实现利用外置式特高频传感器检测到油箱内部局部放电电磁波信号的作用。

图3-3 观察窗和对应的外置式特高频传感器

（2）按照天线类型分类

局部放电特高频传感器从本质上来说就是可以将电磁波转换为电信号的天线，因此，对于特高频传感器可以根据其所使用的天线类型将其进行分类。如图3-4所示，在国内外文献中常提到的天线包括如下几类。

| （a）平板型天线 | （b）环形天线 |
| --- | --- |
| （c）增强型蝴蝶天线 | （d）平面等角螺旋天线 |
| （e）具有正弦波曲折臂的平面螺旋天线 | （f）平面双螺旋天线 |
| （g）希尔伯特分形天线 | （h）Minkowski分形天线 |
| （i）方形贴片天线 | （j）圆形贴片天线 |
| （k）U型超宽带天线 | （l）三维方形天线 |

图3-4 国内外文献中体提及的部分局部放电特高频天线类型

目前所广泛使用的内置式特高频天线大多是从图3-4（a）所示的平板型天线所演变而来，这一类天线由于其具有较高的可靠性与安全性，而在现场中取得了较为广泛的应用。

实际上，由于局部放电特高频检测覆盖了300MHz到3GHz的一个较宽的频率范围，因此从理论上而言大多数的射频天线都满足对于局部放特高频信号的检测，此处难以穷举所有类型的特高频传感器天线，除了上述天线，常见的还有喇叭天线、偶极子天线、锥形天线、开槽天线等。

4.商用传感器

编制组对国内外主流特高频局部放电传感器生产厂家以及科研单位所研制的特高频传感器进行了调研，调研对象主要包括：河南平高、河南宏博测控、西安茂荣、韦弗斯(上海)、山西国盟、西安英诺威、福建电科院、苏州赛通、Power Diagnostix、Doble、Power Diagnostic Service、Omicron、上海格鲁布、重庆臻远以及上海华乘等十余家单位设计研发的特高频传感器，统计了其产品的参数以及公开的设计结构设计。此外，还调研了西安交通大学最新研制的GIS局部放电特高频融合型传感器，包括在GIS内置式特高频传感器的基础上融合了荧光光纤以及过电压分压臂两款传感器，新型的融合传感器能够实现局部放电特高频-光信号以及过电压-局部放电特高频的融合检测，具有较好的检测效果。

（1）传感器的天线类型

虽然国内外研究人员研究了各式各样的特高频传感器天线，但是当综合考虑天线的性能、可靠性、成本等因素，目前实际应用于主流商业传感器的特高频天线类型主要如表4-1所示。

表4-1 商用传感器的天线类型

| GIS | 内置式 | 平板型。 |
| --- | --- | --- |
|  | 外置式 | 1、蝶形； 2、螺旋线； 3、平板天线。 |
| 变压器 | 内置式 | 1、油阀内置式，单极子天线； 2、预埋式，平板型天线、螺旋线。 |
|  | 外置式 | 1、螺旋线； 2、蝶形。 |

GIS设备为同轴结构，在这种独有的结构下，一方面使其具有稍不均匀电场结构，对于植入传感器极为敏感，这就要求植入的传感器具有极高的可靠性和稳定性；另一方面，同轴结构构成了电磁波传播的波导，使得其对于特高频天线的方向性要求较低，只需要传感器在径向方向具有一定的增益。平板型天线结构简单，成本较低，但可靠性和稳定性较高，同时在垂直平板天线的方向上响应较大，因此其特别适合用于内置式的GIS特高频传感器，目前市面上商用的GIS内置式特高频传感器主要为平板型天线。对于GIS外置式特高频传感器，除了有个别厂家使用平板型天线，其余的商用外置式特高频传感器主要使用蝶形和螺旋线两种天线，相比于在GIS设备内部检测局部放电电磁波信号，外置检测时的电磁波信号不确定性更高，因此需要天线具有更广的空间检测范围和更宽的频率检测范围，而蝶形天线和螺旋线天线相对来说能更好的满足上述需求。

变压器设备的外置式特高频传感器使用天线与GIS外置式特高频传感器相似，以蝶形和螺旋线为主。实际使用过程中，变压器的外置式特高频传感器天线需要布置在高压套管附近，距离高电压近，安全风险高，因此实际使用相对较少，实际使用中以变压器的内置式特高频传感器为主。对于内置式特高频传感器，安装在设备的预埋式内置式特高频传感器以平板型和螺旋线为主，但是实际中预埋式天线需要对变压器设备进行改变，不能安装于已经投运的变压器设备，使用局限性较大。因此，目前市面上主要采用的变压器内置式特高频传感器以油阀内置式为主，如前文所述，油阀内置式传感器受限于安装空间，主要以单极子天线为主。油阀式特高频传感器能够对现有的变压器进行改进安装，适用范围较广。

（2）传感器的性能参数

a) 检测频率范围

虽然局部放电特高频法定义为检测和分析300MHz到3GHz范围内的电磁波信号，但是实际中受限于模拟带宽、采集速率以及本身天线性能的影响，特高频天线检测信号范围一般不会完全和300MHz到3GHz相一致。图4-1是目前国内外常见的一些商用传感器的可检测频率范围。

图4-1 商用传感器的检测频带

从图4-1可以看出，使用的商用传感器下限截止频率主要在200MHz左右，上限截止频率主要在1000MHz左右，最低的天线下限频率可达30MHz，而最高的天线频率为1900MHz。可以看出，相对而言使用的特高频天线可检测的电磁波信号频率主要在低频段范围。

b) 有效高度

特高频传感器的等效高度是表征其检测性能的最为重要的参数，这一参数包含了传感器对不同频率的电磁波信号的响应特性、传输特性，是表征传感器对电磁波信号检测灵敏度，表征特高频传感器检测局部放电灵敏性的参数。

图4-2 商用传感器的有效高度

目前电气领域对于特高频传感器有效高度的要求主要集中在300MHz到1500MHz范围内，一般要求在这一频率范围内的平均有效高度不小于某一数值，国家电网公司该数值不小于8mm，南方电网公司规定不小于11mm，图4-2是国内外常见的一些特高频传感器有效高度。从图中可以看出，目前的传感器有效高度基本都不小于8mm，主要集中在12mm左右，最大可达20mm以上。进一步分析表明，内置式特高频传感器的有效高度大于外置式特高频传感器。

5.结论

电力设备局部放电特高频检测技术从出现至今已超过30年，经过多年的科学研究与现场工程实践，对于局部放电检测特高频传感器的认识已较为深刻与成熟。经过调研分析可以发现，目前现场使用的特高频传感器，以结构安全可靠、性能优异的平板型天线为主，由于目前国网和南网公司对于特高频传感器的性能都有标准规定要求，因此市面上的商用传感器的性能参数都能达到较高的水平，总体而言，可对300MHz到1000MHz内的电磁波信号准确和有效测量，有效高度在10mm左右。

基于成熟的特高频传感器技术，相关研究团队提出的在特高频传感器上融合新型传感器的思路，一方面能够解决新型传感器安全植入设备内部的难题，另一方面能够在单一特高频传感器检测的基础上融合更多的设备状态参量检测功能，实现多参量的关联分析，近年来得到国内外的广泛关注，开拓了电力设备状态检测的新方向，是未来特高频传感器技术发展的主要方向之一。

编制工作组

2023.02.07

附表1：GIS局部放电特高频传感器参数调研表

| 序号 | 生产单位 | 特高频传感器型号 | 传感器安装形式 | 传感器类型 | 频率响应范围 Operating frequency (MHz) | 有效高度 | 平均有效高度(mm, 300MHz-1500MHz) | 实物图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南平高 | ISM-902-S1 | 内置 | 平板型 | 300-3000 |  | 13.28 |  |
| 2 | 河南宏博 | UHF120 | 外置 | 蝶型 | 300-3000 |  | 12 |  |
| 3 | 西安茂荣 | - | 内置 | 平板型 | 300-1500 |  | 22.9 |  |
| 4 | 韦斯特(上海) | WFS-D8-UHF-E | 外置 | 蝶型 | 300-1500 |  | 10.5 |  |
| 5 | 西安英诺威 | PDU-T2 | 内置 | 平板 | 300-1500 | - | 10 |  |
| 6 | Power Diagnostix | EFS1 | 外置 | - | - | - |  |  |
| 7 | Doble | UHF Spacer Sensor | 外置 | 螺旋天线 | - | - | - |  |
| 8 | Power Diagnostic Service | UHF TM | 外置 | - | - | - | - |  |
| 9 | 上海格鲁布 | PDS-600S | 外置 | - | 300-3000 |  | 10.58 |  |
| 10 | 上海格鲁布 | PDS-606 | 外置 | - | 300-1500 |  | 10.8 |  |
| 11 | 上海格鲁布 | PDSG-700C | 内置 | 平板型 | 500-1500 |  | 11.6 |  |
| 12 | 上海格鲁布 | PDSG-100 | 内置 | 平板型 | 500-1500 |  | 17.9 |  |
| 13 | 重庆臻远 | PDM1000U-G | 内置 | 平板型 | 300-1500 |  | 10.75 |  |
| 14 | 重庆臻远 | PDM1000U-O | 外置 | - | 300-3000 | - | 11 |  |
| 15 | 上海华乘 | PDS-S500-U | 外置 | - | 300-3000 |  | 10.41 |  |
| 16 | 西安交通大学 | 特高频-光学融合传感器 | 内置 | 平板型 | 300-1500 |  | 10 |  |
| 17 | 西安交通大学 | 过电压-特高频融合传感器 | 内置 | 平板型 | 300-1500 |  | 11.2 |  |

附表2：变压器局部放电特高频传感器参数调研表

| 序号 | 生产单位 | 特高频传感器型号 | 传感器安装形式 | 传感器类型 | 频率响应范围 Operating frequency (MHz) | 有效高度 | 平均有效高度(mm, 300MHz-1500MHz) | 实物图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安茂荣 | - | 油阀植入 | - | 300-1500 |  | 15.39 |  |
| 2 | 山西国盟 | PDU-T1 | 油阀植入 | - | - | - | 16.2 |  |
| 3 | 西安英诺威 | - | 油阀植入 |  | -- | - | 10 |  |
| 4 | 福建电科院 | - | 预埋内置式 | - | - | - | - |  |
| 5 | 苏州赛通 | PD-T01 | 预埋内置式 | - | - | - | - |  |
| 6 | Power Diagnostix | TFS1 | 油阀植入 | - | - | - | - |  |
| 7 | Power Diagnostix | TVS2 | 油阀植入 | - | - | - | - |  |
| 8 | Doble | - | 油阀植入 | - | - | - | - |  |
| 9 | Doble | - | 预埋内置式 |  |  |  |  |  |
| 10 | Doble |  | 预埋内置式 | 螺旋天线 |  |  |  |  |
| 11 | OMICRON | UVS610 | 油阀植入 | - |  |  |  |  |
| 12 | OMICRON | UHT1 | 箱体介质窗 | - |  |  |  |  |
| 13 | Power Diagnostic Service | B300/B800 | 油阀植入 |  |  |  |  |  |
| 14 | 上海格鲁布 | ODS-705 | 油阀植入 | - | 300-1500 |  | 8.0 |  |
| 15 | 上海格鲁布 | PDS-708 | 内置式 | 平板型 | 300-1500 |  | 14.5 |  |