中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××× — ××××

智能坐便器能效水效测量装置

校准规范

Calibration Specification for Energy Efficiency and Water Efficiency Testing Apparatus of Smart Water Closets

（征求意见稿）

××××－××－××发布  　　　   ××××－××－××实施

国家市场监督管理总局发 布

智能

JJF××××— ××××

坐便器能效水效

测量装置校准规范

Calibration Specification for Energy Efficiency and Water Efficiency Testing Apparatus of Smart Water Closets

| 归口单位： | 全国能源资源计量技术委员会 水效标识计量分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 广东省计量科学研究院 台州市产品质量安全检测研究院 |
| 参加起草单位： | 重庆市计量质量检测研究院 浙江省质量科学研究院 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心 |

本规范委托全国能源资源计量技术委员会水效标识计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	2

4  概述	2

4.1  工作原理	2

4.2  用途	2

4.3  结构	2

5 计量特性	3

5.1压力测量系统	3

5.2流量测量系统	3

5.3质量测量系统	4

5.4长度测量系统	4

5.5温度测量系统	4

5.6电量测量系统	4

6 校准条件	5

6.1 环境条件	5

6.2 校准用设备	5

7 校准项目和方法	6

7.1 校准项目	6

7.2 校准方法	6

7.3数据处理和数值修约	12

8 校准结果表达	13

9 复校时间间隔	14

附录A 原始记录格式（供参考）	15

附录B校准证书内页格式（供参考）	19

附录C 温度测量系统校准结果不确定度评定示例	22

附录D 电量测量系统校准结果不确定度评定示例	25

引     言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写而成。

本规范为首次发布。

智能坐便器能效水效测量装置校准规范

1  范围

本规范规定了智能坐便器能效水效测量装置的计量特性、校准条件、校准项目及方法、校准结果表达等内容。

本规范适用于安装在建筑设施内冷水管路上的智能坐便器能效水效测量装置，具有相同测量原理的其他能效水效测量装置也可参考使用。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 1 钢直尺

JJG 4 钢卷尺

JJG 7 直角尺

JJG 539 数字指示秤

JJG 882 压力变送器

JJG 1033 电磁流量计

JJG 1038 科里奥利质量流量计

JJF 1664 温度显示仪校准规范

JJF 1708 标准表法科里奥利质量流量计在线校准规范

JJF 2216电磁流量计在线校准规范

GB/T 6952 卫生陶瓷

GB/T 34549 卫生洁具 智能坐便器

GB 38448 智能坐便器能效水效限定值及等级

智能坐便器实施规则（2027年4月1日起实施）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

GB/T 6952、GB/T 34549、GB 38448界定的术语和定义适用于本规范。

4  概述

4.1 工作原理

智能坐便器能效水效测量装置主体由操作面板、供水系统、测试系统、机架组成，通常配有流量计、电子秤、压力变送器、温度显示仪等，通过采集流量、质量、压力、温度等参数从而计算得到被测智能坐便器的能效、水效及其他各项性能指标。供水系统主要是提供GB38448中要求的试验条件，测试系统是测量装置的核心部件，主要是通过冲洗用水量测量装置、能效测量装置、温度测量装置等进行智能坐便器能效水效及相关检测项目的测试。

4.2 用途

智能坐便器能效水效测量装置是一种集成了多种物理参数的综合测量系统，用于智能坐便器清洗功能、冲洗功能、坐圈加热功能、能效水效限定值等检测项目的测试。

4.3 结构

智能坐便器能效水效测量装置一般由供水系统、电力系统、测试系统和测试台架等几部分组成。冲洗水量及冲洗功能试验装置如图1所示，清洗用水量及清洗功能试验装置如图2所示。

图1  智能坐便器冲洗水量及冲洗功能试验装置示意图

1—过滤器；2—供水水源；3—流量计；4—流量调节阀；5—压力传感器；6—阀门；7—软管；8—样品（智能坐便器）；9—集水槽；10—电子秤。

图2  智能坐便器清洗水量及清洗功能试验装置示意图

1—供水管路；2—水源箱；3—过滤器；4—水泵；5—稳压罐；6—供水管辂；7—流量计；8—截止阀；9—压力传感器；10—温度传感器；11—球阀；12—软管；13—样品（智能坐便器）；14—收集器。

5 计量特性

智能坐便器能效水效测量装置的典型测量范围和最大允许误差如下：

注：由于设计方案、制造者或制造年代等因素，不同智能坐便器能效水效测量装置中各测量系统的测量范围可能存在差异，因此本节所述“典型测量范围”指各测量系统较为常见的测量范围。校准时，被校智能坐便器能效水效测量装置各测量系统的实际测量范围可能与典型测量范围不同，但实际测量范围应能够满足智能坐便器能效水效测量装置的使用需求。

5.1压力测量系统

压力测量系统分为冲洗水压、清洗水压，典型测量范围和最大允许误差见表1。

表1 压力测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 压力传感器 | （0 ~1.0）MPa（表压） | 不低于0.5级 |

5.2流量测量系统

流量测量系统根据实际情况选用流量计或电子秤进行测量，流量计要根据冲洗和清洗用水量大小不同进行差异化选择，其典型测量范围和最大允许误差见表2。

表2 流量测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 流量计 | （0.2 ~ 50）L/min （5~ 300）mL/min （10 ~ 2500）mL/min | 不低于0.5级 |

5.3质量测量系统

质量测量系统的典型测量范围和最大允许误差见表3。

表3 用水量质量测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电子秤 | （0～30）kg | Ⅲ级 ±1.5e（e=d=10g） |

5.4长度测量系统

长度测量系统根据测量需求可选用钢直尺、线纹钢直角尺、卷尺等进行测量，典型测量范围和最大允许误差见表4。

表4 长度测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差或准确度等级 |
| --- | --- | --- |
| 钢直尺 | (0~300)mm | ±0.1mm |
| 线纹钢直角尺 | (0~300)mm | ±0.3mm |
| 卷尺 | (0~5000)mm | II级 |

5.5温度测量系统

温度测量系统一般采用带有多根热电偶的温度显示仪进行测量。典型测量范围和最大允许误差见表5。

表5 温度测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 温度显示仪 | （0 ～ 50）℃ | ± 0.5℃ |
| 水箱温度 | （0 ～ 50）℃ | ± 1.0℃ |

5.6电量测量系统

电量测量系统根据测量需求可选用被校电参数测量仪等进行测量，典型测量范围和最大允许误差见表6。

表6 电量测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电参数测量仪 | (0～600) V,(0～20) A | ± 0.5% |

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1环境温度：（20±5）℃

6.1.2环境湿度：（40 ~ 70）%RH

6.1.3大气压力：（86 ~ 106）kPa

6.1.4供电电源：（220±11）V，（50±1）Hz。

6.1.5工作区域无明显空气对流、机械振动和电磁干扰。

注：当环境条件有偏离时，应征得客户同意并在原始记录中记录。

6.2 校准用设备

校准设备可参考表7。

表7 校准用设备一览表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力标准器 | 压力范围覆盖被校压力测量系统。 0.05级及以上等级 | 向压力传感器输入端提供标准压力 | 可为活塞式压力计、液体压力计、数字压力计或其他满足要求的标准压力发生器。 |
| 2 | 标准流量计 | 流量范围应与被校流量测量系统的流量范围相适应。 最大允许误差：±0.15 % | 标准表法测量流量参考值 | 也可采用满足技术要求的其他设备 |
| 3 | 电子秤 | 测量范围：（0~60）kg。 Ⅲ级 | 质量法测量流量参考值 |  |
| 4 | 砝码 | 砝码数量应当满足质量测量系统校准需求。 E2等级 | 向质量测量系统提供秤量载荷 |  |
| 5 | 三等标准金属线纹尺 | 测量范围：（0~1000）mm。 最大允许误差：±（0.03mm+0.02L） | 钢直尺检定用标准器 |  |
| 6 | 标准钢直尺 | 规格：500mm 最大允许误差：±0.15mm | 线纹钢直角尺检定用标准器 |  |
| 7 | 标准钢卷尺 | 标准钢卷尺长度范围应与被校卷尺的长度范围相适应。 最大允许误差：±(0.03mm+3×10-5L) | 钢卷尺检定用标准器 |  |
| 8 | 铂电阻温度计 | 测量范围：( 0 ~50 ) ℃ 扩展不确定度：U=0.10℃(k=2) | 测量温度显示仪 |  |
| 9 | 恒温液槽 | 测量范围：( 0 ~50 ) ℃ MPE：± 0.1℃ | 测量温度显示仪 |  |
| 10 | 数字温度采集器 | 测量范围：(0～50) ℃ 扩展不确定度：U=0.10℃(k=2) | 测量水箱温度 |  |
| 11 | 数字式交流电参数测量仪 | 测量范围：(0～600) V,(0～20) A 扩展不确定度：交流电流: Urel =0.04%,交流电压: Urel =0.04%,交流功率: Urel =0.04% ,功率因数: Urel =0.10%(k=2) | 测量能效 |  |

7 校准项目和方法

7.1 校准项目

能效水效测量装置的校准项目见表8。可根据智能坐便器能效水效测量装置的结构类型及客户要求，选择相应校准项目。

表8 能效水效测量装置校准项目

| 序号 | 项目名称 | 技术要求条款 | 校准方法章节 | 新制造 | 使用中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力测量系统 | 5.1 | 7.2.2 | √ | √ |
| 2 | 流量测量系统 | 5.2 | 7.2.3 | √ | √ |
| 3 | 质量测量系统 | 5.3 | 7.2.4 | √ | √ |
| 4 | 长度测量系统 | 5.4 | 7.2.5 | √ | √ |
| 5 | 温度测量系统 | 5.5 | 7.2.6 | √ | √ |
| 6 | 电量测量系统 | 5.6 | 7.2.7 | √ | √ |
| 注：√ 校准或检查。 |  |  |  |  |  |

7.2 校准方法

7.2.1 校准前检查

将各测量系统中的修正值或修正系数清零。如各测量系统具有直接读取修正前测量数据功能，也可不对修正值或修正系数清零。

检查传感器外观是否完好，有无明显损伤、变形或破损，且各测量系统能否正常工作。校准前，应开机预热30min以上，环境达到热平衡。

7.2.2 压力测量系统校准方法

校准时所使用的工作介质应为洁净、无腐蚀性的气体。

7.2.2.1 校准点确定

应根据实际压力测量范围合理确定校准范围和校准点，校准点原则上应覆盖测量范围，还应当满足坐便器冲洗用水量试验压力的要求。根据GB38448中A4.2及A5.1试验压力的规定，常用的压力校准点可参见表9。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

表9 压力测量系统常用校准点

| 项目 | 常用校准点/MPa |
| --- | --- |
| 冲洗压力 | 0，0.14，0.24，0.35，0.55，0.86 |
| 清洗压力 | 0，0.20 |

7.2.2.2 校准步骤

参照JJG882对压力测量系统进行校准。

a）按图3连接方式，将压力标准器置于被校压力传感器相同的高度，并连接标准器的输出端和被校压力传感器输入端。

b） 由下限开始平稳地将压力发生器调整至校准点，并待其足够稳定后，同时读取压力标准器和被校压力传感器的显示值。

c） 按照压力渐升顺序，重复步骤b），完成所有校准点的校准。

d） 对具有读数修正功能的压力测量系统，现场将校准结果确定的修正值或修正系数重新写入压力测量系统，并至少选取2至3个校准点进行验证。

图3 压力传感器校准示意图

7.2.3 流量测量系统校准方法

校准时，供电电源应能满足现场工况的要求，校准场地应能满足安全操作的相关要求，直管段应能满足被校设备的相应要求，同时，还应确保外界磁场、机械振动和噪声对标准装置和被校设备的影响可忽略。

当水效测量装置预留在线校准端口时，可采用7.2.3.2的方法对流量计进行在线校准；当水效测量装置未预留在线校准端口时，现场也可采用质量法进行校准，详见7.2.3.3的校准方法。

7.2.3.1 应根据实际流量测量范围合理确定校准范围和校准点，校准点原则上应覆盖测量范围且一般不少于3个。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

7.2.3.2流量计在线校准步骤

a）可选择图4中的一种连接方式串联标准流量计与被校流量计，并充分排空管路中的空气。

（a）标准流量计串入工作回路

（b）被校流量计串入校准回路

（c）标准流量计旁路接入工作回路

图4 流量计在线校准连接示意图

b）调节校准回路工作介质流量至校准点，待其足够稳定后，同时读取标准流量计和被校流量计的示值，完成该校准点的1次校准，每个校准点校准3次。

c） 按照流量渐升顺序，重复步骤b），完成所有校准点的校准。

d） 对具有读数修正功能的流量测量系统，现场将校准结果确定的修正值或修正系数重新写入流量测量系统，并至少选取2至3个校准点进行验证（修正后）。

7.2.3.3质量法校准步骤

a）正确连接好装置、配套仪器及被检流量计的电路，通电预热30分钟。

b）被检流量计信号输出，首选脉冲信号。如有可能，仿真检查被检流量计输出信号是否准确。

c）按照可达到的最大检定流量50%以上对被检流量计通水运行至少10分钟后，对表进行零点调整。

d）按照检定规程要求，使用电子秤完成所有校准点的校准，每个点的校准次数不少于3次。

e）根据计算得到的被检流量计和电子秤测量的质量流量，计算示值误差和重复性。

f） 对具有读数修正功能的流量测量系统，现场将校准结果确定的修正值或修正系数重新写入流量测量系统，并至少选取2至3个校准点进行验证（修正后）。

7.2.4 质量测量系统校准方法

7.2.4.1 校准点确定

应根据实际质量测量范围合理确定校准范围和校准点，校准点原则上应覆盖测量范围且一般不少于5个。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

7.2.4.2 校准步骤

参照JJG 539对质量测量系统进行校准。

1）电子秤开机预热，预热时间大于等于制造厂商规定的预热时间，一般不超过30 min。对带水平调整装置的电子秤，应将秤调至水平位置。

2）从零点起逐步施加砝码至最大秤量，并以同样方法逆顺序将砝码逐步卸至零点。校准过程中，砝码宜放置在电子秤的中心位置。

3）每个点的校准次数不少于3次，根据施加的砝码和电子秤测量的示值，按7.3计算示值误差。

7.2.5 长度测量系统校准方法

7.2.5.1 校准点确定

应根据实际长度测量范围合理确定校准范围和校准点，校准点原则上应覆盖测量范围且均匀分布3点。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

7.2.5.2 校准步骤

参照JJG 1、JJG 4和JJG 7分别对长度测量系统用钢直尺、卷尺、线纹钢直角尺等计量仪器进行校准。

现场缺少校准条件时，长度测量系统用钢直尺、卷尺线纹钢直角尺等计量仪器应送至具备资质的实验室进行检定或校准。检定或校准证书应作为能效水效测量装置校准证书的附件一并提供给委托方。

7.2.6温度测量系统校准方法

7.2.6.1参照JJF 1664对测量装置的温度显示仪进行校准

7.2.6.1.1校准点选择：

水温特性试验系统：可选择5 ℃、15 ℃、25 ℃、35℃、42℃，至少5个校准点。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

坐圈加热试验系统：可选择30 ℃、42 ℃，至少2个校准点。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

7.2.6.1.2校准步骤如下：

a)将被校温度显示仪的温度传感器放入恒温液槽内，且同时放入高稳定度铂电阻温度计。

b)按校准点设定恒温液槽的温度值。当达到设定温度后稳定30 min开始读数，先后记录高稳定度铂电阻温度计及被校温度显示仪的温度值，间隔3 min后重复读数一次，取两次读数算术平均值为标准器和被校温度显示仪的温度示值。然后做下一个校准点，直至所有校准点校准完毕，按7.3计算示值误差。

7.2.6.2参照JJF 2019对测量装置的恒温水箱进行校准

7.2.6.2.1工作空间确定：

恒温水箱的工作空间按制造商提供的产品说明书确定。若产品说明书未规定工作空间，则应根据JJF 2019表3确定工作空间，但工作空间上表面距离液面不应小于 30 mm。如果加热（制冷）装置位于槽体的底部或侧面，则工作空间的计算应从加热（制冷）装置靠近工作空间的表面开始计算。如槽体具有挡板、隔板等隔离设施，则从挡板、隔板开始计算。

7.2.6.2.2测量点确定：

当工作空间深度小于15cm时，温度测量点数量为5个，温度传感器应布放在工作空间1/2深度水平面上，如图5所示；当工作空间深度大于15cm时，温度测量点数量为9个，温度传感器应布放在工作空间上、下水平面及空间几何中心点，如图6所示；当工作空间过小或过大时，可按用户需要或实际情况确定测量点的数量和位置，并用图示说明。

图5 工作空间深度小于15cm时温度测量点布放示意图

图6 工作空间深度大于15cm时温度测量点布放示意图

7.2.6.2.3水箱温度校准：

在设备空载条件下进行校准。

在确认设备液位正常后，将设备控制温度设定到测试温度，并开启运行设备，待其达到设定温度并处于稳定状态后开始记录各测量点温度。应每2min测量一次，测量过程应包括一个以上的完整温度变化周期，测量时间应在30min以上。按JJF2019中7.4处理数据，得到被校水箱的温度偏差、温度均匀度以及温度波动度。

7.2.7 电量测量系统校准方法

检查外观，确定测量装置连接无松动、数据显示清楚无干扰后再进行校准。

参考JJF1491的标准表法，按图7进行接线，用数字式交流电参数测量仪对装置电量测量系统的电压、电流、功率、频率、功率因数等进行校准。

图7 标准表法接线图

7.3数据处理和数值修约

7.3.1校准示值误差

校准项目的示值误差计算公式如下：

∆X=Xm−Xs                         (4)

式中：

∆X—校准示值误差，℃、W、V、A、MPa、kPa、kg、g、L或mm等；

Xm—被校测量系统的示值，℃、W、V、A、MPa、kPa、kg、g、L或mm等；

Xs—标准器的示值，℃、W、V、A、MPa、kPa、kg、g、L或mm等；。

7.3.2校准相对示值误差

校准项目的相对示值误差计算公式如下：

∆Xrel=Xm−XsXs×100%                         (5)

式中：

∆Xrel——校准相对示值误差（无量纲）。

7.3.3数值修约

按照以下要求进行数值修约：

1）压力测量系统：压力示值保留至0.001 MPa；

2）流量测量系统：流量示值保留至0.01L、0.01 L/min或0.01 kg/min；

3）质量测量系统：质量示值保留至0.01 kg；

4）长度测量系统：长度示值保留至0.1 mm；

5）温度测量系统：温度示值保留至0.1℃；

6）电量测量系统：功率示值保留至0.01 W、电流示值保留至0.01 A、功率示值保留至0.01 V。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 试验装置的名称及地址；

c) 进行校准的地点（如果与试验装置地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 委托方的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的说明。

校准原始记录格式见附录A，校准证书（报告）内页格式见附录B。

9 复校时间间隔

由于复校时间间隔应根据装置的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素决定，因此委托方可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议复校时间间隔不超过12个月。

附录A

原始记录格式（供参考）

| # 委托方 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 委托方地址 |  |  |  |  |  |  |
| # 装置名称 |  |  |  |  |  |  |
| # 规格/型号 |  |  | # 装置编号 |  |  |  |
| # 制造厂 |  |  |  |  |  |  |
| # 校准依据 | # JJFXXX-XXXX智能坐便器能效水效测量装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| # 校准日期 |  |  |  |  |  |  |
| # 校准条件 # 及地点 | # 温度： ℃ |  |  | # 湿度： %RH |  |  |
|  | # 地点： |  |  | # 其他： |  |  |
| # 校准使用的计量标准装置/主要标准器/主要仪器 |  |  |  |  |  |  |
| # 测量设备名称 | # 测量范围 | # 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | # 证书编号 |  | # 证书有效期至（YYYY-MM-DD） |
| # 标准器1 |  |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |  |
| # 标准器n |  |  |  |  |  |  |

A.1 校准项目

| 压力测量系统 | 是 否 | 流量测量系统 | 是 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量测量系统 | 是 否 | 长度测量系统 | 是 否 |
| 温度测量系统 | 是 否 | 电量测量系统 | 是 否 |

A.2 校准前检查

| # 外观检查：测量系统能否正常工作 | # 压力测量系统：是 否 流量测量系统：是 否 # 质量测量系统：是 否 长度测量系统：是 否 # 温度测量系统：是 否 电量测量系统：是 否 # 备注： |
| --- | --- |
| # 修正值或修正系数 # 是否清零 | # 压力测量系统：是 否 流量测量系统：是 否 # 质量测量系统：是 否 长度测量系统：是 否 # 温度测量系统：是 否 电量测量系统：是 否 # 备注： |

A.3 压力测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 修正前读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（MPa） |  | 标准器示值（MPa） |  | 被校器示值（MPa） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（MPa） |  | 标准器示值（MPa） |  | 被校器示值（MPa） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| 校准点2 |  |  |  |  |  |
| 校准点3 |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |

A.4 流量测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 校准点（L/min） |  | 标准器示值（L） |  | 被校器示值（L） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（L/min） |  | 标准器示值（L） |  | 被校器示值（L） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| 校准点2 |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |

A.5 质量测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 校准点（kg） |  | 标准器示值（kg） |  | 被校器示值（kg） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |

A.6 长度测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 校准点（mm/m） |  | 标准器参考值（mm/m） |  | 被校器示值（mm/m） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |

A.7 温度测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 校准点（℃） |  | 标准器参考值（℃） |  | 被校器示值（℃） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |

A.8 电量测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 测量范围 |  |  |
|  |  | 初始值（kWh） | 终止值（kWh） |  | 累积值（kWh） |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |
| 显示值 |  |  |  |  |  |  |
| 能耗误差（%） |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页格式（供参考）

# 证书编号：

| # 校准依据 | # JJFXXX-XXXX智能坐便器能效水效测量装置校准规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 校准条件 # 及地点 | # 温度： ℃ |  | # 湿度： %RH |  |
|  | # 地点： |  | # 其他： |  |
| # 校准使用的计量标准装置/主要标准器/主要仪器 |  |  |  |  |
| # 测量设备名称 | # 测量范围 | # 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | # 证书编号 | # 证书有效期至（YYYY-MM-DD） |
| # 标准器1 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| # 标准器n |  |  |  |  |

A.3 压力测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 修正前读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（MPa） |  | 标准器示值（MPa） |  | 被校器示值（MPa） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（MPa） |  | 标准器示值（MPa） |  | 被校器示值（MPa） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| 校准点2 |  |  |  |  |  |
| 校准点3 |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |

# 证书编号：

A.4 流量测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 校准点（L/min） |  | 标准器示值（L） |  | 被校器示值（L） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（L/min） |  | 标准器示值（L） |  | 被校器示值（L） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| 校准点2 |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |

A.5 质量测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 校准点（kg） |  | 标准器示值（kg） |  | 被校器示值（kg） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |

# 证书编号：

A.6 长度测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 校准点（mm/m） |  | 标准器参考值（mm/m） |  | 被校器示值（mm/m） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |

A.7 温度测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 校准点（℃） |  | 标准器参考值（℃） |  | 被校器示值（℃） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |

A.8 电量测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 测量范围 |  |  |
|  |  | 初始值（kWh） | 终止值（kWh） |  | 累积值（kWh） |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |
| 显示值 |  |  |  |  |  |  |
| 能耗误差（%） |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果扩展不确定度为： |  |  |  |  |  |  |

附录C

温度测量系统校准结果不确定度评定示例

以一台智能坐便器能效水效测量装置用温度显示仪（被校对象）为例。在满足现场校准条件下，将被校对象的传感器（热电偶等）和高稳定度铂电阻温度计同时插进恒温液槽。设定恒温液槽温度为校准点温度，待温度稳定在设定温度附近后，通过比较被校对象示值和高稳定度铂电阻温度计标准值，计算其示值误差。

C.1 校准条件

C.1.1 校准环境：环境温度：（20±5）℃；相对湿度：（40 ~ 70）%；大气压力：（86~106）kPa。

C 1.2 标准器：高稳定度铂电阻温度计，扩展不确定度：U=0.10℃(k=2)。

C.1.3 被校对象：温度显示仪，MPE：±0.5℃。

C.2 评定模型

C.2.1 测量模型

对于单次测量，温度显示仪相对示值误差的数学公式如（C.1）。

E=T−TsTs×100%                （C.1）

式中：

E—被校流量计相对示值误差，%；

T—被校温度显示仪温度，℃；

Ts—高稳定度铂电阻温度计温度，℃.

C.2.2 灵敏系数

T的灵敏系数：

c1=∂E∂T=1Ts                         （C.2）

Ts的灵敏系数：

c2=∂E∂Ts=−TTs2                        （C.3）

C.2.3 示值误差的合成标准不确定度

各输入量彼此独立不相关，合成标准不确定度可按下式计算得到。

uc2E=c12u2T+c22u2(Ts)                （C.4）

C.3 T、Ts标准不确定度uT和uTs

经分析：测量不确定度的主要来源有高稳定度铂电阻温度计的标准不确定度、被校温度显示仪的测量重复性及环境条件等因素带来的不确定度分量。测量时间不同步引起的分量，估计值为±0.5 s，检测时间约为1200 s，引起的测量不确定度分量很小，可以忽略。

C.3.1 被校温度显示仪标准不确定度分量uT

测量条件：被校温度显示仪10次独立测量，得到测量相对示值误差数据结果见表 C.1：

表C.1 被测温度显示仪相对示值误差测量结果（%）

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差x | 0.17 | 0.15 | -0.23 | 0.05 | -0.27 | 0.11 | -0.26 | -0.22 | -0.04 | -0.34 |

采用贝塞尔公式计算测量结果，得到单次测量示值误差的试验标准差为：

=0.20%                    （C.5）

实际校准时在每一校准点测量3次，取3次误差平均值作为该校准点的示值误差，故该平均值的实验标准差，即引入的标准不确定度分量：

uT= s(x)T = s(xi)3T ≈0.12%T        （C.6）

C.3.2 高稳定度铂电阻温度计标准不确定度分量uTs

根据高稳定度铂电阻温度计的校准结果，扩展不确定度：U=0.10℃，k=2，因此，标准不确定度分量为：

u(TS)= 0.10℃2= 0.05℃           （C.7）

C.4 合成标准不确定度

标准不确定度一览表见表C.2。

表C.2 标准不确定度分量汇总表

| 输入量 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 灵敏系数 | 输出不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uT | 被校温度显示仪测量重复性 | 0.12%T | 1Ts | 0.12%TTs |
| uTs | 高稳定度铂电阻温度计不确定度分量 | 0.05℃ | −TTs2 | -0.05TTs2℃ |

从测量重复性数据列可知，Ts与T的相对误差最大相差为-0.34 %，因此，TS≈T，即TTs≈1，灵敏系数c1=c2=1Ts≈1T。故

ucE=u2T+u2Ts=0.13%             （C.8)

C.5 校准结果的扩展不确定度

取包含因子k=2，则被校温度显示仪示值误差的相对扩展不确定度为：

Ur= k= 2 × 0.13% = 0.26%                (C.9)

附录D

电量测量系统校准结果不确定度评定示例

以一台智能坐便器能效水效测量装置用电参数测量仪（被校对象）为例。在满足现场校准条件下，按图7所示接线，采用标准表法对其交流功率示值误差进行校准，并对测量结果不确定度进行评定。

D.1 校准条件

D.1.1 校准环境：环境温度：（20±5）℃；相对湿度：（40 ~ 70）%；大气压力：（86~106）kPa。

D 1.2 标准器：数字式交流电参数测量仪，交流功率扩展不确定度：Urel =0.04%.

D.1.3 被校对象：装置用电参数测量仪，准确度等级：0.5级。

D.2 评定模型

D.2.1 测量模型

对于单次测量，被校电参数测量仪功率示值误差的数学公式如（D.1）。

ΔP=P−Ps                （D.1）

式中：

ΔP—功率示值误差，W；

P—被校电参数测量仪功率，W；

Ps—标准电参数测量仪功率，W.

C.2.2 灵敏系数

P的灵敏系数：

c1=∂ΔP∂P=1                         （D.2）

Ps的灵敏系数：

c2=∂ΔP∂Ps=−1                        （D.3）

C.2.3 示值误差的合成标准不确定度

各输入量彼此独立不相关，合成标准不确定度可按下式计算得到。

uc2ΔP=c12u2P+c22u2(Ps)                （D.4）

D.3 P、Ps标准不确定度uP和uPs

经分析：测量不确定度的主要来源有标准电参数测量仪的标准不确定度、被校电参数测量仪功率的测量重复性及环境条件等因素带来的不确定度分量。在实际校准中，由于在恒温（20 ± 5）℃的条件下进行，被校电参数测量仪在（0 ~ 40）℃时满足技术指标，所以温度影响也忽略。由导线的热电势和电流的泄漏所带来的不确定度，可以忽略。由环境湿度、大气压力、人为因素等带来的不确定度，远远小于以下分析的不确定度分量，均予忽略。

D.3.1 被校电参数测量仪引入的标准不确定度分量uP

测量条件：以功率1100W，频率50Hz为例进行分析，独立测量10次，数据见表 D.1：

表D.1 被校电参数测量仪功率示值测量结果（W）

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值x | 1100 | 1101 | 1100 | 1100 | 1101 | 1101 | 1100 | 1101 | 1101 | 1101 |

采用贝塞尔公式计算测量结果，得到单次测量示值误差的试验标准差为：

u(P)==0.52W                    （D.5）

D.3.2 标准电参数测量仪不确定度分量uPs

根据标准电参数测量仪的校准结果，功率相对扩展不确定度：Urel =0.04%，k=2，因此，其不确定度分量为：

u(Ps)= 0.04%2×1100W= 0.22W           （D.6）

D.4 合成标准不确定度ucΔP

标准不确定度一览表见表D.2。

表D.2 标准不确定度分量汇总表

| 输入量 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 灵敏系数 | 输出不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uP | 被校电参数测量仪测量重复性 | 0.52W | 1 | 0.52W |
| uPs | 标准电参数测量仪不确定度分量 | 0.22W | −1 | -0.22W |

故合成标准不确定度为

ucΔP=u2P+u2Ps≈0.57W             （D.8)

D.5 校准结果的扩展不确定度

取包含因子k=2，则被校电参数测量仪功率示值误差的扩展不确定度为：

U = kucΔP= 2 × 0.57W = 1.14W                (D.9)

Urel = 0.11%                          (D.10)