中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX－20XX

恒温盐槽技术性能测试规范

Measurement and Test Norm of Metrological Characteristics

of Thermostatic Salt Baths

（征求意见稿）

20XX－XX－XX　发布                    20XX－XX－XX　实施

国家市场监督管理总局  发布

恒温盐槽技术性能测试规范

JJF XXXX- 20XX

Measurement and Test Norm of Metrological

Characteristics of Thermostatic Salt Baths

归口单位：全国温度计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国温度计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引   言

本规范是以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。

本规范为首次发布。

恒温盐槽技术性能测试规范

- 范围

本规范适用于温度范围180 ℃~660 ℃恒温盐槽的温度均匀度、温度波动度和工作台面表面温度的技术性能测试。其他温度范围的恒温盐槽也可参照本规范进行测试。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1007-2026 温度计量名词及定义（2026还没发布）

JJF 1030-2023 温度校准用恒温槽技术性能测试规范

JJF 1409-2013 表面温度计校准规范

GB/T 32710.12-2016 环境试验仪器及设备安全要求第12部分：盐槽

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

3.1 盐槽 salt bath

以硝酸钾和亚硝酸纳的混合物为介质，温度可控制并能达到一定稳定程度的装置。

[来源：JJF 1007-2026 4.74]

3.2 熔化点 melting point

在一定的压力下，晶体物质从固相向液相转变时的平衡温度。

[来源：JJF 1007-2026 3.23有修改]

3.3 恒温盐槽工作区域 thermostatic salt baths working space

能保证恒温盐槽温度均匀度和波动度的区域。

[来源：JJF 1030-2023 3.1有修改]

3.4 恒温盐槽温度均匀度 thermostatic salt baths temperature uniformity

恒温盐槽在稳定状态下，工作区域内最高温度和最低温度的差值。

[来源：JJF 1030-2023 3.2有修改]

3.5 恒温盐槽温度波动度 thermostatic salt baths temperature volatility

恒温盐槽在稳定状态下，工作区域在一定间隔时间内，温度变化的最大幅度。

[来源：JJF 1030-2023 3.3有修改]

3.6 工作台面表面温度 workbench surface temperature of Salt bath

恒温盐槽在稳定状态下，其工作台面的外壳表面温度。

4 概述

恒温盐槽也称盐浴恒温槽，槽内介质常温下为固态，通过加热至熔化点后成为液态，采用搅拌装置在测试腔内水平和垂直方向流动并达到充分的热交换。同时，通过温度控制器调节加热功率将其稳定至目标温度，从而提供稳定和均匀的温场。

恒温盐槽主要用作检定、校准各类温度计所需要的恒温设备，也用于材料热处理、化学合成和航空航天等领域。

典型的恒温盐槽主要由槽体结构、加热系统、搅拌系统、控温系统和辅助附件等部分组成。由于盐具有腐蚀性，盐槽的槽体测试腔一般使用耐腐蚀型的不锈钢加工制作。

图1 恒温盐槽典型结构示意图

5 技术性能

恒温盐槽技术性能主要包括温度均匀度、温度波动度和工作台面表面温度，具体指标见表1所示。

表1  恒温盐槽技术性能

| 温度范围/℃ | 温度均匀度/℃ |  | 温度波动度/ （℃/10min） | 工作台面 表面温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平温差 | 最大温差 |  |  |
| 180~300 | 0.01~0.10 | 0.02~0.20 | 0.01~0.10 | ≤70 |
| 300~660 | 0.01~0.20 | 0.01~0.40 | 0.01~0.50 |  |
| 注：以上所有指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |  |  |  |

6  测试条件

6.1 环境条件

环境温度：15 ℃~30 ℃或满足产品使用说明书中的要求；

环境湿度：不大于85 %RH或满足产品使用说明书中的要求；

大气压力：80 kPa~106 kPa。

恒温盐槽周围应无强烈振动，应避免其它冷、热源影响。实际工作中，环境条件还应满足标准器及配套设备正常使用的要求。

# 6.2 测量标准及其他设备

测量标准及其他设备技术要求见表2。

表2  测量标准及其他设备技术要求

| 序号 | 名称 | 测量范围 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铂电阻温度计 | （0～660）℃ | 材质：金属杆； 准确度等级：A级及以上； 稳定性：温度上限退火8小时，前后Rtp变化量不大于3mK； 数量：不少于2支，且为同一类型 | 标准器 | 也可以采用满足要求的其他设备 |
| 2 | 电测设备 | （0～400）Ω； 与标准器使用范围相适应 | 相对误差：≤5×10-5； 分辨力：0.1mΩ或者1mK，具有正、反电流换向功能 | 测量标准器 电阻值 |  |
| 3 | 低电势转换开关 | ---- | 杂散热电势：≤0.4 μV | 电测设备为单通道时，用于测量通道 切换 |  |
| 4 | 表面温度计 | （30～200）℃ | MPE：±2.5 ℃ | 测量恒温盐槽工作台面表面温度 |  |
| 5 | 电子秒表 | （0～3600）s | MPE：±0.10 s/h | 间隔时间测量 |  |
| 6 | 数字温度计 | （30～200）℃ | MPE：±1 ℃ | 监测标准器手柄处温度 |  |
| 7 | 钢卷尺 | （0~3）m | 准确度等级：1级 | 工作台面表面温度测量点距离测量 |  |

7  测试项目和测试方法

7.1 测试项目

测试项目为温度均匀度、温度波动度和工作台面表面温度。

7.2 测试方法

7.2.1 温度测试点的选择

温度测试点一般选择恒温盐槽温度范围的下限、上限和中间点进行，也可根据使用方的测试需要选择温度测试点。

7.2.2 测试前准备

a）测试前须将电测仪器在测试环境中预热20 min以上或满足电测设备说明书中规定的预热时间。

b）按恒温盐槽说明书中的要求，开启恒温盐槽并确保液面处于规定位置。

c）将测试专用槽盖（“十”字形或“回”字形结构，见附录B）放入恒温盐槽。

7.2.3 温度均匀度的测试

7.2.3.1 300 ℃及以下温度均匀度的测试

300 ℃及以下温度温度均匀度的测试按JJF 1030-2023第7.2.2项进行。

7.2.3.2 300 ℃以上温度均匀度的测试

300 ℃以上温度温度均匀度的测试，可采用以下两种方法。

测试方法一：当采用2支铂电阻温度计作为标准器，并无需消除2支标准器的系统误差时，可采用此类方法。测试步骤如下：

7.2.3.2.1 工作区域下水平面测试

- 设定恒温盐槽的温度测试点，待盐完全熔化后，将固定温度计从测试专用槽盖孔插入工作区域1/2深度并固定在位置处（图2所示）；另一支移动温度计通过测试专用槽盖插入恒温盐槽工作区域的下水平面，并固定在位置处（图2所示）。

- 使用数字温度计监测手柄处温度，确保手柄处温度不超过60 ℃。

- 待恒温盐槽达到设定温度并至少稳定10 min或者恒温盐槽使用说明书规定要求的时间，才可以读数。

- 开始读数时，恒温盐槽实际温度（以固定温度计读数为准）与测试点温度偏离应不超过±0.2 ℃。按固定温度计→移动温度计→移动温度计→固定温度计→固定温度计→移动温度计→移动温度计→固定温度计的读数顺序，各记录4次读数。读数过程中应快速，时间间隔应均匀。

- 计算得到固定温度计4次读数的平均值和移动温度计4次读数的平均值。此时，点相对于点的温差为。

h

e

d

a

g

f

c

b

下水平面

上水平面

工作区域

液面

.o

保持固定温度计位置不变，将移动温度计在测试专用槽盖中缓慢地移动并固定在位置处（图2所示），也可以采用测试专用槽盖旋转90°的方法，将移动温度计固定在位置处。

- 图2 恒温盐槽工作区域测试图

- 等待温度再次达到稳定状态2 min后，按照步骤d）和e）的测试方法再次读数，得到点相对于点的温差为。

- 以此类推，按照上述方法分别得到工作区域下水平面内点和点相对于点的温差和。

7.2.3.2.2 工作区域上水平面测试

在工作区域下水平面测试完成后，才开始进行上水平面的测试。

- 保持固定温度计位置不变，将移动温度计在测试专用槽盖中缓慢地上提至恒温盐槽工作区域的上水平面，并固定在位置处（图2所示）。

- 等待温度再次达到稳定状态2 min后，按照7.2.3.2.1中步骤d）和e）的测试方法，得到点相对于点的温差为。

- 以此类推，按照同样的方法，分别得到点、点和点相对于点的温差、和。

测试方法二：当采用3支铂电阻温度计作为标准器，并需要消除3支标准器的系统误差时，可采用此类方法。测试步骤如下：

7.2.3.2.3 工作区域下水平面测试

- 设定恒温盐槽的温度测试点，待盐完全熔化后，将固定温度计、移动温度计（和）从测试专用槽盖孔插入工作区域1/2深度并固定，固定位置尽可能靠近处（图2所示）。

- 使用数字温度计监测手柄处温度，确保手柄处温度不超过60 ℃。

- 待恒温盐槽达到设定温度并至少稳定10min或者恒温盐槽使用说明书规定要求的时间，才可以读数。

- 开始读数时，恒温盐槽实际温度（以固定温度计读数为准）与测试点温度偏离应不超过±0.2 ℃。按固定温度计→移动温度计1→移动温度计2→移动温度计2→移动温度计1→固定温度计→固定温度计→移动温度计1→移动温度计2→移动温度计2→移动温度计1→固定温度计的读数顺序，各记录4次读数。读数过程中应快速，时间间隔应均匀。

- 计算得到固定温度计4次读数的平均值和移动温度计（和）4次读数的平均值和。此时，2支移动温度计相对于固定温度计的差值分别为和。

- 保持固定温度计位置不变，将移动温度计（和）从测试专用槽盖中缓慢地移动并分别固定在下水平面位置处和位置处（图2所示）。

- 等待温度再次达到稳定状态2min后，按照步骤d）和e）的测试方法再次读数，计算得到固定温度计4次读数的平均值和移动温度计（和）4次读数的平均值和。此时，2支移动温度计相对于固定温度计的差值分别为和。

- 此时，工作区域下水平面点和点相对于点的温差分别为和。

- 以此类推，将移动温度计（和）在测试专用槽盖中缓慢地移动并固定在位置处和位置处（图2所示），也可以采用测试专用槽盖旋转90°的方法，将移动温度计固定在位置处和位置处。按照上述方法分别得到工作区域下水平面内点和点相对于点的温差和。

7.2.3.2.4 工作区域上水平面测试

在工作区域下水平面测试完成后，才开始进行上水平面的测试。

- 保持固定温度计位置不变，将移动温度计（和）在测试专用槽盖中缓慢地上提并固定在位置处和位置处（图2所示）。

- 等待温度再次达到稳定状态2min后，按照7.2.3.2.3中步骤g）和步骤h）的测试方法，得到工作区域上水平面点和点相对于点的温差分别为和。

- 以此类推，将移动温度计（和）在测试专用槽盖中缓慢地移动并固定在位置处和位置处（图2所示），也可以采用测试专用槽盖旋转90°的方法，将移动温度计固定在位置处和位置处。按照上述方法分别得到工作区域上水平面内点和点相对于点的温差和。

7.2.3.3 数据处理

7.2.3.3.1 上水平面温差

恒温盐槽上水平面温差的数据处理按照公式（1）计算，且应在每一个温度测试点上分别计算并给出。

（1）

7.2.3.3.2 下水平面温差

恒温盐槽下水平面温差的数据处理按照公式（2）计算，且应在每一个温度测试点上分别计算并给出。

（2）

7.2.3.3.3 水平面温差

恒温盐槽水平面温差的数据处理按照公式（3）计算，且应在每一个温度测试点上分别计算并给出。

（3）

7.2.3.3.4 最大温差

恒温盐槽最大温差的数据处理按照公式（4）计算，且应在每一个温度测试点上分别计算并给出。

（4）

7.2.4 温度波动度的测试

7.2.4.1 温度测试点的选择

温度波动度测试点的选择一般与温度均匀度的测试点一致，也可根据使用方的测试需要选择温度测试点。

7.2.4.2 测试步骤

a）设定恒温盐槽的温度测试点，待盐完全熔化后，将固定温度计从测试专用槽盖孔插入工作区域1/2深度并固定在位置处（图2所示）。

b）待恒温盐槽达到设定温度并至少稳定10min或者恒温盐槽使用说明书中规定的时间，才可以读数。

c）开始读数时，恒温盐槽实际温度（以固定温度计读数为准）与测试点温度偏离应不超过±0.2℃。记录固定温度计第一次的示值。

d）在10min内，以10s的时间间隔依次读取并记录固定温度计的示值，读取并记录60个数据，记作、、……。

f）当温度波动度与温度均匀度温度测试点一致时，在某一点温度测试点温度均匀度测试结束后，按照步骤c）和步骤d）进行温度波动度的测试。若温度测试点不一致，须按照步骤a）~步骤d）进行温度波动度的测试。

7.2.4.3 数据处理

温度波动度的数据处理按照公式（5）计算，且应在每一个温度测试点上分别计算并给出。

（5）

7.2.5 工作台面表面温度的测试

7.2.5.1 温度测试点的选择

工作台面表面温度的测试一般选择恒温盐槽的上限温度点或者客户要求的温度点进行。

7.2.5.2 测试前的准备

a）预先对恒温盐槽工作台面进行清洁，避免表面污垢影响表面温度计与工作台面的充分接触。

b）用钢卷尺，参照图3的要求，分别测量L1、L2、L3、L4和L5的长度；取L1、L2、L3、L4和L5位置处并作好标记（记为位置1、位置2、位置3、位置4和位置5），作为工作台面表面温度表面温度的测试点。

注：1）当L1、L2、L3、L4和L5中所有数据均不大于10 cm时，以L1、L2、L3、L4和L5的实际位置作为测试点。

2）当L1、L2、L3、L4或L5中任一数据大于10 cm时，则以距离恒温盐槽腔体边缘10cm处作为测试点。

c）表面温度计和测温探头在环境中至少放置30 min，与环境温度达到充分热平衡。

盐槽腔体

(下半圆）

盐槽腔体

(上半圆）

L2

L3

L5

L1

外壳边缘

L4

d）测试前，还需将表面温度计开机预热至少10 min。

图3 典型恒温盐槽工作台面平面俯视图

7.2.5.3 测试步骤

a）设定恒温盐槽的温度测试点，当恒温盐槽实际温度（以固定温度计读数为准）达到设定温度值并至少稳定30 min后开始测试。

b）将表面温度计紧贴在恒温盐槽工作台面上，分别在位置1、位置2、位置3、位置4和位置5进行表面温度的测试。

c）表面温度计在每个位置上的紧贴时间不应少于5min，待其充分达到热平衡后，读取温度示值并分别记录为、、、和。

7.2.5.4 数据处理

工作台面表面温度的数据处理按照公式（6）计算，且应在每一个温度测试点上分别计算并给出。

（6）

7.2.6 测试后的整理

温度均匀度、温度波动度和工作台面表面温度的测试全部完成后，按照以下步骤对被测设备和标准器进行整理。

- 当温度测试点高于450 ℃时，设定恒温盐槽的温度值为200 ℃，等待槽内实际温度值降至450 ℃以下，缓慢地取出铂电阻温度计，待表面残留的液态盐充分凝固后，采用湿抹布轻轻地擦除；按照恒温盐槽使用说明书中的规定，关闭恒温盐槽。

- 当温度测试点低于450 ℃时，可直接取出铂电阻温度计，整理方法同上。

8  测试结果表达

经测试的设备出具测试证书或测试报告，测试证书或测试报告至少应包括以下信息：

a)标题“测试证书”或“测试报告”；

b)实验室名称和地址；

c)进行测试的地点(如果与实验室的地址不同)；

d)证书(或报告)的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被测对象的描述和明确标识；

g)进行测试的日期；

h)测试所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i)本次测试所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j)测试环境的描述；

k)测试结果及相应不确定度的说明；

1)对测试规范的偏离的说明；

m)测试证书或测试报告签发人的签名、职务或等效标识；

n)测试人和核验人签名；

o)测试结果仅对被测对象有效性的声明；

p)未经实验室书面批准，不得部分复制测试证书或测试报告的声明。

9  复测时间间隔

建议复测时间间隔为1年，使用特别频繁时应适当缩短。在使用过程中经过修理、更换重要元器件等的一般需重新测试。

复测时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复测时间间隔。

附录A

恒温盐槽测试证书内页参考格式

测  试  结  果

A.1 测试结果

| 温度测试点（℃） | 温度均匀度 （℃） | 温度波动度 （℃/10min） | 工作台面表面温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水平温差 = |  |  |
|  | 最大温差 = |  |  |
|  | 水平温差 = |  |  |
|  | 最大温差 = |  |  |
|  | 水平温差 = |  |  |
|  | 最大温差 = |  |  |

备注：

- 工作区域上水平深度    mm ；工作区域下水平深度    mm

温度水平温差测量结果不确定度U=     （℃）（k=2）

温度最大温差测量结果不确定度U=     （℃）（k=2）

温度波动度测量结果不确定度  U=     （℃）（k=2）

工作台面表面温度测量结果不确定度 U=     （℃）（k=2）

附录B

测试专用槽盖示意图及铂电阻温度计的选择

B.1为减少铂电阻温度计在恒温盐槽中的频繁插拔对标准器性能以及温场的影响，建议使用测试专用槽盖。该槽盖与日常检定、校准的原槽盖的尺寸、材料、结构、保温性能应保持基本一致，如原槽盖不具备保温隔热，则测试专用槽盖不能额外增加保温隔热性能。固定温度计和移动温度计在测试过程中须使用夹具固定，且移动温度计可通过“十”、“口”字型等从“ae”自由移动至“bf”等处。下面推荐两种测试专用槽盖示意图见图B.1和图B.2所示。

B.2铂电阻温度计的选择：为减少高温时漏热的影响，宜选择感温元件较短或者“L”型的铂电阻温度计。以二等标准铂电阻温度计为例，其感温元件约（40~50）㎜，（180~300）℃插入液面深度不少于10㎝；（301~550）℃插入液面深度不少于12㎝；（551~600）℃插入液面深度不少于13㎝；（601~660）℃插入液面深度不少于15㎝；由于各厂家的铂电阻温度计感温元件长度、填充材料差异等因素，漏热的影响也有微小区别。

cg

ae

dh

bf

cg

dh

固定温度计

ae

固定温度计

bf

图B.2 “口”字型专用槽盖结构俯视图

图 B.1 “十”字型专用槽盖结构俯视图

附录C

恒温盐槽温度波动度测量结果不确定度评定示例

C.1 被测对象

恒温盐槽：温度范围（300~660）℃，温度波动度0.020 ℃/10min，以500 ℃温度测试点为例进行评定。

C.2 测量标准

表C.1 测量标准及其技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻温度计 | 测量范围：(0~660)℃ | 标称值为25Ω，二等 |
| 2 | 电测仪表 | 测量范围：(0~400)Ω | 电阻MPE：±（50×读数×10-6），分辨力0.1 mΩ或者1 mK |

C.3 测试方法

按照本规范7.2.4的要求和方法。

C.4 测量模型

（C.1）

式中：

——温度波动度，单位℃/10min；

—温度测试点上的实测最大值，单位℃；

—温度测试点上的实测最小值，单位℃；

对公式（C.1）各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

（C.2）

由于与为同一测试量在10 min测试时间内取的最大值和最小值，不确定度分量来源相同，故仅分析实际测量值的的不确定度即可。

C.5 标准不确定度来源

C.5.1 测量重复性引入的标准不确定度u1

在重复性测试条件下，对同一位置的温度波动度测试10次，用贝塞尔公式得到s = 2.1 mK，则：u1=s＝2.1 mK。

C.5.2电测仪器短期稳定性引入的不确定度分量u2

使用电测仪器测量0.01级直流电阻箱的电阻值为55 Ω时，经观察10分钟变化量0.2 mΩ，约相当于2 mK，按均匀分布处理。

mK                                        （C.3）

C.5.3 电测仪表量化误差引入的标准不确定度u3

电测仪器对标准铂电阻温度计的有效分辨力为0.1mK，读数区间的半宽度为分辨力的一半，即a=0.1 mK /2=0.05mK，按均匀分布处理，则：

0.029mK                                    （C.4）

C.5.4 标准铂电阻温度计的短期稳定性引入的标准不确定度u4

高温时，液体流动冲击对标准铂电阻温度计的短期稳定性影响（以10 min考虑）估计不超过1 mK，按均匀分布处理，则：

0.58 mK                                      （C.5）

C.6 合成标准不确定度的计算

C.6.1 标准不确定度分量汇总表见表C.2

表C.2 标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度（mK） | 灵敏系数 | ci（mK） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 2.1 | 1 | 1.155 |
| u 2 | 电测仪表短期稳定性 | 1.15 | 1 | 0.029 |
| u 3 | 电测仪表分辨力 | 0.029 | 1 | 0.58 |
| u 4 | 标准铂电阻温度计的短期稳定性 | 0.58 | 1 | 2.1 |

C.6.2 合成标准不确定度

由于u1、 u2、u3、u4互不相关，合成标准不确定度按下式计算

mK           （C.6）

C.7 扩展标准不确定度评定

取包含因子k=2，恒温盐槽温度波动度扩展不确定度为：

＝2×2.47≈4.9 mK

附录D

恒温盐槽水平温差测量结果不确定度评定示例

D.1 被测对象

恒温盐槽：温度范围（300~660）℃，水平温差技术指标0.020 ℃，以500 ℃温度测试点，上水平为例进行评定。

D.2 测量标准

表D.1 测量标准技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻 温度计 | 测量范围：(0~660)℃ | 标称值为25Ω，二等 |
| 2 | 电测仪表 | 测量范围：(0~400)Ω | 电阻MPE：±（50×读数×10-6），分辨力0.1 mΩ或者1 mK。 |

D.3 校准方法

按照本规范7.2.4的要求和方法。

D.4 测量模型

恒温盐槽工作区域内a、b 两点的温差为：

（D.1）

对公式（D.1）各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

（D.2）

由于与为移动铂电阻温度计在不同时刻的测量值，与为固定铂电阻温度计在不同时刻的测量值，故温度均匀度不确定评定分析时，可不考虑被测设备的温度波动。

D.5 标准不确定度来源

D.5.1测量重复性引入的标准不确定度u1

在重复性测试条件下，对a、b 两点的温差做10次独立测量，用贝塞尔公式得到实验标准差为2.2 mK，实际测量采用4次往返读数计算平均值，故：

mK                               （D.3）

D.5.2电测仪器短期稳定性引入的不确定度分量u2

电测仪器由于受测量电路噪声、外界干扰的影响，测量值有微小随机跳动。经考核短时间跳动范围在0.2 mΩ以内，即为2 mK，按均匀分布计算：

u2= mK                       （D.4）

D.5.3 移动温度计短期稳定性引入的不确定度分量u3

移动温度计在测量过程受液态盐流动冲击和移动过程振动影响，造成其短期变化。经考核，其变化量约1mK，按均匀分布计算：

u3= mK                      （D.5）

D.5.4 固定温度计短期稳定性引入的不确定度分量u4

固定温度计在测量过程受液态盐流动冲击和移动过程振动影响，造成其短期变化。经考核，其变化量约1mK，按均匀分布计算：

u4= mK                     （D.6）

D.5.5 测量孔内温度变化不一致引入的标准不确定度u5

恒温盐槽不同位置波动存在一定差异，对温差校准产生一定影响，通过往返方式读数能消除大部分波动影响。该影响量约1 mK，按均匀分布计算：

u5= mK                     （D.7）

D.6 合成标准不确定度的计算

D.6.1 标准不确定度分量汇总表见表D.2

表D.2 标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度（mK） | 灵敏系数 | ci（mK） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| u 2 | 电测仪表短期稳定性 | 1.15 | 1 | 1.15 |
| u 3 | 移动温度计短期稳定性 | 0.58 | 1 | 0.58 |
| u 4 | 固定温度计短期稳定性 | 0.58 | 1 | 0.58 |
| u 5 | 测量孔内温度变化不一致 | 0.58 | 1 | 0.58 |

D.6.2 合成不确定度

由于u1、 u2、u3、u4、u5互不相关，合成标准不确定度按下式计算

mK         （D.8）

D.7 扩展标准不确定度评定

取包含因子k=2，恒温盐槽温度波动度扩展不确定度为：

＝2×3.43≈6.9 mK