《恒温盐槽技术性能测试规范》

编制说明

规范起草组

2026年05月

一、任务来源及背景

1.1 任务来源

国家市场监督管理局市监计量发〔2025〕45 号文件下达了《恒温盐槽技术性能测试规范》制定任务，计划项目号：MTC12-2025-05。该任务于2025年5月份立项，由浙江省质量科学研究院、广东省计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院有限公司、新疆维吾尔自治区计量测试研究院、山东省计量科学研究院、湖州唯立科技仪表有限公司等单位共同承担起草工作。

1.2 制定背景

1.2.1使用需求分析

随着各行业对高温段校准需求的增长以及校准准确性要求的提高，在300℃~660℃的工作范围内，传统卧式检定炉、温度校验炉等温度源的温度均匀度、温度波动度已经不能满足使用需求（见表1所示），越来越多部门开始使用恒温盐槽。由于恒温盐槽的工作空间内使用液体盐浴作为导热介质，从而使其具有良好的热交换能力，温度性能显著更高，远高于卧式检定炉、温度校验炉等类空气浴温度源。

| 技术规范代号、名称 | 温度范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| JJF 1171-2024 温湿度巡回检测仪校准规范 | 300℃~600℃ | 工作区域水平温差0.05℃ 工作区域最大温差0.10℃ 温度波动度0.05℃/10min |
| JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范 | -80℃~500℃ | 均匀度不超过0.01℃ 波动度不超过0.02℃/10min |
| JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计 | 300℃~600℃ | 工作区域水平温差0.10℃ 工作区域最大温差0.20℃ 温度波动度0.20℃/10min |
| JJF 1909-2021压力式温度计校准规范 | 300℃~600℃ | 工作区域水平温差0.20℃ 工作区域最大温差0.40℃ 温度波动度0.50℃/10min |
| JJF 1908-2021双金属温度计校准规范 | 300℃~500℃ | 工作区域水平温差0.20℃ 工作区域最大温差0.40℃ 温度波动度0.50℃/10min |

表1 部分规程、规范对于300℃~600℃温度源的技术要求

1.2.2校准方法现状分析

目前，针对恒温盐槽的校准方法欠缺，从国内发布的相关技术规范（见表2）来看，均不能满足该类恒温源的校准需求。

表2 相关技术规范及适用范围

| 技术规范代号、名称 | 适用范围 | 所使用的标准器 |
| --- | --- | --- |
| JJF 1184-2024 《热电偶检定炉温度场测试技术规范》 | 本规范适用于300°C~1500°C内卧式热电偶检定炉温度场的测试。 | 标准铂铑10-铂热电偶等 |
| JJF 1257-2010 《干体式温度校准器校准方法》 | 本规范中规定的校准方法适用于温度范围-80℃~+1300 ℃的干体式温度校准器。 | 一般使用二等标准铂电阻温度计和标准铂铑10-铂热电偶 |
| JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》 | 本规范适用于温度范围在-80℃~300℃的检定或校准用液体恒温槽。 | 二等标准铂电阻温度计 |
| JJF 2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试规范》 | 本规范适用于温度范围在（-80~300）℃的液体恒温试验设备温度性能的测试。 | 多通道温度测量仪 |

具体分析如下：

- JJF 1184-2024 《热电偶检定炉温度场测试技术规范》适用于卧式检定炉、退火炉，此类炉主要是由炉膛、电热元件、保温层、外壳等部分组成，其工作原理和结构原理存在较大差异，不能按照该规范进行校准。

- JJF 1257-2010 《干体式温度校准器校准方法》只适用于干井炉，干体式温度校准器工作原理是通过加热或冷却一个均热块使炉膛达到设定的温度，并保持其温场的温度均匀稳定。被加热的金属恒温块进行导热，为被测量传感器提供一个可调可控的均匀稳定的参考温场，其工作原理和结构原理也同样存在着较大差异，不能按照该规范进行校准。

- JJF 1030-2023 《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》中适用的恒温槽虽然结构上与恒温盐槽相似，但恒温盐槽有其特殊性，在实际校准工作中也不能完全参考，其主要原因有以下几点：

（1）适用范围不能完全覆盖。

规范修订时考虑到恒温盐槽的特殊性，故JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》在“范围”规定了“本规范适用于温度范围在-80℃~300℃”的检定或校准用液体恒温槽”，因而300℃~660℃高温盐槽并不能包含在内。

（2）标准器高温段使用受限。

标准铂电阻温度计在450℃或者600℃以上使用时，相当于处于退火过程，会导致铂丝变软、易折断，如果按JJF 1030-2023中的方法测试恒温盐槽的均匀性，在各孔间反复插拔标准铂电阻温度计，又相当于经历了多次的淬火过程，更容易将其折断，况且这期间会产生比较大的应力，对标准铂电阻温度计的损害极大，也直接影响了均匀性校准结果的评价。

（3）标准器选用单一。

JJF 1030-2023规定仅使用标准铂电阻温度计作标准器，但针对高温盐槽的特点以及实际工作情况来看，使用高稳定精密工业铂电阻作标准器可能更适合校准需要，可将具有稳定性高、实用性好、抗震性强、价格相对便宜等众多特点的精密工业铂电阻作为标准器之一，也能大大降低标准器折断风险。针对均匀度要求低于0.2℃的恒温盐槽探索使用标准铂铑10-铂热电偶作标准器，相对于标准铂电阻温度计而言，它具有更好抗震性、热过程不易损坏等优点。

（4）漏热技术难题未体现。

恒温盐槽在500℃以上工作时，整个校准过程的漏热影响将会变得非常显著，为客观、完整、准确地反映恒温盐槽的准确技术指标，需要尽可能完全地消除该因素带来的影响量。研究特定方法和研制特殊结构的铂电阻温度计，并使用特殊材料减少漏热影响，解决该技术难题。

- JJF 2019-2022 《液体恒温试验设备温度性能测试规范》也是针对液体槽性能的测试规范，但也不适用，主要原因如下：

（1）适用范围不够，该规范只适用于-80℃~300℃。

（2）标准器不适用，该规范使用温度巡检仪多路直接测量方式，均匀度校准无法消除通道差异，此项标准不确定度分量约0.1℃，因此不适合校准均匀度要求小于0.1℃的恒温液体槽。

5. 安全性能要求未体现

随着恒温盐槽温度的升高，其安全性能尤为关键。根据相关国家标准、国家标准的要求，其表面温度不能高于70℃，应使用相应仪器进行测量与控制，防止烫伤，确保使用中的全过程安全。这方面内容在上述规范中均没有涉及。另外，恒温盐槽在使用中，还需要检查介质是否存在飞溅、温度过冲、液体剧烈滚动等危险现象，以便消除安全隐患。

- 1.2.3 生产商标称技术性能评价分析

正如表1所示，JJF 1171-2024和JJF 1366-2012对均匀度、波动度要求都要求小于0.1℃，而且目前很多恒温盐槽其标称的均匀度指标优于0.03℃。表3列举了部分厂家型号恒温盐槽的技术指标。

表3 部分型号高温盐槽技术指标

| 厂家/型号 | 温度范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| / | 300℃~670℃ | 工作区域水平温差0.01℃ 垂直区域最大温差0.02℃ 温度波动度±0.01℃/10min |
| / | 180℃~550℃ | 均匀度：±（0.005~0.020）℃ 稳定度：±（0.002~0.008）℃ |
| / | 450℃~670℃ | 工作区域水平温差0.01℃~0.015℃ 垂直区域最大温差0.01℃~0.025℃ 温度波动度±（0.01~0.015)℃/10min |

然而，大多数计量部门或生产企业出厂检验时，均采用JJF 1030-2023温度校准用恒温槽技术性能测试规范》对其进行技术能力评价。正如前文所述，该类设备在校准方法和校准过程中具有很多特殊性和差异性，直接使用该规范除了超范围问题外，还存在不能有效评价其技术性能，更甚会损坏标准铂电阻温度计等问题。

综上所述，为了统一和规范恒温盐槽温度参数性能的评价方法，为该类产品的技术能力提升以及更新迭代不断优化的实施提供技术保障，有必要制定全国统一的恒温盐槽校准规范。

二、产品概述

恒温盐槽又称盐浴恒温槽‌，是以熔融盐或盐溶液为工作介质，能够提供均匀稳定高温温场的工业/实验室恒温设备。

恒温盐槽属于高精度控温设备，通过自动化控制系统自动完成熔化、搅拌、控温及安全保护，工作温度范围多在‌200℃~550℃之间‌，也有少数厂家的工作温度范围在‌200℃~660℃或更高。具备极高的温度均匀度与稳定度（高端型号均匀度可达±0.005℃），主要应用于温度传感器校准、金属工件热处理淬火、光热发电储热等场景。

2.1 组成部分

恒温盐槽采用模块化结构设计，核心结构主要由‌槽体、加热系统、搅拌系统、控温系统、安全系统等‌五大核心部分组成，部分特殊用途设备会额外增加定制结构，各部分功能如下：

1. 槽体

槽体是承载盐介质的主体结构，通常采用耐腐蚀不锈钢板制成，形状可分为方形、圆形两类，市面常见类型主要以圆形为主；多数设备采用‌双层设计‌，内外槽之间形成中空风道用于散热冷却；高端校准用盐槽会预留外部冷却管接口，可连接外接水冷/风冷系统进一步控温。部分传统计量用盐槽采用双圆筒嵌套结构，配合搅拌形成环流让温场更均匀。

2. 加热系统

加热系统多采用电加热方式，通过加热管/镍铬丝加热器对固态盐加热熔化，维持工作温度，弥补热量散失；功率根据设备容积和最高工作温度设计，常见校准用盐槽加热功率在1kW~3kW区间。

3. 搅拌系统

搅拌系统多采用机械搅拌器或盐泵驱动盐液循环流动，保证槽内温度均匀，避免盐类沉淀；高端设备采用全封闭隐藏式机械驱动螺旋桨，可减少震动对温场的干扰，部分传统结构通过特殊双圆筒设计配合底部搅拌形成环流，提升温场的均匀度。

4. 控温系统

控温系统主要由温度传感器和控制器组成，采用微电脑或触摸屏控制器，可精确设定并稳定控制温度；高端校准盐槽的控温精度可达±0.005℃，能实时动态平衡温度波动。

5. 安全保护系统

标配超温保护、温度异常报警和自动断电功能，防范高温熔盐安全风险；针对重型工件淬火场景，可额外配置液压升降系统降低操作强度；针对高温熔盐储热槽，还配有专门的高温密封系统和防冻堵结构。

2.2 应用领域

恒温盐槽凭借宽温区、高精度控温的特点，在‌计量检定校准、工业热处理、科研实验、新能源等‌四大领域有广泛应用，具体场景如下：

1. 温度计量校准领域

这是中高温恒温盐槽最核心的应用场景，是计量检定校准行业的必备设备，主要为高温铂电阻、数字温度计、热电偶、标准水银温度计等各类温度传感器提供均匀稳定的高精度恒温场，完成温度校准与测试，保障温度计量结果的准确性，广泛应用于各级计量院所、工矿企业质检部门。

2. 金属热处理领域

主要用于轴承钢、汽车零部件、合金钢等金属工件的盐浴淬火工艺：以熔融混合盐为冷却介质，能够控制冷却速率，提升工件硬度和表面质量，减少工件淬火变形；不过传统铝合金盐浴淬火工艺因存在硝酸盐介质爆炸风险，且能耗高、污染大，已被列为淘汰落后工艺，逐步被气垫炉等新技术替代。

3. 科研与化工实验领域

为化工、石油、材料科学、生物学等领域的实验提供高温恒温环境：可用于复合材料高温热膨胀系数测试、化工合成反应的恒温控制、高温材料性能测试等需要精确控温的实验研究，满足科研对温场稳定性的要求。

4. 新能源光热发电领域

光热发电用恒温熔盐储热槽属于大型恒温盐槽，是塔式/槽式光热发电系统的关键储热设备，以硝酸盐熔盐为介质，在550℃以上的高温下稳定储存太阳能热能，相较于传统导热油储热系统，储能密度更高、运行温度更高，可提升光热发电的整体效率，还搭配了特殊的高温密封和防冻堵设计。

三、规范起草的技术依据

本技术规范起草的主要技术依据为JJF 1030—2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》和GB/T 32710.12-2016《环境试验仪器及设备安全要求第12部分：盐槽》、JJF 1409-2013《表面温度计校准规范》等。起草过程中，起草组查阅了大量的国家标准、行业标准及技术规范，对恒温盐槽设备测试的相关技术要求进行了全面的梳理。

同时，在编制过程中，起草组讨论了测试规范的名称问题。开始趋向于以校准规范形式起草。因为恒温盐槽作为温度计检定、校准的主要配套设备，根据相关考核要求应出具校准证书。然而根据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》校准的定义：“在规定条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度”。但是恒温盐槽技术性能主要体现为均匀度、波动度，它不符合校准定义的第一步内容。因此使用校准规范不合适。所以最终参考JJF 1030，使用“技术性能测试规范”这一名称。

另外，关于温度范围的确定，目前绝大部分恒温盐槽都在670℃以下，而铂电阻温度计作标准器使用铝点进行分度，所以将温度范围定在660℃以下。

本规范按JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》进行编写，与JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

四、规范起草的过程及计划安排

起草组根据任务书要求，在《恒温盐槽技术性能测试规范》的制定过程中，参考大量国内外相关文献资料、有关技术依据和标准，针对恒温盐槽的温度波动度、温度均匀度、工作台面表面温度等技术性能开展了多次试验，积累了大量试验数据，并在此基础上编写了本规范。规范的编制过程如下：

2025年5月23日，国家市场监督管理总局正式下发规范立项文件，6月浙江省质量科学研究院与秘书处所在单位，中国计量科学研究院签订了计量技术法规制修订合同（编号QGWDJS202501）。

2025年6月，浙江省质量科学研究院作为牵头单位正式组建了《恒温盐槽技术性能测试规范》编制组，确定各起草人员的分工及总体进度安排。

2025年7月~9月，通过与生产厂家、用户沟通，调研恒温盐槽设备的生产厂家的生产情况、出厂试验情况、现场使用情况、周期测试情况等，就恒温盐槽的技术指标、测试需求等进行搜集和整理。

2025年9月中旬，起草组成员共同完成初稿编制，并在广东汕头召开了技术研讨会，编制组对测试项目、测试方法和不确定度评定进行了技术研讨，同时对后期试验安排、试验分工和数据整理进行了统一部署。

2025年10月~12月，起草小组对初稿进行多次讨论，并对初稿进行了多次修改，形成测试规范讨论稿。

2026年1月~3月，起草小组针对规范讨论稿中铂电阻的插入深度、铂电阻漏热问题的解决、上下水平面测试结果不一致、温度均匀度和温度波动度测试数据无法复现以及测试样机温度范围受限等多个核心技术问题，多次进行讨论、试验，完善讨论稿。

2026年4月，起草小组赶赴山东省计量院、辽宁省计量院、辽阳市计量热工实验厂以及北京康斯特仪表科技股份有限公司，针对多个核心问题再次进行试验，解决了多个核心技术问题并确定最终技术指标。

2025年5月，起草小组完善规范，形成征求意见稿。

五、规范主要制定内容

本规范为首次制定。规范起草组成员调研了多家恒温盐槽试验设备的生产、研发及使用单位，如辽阳市计量热工实验厂、济南长峰致远仪表科技有限公司、湖州唯立仪表科技有限公司、湖州南浔双林恒立测试设备厂、北京康斯特仪表科技股份有限公司、湖州新晶觅仪器设备有限公司等。综合恒温盐槽设备的结构原理、技术指标及计量特性，采纳了多家单位建议，同时参考了相关的国际标准、国家标准、行业标准及技术规范等，制定了检测机构和生产使用单位普遍适用的测试方法。内容的编制遵循技术法规的科学性、先进性和可操作性原则。

《恒温盐槽技术性能测试规范》的主要内容包括：封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语、概述、计量特性、测试条件、测试项目和测试方法、测试结果表达、复测时间间隔、附录等。其具体内容符合 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求。其主要内容说明如下：

5.1 范围

本规范适用于温度范围180℃~660℃恒温盐槽的温度均匀度、温度波动度和工作台面表面温度的技术性能测试。其他温度范围的恒温盐槽也可参照本规范进行测试。

5.2 引用文件

主要包括JJF 1007-2007 温度计量名词及定义、JJF 1030-2023 恒温槽技术性能测试规范、JJF 1409-2013 表面温度计校准规范、GB/T 32710.12-2016 环境试验仪器及设备安全要求第12部分：盐槽等。

5.3 术语

对规范中使用的名词术语引用JJF 1007-2026《温度计量名词术语及定义》和JJF 1030-2023 恒温槽技术性能测试规范的一些表述并根据恒温盐槽特点进行适当修改。

5.4 概述

对恒温盐槽的结构设计、原理和使用场景进行了简要介绍。

5.5 计量特性

规定了恒温盐槽的计量性能包括：温度均匀度、温度波动度和工作台面表面温度，不包含升/降温速率的测试。

5.6 测试条件

规定了测试时的实验室条件以及对标准器的要求，环境温度：15℃~30℃或满足产品使用说明书中的要求；环境湿度：不大于85%RH或满足产品使用说明书中的要求；大气压力：80kPa~106kPa。恒温盐槽周围应无强烈振动，应避免其它冷、热源影响。实际工作中，环境条件还应满足标准器及配套设备正常使用的要求。

校准所用的测量标准测量范围和仪器类型为一般要求，具体包括铂电阻温度计、电测设备、低电势转换开关、表面温度计、数字温度计、秒表和钢卷尺等，并对其技术指标提出了明确的技术要求。其中，对铂电阻温度计的技术要求与JJF 1030-2023相比有所放宽，明确可采用A级及以上准确度等级。

5.7 测试项目和测试方法

使用固定-移动差值法测试不同位置温度差值从而计算出均匀度。为减少标准器在盐槽中插拔、移动过程影响其性能，规范中要求使用了测试专用槽盖，其结构在附录中进行了详细讲述。同时，与JJF 1030-2023相比在，增加了采用3支铂电阻铂电阻温度计作为标准器的测试方法，并对数据处理的计算公式进行了优化。

将标准器固定于恒温盐槽工作区域中心位置，按一定时间间隔读取其10min内的温度差值为波动度。

由于高温时恒温盐槽表面温度可能较高，有烫伤风险，根据GB/T 32710.12-2016 环境试验仪器及设备安全要求第12部分：盐槽中的要求，外壳温度应不大于70℃。因而使用表面温度计在恒温盐槽工作台面典型位置测量表面温度，取最大值为工作台表面温度。

5.8 测试结果表达

测试结果表达根据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》要求进行描述，并进行了适当的修改。

5.9 复测时间间隔

建议复测时间间隔为1年，使用特别频繁时应适当缩短。在使用过程中经过修理、更换重要元器件等的一般需重新测试。

复测时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复测时间间隔。

5.10 附录

包括测试证书格式、测试专用槽盖示意图及铂电阻温度计的选择、不确定度评定示例等内容。

由于恒温盐槽在高温测试的特殊性，在测试规范附录“测试专用槽盖示意图及铂电阻的选择”讲述测试专用槽盖结构示意图，方便大家理解其结构和目的。

《恒温盐槽技术性能测试规范》编写工作组

2026年05月