中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1366－20XX

温度数据采集仪校准规范

Calibration Specification of Temperature Data Acquisition Instruments

（征求意见稿）

20XX－XX－XX　发布                    20XX－XX－XX　实施

国家市场监督管理总局  发布

JJF 1366－20XX

代替JJF 1366-2012

温度数据采集仪校准规范

Calibration Specification of

Temperature Data Acquisition Instruments

归口单位：全国温度计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国温度计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引 言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

4  概述	（2）

5  计量特性	（3）

5.1示值误差	（3）

5.2 记录间隔	（3）

5.3 发送间隔	（3）

5.4 数据记录完整性	（3）

5.5 数据记录连续性	（3）

6  校准条件	（3）

6.1 环境条件	（3）

6.2供电条件	（3）

6.3测量标准及其它设备	（3）

7  校准项目及校准方法	（4）

7.1校准、检查项目	（4）

7.2 校准前的检查	（4）

7.3 示值误差的校准	（5）

8 校准结果表达	（7）

9 复校时间间隔	（8）

附录A 校准原始记录格式示例	（9）

附录B 校准证书内页参考格式	（11）

附录C 采集仪示值误差测量不确定度评定示例	（12）

附录D 专用恒温箱验证方法	（15）

附录E 恒温箱中增加均温块方法	（19）

附录F 恒温槽中增加空气腔方法	（20）

附录G 抽真空方法	（21）

引 言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范修订工作的基础性系列规范。

本规范代替JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》,与 JJF 1366-2012相比，除编辑性修订外，本规范主要技术变化如下：

——范围中删除了内置传感器和外置传感器的分类描述，明确了本规范适用于温度传感器不可拆卸的温度数据采集仪；同时将测量范围修改为（-90~+400）℃；

——引用文件中增加了JJF 1564-2016《温湿度标准箱校准规范》；

——计量特性中删除了启停方式、外观的要求，增加了数据记录的完整性和连续性的技术要求；同时将示值误差的技术要求修改为±（0.05~2.0）℃；

——测量标准及其他设备中增加（-196~0）℃的超低温恒温槽和（300~660）℃恒温盐槽；另外针对准确度等级不同的采集仪，细分专用恒温箱的技术要求，对始终无法满足使用要求的恒温箱，采用增加均温块法、空气腔体法和抽真空等模拟代替的方法。

——附录中增加了专用恒温箱的测试方法，增加了均温块法和空气腔法的使用方法。

本规范历次版本发布情况如下：

——JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》

温度数据采集仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为（-90~+400）℃、温度传感器不可拆卸的温度数据采集仪示值误差的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1007-2026 温度计量名词术语及定义

JJF 1030-2023 温度校准用恒温槽技术性能测试规范

JJF 1101-20XX 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

JJF 1171-2024 温湿度巡回检测仪校准规范

JJF 1564-2016 温湿度标准箱校准规范

GB/T 35145-2017 冷链温度记录仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

JJF 1001-2011和JJF 1007-2026 界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 温度数据采集仪 temperature data acquisition instrument

可直接置于被测环境中进行测量，具有自动采集被测温度信号、数据存储、记录、 通信等功能的温度测量仪表。

3.2 内置传感器 built-in sensor

安装于采集仪内部的温度传感器。

3.3 外置传感器 outlay sensor

安装于采集仪外部的温度传感器。

3.4 本地显示 local indication

在采集仪本体上显示被测温度值的显示方式。

3.5 远程显示 remote indication

通过数据交互通信在上位计算机中显示采集仪测量数据的显示方式。

3.6 记录间隔 record interval

采集仪存储相邻两个数据的时间间隔。

3.7 发送间隔 send interval

数据采集过程中，采集仪主机向通讯接收端发送采集到的相邻两个数据的时间间隔。

3.8 有源温度传感器

一种能够主动输出温度值的传感器，它可以将物体的温度转化为电信号输出。

3.9 无源温度传感器

一种被动式的传感器，它只能响应被测量物体的温度变化，输出温度值的变化。

4 概述

温度数据采集仪（以下简称采集仪）主要应用于冷链运输、杀毒灭菌、生物制药、芯片（集成电路）制造等领域的温度监测和生产工艺过程的温度验证等。

采集仪主要由温度传感器、测量及信号处理电路、（无线）传输模块等组成。采集仪温度传感器按照安装形式可分为内置和外置两种方式，按照工作原理又可分为有源和无源两种类型。采集仪的数据表示方式有本地显示和远程显示两种，远程显示可分为通过无线传输数据的实时显示和数据储存后读取显示两种方式。采集仪可单路测量，也可多路测量。

采集仪的基本组成和工作原理如图1所示。

PC计算机（数据线）

PC计算机或温度显示器（无线传输）

时序、逻辑控制器

无线通信传输电路

温度显示

I/O接口

外置

内置

温度传感器（组）

信号采集和测量电路

信号、数据处理电路

数据存储器

图1 采集仪的基本组成和工作原理图

5 计量特性

5.1 示值误差

采集仪的示值包括本地示值和远程示值，示值最大允许误差为±（0.05℃~2.0）℃。

5.2 记录间隔

采集仪的数据记录间隔应连续可调。

5.3 发送间隔

无线通讯的采集仪向通讯接收端发送，数据的时间间隔应可调。

5.4 超温报警

具有超温报警功能的采集仪，其超温报警功能应正常。

5.5 数据记录完整性

采集仪的数据记录应完整，在记录时间内不丢数据。

5.6 数据记录连续性

采集仪的数据记录应连续，按照记录间隔连续记录。

6 校准条件

6.1 环境条件

（1）环境温度：（20±5）℃；

（2）环境湿度：不大于85 %RH；

（3）校准场所内应无强烈振动、外磁场（地磁场除外）和其它冷、热源的影响。

环境条件还应满足电测设备的其他使用要求。

6.2 供电条件

供电电源应符合被校采集仪、测量标准及恒温设备的正常工作要求。

6.3 测量标准及其他设备

校准时所需的测量标准及其它设备按被校采集仪的类型可从表1中参考选择。选用的原则为：校准时用的测量标准、电测设备以及配套设备引入的扩展不确定度换算成温度值应不大于被校采集仪允差的1/3。

表1  测量标准及其它设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |  |  |  |  | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻温度计 | 二等标准及以上 测量范围应覆盖被校采集仪温度范围 |  |  |  |  | 测量标准 | 也可使用满足要求的其他测量标准 |
| 2 | 电测设备 | 不低于0.005级 |  |  |  |  | 与标准铂电阻温度计配套使用 |  |
| 3 | 恒温设备 | 恒温槽 | 温度范围（℃） | 温度均匀度（℃） |  | 温度波动度（℃/10min） | 提供恒定温度源 | - 根据被校采集仪的工作方式、准确度等级选择合理的恒温设备。也可使用满足校 准要求的其他恒温设备。 - 恒温槽技术指标的表述及测量按照JJF 1030-2023的规定。 - 恒温箱技术指标的表述及测量按照附录D的规定。 |
|  |  |  |  | 工作区域水平温差 | 工作区域最大温差 |  |  |  |
|  |  |  | -196~0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |  |  |
|  |  |  | -90~0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |
|  |  |  | 0~100 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |
|  |  |  | 100~300 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  |  |  | 300~660 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |  |  |
|  |  | 恒温箱 | 温度范围（℃） | 温度均匀度（℃） |  | 温度波动度（℃/10min） |  |  |
|  |  |  | -90~80 | 0.05 |  | 0.04 |  |  |
|  |  |  | 50~150 | 0.20 |  | 0.10 |  |  |
| 4 | 水三相点瓶及保温装置 | 温度范围：0.01 ℃ U=1mK（k=2） |  |  |  |  | 测量及核查标准铂电阻温度计的Rtp值。 |  |
| 5 | 电子秒表 | （0～3600）s，MPE：±0.10 s/h |  |  |  |  | 测量标准器 读数的时间间隔 |  |

7 校准项目及校准方法

7.1 校准、检查项目

7.1.1 校准项目：测量误差。

7.1.2 检查项目：记录间隔、发送间隔、超温报警、数据记录完整性、数据记录连续性。

7.2 校准前的检查

7.2.1 记录间隔检查

按照采集仪的操作说明，连接采集仪和PC机，安装并运行相应软件，检查采集仪的记录间隔是否能够连续可调。

7.2.2 发送间隔检查

对于无线通讯采集仪，按照采集仪的操作说明，在PC机上安装无线数据接收装置以及相应软件，运行软件，检查采集仪的发送间隔是否能够连续可调。

7.2.3 数据记录完整性检查

数据记录完整性检查与测量误差的校准同时进行，检查在采集仪的全部记录时间内记录的数据是否存在丢失的情况。

7.2.4 数据记录连续性检查

数据记录连续性检查与测量误差的校准同时进行，检查在采集仪的全部记录时间内，每组数据的采集是否与预设值的记录间隔一致。

7.3 示值误差的校准

7.3.1 参数设置

按照采集仪操作说明书的规定，连接采集仪与PC机，设置采集仪的数据记录间隔、无线发送间隔等采集仪运行的必要参数，通常记录间隔及发送间隔的设置值应不超过1min。

7.3.2 时钟调整

（1）对于时钟可调的采集仪，调整其时间值与计时器的时间值一致；

（2）对于时钟不可调的采集仪，应分别同时记录采集仪和计时器显示的时间值；

（3）对于时钟可置零的采集仪，应与计时器同时置零、启动。

7.3.3 供电电压检查

记录供电电压。对供电有特殊要求的应配置稳压电源。对电池供电的采集仪，按其操作说明检查其电池的供电电压是否在正常工作范围内，如低于正常值则应及时更换电池。

7.3.4 采集仪安装

校准时，按以下方式安装采集仪：

（1） 采集仪的温度传感器外置且传感器线缆或插杆长度足以使温度敏感元件浸没于恒定均匀温区内且受环境温度影响可忽略时，应按 JJF 1171-2024中6.6.5的规定将温度传感器置于恒温槽中，数据采集部分置于恒温槽外；

（2）采集仪的温度传感器外置且传感器线缆或插杆长度不足以使温度敏感元件浸没于恒定均匀温区内，或虽能足够浸没但因插杆导热性能优良导致受环境温度影响不可忽略，或温度传感器内置、数据采集部分不密封时，应将其整体置于恒定均匀温区中；

注：这种情况下，外置传感器采集仪的校准温度范围与内置传感器采集仪相同。

- 整体密封的采集仪，可将其整体放入金属网兜并浸没于距离恒温槽液体介质液200 mm以下的均匀温区内，或将其整体置于恒温箱均匀温区中；

- 对于恒定温场无法满足校准要求的，可采用恒温箱中增加均温块方法（附录E）、恒温槽中增加空气腔方法（附录F）和抽真空方法（附录G）。

7.3.5 通信连接

无线通信的采集仪，在完成采集仪安装后，可开启通讯接收端及PC机，建立采集仪与通信接收端和PC机的实时通信连接。

7.3.6 校准点选择

校准点应均匀分布在整个测量范围的整度点上，原则上应包括零点、上限值和下限值在内，不少于5个点。用户有要求时，可按用户要求选择校准点。

7.3.7 测量标准的使用

采用标准铂电阻温度计作测量标准时，其工作电流应不大于1 mA ，插入深度应不小于250 mm。当使用恒温箱作恒定温度源时，标准温度计应垂直插入，同时为降低或消除恒温箱插入孔与外界的热交换，应采用棉花或其他保温材料塞紧标准温度计与插入孔之间的空隙。

7.3.8 校准方法

将恒温设备的温度恒定在各被校温度点上，温度偏离校准点不得超过土0.2 ℃(以测量标准示值为准)。当恒温槽温度恒定20 min或恒温箱温度恒定40 min以上时，根据设置的采集仪启动方式、记录间隔计算读数时间，在采集仪记录数据的时刻，读取并记录测量标准和计时器的示值，并按照设置的采集仪记录间隔连续读取4次。

完成最后一个校准温度点的测量后，取出采集仪或温度传感器，待其温度达到环境温度附近时，按照采集仪操作说明连接PC机并读取、打印或通过PC机显示采集仪采集、记录的温度测量数据及相应的时间值。

对于无线信号传输的采集仪，在按7.3.5方法建立实时通讯连接后，可同时读取测量标准及 PC 机的实时显示值，按“标准→被校→被校→标准’的顺序分别读取测量标准和PC机的实时显示值。上述顺序为一个读数循环，应进行两个循环的读数。

具有本地显示功能的采集仪，按校准无线信号传输采集仪的读数方法分别读取测量标准和采集仪的本地显示值。

对最大允许误差不超过土0.1 ℃的采集仪，当使用标准铂电阻温度计及电测设备作测量标准时，在最高校准温度点结束后，应立即测量标准铂电阻温度计在水三相点上的电阻值。

7.4 数据处理

采集仪的示值误差按公式（1）计算：

（1）

每次测量时，的大小按公式 （2） 计算：

（2）

式中：

——校准点名义温度，℃；

𝐸𝑀𝐵𝐸𝐷 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.𝐷𝑆𝑀𝑇4 ——温度to时的电阻比RtoRtp，当采集仪最大允许误差不超过±0.1 ℃时，Rtp 应为实测值；

，——由标准铂电阻温度计分度表给出的温度tn对应的电阻比和电阻比变化率。

对于多通道采集仪，应分别计算每一通道的测量误差。

按照数据处理的修约原则对数据进行修约。测量结果的末位应与其测量不确定度的末位对齐。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反应。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题，“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的       接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 9 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年，使用特别频繁时应适当缩短。在使用过程中经过修理、更换重要元器件等的一般需重新测试。

复校时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

校准原始记录格式示例

A.1委托单位及被检信息

| 委托单位 | 被检1 | 被检2 | 被检3 | 被检4 | 被检5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |
| 测量范围（℃） |  |  |  |  |  |
| 分辨力（℃） |  |  |  |  |  |
| 仪器编号 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |
| 校准证书编号 |  |  |  |  |  |

A.2校准用标准器及设备信息

| 标准器名称 | 型号/规格 | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 | 出厂编号 | 证书编号 | 有效期 | 溯源单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.3校准依据、地点及环境条件

| 校准依据 |  | 校准地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 温度： ℃ 相对湿度： % |  |  |

A.4 校准前的检查

| 检查项目 | 记录间隔 | 发送间隔 | 数据记录完整性 | 数据记录连续性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 |  |  |  |  |

校准员：                       核验员：                          年       月       日

第  页      共  页

A.5 示值误差的校准

| 校准温度点（℃） | 读数时刻 | 标准器示值（℃） | 标准器示值修正值（℃） | 实际温度（℃） | 采集仪示值（℃） | 示值误差 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | —— |  | —— | —— |  | —— |
| 平均值 | —— |  | —— | —— |  | —— |
| 平均值 | —— |  | —— | —— |  | —— |
| 平均值 | —— |  | —— | —— |  | —— |
| 平均值 | —— |  | —— | —— |  | —— |
| 平均值 | —— |  | —— | —— |  | —— |
| 平均值 | —— |  | —— | —— |  | —— |

校准员：                       核验员：                          年       月       日

第  页      共  页

附录B

校准证书内页参考格式

B.1 检查结果

| 检查项目 | 记录间隔 | 发送间隔 | 数据记录完整性 | 数据记录连续性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 |  |  |  |  |

B.2 示值误差

| 校准温度点 （℃） | 被校采集仪示值误差 （℃） | 扩展不确定度U（k=2） （℃） |
| --- | --- | --- |

(以下空白)

附录C

采集仪示值误差测量不确定度评定示例

C.1 被测对象

以分辨力为0.01 ℃的采集仪为例，采用标准铂电阻温度计和1529四通道数字测温仪作为测量标准进行校准，评定采集仪在校准点50.0 ℃时测量误差的不确定度。

C.2  测量模型

采集仪示值误差的测量模型为：

（C.1）

式中：

——被校采集仪的测量误差，℃；

——被校采集仪显示值的平均值，℃；

——标准铂电阻温度计测得值的平均值，℃。

C.3  标准不确定度来源

C.3.1 输入量引入的标准不确定度由以下2个分量构成：

（a）被校采集仪测量重复性引入的标准不确定度；

（b）被校采集仪示值分辨力引入的标准不确定度；

C.3.2输入量引入的标准不确定度由以下4个分量构成：

（a）标准铂电阻温度计量值溯源引入的标准不确定度；

（b）电测设备测量误差引入的标准不确定度；

（c）标准铂电阻水三相点电阻值变化引入的标准不确定度；

（d）恒温槽温度场不均匀引入的标准不确定度。

C.4  标准不确定度的评定

C.4.1 的评定

C.4.1.1  的评定

恒温槽的温度波动、被校采集仪的短期不稳定性等均会导致被校采集仪示值的不重复，采用A类评定方法。对被校采集仪在重复性条件下做10次测量，获得测量值分别为50.03 ℃、50.02 ℃、50.03 ℃、50.02 ℃、50.04 ℃、50.02 ℃、50.03 ℃、50.02 ℃、50.03 ℃、50.03 ℃，则单次测量的实验标准偏差为：

＝0.0067 ℃                 （C.2）

实际测量中以4次测量值的平均值作为测量结果，则：

＝0.003 ℃                        （C.3）

C.4.1.2 的评定

被校体温计分辨力为0.01 ℃，采用B类评定方法，则区间半宽a＝0.005 ℃，该分布服从均匀分布，则：

＝0.005℃/＝0.003 ℃                 （C.4）

C.4.2 的评定

C.4.2.1 的评定

由标准铂电阻温度计的量值溯源引入，50 ℃时二等标准铂电阻温度计的不确定度为U＝0.0048 ℃（k=2），则：

＝0.0048℃/2＝0.002 ℃                  （C.5）

C.4.2.2 的评定

用1529测温仪测量二等标准铂电阻温度计，其测温精度为±2.5×10-5，服从均匀分布，采用B类评定方法，则标准不确定度为：

＝0.004 ℃           （C.6）

C.4.2.3 的评定

规范要求在最高温度点校准结束后立即测定标准铂电阻温度计的水三相点电阻值，并使用新测值计算，水三相点测得值的不确定度为2 mK（k=2），则：

＝0.001 ℃                          （C.7）

C.4.2.4 的评定

按规范要求，恒温槽的均匀性应满足0.01 ℃ ，采用B类评定方法，按均匀分布，则标准不确定度为：

＝0.003 ℃                     （C.8）

C.5 合成标准不确定度

C.5.1 标准不确定度分量一览表见表C.1。

表C.1 标准不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度℃ | 灵敏度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被校采集仪重复性 | 0.003 | 1 |
|  | 被校采集仪分辨力 | 0.003 |  |
|  | 标准铂电阻量值溯源引入 | 0.002 | -1 |
|  | 电测设备测量误差 | 0.004 |  |
|  | 标准铂电阻水三相点电阻值变化 | 0.001 |  |
|  | 恒温槽温度场不均匀性 | 0.003 |  |
| 注：被校体温计重复性与分辨率引入的不确定度分量、，两者取最大值作为代入合成不确定度计算。 |  |  |  |

C.5.2 合成标准不确定度的计算

以上各项标准不确定度分量互不相关，所以合成标准不确定度为：

＝0.006 ℃                    （C.9）

C.6 扩展不确定度

取包含因子，则扩展不确定度为：

＝0.012 ℃                       （C.10）

附录D

专用恒温箱验证方法

本附录适用于温度数据采集仪用专用恒温箱温度均匀度和温度波动度的校准，其他类仅校准温度均匀度和温度波动度的恒温箱也可参照本附录进行。

D.1  校准条件

D.1.1 环境条件

a）温度：15 ℃~25 ℃；

b）湿度：不大于85 %RH；

c）气压：80 kPa~106 kPa。

d）恒温箱周围应无强烈振动，应避免其它冷、热源影响。实际工作中，环境条件应满足标准器正常使用的要求。

D.1.2 负载条件

# 通常在空载条件下进行校准，一般不建议在负载条件下进行，确需在负载条件下进行时，应说明负载情况。

# D.1.3 测量标准及其他设备

D.1.3.1 温度测量标准

D.1.3.1.1 温度测量标准一般应选用多通道温度显示仪表或多路温度测量装置，传感器需选用四线制铂电阻温度计，准确度等级应在A级及以上，通道传感器数量应不少于9个，并能满足校准工作需求。

D.1.3.1.2 技术指标要求

测量标准技术要求见表D.1。

表D.1  测量标准技术要求

| 序号 | 名称 | 测量范围 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量标准 | （-90～150）℃ | 分辨力：0.001 ℃ 最大允许误差：0.100 ℃ 重复性：≤0.010 ℃ 响应时间：≤15 s | 温度箱测量标准器 |
| 2 | 标准铂电阻温度计 | （-189.2442～419.527）℃ | 二等 | 核查温度测量标准的主标准器 |
| 3 | 电测设备 | （0～100）Ω | 0.005级及以上 | 核查温度测量标准的配套设备 |
| 4 | 恒温槽 | （-90～300）℃ | 温度均匀性：≤0.01 ℃ 温度波动性：≤0.02 ℃/10min |  |
| 5 | 水三相点瓶及其保存装置 | 0.01 ℃ | U=1.0mK，k=2 | 核查标准铂电阻温度计的Rtp值 |
| 注： 1. 测量范围为一般要求，使用中以能覆盖被校温度箱的实际校准范围为准。 2. 技术指标为包含传感器和采集设备的整体指标。 3. 重复性为重复测量10次得到的标准偏差。 4. 装置使用前，每路温度应同时在同一套温度标准装置上进行校准，使用后，应对其稳定性进行复核，复核点为0 ℃，复核结果应满足：各通道间温度漂移的不一致性≤0.02 ℃。 5. 各通道的测量结果应含修正值。 |  |  |  |  |

D.2 校准项目和校准方法

D.2.1 校准项目

校准项目为温度均匀度和温度波动度。

D.2.2 校准方法

D.2.2.1 校准点的选择

温度校准点一般选择温度箱测量范围的下限、上限和中间点进行，也可根据使用方需要选择常用的温度点进行。

D.2.2.2 测量点位置

校准前，应按照温度箱的使用说明书或用户要求确定有效工作区。传感器布放位置为校准时的测量点，根据确定的有效工作区采用水平分层布点方式，分上、中、下三层进行布放。参考点为箱体几何中心点或外接温度标准器的测量点，其余各布点位置与有效工作区内壁的距离为其各边长的1/10。

D.2.2.3 测量点数量

测量点用0、1、2、3……数字表示，其中数字0表示参考点。

D.2.2.3.1 温度箱容积小于1m3时，测量点为9个，如图1所示。

5           6

8           7

8           7

0

1           2

4          3

4           3

上 层                     中层                       下层

门                      门                      门

图1 温度箱容积小于1m3布点示意图

D.2.2.3.2 温度箱容积大于等于1m3时，测量点为15个，如图2所示。

1             2

5

4             3

6              7

10

9              8

11

14     0    12

13

上 层                     中 层                     下 层

门                           门                          门

图2 温度箱容积大于等于1m3布点示意图

D.2.4温度的校准

D.2.4.1 校准前的准备

校准前应在恒温槽中对温度测量标准进行初次核查，按照JJF 1171-2024温度巡回检测仪校准规范的方法，对本次需校准的温度点逐一核查，得到各通道在每个温度点上的初次修正值。

D.2.4.2 温度均匀度和温度波动度的校准

温度均匀度和温度波动度的校准同时进行。

按照D.2.2和D.2.3的规定，布设温度传感器，在确保温度箱密封完整后开启运行。温度箱达到稳定状态后开始记录各测量点温度，记录时间间隔为40 s，10 min内共记录16组数据，或根据温度箱运行状况和使用方校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中进行说明。

同时开启温度箱外接标准器，实时监控温度箱内的参考温度。

D.2.4.3 温度箱稳定状态的确认

温度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按以下原则执行：

对于水套式温度箱，各测量点温度值在10 min内的变化量小于说明书给出的或试验需求的温度波动度数值时，可认为温度箱达到稳定状态。

对于空气式温度箱，温度达到设定值30 min后，可认为温度箱达到稳定状态；如箱内温度仍未稳定，可按实际情况延长30 min。

D.2.4.4 校准后的工作

校准后应立即在恒温槽中对温度测量标准进行二次核查，按照D.2.4.1的规定，得到各通道在每个温度点上的二次修正值。

初次修正值与二次修正值的算数平均值作为最终修正值。

D.3 数据处理

D.3.1 温度均匀度

温度箱在稳定状态下，参考点与其它各测量点每次测量中实测温度差值绝对值的最大值，取16次（10min内，每40s测量1次）数值的最大值作为温度均匀度校准结果。

（j=1，2，……m-1）（n=1，2，……，16）        （D.1）

（D.2）

式中： ——第n次的温度均匀度，℃；

——参考点在第n次的实测温度值，℃；

——测量点j在第n次的实测温度值，℃；

——温度均匀度，℃；

m——测量点个数。

D.3.2 温度波动度

温度箱在稳定状态下，在规定时间间隔内，任一测量点温度随时间的变化量，取全部测量点中变化量的最大值作为温度波动度校准结果。

（i=1，2，……，m）                   （D.3）

（D.4）

式中：  ——测量点i的温度波动度，℃；

——测量点i在16次测量中的最高温度，℃。

——测量点i在16次测量中的最低温度，℃。

——温度波动度，℃。

m——测量点个数。

附录E

恒温箱中增加均温块方法

为解决专用恒温箱温度均匀度、温度波动无法满足本规范规定的技术要求，可在恒温箱中增加均温块，将被校采集仪与标准器同时置于均温块中，在保证均温块获取稳定、均匀的温场后，开展相应的校准工作。见图E.1所示。

图E.1 均温块结构俯视图和侧视图

均温块技术要求：

a）材质：导热性良好的金属铝；

b）尺寸：可根据不同传感器的结构、尺寸加工不同的均温块。

附录F

恒温槽中增加空气腔方法

为解决-60℃以下、150℃以上温度区间内，专用恒温箱温度均匀度、温度波动度无法满足本规范规定的技术要求，且被测采集仪的功耗低，自身发热小，可在恒温槽中增加空气腔，将被校采集仪放置于空气腔中，并与标准器同时置于恒温槽中，在保证腔内内获取稳定、均匀的温场后，开展相应的校准工作。见图F.1所示。

图F.1 空气腔结构俯视图和侧视图

空气腔技术要求：

a）材质：导热性良好的不锈钢；

b）尺寸：可根据不同传感器的结构、尺寸加工不同的空气腔。

附录G

抽真空方法

对于无法直接浸入恒温槽以及无法采用恒温箱校准的采集仪，可采用抽真空的方法。将被校准采集仪放于特制牢固的密封袋中，袋口密闭后，将袋内空气抽出形成真空后放于恒温槽中。抽真空后的密封见图G.1所示。

图G.1 抽真空后的密封效果图

密封袋技术要求：

a）材质：PA-RCPP，耐温（121~135）℃及以上；

b）性能：高强度，耐穿刺。