《温度数据采集仪校准规范》

编制说明

规范起草组

2026年05月

一、任务来源及背景

1.1 任务来源

国家市场监督管理局市监计量发〔2025〕45 号文件下达了《温度数据采集仪校准规范》修订任务，计划项目号：MTC12-2025-02。该任务于2025年5月份立项，由浙江省质量科学研究院、上海市计量测试技术研究院有限公司、广东省计量科学研究院、福建省计量科学研究院、山东磐然仪器集团有限公司、湖州唯立科技仪表有限公司等单位共同承担起草工作。

1.2 制定背景

1.2.1 温度数据采集仪发展趋势

国家校准规范JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》于2012年10月发布，2023年1月份实施。在实施后的12年时间里，随着温度采集、记录技术的不断进步与发展，温度数据采集仪（以下简称采集仪）不仅在测温范围、测温准确度等方面有了更大的提升，同时，还具有外型小巧、结构简单、操作方便、无线通讯等诸多优点，使其应用场景越来越广。近几年，采集仪主要有以下几个发展趋势：

- 应用场景越来越多

随着科学技术的发展，采集仪有了更广阔的应用场景，比如在恒温实验室、药厂、冷链运输等领域，采集仪广泛地应用在监测、记录、存储以及追踪实时温度；在计量技术机构，采集仪广泛地应用于校准恒温设备，比如大空间恒温实验室、恒温箱等；尤其是在一些高端技术领域，比如芯片制造、集成电路、生物制药（疫苗）、海洋温度监测等行业，采集仪得到了更大的应用场景，逐渐衍生出采集仪标签、薄膜式采集仪等等。

- 测温准确度越来越高

在集成电路、海洋温度监测等高端领域，为合理准确地得到精准的实验数据，对于恒温温场的控制和测量也提出了更高的指标，比如常温（18℃～ 28℃）恒温恒湿实验室建设过程中，温度偏差的控制要求达到了0.1℃～0.2℃，甚至有了0.05℃的更高要求，因此要求应用在相关领域的采集仪具有更高的准确度，同时也对采集仪的量值溯源提出了更苛刻的要求。目前，生产这类采集仪的厂家很多，为满足高端市场的迫切需求，设备厂商也开展大量的技术研究，应用在采集仪自身的技术指标也越来越高。

- 测温范围越来越广

在先端医疗、国防军工、生物制药（疫苗）等战略领域采集仪也有了很大的应用场景，对采集仪的测温范围提出了更广的使用需求，比如在低温保存领域，低温保存箱的最低工作温度已低至-80℃，甚至更低至-100℃，校准此类低温保存箱，只能采用无线采集仪，部分生产厂家已采用低功耗的专用电池、超低温环境下无线发射技术以及高性能保温材料技术，已研制成功-90℃下可连续工作72h以上的无线采集仪。

近几年，在量子计算、低温超导、超导量子芯片等领域，我国各大高校正开展着更为高端技术研究，对采集仪的应用场景提出了更高的挑战。

1.2.2 JJF 1366-2012专用恒温箱技术问题

JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》实施后，虽然各省市级计量技术机构依据此规范基本建立了校准能力，但是在校准过程中，针对必须采用空气浴进行校准的采集仪，依然存在比较大的问题。该问题主要体现在以下几个方面：

- 专用恒温箱的技术指标过高

JJF 1366-2012校准规范6.3“测量标准及其他设备”中，对校准用恒温设备的明确要求见表1。

表1 校准用恒温设备的要求

| 测量设备名称 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒温设备 | 恒温槽： 温度均匀性不超过0.01℃ 温度波动性不超过0.02℃/10min | 提供恒定温度源 | 恒温槽、恒温箱技术指标的表述及测量分别按照JJF 1030-2010和JJF 1101-2003的规定 |
|  | 专用恒温箱： 温度范围为（-50~+150）℃ 温度均匀度不超过0.05℃ 温度波动度不超过±0.02℃/10min |  |  |

校准规范发布实施后，为满足规范中专用恒温箱的技术要求，众多企业、高校、技术机构致力于高精度温度箱的研发生产。济南长峰致远仪表科技有限公司、杭州雪中炭恒温技术有限公司、苏州市计量测试所等率先研发并生产高精度温度箱，截至目前，主要的生产厂家有湖州唯立仪表科技有限公司、工业和信息化部电子第五研究所/广州赛宝计量检测中心服务有限公司以及康斯特仪表科技有限公司。综合分析各家恒温箱技术性能，并不能达到使用要求。

- 专用恒温箱的溯源方法缺失

目前，对专用恒温箱的校准，大多数计量技术机构普遍采用JJF 1101-2019和JJF 1564-2016。据不完全调研统计，在开展该项目校准的10家机构，有7家采用JJF 1101-2019，有3家采用JJF 1564-2016。参照JJF 1101进行校准时，关注温度偏差、温度均匀度、温度波动度3个项目；参照JJF 1564进行校准时，不需关注温度偏差，但需增加温度变化率项目；根据实际使用情况、使用场合的不同，两个规范在测量点的布设以及温度均匀度、温度波动度的计算方法上也不同，导致校准结果产生比较大的差异。严格意义上来说，2个校准方法均不适用于专用恒温箱的校准，最终无法科学、准确地验证其技术指标。

- 专用恒温箱的模拟替代方法

由于以上2个问题的存在，而且短期内无法有效解决，部分生产企业、技术机构采用多种多样的方法，通过模拟满足规范要求的温场，替代无法达到使用要求的专用恒温箱，目前主要有加工空气腔置于恒温槽以及在温度箱中增加均温快2种方法。但此类方法属于非标准方法，缺少统一性以及多家实验室的比对验证，并不能让所有的技术机构认可。

综上所述，本次规范的修订主要原因有以下2个方面：

（1）采集仪技术发展迅猛，应用场景越来越多，结构类型越来越多，测温准确度的需求越来越高，测温范围越来越广，现有JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》已不能满足校准需求；

（2）老规范中对专用恒温箱的技术指标要求过高，专用恒温箱技术指标的验证方法缺失，现有很多模拟替代方法均在大量使用，但未形成一个统一的规范。

鉴于以上原因，以浙江省质量科学研究院为召集单位，联合上海院、广东院、福建院、磐然（采集仪生产厂商）和唯立（专用恒温箱生产厂商）组成了规范起草组，对JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》进行修订。修订后的校准规范，将会增加规范的适用范围，涵盖更多种类的采集仪；延伸测温范围，满足大量程尤其是超低温段的校准需求；修改专用恒温箱的技术要求，符合目前生产厂家以及实际校准工作的真实要求；增加专用恒温箱的计量性能验证方法，为其科学准确溯源提供技术依据；通过大量的实验，统一规范多种模拟替代方法的可行性。

通过本次修订，最终使本规范能保证采集仪计量器具的量值溯源统一、准确、可靠，从而为芯片制造、集成电路、生物医药、冷链运输、量子超导等领域提供技术保障，助推采集仪的生产企业以及配套计量标准器的生产厂家技术能力提升与改造。

二、产品概述

温度数据采集仪是一种专门用于采集、存储并传输温度数据的专用电子设备，将现场不可直接数字化的物理温度量，转换为计算机、控制系统等智能设备可以识别、处理和存储的数字信号，最终实现温度的实时监测、数据追溯和异常预警，广泛应用于工业制造、冷链物流、科研实验、环境监测等需要精准温控与数据记录的场景。相较于传统仅记录存储的温度记录仪，更突出对温度信号的采集转换和远程传输能力，是现代物联网温度监测系统的核心终端设备。

2.1 基本原理与组成部分

温度数据采集仪工作的基本原理主要包括“感知-转换-处理-传输”四部分‌，每个部分的工作环节有独立的技术特点和硬件设备，最终实现温度的数字化采集与利用，具体工作原理和硬件设备如下：

- 温度感知：物理信号转换

温度传感器‌感知温度变化，将温度这个物理量转换为可测量的模拟电信号（电阻/电压/电流）变化，目前温度传感器主要包含以下几类：

（1）铂热电阻（如PT100/PT1000型）：电阻值随温度的变化产生规律性变化，具有准确度高、稳定性好等优点，是工业常温场景最常用的传感器类型。

（2）热电偶（如K/T型）：利用金属材料的热电效应，在不同的温度下，两种不同材质的金属产生的热电动势不同，热电动势与温度有一定的对应关系，适合温度较高的场景下使用。

（3）热敏电阻：一种对温度敏感、阻值随温度变化显著改变的半导体传感器电阻‌，具有体积小、成本低、灵敏度高的优点，是温度数据采集仪中最常用的温度感知元件之一。

- 信号调理与模数转换

传感器输出的模拟信号通常非常微弱且不稳定，需要先经过‌信号调理电路‌处理：通过恒流源供电、惠斯通电桥检测微小电阻变化、差分放大电路放大信号，得到稳定可用的模拟信号。

处理后的模拟信号送入‌模数转换器（ADC）‌，将连续的模拟信号转换为微控制器能识别的数字信号，ADC的分辨率直接决定测温准确度：‌24位高精度ADC可实现0.01℃甚至更高的分辨力‌。

- 数据计算与优化

微控制器（MCU）接收到数字信号后，完成以下两部核心处理，得到准确可靠的温度数据。

- 通过内置算法或查表法（对照热电阻/热电偶分度表），计算出对应的实际温度值。

- 通过线性化校正、数字滤波（均值滤波/中值滤波）消除环境干扰，提升数据稳定性处理完成的温度数据会暂时存储在寄存器或内置内存中。

- 数据传输与输出

经过以上三个环节的流程后，稳定的温度数据会通过通信接口传输到上位机、云平台或显示终端。数据传输主要包含以下几种方式：

- 有线传输：支持RS-485（兼容Modbus协议，可级联多设备）、RS-232、USB、以太网等。

- 无线传输：支持GPRS、NB-IoT、Wi-Fi、433MHz等，通过物联网协议封装后上传云端。

- 本地输出：部分自带LCD屏的型号可直接显示当前、最高/最低温度，支持超限声光报警。

2.2 应用领域和应用场景

温度数据采集仪作为专用温度监测设备，凭借高准确度、多通道、强抗干扰的计量特性，被广泛应用在工业生产、科研实验、民生保障等多个领域，主要应用场景主要包含以下几个领域：

- 工业制造与过程控制

温度是工业生产中影响产品质量和安全的关键参数之一，在化工、冶金、机械加工、新能源等行业的温度监测、记录和存储是保障整个生产链条稳定可靠的基础手段。如：（1）化工生产中实时监测反应釜的温度，帮助控制反应进程，避免温度异常引发安全事故；（2）金属冶炼中对多工位温度进行同步采集，保障冶炼工艺稳定可靠；（3）新能源领域：用于锂电池的测试、储能系统的温度监测，保障储能电站和动力电池的安全运行；（4）汽车路测中监测车辆关键部件的温度变化，为性能优化提供数据等等。

- 冷链物流与仓储运输

目前，由于温度数据采集仪具有全程跟踪、全链条监控的独特优点，使其在医药冷链、食品冷藏、生鲜运输等领域发挥着最核心的应用价值，如：（1）医药冷链中，需要持续监测疫苗、生物制剂的温度，符合GSP认证规范要求；（2）生鲜食品运输中，记录冷藏车、冷藏仓库的温度数据，出现温度异常可及时报警，为产品质量追溯提供依据。

- 环境监测与科研实验

该应用场景是温度数据采集仪的最早应用领域，在农业科研、生态监测、实验室研究等领域一直应用至今。（1）在农业领域，主要应用在监测温室（温度、湿度等参数）、实验室育种，通过监测环境温度和湿度的变化，研究作物的生长规律；（2）在环境生态监测领域，通过对博物馆、洁净室、自然保护区的温度、湿度参数进行长期的记录和监测，为生态的研究治理和文物的保护维修提供可靠的数据；（3）在科研实验领域，在材料测试、物理化学等实验中持续采集温度数据，支持实验过程分析与最终的结论验证等。

- 其他应用领域

随着科学技术的不断进步，温度数据采集仪的应用场景越来越广，在电力能源、医疗生命健康、建筑工程等传统领域，以及在芯片制造、集成电路、量子超导等高端装备领域都有了很多的应用场景。

温度数据采集仪未来的应用场景非常可观，目前来看今后的应用场景主要集中在新型储能与动力电池、碳足迹追踪与能源管理‌、数据中心与通信基站、城市基础设施监测、智能家居、设备预测性维护以及半导体高端制造等领域。

三、规范起草的技术依据

本规范起草的主要技术依据为JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》、GB/T 35145-2017《冷链温度记录仪》、JJF 1564-2016《温湿度标准箱校准规范》和JJF 1101-20XX《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》等。起草过程中，起草组查阅了大量的国家标准、行业标准及技术规范，在JJF 1366-2012版本基础上，对温度数据采集仪相关技术要求进行了全面的梳理。

同时，在编制过程中，起草组讨论了原规范中包含内置传感器和外置传感器两部分内容，最终删除了内置传感器和外置传感器的分类描述，明确了本规范适用于温度传感器不可拆卸的温度数据采集仪，明确后的温度数据采集仪为主机和传感器一体式，分离式的采集仪可采用JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》或当作数字温度计来处理。同时，讨论决定将测量范围修改为（-90~+400）℃。

本规范按JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》进行编写，与JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

四、规范起草的过程及计划安排

起草组根据任务书要求，在《温度数据采集仪校准规范》的修订过程中，参考大量国内外相关文献资料、有关技术依据和标准。针对温度数据采集仪示值误差计量特性，采用恒温槽/恒温箱直接测试、放入空气腔内测试、加工均温块测试和真空袋抽真空测试等多种试验防范，开展了多次试验，积累了大量试验数据；同时对采集仪的记录间隔、发送间隔、超温报警、数据记录完整性和数据记录的连续性的技术要求的给出，采用不同生产厂商的产品也进行了大量的试验论证；另外，针对专用恒温箱温度均匀度和温度波动度的技术要求，起草组采用不同厂家的恒温箱进行了大量的试验验证，积累了大量试验数据。

在以上所有工作的基础上，结合JJF 1366-2012版本，形成了最终的征求意见稿。规范的编制过程如下：

2025年5月23日，国家市场监督管理总局正式下发规范立项文件，6月浙江省质量科学研究院与秘书处所在单位，中国计量科学研究院签订了计量技术法规制修订合同（编号QGWDJS202501）。

2025年6月，浙江省质量科学研究院作为牵头单位正式组建了《温度数据采集仪校准规范》编制组，确定各起草人员的分工及总体进度安排。

2025年7月~9月，通过与生产厂家、用户沟通，调研温度数据采集仪和恒温设备的生产厂家的生产情况、出厂试验情况、现场使用情况、周期测试情况等，就温度数据采集仪的技术指标、校准关键参数和功能检查需求等进行了搜集和整理。

2025年9月中旬，起草组成员共同完成初稿编制，并在广东汕头召开了技术研讨会，编制组对规范的适用范围（一体式与分体式）、校准项目、校准方法（均温块法、腔体法、抽真空法等）、恒温箱温度均匀度和温度波动度的测试验证方法以及不确定度评定进行了技术研讨，同时对后期试验安排、试验分工和数据整理进行了统一部署。

2025年10月~12月，起草小组对初稿进行多次讨论，并对初稿进行了多次修改，形成校准规范讨论稿。

2026年1月~3月，起草小组针对规范讨论稿中恒温箱温度均匀度和温度波动度的测试验证方法、抽真空与在不抽真空的校准结果对比、加均温块与不加均温块的校准结果对比以及腔体法存在记录仪自身发热导致的温场偏离等核心问题进行了多次探讨，同时补做了相关试验，完善了讨论稿。

2026年4月，起草小组赶赴中国测试技术研究院，采用规范中规定的测试方法，对一台-90℃超低温恒温箱的温度均匀度和温度波动度进行了现场测试验证，同时对抽真空法的校准结果与直接校准法的校准结果进行了比对，得到了满意的比对结果。

2025年5月，起草小组完善规范，形成征求意见稿。

五、规范主要制定内容

本规范为JJF 1366-2012版本的修订版本，规范起草组成员调研了多家温度数据采集仪的生产、研发及使用单位，如泰安磐然测控科技有限公司、汕头迪威普科技有限公司、杭州派乐科技有限公司、产越（上海）电子科技有限公司等，同时调研了多家恒温设备的生产厂家，如湖州唯立仪表科技有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、杭州雪中炭恒温技术有限公司等。综合了温度数据采集仪的结构原理、技术指标及计量特性，采纳了多家单位建议，同时参考了相关的国际标准、国家标准、行业标准及技术规范等，制定了检测机构和生产使用单位普遍适用的校准方法。内容的编制遵循技术法规的科学性、先进性和可操作性原则。

修订后的《温度数据采集仪校准规范》的主要内容与上一版本相比，基本框架没有发生变化，包括：封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔、附录等。其具体内容符合 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求。其主要内容说明如下：

5.1 范围

本规范适用于测量范围为（-90~+400）℃、温度传感器不可拆卸的温度数据采集仪示值误差的校准。

5.2 引用文件

主要包括JJF 1007-2026 温度计量名词及定义、JJF 1030-2023 温度校准用恒温槽技术性能测试规范、JJF 1101-20XX 环境试验设备温度、湿度参数校准规范、JJF 1171-2024 温湿度巡回检测仪校准规范、JJF 1564-2016 温湿度标准箱校准规范、GB/T 35145-2017 冷链温度记录仪等。

5.3 术语

对规范中使用的名词术语引用JJF 1007-2026《温度计量名词术语及定义》和JJF 1366-2012版本中的术语，并对其进行了必要的修改。同时增加了“有源温度传感器”和“无源温度传感器”的术语定义。

5.4 概述

对温度数据采集仪的结构、原理、用途、分类和使用场景等情况进行了简要介绍。

5.5 计量特性

规定了温度数据采集仪的计量性能包括：示值误差、记录间隔、发送间隔、超温报警、数据记录完整性和数据记录的连续性。同时明确了示值误差为校准项目，其他项目为功能检查项目。

5.6 校准条件

规定了校准时的环境条件、供电条件以及标准器的要求。

环境条件：环境温度（20±5）℃；环境湿度不大于85%RH；校准场所内应无强烈振动、外磁场（地磁场除外）和其它冷、热源的影响。环境条件还应满足电测设备的其他使用要求。

供电条件：供电电源应符合被校采集仪、测量标准及恒温设备的正常工作要求。

校准所用的测量标准测量范围和仪器类型为一般要求，具体包括铂电阻温度计、电测设备、恒温设备和秒表等，并对其技术指标提出了明确的技术要求。同时，对定了选用原则：校准时用的测量标准、电测设备以及配套设备引入的扩展不确定度换算成温度值应不大于被校采集仪允差的1/3。

5.7 校准项目和校准方法

校准项目：示值误差，与JJF 1366-2012版本基本一致；

检查项目：记录间隔、发送间隔、超温报警、数据记录完整性和数据记录的连续性，在JJF 1366-2012版本基础上做了部分修改和增加。

5.8 校准结果表达

校准结果表达根据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》要求进行描述，并进行了适当的修改。

5.9 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年，使用特别频繁时应适当缩短。在使用过程中经过修理、更换重要元器件等的一般需重新测试。

复校时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

5.10 附录

包括校准原始记录格式、证书内页格式、不确定度评定示例、专用恒温箱验证方法、恒温箱中增加均温块方法、恒温槽中增加空气腔方法和抽真空方法等内容。

《温度数据采集仪校准规范》编写工作组

2026年05月