JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 245－××××

光 照 度 计

Illuminance Meter

（初稿）

xxxx－xx－xx 发布              xxxx－xx－xx 实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

JJG 245—××××

代替JJG 245-2005

光照度计检定规程

Verification Regulation of

Illuminance Meters

归  口 单 位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

中国测试技术研究院

参加起草单位：厦门市计量检定测试院

上海市计量测试技术研究院

浙江省质量科学研究院

广西壮族自治区计量检测研究院

本规程委托全国光学计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

吕  亮（中国计量科学研究院）

姜晓梅（中国计量科学研究院）

穆亚勇（中国测试技术研究院）

参加起草人：

康品春（厦门市计量检定测试院）

成卫海（上海市计量测试技术研究院）

张  潇（浙江省质量科学研究院）

陈斌华（广西壮族自治区计量检测研究院）

目录

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量性能要求	1

4.1  相对示值误差	1

4.2  视觉匹配误差	1

4.3  余弦响应误差	2

4.4  非线性误差	2

4.5  换挡误差	2

4.6  疲劳误差	2

4.7  红外响应误差	2

4.8  紫外响应误差	3

5  通用技术要求	3

5.1 外观	3

5.2 标识	3

5.3 说明书	3

6  计量器具控制	3

6.1 检定条件	3

6.1.1 检定设备	3

6.1.2 环境条件	5

6.2 检定项目	5

6.3 检定方法	5

6.3.1 外观检查	5

6.3.2 测量装置的调整	5

6.3.3 照度计的相对示值误差检定	6

6.3.4 照度计的余弦响应误差	7

6.3.5 非线性误差	8

6.3.6 换挡误差	9

6.3.7 疲劳误差	9

6.3.8 红外响应误差	9

6.3.9 紫外响应误差	10

6.3.10 视觉匹配误差	10

6.4  检定结果的处理	11

6.5  检定周期	11

附录 A	12

照度计检定证书和检定结果通知书内页格式	12

A.1 照度计检定证书内页格式	12

A.2 照度计检定结果通知书内页格式	12

附录 B	13

绝对法照度计测量不确定度评定示例	13

B.1 测量方法	13

B.2 测量模型	13

B.3 输入量的标准不确定度评定	13

B.4 合成不确定度的评定	15

B.5 测量不确定度报告	16

附录 C	17

比较法照度计测量不确定度评定示例	17

C.1 测量方法	17

C.2 测量模型	17

C.3 不确定度分量评定	17

C.4 合成不确定度评定	19

C.5 测量不确定度报告	19

附录 D	20

非平面型光照度计相对示值误差检定方法	20

D.1 有效参考平面	20

D.2 检定装置	20

D.3 检定方法	20

引   言

JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、JJF 1032《光学辐射计量名词术语及定义》共同构成支撑规程制修定工作的基础性系列规范。

JJG 245《照度计检定规程》是以ISO/CIE 19476-2014《照度计和亮度计性能表征方法》英文版《Characterization of the performance of illuminance meters and luminance meters》为基础，对JJG 245—2005版进行修订的，与JJG 245—2005相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

增加了LED作为发光强度标准灯组的可选补充光源；

增加了基于标准照度计的比较法检定装置；

增加了绝对法和比较法两种检定方法的选择要求；

环境条件中的温度保持在（20±5）℃改为（23±5）℃；

参考ISO/CIE 19476-2014文件，修改了多处照度计特性计算公式；

将现行规程附录A中的“定型鉴定、样机试验的推荐试验方法”关键指标内容移至正文并纳入首次检定项目；

修改了附录A照度计检定证书和检定结果通知书内页格式；

修改了附录B不确定度评定示例；

附录C增加了包括球面、半球面、柱面、半柱面四种非平面型光照度计相对示值误差的检定内容；

本规程历次版本的发布情况为：

JJG 245—2005；

JJG 245—1991。

光照度计检定规程

1  范围

本规程适用于光照度计（以下简称照度计）的首次检定、后续检定和使用中检验。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

JJG 246—2005	发光强度标准灯检定规程

JJG xxx—xxxx	LED发光强度标准灯检定规程

JJF 1150—2006 光电探测器相对光谱响应度校准规范

ISO/CIE 19476：2014 光照度计和光亮度计的性能表征方法（Characterization of the performance of illuminance meters and luminance meters）

CIE 251：2023 用于光度计校准的LED参考光谱（LED reference spectrum for photometer calibration）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

照度计是测量光照度的计量器具，它由光度头（包括余弦修正器、人眼视觉修正滤光器、光电接收器）和显示器两部分组成。当光电接收器接收到通过余弦修正器和人眼视觉修正滤光器的光辐射时，所产生的光电信号经信号处理，在显示器上显示出相应的光照度值。

4  计量性能要求

4.1  相对示值误差

照度计的相对示值误差不得超过表1的要求。

表1  相对示值误差要求

| 级别 | 相对示值误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 1.0 |
| 一级 | 4 |
| 二级 | 8 |

4.2  视觉匹配误差

照度计的视觉匹配误差不得超过表2要求。

表2  视觉匹配误差要求

| 级别 | 视觉匹配误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 3.5 |
| 一级 | 6 |
| 二级 | 8 |

4.3  余弦响应误差

照度计的余弦响应误差不得超过表3要求。

表3  余弦响应误差要求

| 级别 | 余弦响应误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 2 |
| 一级 | 4 |
| 二级 | 6 |

4.4  非线性误差

照度计的非线性误差不得超过表4要求。

表4  非线性误差要求

| 级别 | 非线性误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 0.3 |
| 一级 | 1 |
| 二级 | 2.5 |

4.5  换挡误差

照度计的换挡误差不得超过表5要求。

表5  换挡误差要求

| 级别 | 换挡误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 0.2 |
| 一级 | 1 |
| 二级 | 2 |

4.6  疲劳误差

照度计的疲劳误差不得超过表6要求。

表6  疲劳误差要求

| 级别 | 疲劳误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 0.2 |
| 一级 | 0.5 |
| 二级 | 1 |

4.7  红外响应误差

照度计的红外响应误差不得超过表7要求。

表7  红外响应误差要求

| 级别 | 红外响应误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 1 |
| 一级 | 2 |
| 二级 | 4 |

4.8  紫外响应误差

照度计的紫外响应误差不得超过表8要求。

表8  紫外响应误差要求

| 级别 | 紫外响应误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 0.5 |
| 一级 | 1.5 |
| 二级 | 2.5 |

5  通用技术要求

5.1 外观

照度计连接线路应接触良好，光度头的余弦修正器外表面应清洁无损，不许有斑点等痕迹。数字式照度计数字显示应清晰，没有断笔画等现象；

5.2 标识

仪器应有如下标识：名称、型号、产品编号、生产厂及有关强制性标记和说明性标记。

5.3 说明书

使用说明书上应包括以下技术指标：仪器尺寸、测量范围、相对示值误差、视觉匹配误差、余弦响应误差、非线性误差、换挡误差、疲劳误差、红外响应误差、紫外响应误差。

6  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定以及使用中检查。

6.1 检定条件

6.1.1 检定设备

6.1.1.1 绝对法检定装置

由发光强度标准灯组、光轨及滑车、灯架、光阑、灯丝平面调整仪、电源与电测仪表、红外滤光片、紫外滤光片、紫外灯等组成。

绝对法检定装置须配备分布颜色温度为2856 K的发光强度标准灯组，标准灯的规格应不少于两种，每种不少于3只。在此基础上可选择LED型发光强度标准灯作为补充光源。

依据JJG 246—2005《发光强度标准灯检定规程》和JJG xxx—xxxx《LED发光强度标准灯检定规程》，检定照度计的发光强度标准灯不得低于表 9 要求。

表9 发光强度标准灯要求

| 被检照度计级别 | 发光强度标准灯 |
| --- | --- |
| 标准 | 工作基准灯组 |
| 一级、二级 | 一级或二级标准灯组 |

光轨长度应不小于6 m，光轨直线度最大允许误差应不超过1 mm，标尺间隔最大允许误差0.2 mm/m。

电源：直流稳压电源，输出电压连续可调，（0～120）V/（0～10）A，10 min 内输出电压变化应不大于 0.02%。

电测仪表：数字电压表，标准电阻。

检定标准级照度计的电测仪表准确度等级不得低于0.01级，检定一级、二级照度计的电测仪表准确度不得低于0.02级。

红外滤光片按照图1推荐的光谱透射比曲线选择。

图 1 照度计红外响应误差测量用红外滤光片推荐光谱透射比

紫外灯和紫外滤光片按照图2和图3推荐的数据曲线选择。

图 2 照度计紫外响应误差测量用UV光源推荐相对光谱功率分布

图 3 照度计紫外响应误差测量用紫外滤光片推荐光谱透射比

6.1.1.2 比较法检定装置

此方法用于检定一级、二级照度计。标准级照度计可用基于双光源叠加法的照度工作基准装置检定。

检定装置由标准级照度计组、工作光源、探测器切换比较机构、轨道、光阑、探测器定位机构、光屏蔽机构、电源与电测仪表等组成。

作为比较法检定装置的标准器，至少包含三台标准级照度计。

作为比较法检定装置的配套设备，工作光源泛指比较测量法中用来提供均匀稳定照度的光源。光源类型可以为CIE A类型光源或白光LED 光源。光源工作方向须为光输出面的法线方向。光源输出可以为固定或可调。

对于白光LED光源须避免使用RGB三基色组合类型的白光LED。LED工作光源光谱功率分布尽可能接近CIE L41标准照明体光谱，且相关色温应为4102 K ± 300 K。

比较测量用工作光源应具有良好的短期稳定性和光照场均匀性，预热后10分钟内稳定性小于0.1%，在距光源2.5 m处垂直于光轴且以光轴为中心50 mm × 50 mm的工作面上的照度不均匀性小于0.6%。

当工作光源输出可调时，在可调范围内色温变化应小于±300 K。

电源技术要求与6.1.1.1一致。

6.1.2 环境条件

实验室应为暗室，室内不应有强烈震动或强电磁场干扰。

实验室温度为（23±5）℃，相对湿度不超过85％。

6.2 检定项目

检定项目见表10。

表10  检定项目

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | + | + | + |
| 相对示值误差 | + | + | + |
| 视觉匹配误差 | + | - | - |
| 余弦响应误差 | + | - | - |
| 非线性误差 | + | - | - |
| 换挡误差 | + | - | - |
| 红外响应误差 | + | - | - |
| 紫外响应误差 | + | - | - |
| 疲劳特性 | + | - | - |
| 注：“ + ” 表示应检项目， “ - ”表示可不检项目 |  |  |  |

6.3 检定方法

6.3.1 外观检查

连接光度头、显示器等部件，接通电源，对照 5.1 用目视观察方法进行外观检查，发现有不符合 5.1所列情况之一时，不出具检定证书。

6.3.2 测量装置的调整

6.3.2.1 绝对测量法

参照图4，把照度计和发光强度标准灯（以下简称标准灯）安装在光度测量装置上。调整标准灯的灯丝平面和光度头的测试面，使它们垂直于光轨的水平测量轴线，且中心点位于该轴线上。然后，在光度头与标准灯之间放置一些光阑（其通光孔径大小要适当），以防止杂散光进入光度头，但不允许挡住由灯丝和玻壳所发出的光射到光度头上。

图 4 在绝对法光度测量装置上检定照度计的示意图

1一光度头；2—光阑；3—标准灯

6.3.2.2 比较测量法

参照图5，分别把被测照度计和标准级照度计的光度头安装在切换比较机构上，借助切换机构和探测器定位机构分别调整两个光度头的测试面重合，且垂直于工作光源的出光轴线，且保证每个光度头测试面中心位于该轴线上。在光度头与工作光源之间放置适当数量的光阑，以降低光路中的杂散光影响，光阑通光孔径选取依据是：投射至光度头测试面上的光斑直径至少要大于光度头有效参考面直径的1.5倍。

图 5 在比较法光度测量装置上检定照度计的示意图

1一工作光源；2—光阑；3—切换比较机构；4—标准照度计探头；5—被检照度计探头；6—光屏蔽机构

6.3.3 照度计的相对示值误差检定

照度计相对示值误差检定中需要依据检定量程选取测量方法。检定量程为（5~3000）lx时必须使用绝对测量法，其余量程可使用比较测量法检定。

当使用LED光源进行检定时，在常规CIE A光源检定结果基础上，给出所用光源条件下的修正系数，并在检定结果中注明所用光源类型和色温。

6.3.3.1 绝对测量法

须使用2856 K发光强度标准灯对各被测档位/量程的相对示值误差进行检定。

固定光度头位置并遮光调节零点。然后揭开遮盖光度头的盖子，改变标准灯到光度头之间的距离，让其在光度头测试面上产生不同的照度值，这些照度值对应于仪器的不同显示值，其大小按照距离平方反比定律计算：

（1）

式中：E——测试面的标准照度值，lx；

I ——标准灯的发光强度值，cd；

l ——标准灯的灯丝平面到光度头测试面的距离，m。

检定时，标准灯的灯丝平面至光度头的距离至少大于发光面或光度头的测试面的最大线度（灯丝平面、光度头测试面的对角线长度或直径）的 15 倍以上。

每一挡在满量程范围内至少检定三个等间隔点，每个测量点上照射 5 s 后读出其显示值。要求每台仪器检定两轮，每个点取平均值作为最后结果。按照公式（2）计算相对示值误差，各级照度计的相对示值误差应符合 4.1 要求。

（2）

如需使用LED发光强度标准灯检定时，可调整LED标准灯与光度头之间的距离，在光度头测试面产生100 lx照度，记录被测仪器示值ELED_100，按公式（3）计算LED光源条件下的示值修正系数kLED。

（3）

其中

ELED_100——LED光源条件下100 lx标准值时被检照度计示值，lx。

EA_100——A光源条件下100 lx标准值时被检照度计示值，lx。

6.3.3.2 比较测量法

分别对被测和标准照度计进行零点调节后，先将标准光度头切换至测量光轴，通过改变距离或调节工作光源输出的方式产生不同的照度，在每个需要的照度水平下切换标准光度头和被检光度头，分别记录标准照度计的示值作为标准值和被测照度计的示值作为显示值。按照公式（2）计算相对示值误差，按照公式（3）计算LED光源条件下的示值修正系数kLED。

检定时，光源至光度头的距离至少大于发光面或光度头的测试面的最大线度（灯丝平面、光度头测试面的对角线长度或直径）的 5倍以上。

6.3.4 照度计的余弦响应误差

照度计余弦响应特性误差须使用绝对法光度装置进行实验。

将光度头安装在光度测量装置的带有度盘的转动平台上，使平台的转动轴线通过测试面的中心线, 调整标准灯的灯丝平面和光度头的测试面，使它们垂直于光轨的水平测量轴线，且中心点位于该轴线上，此时转台刻度定义为零度。在标准灯与光度头之间布置若干光阑严格屏蔽杂散光，标准灯到光度头的距离，至少是标准灯发光面或光度头测试面最大线度的 15 倍。

通过改变距离，使照度计的显示值达到满量程的 2/3 以上。然后转动平台，读出角度分别为 0°，10°，20°，30°，40°，50°，60°，70°，80°时照度计各角度下的显示值。

光度头应使投射到其上的光所产生的响应，符合余弦法则。按公式（5）计算由投射光方向引起的误差

（5）

式中： ——入射光与光度头测试面法线所成的入射角；

——入射光与光度头测试面水平线所成的方位角；

——光入射角为、方位角为时照度计的显示值；

——光垂直照射在测试面上，方位角为时照度计的显示值。

通过探测器绕其测量光轴自转，实现0°，90°，180°，270°四种方位角条件下的测量，按公式（6）计算出光度头的余弦总误差：

，其中                  （6）

各级照度计的余弦响应误差应符合 4.3 要求。

6.3.5 非线性误差

照度计非线性误差需根据实际考察的量程选择。检定量程为（5~3000）lx时须使用绝对测量法，其余量程可使用比较测量法检定。

对于具备换挡功能的仪器，按公式（7）计算每一挡的非线性误差，取最大值作为仪器挡内非线性误差最终结果。

在绝对法装置或比较法装置上使被检照度计的显示值Y达到 1/10 满量程，它相应的标准照度值为 X。然后再使照度计的显示值达到 Ymax (接近满量程)，求出相应的标准照度值Xmax。

按公式（7）计算被检照度计的非线性误差

（7）

式中：  Y1/10——仪器1/10满量程的照度显示值；

Ymax——仪器接近满量程的照度显示值；

X1/10——对应于Y1/10的标准照度值；

Xmax——对应于Ymax的标准照度值。

对于只有自动量程功能的仪器，首次测量仪器接近满量程 （或检定装置测量范围上限）的照度显示值Y0，然后按10×倍率递减，逐次测量照度显示值Y1，直至测量点覆盖满量程的99%（或检定装置测量能力下限），按公式（8）计算仪器非线性误差。

（8）

式中：  Y0——首次测量的仪器照度显示值 （仪器接近满量程的照度显示值或检定装置测量范围上限的照度显示值）

X0——对应于Y0的标准照度值；

Yi——第i次测量的仪器照度显示值；

Xi——对应于Yi的标准照度值。

各级照度计的非线性误差应符合 4.4 要求。

6.3.6 换挡误差

在绝对法装置或比较法装置上，产生标准照度值XA，被检照度计在低量程A挡达到满量程的 90%, 其显示值为YA。然后被检照度计换到比较高的量程B挡内，通过装置调节使标准照度值XB比XA增加 k 倍。读出照度计显示值YB。

按公式（9）计算由于量程改变引起的误差

（9）

式中：YA——标准照度值XA (相当于满量程的 90%) 在量程A挡的显示值；

YB——比XA增加 k 倍的XB在比较高的量程B挡的显示值；

k——换挡倍数， ，通常k=10。

各级照度计的换挡误差应符合 4.5 要求。

6.3.7 疲劳误差

照度计疲劳特性误差须使用绝对法光度装置进行实验。

将照度计的光度头和标准灯安装在光度测量装置上，按标定照度计的要求调整好，然后遮住光度头，使其24 h不曝光。测量时点燃标准灯并预热，打开光度头遮光盖，在1000 lx下读取照度计照射 10 s 和 30 min 的显示值。按公式（10）计算照度计的疲劳误差：

（10）

式中：

Y(30min)——在同一条件下，照度计照射30 min的显示值；

Y(10s) 	 ——在同一条件下，照度计照射10 s的显示值。

各级照度计的疲劳误差应符合 4.6 的要求

6.3.8 红外响应误差

照度计红外响应误差须使用绝对法光度装置进行实验。

将2856 K标准灯与照度计的光度头安装在光度测量装置的滑车上，标准灯与光度头之间放置红外滤光片，固定标准灯与光度头的位置，测定有无滤光片两种情况下照度计的响应之比（因有无滤光片时显示值相差很大，应及时换挡）。红外滤光片按照6.1.1.1图1推荐的光谱透射比曲线选择。

按公式（11）计算红外响应误差fIR：

（11）

式中：

Y(IR) ——用2856 K标准灯（加红外滤光片）照射光度头的显示值；

Y	  ——用2856 K标准灯（无红外滤光片）照射光度头的显示值；

r0    ——按公式（12）计算。

（12）

式中：

——红外滤光片的光谱透射比；

——用于测量红外响应的光源的相对光谱分布，即为2856 K标准灯的相对光谱功率分布。

各级照度计的红外误差应符合 4.7 的要求。

6.3.9 紫外响应误差

照度计紫外响应误差须使用绝对法光度装置进行实验。

使用6.3.8装置，将标准灯换成UV光源，红外滤光片换为紫外滤光片, 测定有无滤光片两种情况下照度计的响应之比，然后按公式（13）计算紫外相应误差fUV。其中UV光源和紫外滤光片按照6.1.1.1图2和图3推荐的数据曲线选择。

（13）

式中：

Y(UV) ——用UV光源（加紫外滤光片）照射光度头的显示值；

Y 	   ——用UV光源（无紫外滤光片）照射光度头的显示值；

u0     ——按公式（14）计算。

（14）

式中：

——紫外滤光片的光谱透射比；

——用于测量紫外响应的UV光源的相对光谱分布。

各级照度计的紫外误差应符合 4.8 的要求。

6.3.10 视觉匹配误差

按JJF 1150中第8.2款操作，获取被测照度计探测器相对光谱响应度数据。

按公式（15）计算被检照度计视觉匹配误差：

（15）

式中：

——CIE人眼视觉光谱光视效率；

——标准（归一）化了的照度计探测器相对光谱响应度，按公式（16）计算。

（16）

式中：

——CIE标准照明体A的相对光谱功率分布。

——照度计探测器相对光谱响应度。

各级照度计的视觉匹配误差应符合 4.2 的要求。

6.4  检定结果的处理

根据 6.2“检定项目”的规定逐条进行检定，把所得各项数据记录下来，计算结果。各项均符合本规程要求的，判定为合格 (对于未定级的照度计，可出具“所检项目符合某级照度计要求”的检定结论)，否则为不合格。合格的仪器发给检定证书，不合格的发给检定结果通知书，并注明不合格项目。内页格式可参照附录 A。

新生产的照度计应进行首次检定。修理后的照度计其检定原则上应按首次检定进行。首次检定时，根据检定数据结果按本规程第4章中有关规定，给予定级，发给检定证书。不符合本规程规定者，不予定级，发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

6.5  检定周期

检定周期一般不超过 1 年。

附录 A

照度计检定证书和检定结果通知书内页格式

A.1 照度计检定证书内页格式

A.1.1 首次检定（检定结果栏）格式

| 首次检定项目 | 检定结果 | 检定条件 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | / |
| 相对示值误差/% |  | 光源类型： 色温： 检定方法：□绝对法 □比较法 |
| 视觉匹配误差/% |  | / |
| 余弦响应误差/% |  | / |
| 非线性误差/% |  | / |
| 换挡误差/% |  | / |
| 红外响应误差/% |  | / |
| 紫外响应误差/% |  | / |
| 疲劳特性/% |  | / |

A.1.2 后续检定（检定结果栏）格式

（1）外观：

（2）CIE A光源条件下相对示值误差：

| 量程 | 标准值/lx | 显示值/lx | 相对示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |

（3）LED光源条件下示值修正系数：

| 标准值 （lx） | 显示值（A光源条件） （lx） | 显示值（LED光源条件） （lx） | LED光源条件下 示值修正系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |

注：检定用LED光源为CIE 标准照明体L41光谱，光源相关色温：      K。

A.2 照度计检定结果通知书内页格式

要求同上，并注明不合格项目。

附录 B

绝对法照度计测量不确定度评定示例

本附录就用一级标准灯检定照度计一处示值（标准照度值为100.0 lx）的示值误差的测量结果不确定度做评定实例分析。实际工作中，可按测量结果逐点评定不确定度。

B.1 测量方法

按本规程规定的相关步骤，将一只2856 K发光强度一级标准灯和被检仪器安装在光度测量装置上，并调整好它们的位置。改变标准灯到光度头之间的距离，读取被检仪器在测量点的显示值，并进行两轮实验，取平均值作为最后结果。

B.2 测量模型

B.2.1 建立测量模型：

ΔE=Et-m-Es=Et-m-Iil2

式中：ΔE— 仪器的示值误差，单位lx。

E t —仪器照度显示值，lx；

E s—标准照度值，lx；

m—杂散光引入的照度示值，单位lx；

I (i) —发光强度标准灯的发光强度，I (i) = 1180 cd；

i —供给发光强度标准灯的电流，i = 6.7024 A；

l —发光强度标准灯的灯丝平面到仪器测试面的距离，l = 3.435 m。

B.2.2 灵敏系数：

Et的灵敏系数: C1=∂∆E∂Et=1

m的灵敏系数: C2=∂∆E∂m=-1

I (i)的灵敏系数: C3=∂∆E∂I(i)=-1l2=-0.085 m-2

l的灵敏系数: C4=∂∆E∂l=2I(i)l3=58.23 cd/m2

B.3 输入量的标准不确定度评定

输入量 Et 的标准不确定度 u（Et）的评定

u(Et)的来源主要由照度示值的测量重复性、探测器和灯丝平面角度调整引入的不确定度组成。

- 照度示值的测量重复性 u（Et1）

照度示值的测量重复性，反映了各种随机因素的综合影响。因此采用 A 类方法评定，重复性测量结果见表B.1。

表B.1 ..照度示值重复性测量结果

| 序号 | 显示值E（lx） |
| --- | --- |
| 1 | 99.1 |
| 2 | 99.2 |
| 3 | 99.1 |
| 4 | 99.2 |
| 5 | 99.1 |
| 6 | 99.3 |
| 7 | 99.1 |
| 8 | 99.0 |
| 9 | 99.2 |
| 10 | 99.1 |
| E | 99.14 |
| 单次实验标准差(%) sE=(Ei-E)2n-1 | 0.0843 |
| 2轮实验平均值的标准差（%） s(E)/2 | 0.060 |

（2）探测器测试面与灯丝平面角度调整引入的标准不确定度 u（Et2）

由于不能将探测器与灯丝平面调整到与测量轴线严格垂直，它们与测量轴线间的夹角不会超过2°，引入的投影误差的相对标准不确定度为：

u(Et2)=310δmax*Et=3101-cosA*Et=0.018 lx

输入量 m 的标准不确定度 u（m）的评定

通过光路杂散光屏蔽效果实验，得到杂散光引入的照度示值变化量不超过0.2%，此项服从均匀分布，则杂散光引入的标准不确定度为

0.23*99.14100=0.12 lx

输入量I的标准不确定度u（I）的评定

u（I）的来源主要由光强值的不确定度及电测系统的不确定度两部分组成，均用B类方法评定。

（1）光强值的标准不确定度u(I1)

发光强度一级标准灯的测量结果相对扩展不确定度为：ur=0.8%，k=2。

则光强值的标准不确定度为：

uI1=0.8%2*1180=4.72 cd

（2）标准灯长期稳定性的标准不确定度u(I2)

发光强度一级标准灯的年稳定性变化不超过0.7%，此项服从均匀分布，则标准灯长期稳定性的标准不确定度为：

uI2=0.7%3*1180=4.77 cd

（3）供给标准灯电流的标准不确定度u（I3）

电流值i=UR

电流i的不确定度由标准电阻R和电阻两端电压U测量的不确定度导出。

由证书得到，51/2DVM的直流电压的测量结果相对扩展不确定度为Urel=810-5，k=2。则DVM引入的电压的相对标准不确定度：

ur(U)=0.008%2=0.004%

标准电阻为0.01级，按“直流标准电阻器”检定规程规定的k=3计算，则电阻的相对标准不确定度：

ur(R)=0.01%3=0.003%

电流的合成相对标准不确定度：

ur(i)=(0.0042+0.0032)%=0.005%

由经验公式： dII=6dii 得知，由于电流的不确定度带给光强的标准不确定度为：

uI3=6×0.005%*1180=0.354 cd

输入量l的标准不确定度u（l）的评定

U（l）的来源主要由测量距离的不确定度及探测器和灯丝平面位置调整的不确定度两部分引入，用B类方法评定。

（1）测量距离的相对标准不确定度u（l1）

光轨测长最大误差不超过0.2 mm/m，此项服从均匀分布，如标准灯到探测器测试面的距离为：3.5468 m，测量距离的相对标准不确定度为

3.5468*0.000223=0.00022 m

（2）探测器与灯丝平面位置调整的相对标准不确定度ur(l2)

根据实验经验与相关资料判定，光度头与灯丝平面的位置调整带来的对l值的影响不会超过1 mm，且服从三角分布。相对标准不确定度为
0.0016=0.00041 m

B.4 合成不确定度的评定

表B.2不确定度信息一览表

| 不确定度来源 | 输入量的标准不确定度 u(xi) | 灵敏系数 ci | 标准不确定度分量 ui=ciu(xi) / lx |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | 0.060 lx | 1 | 0.060 |
| 光度头与灯丝平面角度调整 | 0.018 lx | 1 | 0.018 |
| 杂散光 | 0.12 lx | 1 | 0.120 |
| 光强值 | 4.72 cd | -0.085 m-2 | 0.401 |
| 标准灯的长期稳定性 | 4.77 cd | -0.085 m-2 | 0.405 |
| 标准灯电流 | 0.354 cd | -0.085 m-2 | 0.030 |
| 测量距离 | 0.00022 m | 58.23 cd/m-2 | 0.013 |
| 光度头与灯丝平面位置调整 | 0.00041 m | 58.23 cd/m-2 | 0.024 |
| 合成标准不确定度 | ucΔE=(ciui)2=0.5877 lx |  |  |
| 扩展不确定度 | U = 1.2 lx |  |  |
| 相对扩展不确定度 | Urel=1.2% （k=2） |  |  |

B.5 测量不确定度报告

用发光强度一级标准灯检定照度计在标准照度值为100.0 lx的测量结果不确定度为：

Urel=1.2%,  k=2。

附录 C

比较法照度计测量不确定度评定示例

本附录就基于标准级照度计采用比较法在10000 lx点检定被测照度计示值误差的测量结果不确定度做评定实例分析。实际工作中，可按测量结果逐点评定不确定度。

C.1 测量方法

按本规程规定的比较法检定操作步骤，将标准照度计和被检仪器安装在比较测量装置上，并调整好它们的位置。改变工作光源到光度头之间的距离使得标准照度计修正后的示值为预定的测量点10000 lx，然后切换至被检仪器记录其显示值。进行两轮实验后，取平均值作为最后结果。

C.2 测量模型

C.2.1建立测量模型

式中：

— 仪器的示值误差，单位lx；

—仪器照度显示值，lx；

—标准照度值，lx。

C.2.2 灵敏系数：

Et的灵敏系数: C1=∂∆E∂Et=1

Es的灵敏系数: C2=∂∆E∂Es=1

C.3 不确定度分量评定

（1）被测仪器测量重复性u1

被测照度计的测量重复性，反映了各种随机因素的综合影响。因此采用 A 类方法评定，重复性测量结果见表C.1。

表C.1 被测照度示值重复性测量结果

| 序号 | 显示值E（lx） |
| --- | --- |
| 1 | 1.0013E+4 |
| 2 | 1.0013E+4 |
| 3 | 1.0015E+4 |
| 4 | 1.0016E+4 |
| 5 | 1.0013E+4 |
| 6 | 1.0014E+4 |
| 7 | 1.0012E+4 |
| 8 | 1.0016E+4 |
| 9 | 1.0014E+4 |
| 10 | 1.0014E+4 |
|  | 1.0014E+4 |
| 单次实验标准差 | 1.3333 |
| 两轮实验平均值的标准差 u1= | 0.9428 |

（2）标准照度计引入的不确定度u2

标准照度计引入的不确定度u2包括其溯源不确定度us1及年稳定性us2。

标准照度计的量值溯源标准不确定度：

us1= 10000*0.5%/2=25.00 lx

标准照度计的年稳定性按长期数据统计不超过1.0%，按均匀分布评定得到：

=57.74 lx

因此u2按下式合成：

=62.92 lx

（3）探测器定位调整引入的不确定度u3

探测器定位调整引入的不确定度包括两个探测器测试面角度调整引入的不确定度ua和两个探测器测试面距光源差异引入的不确定度ul。

由于不能将探测器调整到与测量轴线严格垂直，它们与测量轴线间的夹角不会超过2°，按均匀分布评估单个探测器引入的误差的不确定度ua1为：

=0.000352*10000= 3.52 lx

那么按两个探测器综合评估有

=4.978 lx

根据实验经验在调整两个光度头测试面与光源距离l一致性时，偏差不会超过1 mm，且服从三角分布。10000 lx时，计算得到不确定度为：

=0.001361*10000=13.61 lx

因此有

=14.49 lx

（4）工作光源短期稳定性引入的不确定度u4

经考核，工作光源10分钟短期稳定性变化不超过0.1%，此项服从均匀分布，此项不确定度计算为：

=0.0005770*10000=5.770 lx

（5）工作光源光照场均匀性引入的不确定度u5

比较测量时，标准探测器和被测探测器灵敏面尺寸会有差异，因此需要评估光源的光照场均匀性引入的不确定度。经考核，工作光源的光照场不均匀性为0.4%且服从均匀分布，此项不确定度计算为：

=0.002309*10000=23.09 lx

（6）杂散光引入的不确定度u6

通过光路杂散光屏蔽效果实验，得到杂散光引入的照度示值变化量不超过0.2%，此项服从均匀分布，则杂散光引入的标准不确定度计算为：

=0.001155*10000=11.55 lx

C.4 合成不确定度评定

表C.2 10000 lx检定点不确定度信息一览表

| 不确定度来源 | 输入量的标准不确定度 u(xi) / lx | 灵敏系数 ci | 标准不确定度分量 ui=ciu(xi) / lx |
| --- | --- | --- | --- |
| 被测仪器测量重复性 | 0.9428 | 1 | 0.9428 |
| 标准照度计 | 62.92 | 1 | 62.92 |
| 探测器定位调整 | 14.49 | 1 | 14.49 |
| 工作光源短期稳定性 | 5.770 | 1 | 5.770 |
| 工作光源光照场均匀性 | 23.09 | 1 | 23.09 |
| 杂散光 | 11.55 | 1 | 11.55 |
| 合成标准不确定度 | ucΔE=(ciui)2=69.78 lx |  |  |
| 扩展不确定度 | U = 139.6 lx |  |  |
| 相对扩展不确定度 | Urel=1.4% （k=2） |  |  |

C.5 测量不确定度报告

用比较法检定照度计在标准照度值为10000 lx的测量结果不确定度为：

Urel=1.4%,  k=2。

附录 D

非平面型光照度计相对示值误差检定方法

D.1 有效参考平面

非平面型光照度计包括球面、半球面、柱面、半柱面四种照度计。参照ISO/CIE 19476: 2014文件中4.2.2~4.2.6内容来确定照度计有效参考平面。

球面和半球面照度计光度头的有效参考平面位于球体内部，平行于探测器入射窗口且与球面顶点距离为球体直径的0.146倍。

如图6所示，柱面和半柱面照度计光度头的有效参考平面位于柱体内部，平行于探测器入射窗口且与柱体侧边距离为柱体直径的0.067倍。

图 6 柱面、半柱面照度计有效参考平面示意图

D.2 检定装置

非平面型光照度计相对示值误差检定装置须按照正文6.1.1要求进行配置。

D.3 检定方法

对四种非平面型照度计进行相对示值误差检定时，首先按照D.1确定其有效参考平面，然后按照正文6.3.3中方法确定其有效参考平面上的标准照度值E。

由公式（17）确定球面照度计的球面照度标准值E球：

（17）

由公式（18）确定半球面照度计的半球面照度标准值E半球：

（18）

由公式（19）确定柱面照度计的柱面照度标准值E柱：

（19）

由公式（20）确定柱面照度计的半柱面照度标准值E半柱：

（20）

每一挡在满量程范围内标准照度计至少检定五个等间隔点，一级、二级照度计至少检定三个等间隔点，每个测量点上照射 5 s 后读出其显示值。要求每台仪器检定两轮，两轮量值的相对偏差：标准、一级、二级照度计分别不得超过 0.6%，1% 和 1.5%, 每个点取平均值作为最后结果。

按照正文公式（2）计算相对示值误差，按照公式（3）给出LED条件下示值修正系数。

各级非平面型照度计的相对示值误差也应符合正文4.1 要求。