《光照度计检定规程》修订2025

实验报告

实 验 报 告

- 实验目的：

根据新修订的《光照度计检定规程》，选取1台典型照度计进行实验，以验证规程的可行性，其中还包括绝对法和比较法两种检定方法结果一致性验证。

- 实验地点及时间：

地点：中国计量科学研究院和平里院区13号楼213室

时间：2025年09月

- 环境条件：

见原始记录

- 样品情况：

型号：X2，出厂编号：274507/272365，生产厂家：Unfors RaySafe

5、   实验设备：

见原始记录

6、   实验方法：

见检定规程6.3

- 实验原始记录

光照度计检定 原始记录 一

| 原始记录编号：001 | 送检单位：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 证书编号：/ | 地址：/ |  | 电话：/ |
| 仪器名称：照度计 |  |  | 受样时间：/ |
| 仪器型号：X2 | 外观检查：合格 □有缺陷 （ ） |  |  |
| 生产厂：Unfors RaySafe |  | 产品号：274507/272365 |  |
| 检定依据： JJG 245-XXXX 光照度计检定规程 □ 其他 ） |  |  |  |
| 检定方法：绝对法 □比较法 |  |  |  |
| 光源类型：BDQ 发光强度标准灯 色温： 2856 K |  |  |  |
| 检定员：姜晓梅 | 核验员：吕亮 | 日期：2025.09.23 |  |
| 温度：（23.5 1）℃ | 湿度：（51 2）%RH | 检定地点：计量院和平里院区13-213 |  |

| 检定使用的基（标）准装置或主要标准器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书号 | 有效期至 |
| 照度工作基准装置 | (1~ 3000) lx | Urel = 0.4% k=2 | [2000]国量标计证字第017号 | 2026.02.08 |

- 照度相对示值误差：

| 照度标准值 （lx） | 仪器显示值（lx） |  |  | 相对示值误差（%） | 测量结果不 确定度Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一轮 | 第二轮 | 平 均 值 |  |  |
| 3.000 | 2.97 | 2.98 | 2.98 | -0.7 | 1.2% |
| 10.00 | 9.91 | 9.92 | 9.92 | -0.8 | 1.2% |
| 30.00 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | -1.0 | 1.2% |
| 50.00 | 49.5 | 49.6 | 49.6 | -0.8 | 1.2% |
| 100.0 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | -0.9 | 1.2% |
| 300.0 | 295 | 295 | 295 | -1.7 | 1.2% |
| 500.0 | 492 | 492 | 492 | -1.6 | 1.2% |
| 1000 | 985 | 985 | 985 | -1.5 | 1.2% |
| 1500 | 1480 | 1480 | 1480 | -1.3 | 1.2% |
| 2000 | 1970 | 1970 | 1970 | -1.5 | 1.2% |
| 3000 | 2960 | 2960 | 2960 | -1.3 | 1.2% |
| 检定结论：示值误差项符合一级照度计要求 |  |  |  |  |  |

- 余弦响应误差：

|  | Y(,0) （lx） | Y(,2/)（lx） | Y(,) （lx） | Y(,3/2) （lx） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 1190 | 1190 | 1180 | 1180 |
| 5° | 1170 | 1180 | 1170 | 1180 |
| 10° | 1160 | 1170 | 1160 | 1160 |
| 15° | 1130 | 1150 | 1140 | 1140 |
| 20° | 1100 | 1120 | 1110 | 1110 |
| 25° | 1060 | 1090 | 1070 | 1080 |
| 30° | 1020 | 1040 | 1025 | 1040 |
| 35° | 965.0 | 995.0 | 973.5 | 985.0 |
| 40° | 905.0 | 938.0 | 914.5 | 927.0 |
| 45° | 838.0 | 874.0 | 848.5 | 862.0 |
| 50° | 864.5 | 803.0 | 776.0 | 790.0 |
| 55° | 685.5 | 726.0 | 697.5 | 712.0 |
| 60° | 600.5 | 643.0 | 612.5 | 626.5 |
| 65° | 510.0 | 554.0 | 523.5 | 539.0 |
| 70° | 414.0 | 459.0 | 430.5 | 442.0 |
| 75° | 301.5 | 355.0 | 333.5 | 324.0 |
| 80° | 153.5 | 203.0 | 225.0 | 170.0 |
| 余弦特性总误差f2：3.1% |  |  |  |  |
| 检定结论：余弦响应误差项符合一级照度计要求 |  |  |  |  |

三、非线性误差：

| 照度标准值X（lx） | 仪器显示值Y （lx） |  |  | 非线性误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一轮 | 第二轮 | 平 均 值 |  |
| 3.000 | 2.97 | 2.98 | 2.98 | f3 = 0.7% |
| 30.00 | 29.6 | 29.7 | 29.7 |  |
| 300.0 | 295 | 295 | 295 |  |
| 3000 | 2960 | 2960 | 2960 |  |
| 检定结论：非线性误差符合一级照度计要求 |  |  |  |  |

四、换挡误差：AUTO。

五、疲劳误差：

| 照度标准值（lx） | 时间 | 仪器显示值（lx） |  |  | 疲劳误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一轮 | 第二轮 | 平均值 | f5 = 0.1% |
| 1000 | 10 s | 985 | 985 | 985 |  |
| 1000 | 30 min | 984 | 984 | 984 |  |
| 检定结论：疲劳特性符合一级照度计要求 |  |  |  |  |  |

六、红外响应误差：

|  | 仪器显示值（lx） |  |  | 红外响应误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一轮 | 第二轮 | 平均值 | fIR = 0.001% |
| Y(IR) | 0.24 | 0.26 | 0.25 |  |
| Y | 2940 | 2940 | 2940 |  |
| r0 | 1.0E-4 |  |  |  |
| 检定结论：红外响应误差符合一级照度计要求 |  |  |  |  |

七、紫外响应误差：

|  | 仪器显示值（lx） |  |  | 紫外响应误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一轮 | 第二轮 | 平均值 | fUV = 0.1% |
| Y(UV) | 0.21 | 0.23 | 0.22 |  |
| Y | 221 | 221 | 221 |  |
| u0 | 1.5E-5 |  |  |  |
| 检定结论：紫外响应误差符合一级照度计要求 |  |  |  |  |

八、视觉匹配误差：

| 波长（nm） | 相对光谱响应度 | 波长（nm） | 相对光谱响应度 | 波长（nm） | 相对光谱响应度 | 波长（nm） | 相对光谱响应度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 0.00E+00 | 485 | 2.56E-03 | 590 | 1.38E-02 | 695 | 1.00E-04 |
| 385 | 0.00E+00 | 490 | 3.45E-03 | 595 | 1.24E-02 | 700 | 6.90E-05 |
| 390 | 0.00E+00 | 495 | 4.61E-03 | 600 | 1.10E-02 | 705 | 3.13E-05 |
| 395 | 0.00E+00 | 500 | 6.06E-03 | 605 | 9.80E-03 | 710 | 0.00E+00 |
| 400 | 4.57E-05 | 505 | 7.81E-03 | 610 | 8.55E-03 | 715 | 0.00E+00 |
| 405 | 0.00E+00 | 510 | 9.62E-03 | 615 | 7.37E-03 | 720 | 0.00E+00 |
| 410 | 0.00E+00 | 515 | 1.15E-02 | 620 | 6.29E-03 | 725 | 0.00E+00 |
| 415 | 0.00E+00 | 520 | 1.33E-02 | 625 | 5.27E-03 | 730 | 0.00E+00 |
| 420 | 9.85E-05 | 525 | 1.48E-02 | 630 | 4.36E-03 | 735 | 0.00E+00 |
| 425 | 9.08E-05 | 530 | 1.60E-02 | 635 | 3.57E-03 | 740 | 0.00E+00 |
| 430 | 1.91E-04 | 535 | 1.70E-02 | 640 | 2.83E-03 | 745 | 0.00E+00 |
| 435 | 1.82E-04 | 540 | 1.78E-02 | 645 | 2.21E-03 | 750 | 0.00E+00 |
| 440 | 2.82E-04 | 545 | 1.84E-02 | 650 | 1.73E-03 | 755 | 0.00E+00 |
| 445 | 4.25E-04 | 550 | 1.87E-02 | 655 | 1.36E-03 | 760 | 0.00E+00 |
| 450 | 5.85E-04 | 555 | 1.88E-02 | 660 | 1.07E-03 | 765 | 0.00E+00 |
| 455 | 7.33E-04 | 560 | 1.87E-02 | 665 | 8.05E-04 | 770 | 0.00E+00 |
| 460 | 8.93E-04 | 565 | 1.83E-02 | 670 | 5.89E-04 | 775 | 0.00E+00 |
| 465 | 1.14E-03 | 570 | 1.78E-02 | 675 | 4.14E-04 | 780 | 0.00E+00 |
| 470 | 1.32E-03 | 575 | 1.70E-02 | 680 | 3.15E-04 | 视觉匹配误差 | f’1= 5.2% |
| 475 | 1.58E-03 | 580 | 1.61E-02 | 685 | 2.32E-04 |  |  |
| 480 | 1.95E-03 | 585 | 1.50E-02 | 690 | 1.50E-04 |  |  |
| 检定结论：视觉匹配误差符合一级照度计要求 |  |  |  |  |  |  |  |

光照度计检定 原始记录 二

| 原始记录编号：002 | 送检单位：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 证书编号：/ | 地址：/ |  | 电话：/ |
| 仪器名称：照度计 |  |  | 受样时间：/ |
| 仪器型号：X2 | 外观检查：合格 □有缺陷 （ ） |  |  |
| 生产厂：Unfors RaySafe |  | 产品号：274507/272365 |  |
| 检定依据： JJG 245-XXXX 光照度计检定规程 □ 其他 ） |  |  |  |
| 检定方法：绝对法 比较法 |  |  |  |
| 光源类型：CIE A光源 色温： 2856 K |  |  |  |
| 检定员：姜晓梅 | 核验员：吕亮 | 日期：2025.09.24 |  |
| 温度：（23.5 1）℃ | 湿度：（50 2）%RH | 检定地点：计量院和平里院区13-213 |  |

| 检定使用的基（标）准装置或主要标准器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书号 | 有效期至 |
| 发光强度一级标准灯 | (30~ 3000) lx | Urel = 0.8% k=2 | GXgd2025-03611 | 2026.09.27 |
| 标准照度计 | (2×100~ 2×105) lx | Urel = (0.5~1.0)% k=2 | GXgd2025-01476 | 2026.04.27 |

| 方法： 在3000 lx测量点，用绝对法和比较法检定同一台照度计，以验证两种方法检定结果的一致性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值（lx） | 绝对法 | 比较法 | 相对偏差 |
|  | 照度显示值（lx） | 照度显示值（lx） |  |
| 3000 | 2960 | 2970 | 0.3% |
| 测量结果不确定度 | Urel= 1.2%，k=2 | Urel= 1.4%，k=2 | / |
| 实验结论 | =0.18，两种方法的一致性符合技术要求。 |  |  |

测量不确定度评定报告（绝对法）

本报告就用一级标准灯检定照度计一处示值（标准照度值为100.0 lx）的示值误差的测量结果不确定度做评定实例分析。实际工作中，可按测量结果逐点评定不确定度。

B.1 测量方法

按本规程规定的相关步骤，将一只2856 K发光强度一级标准灯和被检仪器安装在光度测量装置上，并调整好它们的位置。改变标准灯到光度头之间的距离，读取被检仪器在测量点的显示值，并进行两轮实验，取平均值作为最后结果。

B.2 测量模型

B.2.1 建立测量模型：

ΔE=Et-m-Es=Et-m-Iil2

式中：ΔE— 仪器的示值误差，单位lx。

E t —仪器照度显示值，lx；

E s—标准照度值，lx；

m—杂散光引入的照度示值，单位lx；

I (i) —发光强度标准灯的发光强度，I (i) = 1180 cd；

i —供给发光强度标准灯的电流，i = 6.7024 A；

l —发光强度标准灯的灯丝平面到仪器测试面的距离，l = 3.435 m。

B.2.2 灵敏系数：

Et的灵敏系数: C1=∂∆E∂Et=1

m的灵敏系数: C2=∂∆E∂m=-1

I (i)的灵敏系数: C3=∂∆E∂I(i)=-1l2=-0.085 m-2

l的灵敏系数: C4=∂∆E∂l=2I(i)l3=58.23 cd/m2

B.3 输入量的标准不确定度评定

输入量 Et 的标准不确定度 u（Et）的评定

u(Et)的来源主要由照度示值的测量重复性、探测器和灯丝平面角度调整引入的不确定度组成。

- 照度示值的测量重复性 u（Et1）

照度示值的测量重复性，反映了各种随机因素的综合影响。因此采用 A 类方法评定，重复性测量结果见表B.1。

表B.1 ..照度示值重复性测量结果

| 序号 | 显示值E（lx） |
| --- | --- |
| 1 | 99.1 |
| 2 | 99.2 |
| 3 | 99.1 |
| 4 | 99.2 |
| 5 | 99.1 |
| 6 | 99.3 |
| 7 | 99.1 |
| 8 | 99.0 |
| 9 | 99.2 |
| 10 | 99.1 |
| E | 99.14 |
| 单次实验标准差(%) sE=(Ei-E)2n-1 | 0.0843 |
| 2轮实验平均值的标准差（%） s(E)/2 | 0.060 |

（2）探测器测试面与灯丝平面角度调整引入的标准不确定度 u（Et2）

由于不能将探测器与灯丝平面调整到与测量轴线严格垂直，它们与测量轴线间的夹角不会超过2°，引入的投影误差的相对标准不确定度为：

u(Et2)=310δmax*Et=3101-cosA*Et=0.018 lx

输入量 m 的标准不确定度 u（m）的评定

通过光路杂散光屏蔽效果实验，得到杂散光引入的照度示值变化量不超过0.2%，此项服从均匀分布，则杂散光引入的标准不确定度为

0.23*99.14100=0.12 lx

输入量I的标准不确定度u（I）的评定

u（I）的来源主要由光强值的不确定度及电测系统的不确定度两部分组成，均用B类方法评定。

（1）光强值的标准不确定度u(I1)

发光强度一级标准灯的测量结果相对扩展不确定度为：ur=0.8%，k=2。

则光强值的标准不确定度为：

uI1=0.8%2*1180=4.72 cd

（2）标准灯长期稳定性的标准不确定度u(I2)

发光强度一级标准灯的年稳定性变化不超过0.7%，此项服从均匀分布，则标准灯长期稳定性的标准不确定度为：

uI2=0.7%3*1180=4.77 cd

（3）供给标准灯电流的标准不确定度u（I3）

电流值i=UR

电流i的不确定度由标准电阻R和电阻两端电压U测量的不确定度导出。

由证书得到，51/2DVM的直流电压的测量结果相对扩展不确定度为Urel=810-5，k=2。则DVM引入的电压的相对标准不确定度：

ur(U)=0.008%2=0.004%

标准电阻为0.01级，按“直流标准电阻器”检定规程规定的k=3计算，则电阻的相对标准不确定度：

ur(R)=0.01%3=0.003%

电流的合成相对标准不确定度：

ur(i)=(0.0042+0.0032)%=0.005%

由经验公式： dII=6dii 得知，由于电流的不确定度带给光强的标准不确定度为：

uI3=6×0.005%*1180=0.354 cd

输入量l的标准不确定度u（l）的评定

U（l）的来源主要由测量距离的不确定度及探测器和灯丝平面位置调整的不确定度两部分引入，用B类方法评定。

（1）测量距离的相对标准不确定度u（l1）

光轨测长最大误差不超过0.2mm/m，此项服从均匀分布，如标准灯到探测器测试面的距离为：3.5468m，测量距离的相对标准不确定度为

3.5468*0.000223=0.00022 m

（2）探测器与灯丝平面位置调整的相对标准不确定度ur(l2)

根据实验经验与相关资料判定，光度头与灯丝平面的位置调整带来的对l值的影响不会超过1mm，且服从三角分布。相对标准不确定度为
0.0016=0.00041 m

B.4 合成不确定度的评定

表B.2不确定度信息一览表

| 不确定度来源 | 输入量的标准不确定度 u(xi) | 灵敏系数 ci | 标准不确定度分量 ui=ciu(xi) / lx |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | 0.060 lx | 1 | 0.060 |
| 光度头与灯丝平面角度调整 | 0.018 lx | 1 | 0.018 |
| 杂散光 | 0.12 lx | 1 | 0.120 |
| 光强值 | 4.72 cd | -0.085 m-2 | 0.401 |
| 标准灯的长期稳定性 | 4.77 cd | -0.085 m-2 | 0.405 |
| 标准灯电流 | 0.354 cd | -0.085 m-2 | 0.030 |
| 测量距离 | 0.00022 m | 58.23 cd/m-2 | 0.013 |
| 光度头与灯丝平面位置调整 | 0.00041 m | 58.23 cd/m-2 | 0.024 |
| 合成标准不确定度 | ucΔE=(ciui)2=0.5877 lx |  |  |
| 扩展不确定度 | U = 1.2 lx |  |  |
| 相对扩展不确定度 | Urel=1.2% （k=2） |  |  |

B.5 测量不确定度报告

用发光强度一级标准灯检定照度计在标准照度值为100.0 lx的测量结果不确定度为：

Urel=1.2%,  k=2。

测量不确定度评定报告（比较法）

本报告就基于标准级照度计采用比较法在10000 lx点检定被测照度计示值误差的测量结果不确定度做评定实例分析。实际工作中，可按测量结果逐点评定不确定度。

C.1 测量方法

按本规程规定的比较法检定操作步骤，将标准照度计和被检仪器安装在比较测量装置上，并调整好它们的位置。改变工作光源到光度头之间的距离使得标准照度计修正后的示值为预定的测量点10000 lx，然后切换至被检仪器记录其显示值。进行两轮实验后，取平均值作为最后结果。

C.2 测量模型

C.2.1建立测量模型

式中：

— 仪器的示值误差，单位lx；

—仪器照度显示值，lx；

—标准照度值，lx。

C.2.2 灵敏系数：

Et的灵敏系数: C1=∂∆E∂Et=1

Es的灵敏系数: C2=∂∆E∂Es=1

C.3 不确定度分量评定

（1）被测仪器测量重复性u1

被测照度计的测量重复性，反映了各种随机因素的综合影响。因此采用 A 类方法评定，重复性测量结果见表C.1。

表C.1 被测照度示值重复性测量结果

| 序号 | 显示值E（lx） |
| --- | --- |
| 1 | 1.0013E+4 |
| 2 | 1.0013E+4 |
| 3 | 1.0015E+4 |
| 4 | 1.0016E+4 |
| 5 | 1.0013E+4 |
| 6 | 1.0014E+4 |
| 7 | 1.0012E+4 |
| 8 | 1.0016E+4 |
| 9 | 1.0014E+4 |
| 10 | 1.0014E+4 |
|  | 1.0014E+4 |
| 单次实验标准差 | 1.3333 |
| 两轮实验平均值的标准差 u1= | 0.9428 |

（2）标准照度计引入的不确定度u2

标准照度计引入的不确定度u2包括其溯源不确定度us1及年稳定性us2。

标准照度计的量值溯源标准不确定度：

us1= 10000*0.5%/2=25.00 lx

标准照度计的年稳定性按长期数据统计不超过1.0%，按均匀分布评定得到：

=57.74 lx

因此u2按下式合成：

=62.92 lx

（3）探测器定位调整引入的不确定度u3

探测器定位调整引入的不确定度包括两个探测器测试面角度调整引入的不确定度ua和两个探测器测试面距光源差异引入的不确定度ul。

由于不能将探测器调整到与测量轴线严格垂直，它们与测量轴线间的夹角不会超过2°，按均匀分布评估单个探测器引入的误差的不确定度ua1为：

=0.000352*10000= 3.52 lx

那么按两个探测器综合评估有

=4.978 lx

根据实验经验在调整两个光度头测试面与光源距离l一致性时，偏差不会超过1 mm，且服从三角分布。10000 lx时，计算得到不确定度为：

=0.001361*10000=13.61 lx

因此有

=14.49 lx

（4）工作光源短期稳定性引入的不确定度u4

经考核，工作光源10分钟短期稳定性变化不超过0.1%，此项服从均匀分布，此项不确定度计算为：

=0.0005770*10000=5.770 lx

（5）工作光源光照场均匀性引入的不确定度u5

比较测量时，标准探测器和被测探测器灵敏面尺寸会有差异，因此需要评估光源的光照场均匀性引入的不确定度。经考核，工作光源的光照场不均匀性为0.4%且服从均匀分布，此项不确定度计算为：

=0.002309*10000=23.09 lx

（6）杂散光引入的不确定度u6

通过光路杂散光屏蔽效果实验，得到杂散光引入的照度示值变化量不超过0.2%，此项服从均匀分布，则杂散光引入的标准不确定度计算为：

=0.001155*10000=11.55 lx

C.4 合成不确定度评定

表C.2 10000 lx检定点不确定度信息一览表

| 不确定度来源 | 输入量的标准不确定度 u(xi) / lx | 灵敏系数 ci | 标准不确定度分量 ui=ciu(xi) / lx |
| --- | --- | --- | --- |
| 被测仪器测量重复性 | 0.9428 | 1 | 0.9428 |
| 标准照度计 | 62.92 | 1 | 62.92 |
| 探测器定位调整 | 14.49 | 1 | 14.49 |
| 工作光源短期稳定性 | 5.770 | 1 | 5.770 |
| 工作光源光照场均匀性 | 23.09 | 1 | 23.09 |
| 杂散光 | 11.55 | 1 | 11.55 |
| 合成标准不确定度 | ucΔE=(ciui)2=69.78 lx |  |  |
| 扩展不确定度 | U = 139.6 lx |  |  |
| 相对扩展不确定度 | Urel=1.4% （k=2） |  |  |

C.5 测量不确定度报告

用比较法检定照度计在标准照度值为10000 lx的测量结果不确定度为：

Urel=1.4%,  k=2。