JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××-××××

2π光通量计校准规范

Calibration Specification for 2π Luminous Flux Meter

征求意见稿

（2025.10.06 B0.2）

××××­××­××发布                         ××××­××­××实施

国家市场监督管理总局 发 布

JJG ××××-××××

2π光通量计校准规范

Calibration Specification for

2π Luminous Flux Meter

归  口 单 位 ：全国光学计量技术委员会

主要起草单位 ：中国计量科学研究院

苏州市计量测试院

参加起草单位 ：中国计量科学研究院

本规范委托全国光学计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

赵伟强（中国计量科学研究院）

刘宏欣（苏州市计量测试院）

闫劲云（中国计量科学研究院）

参加起草人：

刘  慧（中国计量科学研究院）

目  录

引 言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	1

5  计量特性	2

6  校准条件	2

7  校准项目和校准方法	3

8  校准结果表达	6

9  复校时间间隔	6

附录A 校准证书内页参考格式	7

附录B 原始记录参考格式	8

附录C 校准结果不确定度评估实例	9

- 引 言

- JJF 1001-2011《通用计量名词术语》、JJF 1032-2005 《光学辐射计量名词及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成本校准规范制订工作的基础性系列规范。

本校准规范为首次发布

2π光通量计自编校准规范

1  范围

本规范适用于测量不大于2π球面度光源的光通量计的校准。

2  引用文件

本校准规范引用下列文件：

JJG 245-2005 光照度计检定规程

JJG 246-2005 发光强度标准灯检定规程

JJG 247-2008 总光通量标准白炽灯检定规程

JJF 1501-2015 小功率LED单管校准规范

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本方法；凡是注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方法。

3  术语

3.1 2π光通量计 2π luminous flux meter

一种用于测量通过某指定截面的光通量的仪器。

3.2 光纤光源 Fibre based light source

一种利用光纤作为导光材料的光源。

4  概述

2π光通量计（以下简称光通量计）是一种用于测量通过某指定截面的光通量的仪器，日常亦可用于测量发光面不大于半球面（立体角不大于2π）光源的总光通量值。例如，测量贴片式LED、光纤光源的总光通量。

光通量计通常由带有开口的积分球、光度探测系统组成。积分球的开口直径一般不大于积分球半径的二分之一，在开口和光度探测器之间设有挡板，遮挡开口处光源到探测器之间的直射光。光度探测系统，由带余弦修正器和V（λ）修正器的光度探测器、信号采集处理和数值显示模块组成；或者是由光纤收集器、光谱辐射计和计算机组成。

光通量计的基本结构如图1 所示。

图1 光通量计示意图

5  计量特性

光通量范围（0.1 lm ~ 1000 lm）相对示值误差 ±5%

注：以上指标不适用合格性判定，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

实验室宜采用光学暗室，温度应处于在（235）℃范围内，相对湿度：≤70%。环境应清洁，无腐蚀性气体，周围无影响仪器正常工作的粉尘、震动和电磁场的干扰。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1 光度测量装置

由光学导轨、可调接收器夹具、滑车、可调架、光阑等组成。光学导轨长度不短于5 m，平直性良好，平直偏差不超出±1 mm。测距米尺最小刻度1 mm，使用游标至少可分辨0.1 mm，距离测量结果误差不超出±0.2 mm/m。装置各部件表面均应为哑光黑色。

6.2.2 发光强度标准灯

不低于二级发光强度标准灯的技术要求。

6.2.3 LED标准管（总光通量）

LED标准管应满足JJF 1501-2015 小功率LED单管校准规范中5规定的总光通量计量特性相关的技术要求

6.2.4 光纤光源

光纤光源的光通量重复性应优于1%。

6.2.5 标准光通量计

标准光通量计的校准不确定度优于Urel=2.5%(k=2)。

6.2.6 电测系统

使用发光强度标准灯时，标准灯的电测系统和供电方式应满足JJG 246-2005 发光强度标准灯检定规程中6.1.1.3供电电源和电测仪表的性能要求。

使用LED标准管时，电测系统和供电方式应满足JJF 1501-2015 小功率LED单管校准规范中6.2.7电源和电测仪表的性能要求。

7  校准项目和校准方法

7.1 校准项目

光通量示值误差

7.2 校准方法

7.2.1 实验前准备

用目视法检查，待测光通量计外观存在明显影响量值的缺陷时，应中止校准。

7.2.2 校准过程

校准时，视校准需求可采用标准光源法或者标准光通量计法。标准光源法可以采用发光强度标准灯或LED标准管。采用标准光通量计时，参比光源是光纤光源。

7.2.2.1 采用发光强度标准灯

- 校准装置的调整和预热。在光学导轨上，安装开口积分球在可调安装架上，使积分球开口面垂直于光轨的水平测量轴线、中心位于该轴线上，且开口朝向标准灯。标准灯安装在可调灯架上，按照图2规定的方式连接测量电路，灯丝平面垂直于光轨的水平测量轴线、中心位于该轴线上，且工作面朝向开口积分球。在灯与积分球开口之间适当位置放置光阑，遮挡测量装置周围和内部反射的杂散光，使其不能射入到开口积分球的探测面上。除限制光阑外，其余光阑大小和位置设置应合理，不能遮挡灯发光面直射到探测面上的光线。积分球开口测量轴线位置前方放置面积已知的限制光阑，标准灯通过限制光阑后的所有光线应全部被积分球开口收集；如果限制光阑不适用，则需测量积分球开口面积，并认为该积分球开口等同于限制光阑。标准灯和开口积分球的安装示意图见图3。电源、电测设备和待测光通量计预热30 min以上。

图2 直流供电与电测电路图

图3  标准灯和开口积分球的安装示意图

- 发光强度标准灯的点亮。标准灯在光学导轨上安装，完成7.2.2.1（1）规定的调整后点亮标准灯。标准灯按规定灯电流值点亮时，需避免过流、过压及极性反接，待标准灯发光稳定后开始测量，一般为3 ~ 5 min。

- 数据记录。记录当前第i次发光强度标准灯到积分球开口的距离di，光通量计的读数Φt, i。

- 改变发光强度标准灯到积分球开口的距离，并重复7.2.2.1（3）的规定步骤。

- 根据校准范围的要求，调整发光强度标准灯类型，并按7.2.2.1（1）重新安装调整后重复7.2.2.1（2）到（4）的校准步骤。

- 数据处理。发光强度为Is的发光强度标准灯在一定距离处产生均匀光照场，通过面积为A的限制光阑（或积分球开口，以限制面为准）后，在第i次测试时，其光束的光通量标准值Φs, i为

Φs, i=Isdi2×A                              （1）

其中，di 是第发光强度标准灯到光阑的距离。

比较第i次测试时，标准光通量值Φs, i和被校准光通量计的光通量读数Φt, i，计算其光通量相对示值偏差ηi。

ηi=Φt, i−Φs, iΦs, i×100%                     （2）

7.2.2.2 采用LED标准管

- LED标准管的安装。将LED标准管的发光主体完全置于积分球内部，LED支架紧贴积分球开口边沿，如图4所示。LED标准管的支架朝向积分球的部分应涂白，注意LED标准管不要碰触积分球内部档屏或其他物件。LED标准管的采用四线法接线方式，如图5所示。

- LED标准管的点亮。LED标准管按规定灯电流值点亮，需避免过流、过压及极性反接，待标准管发光稳定后开始测量，一般为3 ~ 5 min。

- 数据记录。记录当前第j次的LED标准管序号和光通量计的光通量读数Φt, j。

- 根据校准范围的要求，调整LED标准管类型，并按7.2.2.2① 至 ③重新安装并重复校准步骤。

- 数据处理。比较第j只LED标准管的标准光通量值Φs, j和待测光通量计的光通量读数Φt, j，计算其光通量相对示值偏差ηj。

ηj=Φt, j−Φs, jΦs, j×100%                   （3）

图4 使用LED标准管校准光通量计

图5 LED标准管的接电方式

7.2.2.3 标准光通量计

- 光纤光源和光通量计的放置。光纤光源作为参比光源，通过直接比较法，比较标准光通量计和待测光通量计的光通量读数，基本原理见图6。光纤光源、标准光通量计和待测光通量计开机预热30min以上。

- 使用标准光通量计测量光纤光源的输出光通量。将光纤光源的出光口放置在标准光通计积分球开口切面的中心附近，光纤出光口中心轴与积分球开口面法线重合，且光纤光源所发出的全部光被积分球收集。待设定光纤光源的输出光通量水平，预热（1 ~ 5）min后，此时光纤光源输出稳定。记录当前测量序号p，标准光通量计的光通量标准值Φs. p。

- 使用待测光通量计替代标准光通量计。移开标准光通量计，将光纤光源的出光口放置在待测光通量计积分球开口切面的中心附近，光纤出光口中心轴与积分球开口面法线重合，且光纤光源所发出的全部光被积分球收集。待光纤光源输出水平重新稳定后（一般小于30 s），记录当前待测光通量计的光通量标准值Φt. p。

- 根据校准范围要求，改变光纤光源的输出光通量水平，并重复7.2.2.3b和c规定的校准步骤。

- 数据处理。比较第p次光纤光源的标准光通量值Φs, p和待测光通量计的光通量读数Φt, p，计算其光通量相对示值偏差ηp。

ηp=Φt, p−Φs, pΦs, p×100%                   （4）

图6 直接比较法校准光通量计

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映，校准证书数据页格式见附录A。校准证书或校准报告应至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间建议为1年。使用特别频繁时应适当缩短，如果发现测量结果异常时，应随时进行校准。使用者可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A 校准证书内页参考格式

校准证书内页参考格式

证书编号：

| 标准值 | 仪器读数 | 相对示值偏差 | 校准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

校准员：                                  核验员：

附录B 原始记录参考格式

原始记录参考格式

送检单位及地址:

| 标准值/lm | 仪器读数/lm | 相对示值偏差 | 校准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

温度：           湿度：

校准员：                                  核验员：

校准日期：

附录C 校准结果不确定度评估实例

校准结果不确定度评估实例

使用发强度标准灯在一定距离产生均匀照度场的方法对被校准光通量计进行校准，对校准结果进行不确定度评估实例。

C.1 校准方法

发光强度标准灯在光学导轨上按照规定的方式点燃，在该光学导轨的工作光轴上还放置有被校准的光通量计的积分球，积分球开口中心法线和工作光轴重合。积分球开口朝向发光强度标准灯工作面。两者相隔的距离大于发光强度标准灯工作面尺度15倍以上，大于积分球开口直径15倍以上。

C.2 测量模型

根据本校准规范，被校准光通量的光通量示值相对偏差是

η=ΦtΦs−1×100%，               （C.1）

其中Φs=Isd2×A                      (C.2)

其中，Φt是被测仪器的光通量读数；

Is是发光强度标准灯的发光强度值；

d是发光强度标准灯与积分球开口的距离；

A是积分球开口的面积；

C.3 被测仪器的光通量读数的不确定度分量评定

C.3.1  光通量读数重复性

光通量计重复测量10次，读数分别是0.0881、0.0880、0.0882、0.0881、0.0881、0.0882、0.0879、0.0884、0.0881和0.0881。平均值是0.0081。根据贝塞尔公式计算实验标准偏差，可得相对实验标准偏差。因重复性引入的相对不确定度分量为

urel, 1=STDEVAVERAGE=0.15%                  (C.3)

C.3.2  光度探头的光谱失配误差

由于光通量计的光度探测器的光谱响应度与光谱光视效率函数存在差异，可能存在光谱失配的系统偏差。根据经验估计系统偏差不大于±1%，考虑矩形分布，则因光谱失配引入的相对不确定度分量是

urel, 2=1%3=0.58%                      (C.4)

C.3.3  非线性因素

光通量计的光度探测器和IV放大电路可能存在非线性影响，根据经验估计系统偏差不大于±0.1%，考虑正态分布，则因非线性引入的不确定度分量是

urel, 3=0.1%2=0.05%                     (C.5)

C.3.4  积分球的空间响应不均匀性的影响

考虑到入射的积分球开口的光束到达积分球内部的第一反射区域，和实际应用测量时的区域存在差异，考虑到差异对校准结果存在影响，根据经验该系统偏差不大于±2%，考虑正态分布，则因空间响应不均匀性引入的不确定度分量是

urel, 4=2%2=1%                        (C.6)

C.4 发光强度标准灯的发光强度值的不确定度分量评定

使用BDQ8标准器，根据其检定证书，按一级标准灯其不确定度是0.8%（k=2），因此，因标准灯引入的相对标准不确定度分量urel, 5=0.4%。

C.5 距离的不确定度分量评定

校准时距离是2m，根据光学导轨性能要求，其距离偏差不超过±0.2mm，即，其相对距离偏差不大于±0.01%，按矩形分布估算其标准差，则因距离引入的相对标准不确定度分量为

urel, 6=0.01%3=0.006%                     (C.7)

C.6 开口面积的不确定度分量评定

开口半径10.00 mm，使用千分尺测量，其距离偏差不大于±0.02 mm，忽略圆度的影响。此时，按矩形分布估计距离相对标准不确定度是0.23%，对面积的灵敏系数是2，因此，开口面积引入相对标准不确定度分量为

urel, 7=0.0210×13×2=0.3%                   (C.8)

C.7 标准不确定度分量评定结果

| 影响因素 | 相对不确定度分量 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 读数重复性 | 0.15% | A |
| 光谱失配误差 | 0.58% | B |
| 非线性 | 0.05% | B |
| 空间响应不均匀性 | 1.0% | B |
| 标准灯 | 0.4% | B |
| 距离 | 0.006% | B |
| 开口面积 | 0.3% | B |
| 合成标准不确定度 | 1.27% | - |

C.8 校准不确定度表达

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

Urel=1.27%×2=2.6%

本次光通量示值相对偏差校准结果的相对扩展不确定度评定值是

Urel=2.6%   (k=2)