计量技术规范实验报告及不确定度

2π光通量计校准规范

实验报告

（2025.06.30）

- 实验目的

使用发强度标准灯在一定距离产生均匀照度场的方法对被校准光通量计进行校准，对校准结果进行不确定度评估实例。

- 实验地点及时间

中国计量科学研究院和平里园区13号楼214室。

2025年06月30日

- 环境条件

温度25℃，湿度40%

- 检定/校准设备

检定装置由设备组成：

- 发强度标准灯，WI41-1047，电流5.9098A，290.7 cd

- 光度测量装置：由光学导轨、可调接收器夹具、滑车、可调灯架、光阑等组成。

- 检定/校准人：

校准人：赵伟强 刘慧

- 被检/校样品信息：

被校设备是2π光通量计，序列号：230110。

- 检定/校准方法及结果：

校准方法见《2π光通量计校准规范》。使用发强度标准灯在一定距离产生均匀照度场的方法对被校准光通量计进行校准。

- 校准装置的调整和预热。在光学导轨上，安装开口积分球在可调安装架上，使积分球开口面垂直于光轨的水平测量轴线、中心位于该轴线上，且开口朝向标准灯。标准灯安装在可调灯架上，按照图1规定的方式连接测量电路，灯丝平面垂直于光轨的水平测量轴线、中心位于该轴线上，且工作面朝向开口积分球。在灯与积分球开口之间适当位置放置光拦，遮挡测量装置周围和内部反射的杂散光，使其不能射入到开口积分球的探测面上。除限制光拦外，其余光拦大小和位置设置应合理，不能遮挡灯发光面直射到探测面上的光线。积分球开口测量轴线位置前方放置面积已知的限制光拦，标准灯通过限制光拦后的所有光线应全部被积分球开口收集；如果限制光拦不适用，则需测量积分球开口面积，并认为该积分球开口等同于限制光拦。标准灯和开口积分球的安装示意图见图2。电源、电测设备和待测光通量计预热30 min以上。

图1 直流供电与电测电路图

图2  标准灯和开口积分球的安装示意图

- 发光强度标准灯的点亮。标准灯在光学导轨上安装规范要求安装。标准灯按规定灯电流值点亮时，避免过流、过压及极性反接，待标准灯发光稳定后开始测量，稳定时间为3 min。

- 数据记录。记录当前第i次发光强度标准灯到积分球开口的距离di，光通量计的读数Φt, i。

- 改变发光强度标准灯到积分球开口的距离，并重复7.2.2.1（3）的规定步骤。

- 根据校准范围的要求，调整发光强度标准灯类型，并按7.2.2.1（1）重新安装调整后重复7.2.2.1（2）到（4）的校准步骤。

- 数据处理。发光强度为Is的发光强度标准灯在一定距离处产生均匀光照场，通过面积为A的限制光拦（或积分球开口，以限制面为准）后，在第i次测试时，其光束的光通量标准值Φs, i为

Φs, i=Isdi2×A

- 其中，di 是第发光强度标准灯到光拦的距离。

比较第次测试时，标准光通量值Φs, i和被校准光通量计的光通量读数Φt, i，计算其光通量相对示值偏差ηi。

ηi=Φt, i−Φs, iΦs, i×100%

该组校准实验的数据如下：

送检单位及地址:NIM，北京市北三环东路18号

| 标准值 /lm | 仪器读数 /lm | 相对示值 偏差 | 相对 不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.67 | 11.657 | -0.11% | 2.6% |
| 9.690 | 9.674 | -0.17% | 2.6% |
| 6.098 | 6.080 | -0.30% | 2.6% |
| 4.690 | 4.674 | -0.34% | 2.6% |
| 4.188 | 4.172 | -0.38% | 2.6% |
| 3.097 | 3.077 | -0.65% | 2.6% |
| 2.127 | 2.112 | -0.71% | 2.6% |
| 1.581 | 1.558 | -1.5% | 2.6% |
| 1.230 | 1.210 | -1.6% | 2.6% |
| 1.144 | 1.127 | -1.5% | 2.6% |

说明：探测器原点5.010 m，开口直径10 mm

温度：    25℃      湿度： 40%

校准员：   赵伟强     核验员： 刘慧

校准日期： 2025年06月30日