计量技术规范实验报告及不确定度

2π光通量计校准规范

校准不确定度分析报告

（2025.09.19）

- 测量不确定度评定实例：

使用发强度标准灯在一定距离产生均匀照度场的方法对被校准光通量计进行校准，对校准结果进行不确定度评估实例。

1 校准方法

发光强度标准灯在光学导轨上按照规定的方式点燃，在该光学导轨的工作光轴上还放置有被校准的光通量计的积分球，积分球开口中心法线和工作光轴中和。积分球开口朝向发光强度标准灯工作面。两者相隔的距离大于发光强度标准灯工作面尺度15倍以上，大于积分球开口直径15倍以上。

2 测量模型

根据本校准规范，被校准光通量的光通量示值相对偏差是

η=ΦtΦs−1×100%，其中Φs=Isd2×A

其中，Φt是被测仪器的光通量读数；

Is是发光强度标准灯的发光强度值；

d是发光强度标准灯与积分球开口的距离；

A是积分球开口的面积；

3 被测仪器的光通量读数的不确定度分量评定

3.1  光通量读数重复性

光通量计重复测量10次，读数分别是0.0881、0.0880、0.0882、0.0881、0.0881、0.0882、0.0879、0.0884、0.0881和0.0881。平均值是0.0081。根据贝塞尔公式计算实验标准偏差，可得相对实验标准偏差。因重复性引入的相对不确定度分量为

urel, 1=STDEVAVERAGE=0.15%

3.2  光度探头的光谱失配误差

由于光通量计的光度探测器的光谱响应度与光谱光视效率函数存在差异，可能存在光谱失配的系统偏差。根据经验估计系统偏差不大于±1%，考虑矩形分布，则因光谱失配引入的相对不确定度分量是

urel, 2=1%3=0.58%

3.3  非线性因素

光通量计的光度探测器和IV放大电路可能存在非线性影响，根据经验估计系统偏差不大于±0.1%，考虑正态分布，则因非线性引入的不确定度分量是

urel, 3=0.1%2=0.05%

3.4  积分球的空间响应不均匀性的影响

考虑到入射的积分球开口的光束到达积分球内部的第一反射区域，和实际应用测量时的区域存在差异，考虑到差异对校准结果存在影响，根据经验该系统偏差不大于±2%，考虑正态分布，则因空间响应不均匀性引入的不确定度分量是

urel, 4=2%2=1%

4 发光强度标准灯的发光强度值的不确定度分量评定

使用BDQ8标准器，根据其检定证书，按一级标准灯其不确定度是0.8%（k=2），因此，因标准灯引入的相对标准不确定度分量urel, 5=0.4%。

5 距离的不确定度分量评定

校准时，其距离是2m，根据光学导轨性能要求，其距离偏差不超过±0.2mm，即，其相对距离偏差不大于±0.01%，按矩形分布估算其标准差，则因距离引入的相对标准不确定度分量为

urel, 6=0.01%3=0.006%

6 开口面积的不确定度分量评定

开口半径径10.00 mm，使用千分尺测量，其距离偏差不大于±0.02 mm，忽略圆度的影响。此时，按矩形分布估计距离相对标准不确定度是0.23%，对面积的灵敏系数是2，因此，开口面积引入相对标准不确定度分量为

urel, 7=0.0210×13×2=0.3%

7 标准不确定度分量评定结果

| 影响因素 | 相对不确定度分量 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 读数重复性 | 0.15% | A |
| 光谱失配误差 | 0.58% | B |
| 非线性 | 0.05% | B |
| 空间响应不均匀性 | 1.0% | B |
| 标准灯 | 0.4% | B |
| 距离 | 0.006% | B |
| 开口面积 | 0.3% | B |
| 合成标准不确定度 | 1.27% | - |

8 校准不确定度表达

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

Urel=1.27%×2=2.6%

本次光通量示值相对偏差校准结果的相对扩展不确定度评定值是

Urel=2.6%   (k=2)