《激光显示用散斑测量仪校准规范》

实 验 报 告

一、实验目的

为验证《激光显示用散斑测量仪校准规范》的可行性和可操作性，对不同型号的散斑测量仪样品进行校准。

二、实验地点及时间

地点：四川省成都市成华区玉双路10号第二实验楼213室

时间：2026年05月08日

三、环境条件

温度：(23±1) ℃，相对湿度：(52±1)%，暗室

四、校准用设备

| 名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 不确定度/等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布温度标准灯 | 110V/1kW | 85-01 | U=13K (k=2) |
| 标准白板 | / | 1# | Urel=1.0% (k=2) |
| 积分球式标准光源 | 455-6-2 | 13404426 | 相关色温：U=15K（k=2） 色品坐标：U(x)=0.0010，U(y)=0.0010（k=2） |
| 标准散斑测量仪 | Speckler | 1004 | Urel=4.0% (k=2) |
| 光谱辐射计 | OL750 | 1351518 | 可见光：Urel=3.1% (k=2) |
| 亮度计 | CS-2000A | D2003206 | 标准级 |

五、实验人员

曾丽梅，曹雪颖

六、被校样品信息

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散斑测量仪 | VCSM-03 | 1205 |
| 2 | 散斑测量仪 | Dr. Speckle | SM01VS09 |

七、校准方法及结果处理

（一）校准项目

参照《激光显示用散斑测量仪校准规范》6.1。

（二）校准方法

参照《激光显示用散斑测量仪校准规范》6.2。

（三）数据结果

1. 型号：VCSM-03，编号：1205

（1）散斑对比度

| 散斑对比度 标准值 | 被校仪器 测量结果 | 相对示值 误差 |
| --- | --- | --- |
| 0.35% | 0.38% | 8.57% |
| 100.0% | 100.0% | 0.00% |
| 90.03% | 84.23% | -6.44% |
| 81.07% | 71.39% | -11.9% |
| 73.57% | 62.09% | -15.6% |
| 60.98% | 49.24% | -19.3% |
| 50.12% | 40.31% | -19.6% |

（2）色度

| 标准值 |  | 被校仪器测量结果 |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | x | y | x | y |
| 0.4494 | 0.4109 | 0.4489 | 0.4115 | -0.0005 | 0.0005 |
| 0.1639 | 0.0121 | 0.1648 | 0.0127 | 0.0009 | 0.0006 |
| 0.0581 | 0.8214 | 0.0556 | 0.8181 | -0.0025 | -0.0033 |
| 0.1719 | 0.7938 | 0.1679 | 0.7862 | -0.0040 | -0.0076 |
| 0.7226 | 0.2722 | 0.7268 | 0.2744 | 0.0042 | 0.0022 |

2. 型号：Dr. Speckle，编号SM01VS09

| 散斑对比度 标准值 | 被校仪器 测量结果 | 相对示值 误差 |
| --- | --- | --- |
| 0.35% | 0.7% | 100.0% |
| 100.0% | 80.8% | -19.2% |
| 80.82% | 55.1% | -31.8% |
| 60.16% | 36.7% | -39.0% |
| 50.07% | 25.1% | -49.9% |

八、校准结果的不确定度评定

（一）色品坐标的不确定度评定

1.积分球光源相对光谱功率分布的不确定度评定

1.1测量模型

相对光谱功率分布由下式表示：

P被校λ=S被校λS标准λ×P标准λ                     (1)

式中：

P被校λ——积分球光源的相对光谱功率分布；

P标准λ——标准灯的相对光谱功率分布；

S被校λ——积分球光源的光谱响应信号；

S标准λ——标准灯的光谱响应信号。

1.2  标准不确定度评定

1.2.1由测量重复性引入的标准不确定度u0rel

重复测量3次，使用极差法计算3次测量的实验标准偏差s：

s=RC                                 (2)

式中：

R——极差；

C——极差系数。查表可得对应3次测量的极差系数为C=1.69。

则由测量重复性引入的标准不确定度为：

u0rel(P被校λ)=sP被校λ=s(P被校λ)n               (3)

式中：

n——重复测量次数，此处n=3。

测量数据及评定结果如表1所示。

表1 由测量重复性引入的标准不确定度

| 测量次数 | 符号 | 测量结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 380 nm | 550 nm | 780 nm |
| 1 | P被校1λ | 0.0403 | 0.3851 | 1.0000 |
| 2 | P被校2λ | 0.0404 | 0.3848 | 1.0000 |
| 3 | P被校3λ | 0.0404 | 0.3850 | 1.0000 |
| 平均值 | P被校λ | 0.0404 | 0.3850 | 1.0000 |
| 实验标准偏差 | s(P被校λ) | 0.00006 | 0.00018 | 0 |
| 由测量重复性引入的 标准不确定度 | u0relP被校λ | 0.08% | 0.03% | 0 |

1.2.2 电测系统引入的相对标准不确定度

由电测系统引入的标准不确定度估计为u1relP被校λ=0.5%

1.2.3 积分球出光平面与光谱辐射计入射平面调节引入的标准不确定度

由积分球出光平面与光谱辐射计入射平面调节引入的标准不确定度估计为u2relP被校λ=0.5%

1.2.4 标准灯相对光谱功率分布引入的标准不确定度

由标准灯相对光谱功率分布引入的标准不确定度为urelP标准λ=1.0%

1.2.5 合成标准不确定度及扩展不确定度

各分量互不相关，则合成标准不确定度

ucrel=u0rel2+u1rel2+u2rel2+urel2P标准λ

(4)

取k=2，则扩展不确定度为：

Urel=kucrel=2ucrel                          (5)

评定结果如表2所示。

表2 相对光谱功率分布测量不确定度评定结果

| 不确定度来源 | 不确定度分量 | 测量结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 380 nm | 550 nm | 780 nm |
| 测量重复性 | u0relP被校λ | 0.08% | 0.03% | 0 |
| 电测系统 | u1relP被校λ | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 位置装调 | u2relP被校λ | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 标准灯相对光谱功率分布 | urelP标准λ | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 合成相对标准不确定度 | ucrelP被校λ | 1.23% | 1.23% | 1.23% |
| 合成相对扩展不确定度 | UrelP被校λ | 2.5% | 2.5% | 2.5% |

2.积分球光源色品坐标的不确定度评定

2.1测量模型

色品坐标x和y由下式计算得到：

x=XX+Y+Z                          (6)

y=YX+Y+Z                          (7)

式中，X、Y、Z为CIE 1931XYZ 色度系统的三刺激值。

2.2 色品坐标x，y的不确定度u(x)和u(y)

由(6)式及(7)式，色品坐标x和y的标准不确定度：

u2x=∂x∂X2u2X+∂x∂Y2u2Y+∂x∂Z2u2Z+2rXY∂x∂X∂x∂YuXuY+2rXZ∂x∂X∂x∂ZuXuZ+2rYZ∂x∂Y∂x∂ZuYuZ                                      (8)

u2y=∂y∂X2u2X+∂y∂Y2u2Y+∂y∂Z2u2Z+2rXY∂y∂X∂y∂YuXuY+2rXZ∂y∂X∂y∂ZuXuZ+2rYZ∂y∂Y∂y∂ZuYuZ                                      (9)

上两式中：

∂x∂X=1-xX+Y+Z, ∂x∂Y=-xX+Y+Z, ∂x∂Z=-xX+Y+Z                  (10)

∂y∂X=-yX+Y+Z, ∂v∂Y=1-yX+Y+Z, ∂v∂Z=-yX+Y+Z                  (11)

u2X=λ=380780u2[P(λ][xλ]2u2Y=λ=380780u2[P(λ)][yλ]2u2Z=λ=380780u2[P(λ)][zλ]2                   (12)

rXY=λ=380780xλyλu2[P(λ)]λ=380780u2[P(λ)][xλ]2λ=380780u2[P(λ)][yλ]2rXZ=λ=380780xλzλu2[P(λ)]λ=380780u2[P(λ)][xλ]2λ=380780u2[P(λ)][zλ]2rYZ=λ=380780yλzλu2[P(λ)]λ=380780u2[P(λ)][yλ]2λ=380780u2[P(λ)][zλ]2             (13)

其中，uPλ为积分球光源相对光谱功率分布的标准不确定度，由表2可知，
                            urelPλ=1.23%                     (14)

将(10) (11) (12) (13) (14)式代入(8) (9)式，即可得到色品坐标标准值x标准和y标准的标准不确定度u(x标准)和u(y标准)。

3色品坐标测量结果的不确定度评定

3.1测量模型

色品坐标的示值误差由下式表示：

∆x=x-x标准

∆y=y-y标准

3.2  标准不确定度评定

3.2.1由测量重复性引入的标准不确定度u0

重复测量3次，使用极差法计算3次测量的实验标准偏差s：

s=RC                            (15)

式中：

R——极差；

C——极差系数。查表可得对应3次测量的极差系数为C=1.69。

则由测量重复性引入的标准不确定度为：

u0(x)=sx=s(x)n

u0(y)=sy=s(y)n                       (16)

式中：

n——重复测量次数，此处n=3。

测量数据及评定结果如表3所示。

表3由测量重复性引入的标准不确定度

| 测量次数 | 符号 | 测量结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | x1, y1 | 0.4490 | 0.4115 |
| 2 | x2, y2 | 0.4487 | 0.4115 |
| 3 | x3, y3 | 0.4489 | 0.4114 |
| 平均值 | x, y | 0.4489 | 0.4115 |
| 实验标准偏差 | s(x), s(y) | 0.00018 | 0.00006 |
| 由测量重复性引入的 标准不确定度 | u0(x), u0(y) | 0.00010 | 0.00003 |

3.2.2 积分球出光平面与被校仪器位置装调引入的标准不确定度

由积分球出光平面与被校仪器位置装调引入的标准不确定度估计为u1x=0.0002, u1y=0.0002。

3.2.3 被校仪器滤光器与光谱三刺激函数匹配误差引入的标准不确定度

由被校仪器滤光器与光谱三刺激函数匹配误差引入的标准不确定度估计为u2x=0.0002, u2y=0.0002。

3.2.4 色品坐标标准值引入的标准不确定度

由色品坐标标准值引入的标准不确定度为u(x标准)=0.0004，u(y标准)=0.0004。

3.2.5 合成标准不确定度及扩展不确定度

各分量互不相关，则合成标准不确定度

ucx=u02x+u12x+u22x+u(x标准)2

ucy=u02y+u12y+u22y+u(y标准)2

(17)

取k=2，则扩展不确定度为：

U=ku=2uc                        (18)

评定结果如表4所示。

表4 色品坐标测量不确定度评定结果

| 不确定度来源 | 不确定度分量 | 测量结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 测量重复性 | u0(x), u0(y) | 0.00010 | 0.00003 |
| 位置装调 | u1(x), u1(y) | 0.0002 | 0.0002 |
| 光谱三刺激函数匹配误差 | u2x, u2y | 0.0002 | 0.0002 |
| 色品坐标标准值 | u(x标准), u(y标准) | 0.0004 | 0.0004 |
| 合成标准不确定度 | ucx, ucy | 0.0005 | 0.0005 |
| 合成扩展不确定度 | U(x), U(y) | 0.0010 | 0.0010 |

（二）散斑对比度的不确定度评定

4.1测量模型

散斑对比度的相对示值误差由下式表示：

∆Cs=Cs-Cs标准Cs标准×100%                          (19)

式中：

∆Cs——散斑对比度相对示值误差；

Cs——散斑对比度测量值；

Cs标准——散斑对比度标准值。

4.2 标准不确定度评定

4.2.1由测量重复性引入的标准不确定度u0rel

重复测量3次，使用极差法计算3次测量的实验标准偏差s：

s=RC                               (20)

式中：

R——极差；

C——极差系数。查表可得对应3次测量的极差系数为C=1.69。

则由测量重复性引入的标准不确定度为：

u0rel(Cs)=sCs=s(Cs)n                    (21)

式中：

n——重复测量次数，此处n=3。

测量数据及评定结果如表5所示。

表5  由测量重复性引入的标准不确定度

| 测量次数 | 符号 | 测量结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cs1 | 0.815 |
| 2 | Cs2 | 0.808 |
| 3 | Cs3 | 0.812 |
| 平均值 | Cs | 0.812 |
| 实验标准偏差 | s(Cs) | 0.004 |
| 由测量重复性引入的 标准不确定度 | u0relCs | 0.28% |

4.2.2光源稳定性引入的相对标准不确定度

由光源稳定性引入的相对标准不确定度估计为u1relCs=1.0%

4.2.3 测量面与镜头位置调节引入的相对标准不确定度

由测量面与镜头位置调节引入的标准不确定度估计为u2relCs=2.0%

4.2.4 标准散斑测量仪溯源引入的相对标准不确定度

由标准散斑测量仪溯源引入的相对标准不确定度为u3relCs=2.0%

4.2.5 测量面不均匀性引入的相对标准不确定度

由测量面不均匀性引入的相对标准不确定度为u4relCs=2.0%

4.3 合成标准不确定度及扩展不确定度

各分量互不相关，则合成标准不确定度

ucrel=u0rel2+u1rel2+u2rel2+u3rel2+u4rel2

(22)

取k=2，则扩展不确定度为：

Urel=kucrel=2ucrel                   (23)

考虑其它未知因素，作适当放大，最终评定结果如表6所示。

表6 散斑对比度测量不确定度评定结果

| 不确定度来源 | 不确定度分量 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 | u0relCs | 0.28% |
| 光源稳定性 | u1relCs | 1.0% |
| 位置装调 | u2relCs | 2.0% |
| 标准散斑测量仪溯源 | u3relCs | 2.0% |
| 测量面不均匀性 | u4relCs | 2.0% |
| 合成相对标准不确定度 | ucrelCs | 3.62% |
| 合成相对扩展不确定度 | UrelCs | 8.0% |

九、结论

通过实验验证，表明《激光显示用散斑测量仪校准规范》校准项目与校准方法设置合理，可操作性强，可较全面的评价散斑测量仪器的计量性能，具有可行性。