XXXX–XX–XX 实施

XXXX–XX–XX 实施

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—XXXX

激光显示用散斑测量仪校准规范

Calibration Specification for Speckle Measurement Instruments

Used in Laser Displays

（征求意见稿）

XXXX–XX–XX 发布

国家市场监督管理总局 发布

Calibration Specification for Speckle Measurement Instruments Used in Laser Displays

激光显示用散斑测量仪

校准规范

JJF xxxx—xxxx

归口单位： 全国光学计量技术委员会

主要起草单位：中国测试技术研究院

中国标准化研究院

参加起草单位：上海唯视锐光电技术有限公司

本规范主要起草人：

  - 曾丽梅（中国测试技术研究院）

  - 陈潇潇（中国测试技术研究院）

  - 蔡建奇（中国标准化研究院）

参加起草人：

  - 王蔚生（上海唯视锐光电技术有限公司）

  - 曹雪颖（中国测试技术研究院）

  - 钟晓寅（中国测试技术研究院）

  - 周园会（中国测试技术研究院）

目录

引   言	II

激光显示用散斑测量仪校准规范	1

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1 散斑对比度	1

4.2 彩色散斑	1

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1 校准项目	3

6.2 校准方法	3

7 校准结果表述	7

8 复校时间间隔	8

附录 A 激光显示用测量仪校准原始记录格式	9

附录 B 激光显示用测量仪校准证书内页推荐格式	11

附录 C 激光显示用测量仪校准不确定度评定示例	12

引   言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1032《光学辐射计量名词术语及定义》、

JJF 1059.1《测量不确定评定与表示》和JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范编订的基础性系列规范。

激光显示用散斑测量仪校准规范

# 范围

本规范适用于激光显示用散斑测量仪的散斑对比度、色度等参数的校准。

# 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 211 亮度计

GB/T 43590.502—2024 激光显示器件 第5-2部分：散斑对比度光学测量方法

GB/T 43590.504—2024 激光显示器件 第5-4部分：彩色散斑的光学测量方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 概述

激光散斑测量仪是测量散斑对比度、色度等参数的测量仪器，用于评价激光显示中的散斑特性。激光散斑测量仪通常由光阑、成像透镜、滤光片、成像器件等部件组成，如图1所示。

图1 激光散斑测量仪结构图

# 计量特性

- 4.1 散斑对比度

可测量的最低散斑对比度应小于0.02，散斑对比度的相对示值误差不超过±10%。

- 4.2 彩色散斑

色品坐标示值误差不超过±0.02。

    - 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。

# 校准条件

- 5.1 环境条件

实验室应为暗室，室内不应有腐蚀性气体、强烈震动或强电磁场干扰。

环境温度为(23±5) ℃，相对湿度不超过85％。

光路周围应采用黑绒布、黑色挡屏等遮光措施，避免环境杂散光进入测量装置，特别应注意避免带色背景的反射杂光。

- 5.2 测量标准及其他设备

    - 5.2.1 标准灯

额定功率不低于500 W，具有固定测光方向的标准灯。

    - 5.2.2 标准白板

平面反射式标准白板，采用聚四氟乙烯粉末等材质，经喷涂或压制工艺制作，直径不小于50 mm。其亮度分布接近于完全漫射体，光谱平坦性优于95%。

    - 5.2.3 积分球式标准光源

入射光源分为卤素灯和三基色激光光源两种，应连续可调，面均匀性优于98%，1 h内短期稳定性优于0.5%。

    - 5.2.4 激光器

稳定工作在单模状态下的连续、窄带、线偏振的相干光源，如频谱宽度小于20 MHz的稳频激光器。

    - 5.2.5 标准散斑测量仪

标准散斑测量仪的图像传感器像素尺寸应不大于散斑颗粒的最小直径，动态范围不低于1000:1，以保留散斑对比度统计特性。散斑对比度的相对扩展测量不确定度不大于5%(k=2)。

    - 5.2.6 光谱辐射计

光谱辐射计工作波长范围不小于380 nm~780 nm，波长示值误差不超过±0.5 nm，采样间隔不大于5 nm，带宽≤5 nm。

    - 5.2.7亮度计

亮度准确度不低于二级。

### 5.2.8 电源与电测仪表

满足标准灯电压电流燃点范围要求的直流稳定电源（稳流或稳压）一台，输出电压、电流连续可调，每0.5 h内输出电流变化应不大于0.05%。燃点标准灯时以控制灯电流为主，电测仪表的相对扩展测量不确定度不大于1×10-4(k=2)。

### 5.2.9 光路测量装置

主要包括导轨、灯架、灯座及配套的孔径光阑和支撑座。所有部件表面呈黑色；灯架要能进行升降、左右平移、转动及俯仰调节；光阑的孔径大小要适宜，不能遮挡灯丝任何部位的发光。

# 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

6.1.1 散斑对比度

6.1.2 色品坐标

    - 注：校准项目根据被校仪器类型及客户需要校准。

## 6.2 校准方法

6.2.1 校准前检查

被校仪器应标明制造厂、型号、编号等，附件应齐全，并附有制造厂的使用说明书、配套软件等；镜头表面应清洁无损伤，没有明显的划痕、斑点、指纹等缺陷，软件应能正常连接设备并采集数据。

6.2.2 散斑对比度

6.2.2.1 散斑对比度0%点的校准

散斑对比度0%点的校准可采用积分球式标准光源或白炽类标准灯与标准白板组合两种形式。

将积分球式标准光源及标准散斑测量仪安装在光学平台上，标准散斑测量仪的测光轴线与积分球光源出光面垂直且位于出光面中心，光路如图2所示。或者将标准灯及标准白板安装在光学平台上，标准灯发光中心、白板中心位于同一水平面上，标准散斑测量仪的测光轴线与标准白板垂直且位于白板中心，光路如图3所示。

调整标准散斑测量仪至出光面/白板面成像清晰，选取测量覆盖区域应小于积分球光源出光面或标准白板面积的80%。将积分球标准光源或标准灯调节至工作电流，调节标准散斑测量仪的曝光时间，使得测量的最大灰度值位于饱和值的80%左右。预热20分钟后开始测量，重复测量3次，取平均值作为测量结果。通过式（1）计算散斑对比度标准值Cs标准。

Cs标准=i=1nCsin                          （1）

式中：

Csi——散斑对比度第i次测量结果；

n——测量次数，建议n取不小于3。

取下标准散斑测量仪，将被校激光散斑测量仪安装在光学平台上，调节方式与标准散斑测量仪相同。测量散斑对比度数据，重复测量3次，取平均值作为测量结果。通过式（2）计算相对示值误差。

∆Cs=Cs被校-Cs标准Cs标准×100%                    （2）

式中：

∆Cs——散斑对比度相对示值误差；

Cs被校——散斑对比度测量值；

Cs标准——散斑对比度标准值。

图2 散斑对比度0%点校准光路图（积分球式标准光源法）

图3 散斑对比度0%点校准光路图（标准灯白板法）

6.2.2.2 散斑对比度100%点的校准

将激光器、标准白板、标准散斑测量仪等安装在光学平台上，激光器经扩束后照射在标准白板上，形成散斑图像，参照6.2.2.1对标准散斑测量仪进行位置装调，光路如图4所示。预热20分钟后开始测量，重复测量3次，取平均值作为测量结果。通过式（1）计算此时的散斑对比度标准值Cs标准。

取下标准散斑测量仪，将被校激光散斑测量仪安装在光学平台上，并参照6.2.2.1进行位置装调。测量散斑对比度数据，重复测量3次，取平均值作为测量结果。通过式（2）计算相对示值误差。

图4 散斑对比度100%点校准光路图

6.2.2.3 其它散斑对比度的校准

将标准灯、激光器、标准白板、标准散斑测量仪等安装在光学平台上，标准灯与扩束后的激光同时照射在标准白板上，形成叠加光的散斑图像，参照6.2.2.1对标准散斑测量仪进行位置装调，光路如图5所示。

单独点亮激光器，预热20分钟后，使用标准散斑测量仪测量此时测量区域的平均亮度值，重复测量三次，取平均值作为测量结果。点亮标准灯，将激光器前的光阑关闭，使得仅有标准灯发出的光照射到标准白板上，使用亮度计测量此时测量区域的平均亮度值，重复测量三次，取平均值作为测量结果。调节标准灯的电流，使得亮度平均值测量结果与激光器照射时的测量结果相同。打开激光器前的光阑，使用标准散斑测量仪测量叠加光形成的散斑图像，重复测量3次，取平均值作为测量结果，通过式（1）计算此时的散斑对比度标准值Cs标准。

取下标准散斑测量仪，将被校激光散斑测量仪安装在光学平台上，并参照6.2.2.1进行位置装调。测量散斑对比度数据，重复测量3次，取平均值作为测量结果。通过式（2）计算相对示值误差。

将激光器前的光阑关闭，改变标准灯的电流，使亮度值分别为初始亮度值的23、14、19等，重复上述步骤，校准散斑对比度。

图5 混合光源散斑对比度校准光路图

6.2.3 色品坐标

将积分球、光谱辐射计、被校激光散斑测量仪等安装在光学平台上，积分球出光面中心与光谱辐射计及散斑测量仪的测光轴位于同一水平轴线上，且测光轴线与出光面垂直。分别使用卤素灯、三基色激光光源作为积分球入射光源，使用光谱辐射计测量积分球出光面的相对光谱分布，并计算其色品坐标，作为色品坐标标准值。使用被校散斑测量仪测量色品坐标，重复测量三次，取平均值作为测量结果。光路如图6所示。

图6 色品坐标校准光路图

色品坐标标准值通过相对光谱功率分布计算得到：

按式(3)~式(6)计算三刺激值：

X=k380780P(λ)∙x(λ)∙∆λ,                      (3)

Y=k380780P(λ)∙y (λ)∙∆λ,                     (4)

Z=k380780P(λ)∙z (λ)∙∆λ,                     (5)

k=100380780P(λ)∙y (λ)∙∆λ                           (6)

式中，

X、Y、Z——CIE 1931XYZ 色度系统的三刺激值；

k——归一化系数；

P(λ)——光源的相对光谱功率分布；

x(λ)、y (λ)、z (λ)——CIE1931标准色度观察者色匹配函数；

∆λ——光源的相对光谱功率分布的波长测试间隔。

按式(7)~式(8)计算CIE1931色品坐标：

x=XX+Y+Z                              (7)

y=YX+Y+Z                              (8)

按式(9)~式(10)计算CIE1960色品坐标：

u=4XX+15Y+3Z                             (9)

v=6YX+15Y+3Z                             (10)

按式(11)~式(12)计算CIE1976色品坐标：

u'=4XX+15Y+3Z                             (11)

v'=9YX+15Y+3Z                             (12)

# 校准结果表述

校准结果以校准证书（或校准报告）的形式给出。校准证书至少应包括下列信息：

a）标题：“校准证书”或“校准报告”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 复校时间间隔

标准灯的复校时间间隔建议一般不超过1年。若发现测量结果异常，应重新进行校准。送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录 A

# 激光显示用测量仪校准原始记录格式（一）

第 页 /共 页

原始记录编号： 证书编号：

客户名称： 客户地址： 样品名称： 型号规格： 出厂编号： 制造厂： 外观检查：正常 有缺陷 其他说明：

所依据的技术文件： JJF XXXX- XXXX激光显示用散斑测量仪校准规范

所使用的主要计量器具： 器具名称： 型号规格： 编号： 证书编号： 测量不确定度：

实验室环境条件： 温度： ℃ 相对湿度： %

校准日期： 校准地点：

校准员： 核验员：

激光显示用测量仪校准原始记录格式（二）

第 页 /共 页

- 散斑对比度：

| 散斑对比度 标准值（%） | 被校仪器测量结果（%） |  |  |  | 相对示值 误差（%） | 不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

二、色品坐标：

|  | 标准值 | 被校仪器测量结果 |  |  |  | 示值 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| x |  |  |  |  |  |  |  |
| y |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| u’ |  |  |  |  |  |  |  |
| v’ |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录 B

- 激光显示用测量仪校准证书内页推荐格式

第 页 /共 页

- 散斑对比度：

| 散斑对比度 标准值 | 被校仪器 测量结果 | 相对示值 误差 | 不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |

- 色品坐标：

| 标准值 |  | 被校仪器测量结果 |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | x | y | x | y |

- 附录 C

- 激光显示用测量仪校准不确定度评定示例

本附录对激光散斑测量仪的散斑对比度、色品坐标等参数的测量结果进行不确定度评定。

（一）色品坐标的不确定度评定

C.1积分球光源相对光谱功率分布的不确定度评定

C.1.1测量模型

相对光谱功率分布由下式表示：

P被校λ=S被校λS标准λ×P标准λ                        (C.1)

式中：

P被校λ——积分球光源的相对光谱功率分布；

P标准λ——标准灯的相对光谱功率分布；

S被校λ——积分球光源的光谱响应信号；

S标准λ——标准灯的光谱响应信号。

C.1.2  标准不确定度评定

C.1.2.1由测量重复性引入的标准不确定度u0rel

重复测量3次，使用极差法计算3次测量的实验标准偏差s：

s=RC                               (C.2)

式中：

R——极差；

C——极差系数。查表可得对应3次测量的极差系数为C=1.69。

则由测量重复性引入的标准不确定度为：

u0rel(P被校λ)=sP被校λ=s(P被校λ)n                       (C.3)

式中：

n——重复测量次数，此处n=3。

测量数据及评定结果如表C.1所示。

表C.1由测量重复性引入的标准不确定度

| 测量次数 | 符号 | 测量结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 380 nm | 550 nm | 780 nm |
| 1 | P被校1λ | 0.0403 | 0.3851 | 1.0000 |
| 2 | P被校2λ | 0.0404 | 0.3848 | 1.0000 |
| 3 | P被校3λ | 0.0404 | 0.3850 | 1.0000 |
| 平均值 | P被校λ | 0.0404 | 0.3850 | 1.0000 |
| 实验标准偏差 | s(P被校λ) | 0.00006 | 0.00018 | 0 |
| 由测量重复性引入的 标准不确定度 | u0relP被校λ | 0.08% | 0.03% | 0 |

C.1.2.2 电测系统引入的相对标准不确定度

由电测系统引入的标准不确定度估计为u1relP被校λ=0.5%

C.1.2.3 积分球出光平面与光谱辐射计入射平面调节引入的标准不确定度

由积分球出光平面与光谱辐射计入射平面调节引入的标准不确定度估计为u2relP被校λ=0.5%

C.1.2.4 标准灯相对光谱功率分布引入的标准不确定度

由标准灯相对光谱功率分布引入的标准不确定度为urelP标准λ=1.0%

C.1.2.5 合成标准不确定度及扩展不确定度

各分量互不相关，则合成标准不确定度

ucrel=u0rel2+u1rel2+u2rel2+urel2P标准λ

(C.4)

取k=2，则扩展不确定度为：

Urel=kucrel=2ucrel          (C.5)

评定结果如表C.2所示。

表C.2相对光谱功率分布测量不确定度评定结果

| 不确定度来源 | 不确定度分量 | 测量结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 380 nm | 550 nm | 780 nm |
| 测量重复性 | u0relP被校λ | 0.08% | 0.03% | 0 |
| 电测系统 | u1relP被校λ | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 位置装调 | u2relP被校λ | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 标准灯相对光谱功率分布 | urelP标准λ | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 合成相对标准不确定度 | ucrelP被校λ | 1.23% | 1.23% | 1.23% |
| 合成相对扩展不确定度 | UrelP被校λ | 2.5% | 2.5% | 2.5% |

C.2色品坐标标准值的不确定度评定

以色品坐标x和y的不确定度评定为例，其它如u、v等的评定与之类似。

C.2.1测量模型

色品坐标x和y由下式计算得到：

x=XX+Y+Z                           (C.5)

y=YX+Y+Z                           (C.6)

式中，X、Y、Z为CIE 1931XYZ 色度系统的三刺激值。

C.2.2 色品坐标x，y的不确定度u(x)和u(y))

由(C.5)式及(C.6)式，色品坐标x和y的标准不确定度：

u2x=∂x∂X2u2X+∂x∂Y2u2Y+∂x∂Z2u2Z+2rXY∂x∂X∂x∂YuXuY+2rXZ∂x∂X∂x∂ZuXuZ+2rYZ∂x∂Y∂x∂ZuYuZ                                      (C.7)

u2y=∂y∂X2u2X+∂y∂Y2u2Y+∂y∂Z2u2Z+2rXY∂y∂X∂y∂YuXuY+2rXZ∂y∂X∂y∂ZuXuZ+2rYZ∂y∂Y∂y∂ZuYuZ                                      (C.8)

上两式中：

∂x∂X=1-xX+Y+Z, ∂x∂Y=-xX+Y+Z, ∂x∂Z=-xX+Y+Z                      (C.9)

∂y∂X=-yX+Y+Z, ∂v∂Y=1-yX+Y+Z, ∂v∂Z=-yX+Y+Z                    (C.10)

u2X=λ=380780u2[P(λ][xλ]2u2Y=λ=380780u2[P(λ)][yλ]2u2Z=λ=380780u2[P(λ)][zλ]2                       (C.11)

rXY=λ=380780xλyλu2[P(λ)]λ=380780u2[P(λ)][xλ]2λ=380780u2[P(λ)][yλ]2rXZ=λ=380780xλzλu2[P(λ)]λ=380780u2[P(λ)][xλ]2λ=380780u2[P(λ)][zλ]2rYZ=λ=380780yλzλu2[P(λ)]λ=380780u2[P(λ)][yλ]2λ=380780u2[P(λ)][zλ]2                 (C.12)

其中，uPλ为积分球光源相对光谱功率分布的标准不确定度，由表C.2可知，
                             urelPλ=1.23%                          (C.13)

将(C.9) (C.10) (C.11) (C.12) (C.13)式代入(C.7) (C.8)式，即可得到色品坐标标准值x标准和y标准的标准不确定度u(x标准)和u(y标准)。

C.3色品坐标测量结果的不确定度评定

C.3.1测量模型

色品坐标的示值误差由下式表示：

∆x=x-x标准

∆y=y-y标准

C.3.2  标准不确定度评定

C.3.2.1由测量重复性引入的标准不确定度u0

重复测量3次，使用极差法计算3次测量的实验标准偏差s：

s=RC                               (C.14)

式中：

R——极差；

C——极差系数。查表可得对应3次测量的极差系数为C=1.69。

则由测量重复性引入的标准不确定度为：

u0(x)=sx=s(x)n

u0(y)=sy=s(y)n                           (C.15)

式中：

n——重复测量次数，此处n=3。

测量数据及评定结果如表C.3所示。

表C.3 由测量重复性引入的标准不确定度

| 测量次数 | 符号 | 测量结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | x1, y1 | 0.4490 | 0.4115 |
| 2 | x2, y2 | 0.4487 | 0.4115 |
| 3 | x3, y3 | 0.4489 | 0.4114 |
| 平均值 | x, y | 0.4489 | 0.4115 |
| 实验标准偏差 | s(x), s(y) | 0.00018 | 0.00006 |
| 由测量重复性引入的 标准不确定度 | u0(x), u0(y) | 0.00010 | 0.00003 |

C.3.2.2 积分球出光平面与被校仪器位置装调引入的标准不确定度

由积分球出光平面与被校仪器位置装调引入的标准不确定度估计为u1x=0.0002, u1y=0.0002。

C.3.2.3 被校仪器滤光器与光谱三刺激函数匹配误差引入的标准不确定度

由被校仪器滤光器与光谱三刺激函数匹配误差引入的标准不确定度估计为u2x=0.0002, u2y=0.0002。

C.3.2.4 色品坐标标准值引入的标准不确定度

由色品坐标标准值引入的标准不确定度为u(x标准)=0.0004，u(y标准)=0.0004。

C.3.2.5 合成标准不确定度及扩展不确定度

各分量互不相关，则合成标准不确定度

ucx=u02x+u12x+u22x+u(x标准)2

ucy=u02y+u12y+u22y+u(y标准)2

(C.16)

取k=2，则扩展不确定度为：

U=ku=2uc                             (C.17)

评定结果如表C.4所示。

表C.4 色品坐标测量不确定度评定结果

| 不确定度来源 | 不确定度分量 | 测量结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 测量重复性 | u0(x), u0(y) | 0.00010 | 0.00003 |
| 位置装调 | u1(x), u1(y) | 0.0002 | 0.0002 |
| 光谱三刺激函数匹配误差 | u2x, u2y | 0.0002 | 0.0002 |
| 色品坐标标准值 | u(x标准), u(y标准) | 0.0004 | 0.0004 |
| 合成标准不确定度 | ucx, ucy | 0.0005 | 0.0005 |
| 合成扩展不确定度 | U(x), U(y) | 0.0010 | 0.0010 |

（二）散斑对比度的不确定度评定

C.4.1测量模型

散斑对比度的相对示值误差由下式表示：

∆Cs=Cs-Cs标准Cs标准×100%                              (C.18)

式中：

∆Cs——散斑对比度相对示值误差；

Cs——散斑对比度测量值；

Cs标准——散斑对比度标准值。

C.4.2 标准不确定度评定

C.4.2.1由测量重复性引入的标准不确定度u0rel

重复测量3次，使用极差法计算3次测量的实验标准偏差s：

s=RC                               (C.19)

式中：

R——极差；

C——极差系数。查表可得对应3次测量的极差系数为C=1.69。

则由测量重复性引入的标准不确定度为：

u0rel(Cs)=sCs=s(Cs)n                       (C.20)

式中：

n——重复测量次数，此处n=3。

测量数据及评定结果如表C.5所示。

表C.5由测量重复性引入的标准不确定度

| 测量次数 | 符号 | 测量结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cs1 | 0.815 |
| 2 | Cs2 | 0.808 |
| 3 | Cs3 | 0.812 |
| 平均值 | Cs | 0.812 |
| 实验标准偏差 | s(Cs) | 0.004 |
| 由测量重复性引入的 标准不确定度 | u0relCs | 0.28% |

C.4.2.2光源稳定性引入的相对标准不确定度

由光源稳定性引入的相对标准不确定度估计为u1relCs=1.0%

C.4.2.3 测量面与镜头位置调节引入的相对标准不确定度

由测量面与镜头位置调节引入的标准不确定度估计为u2relCs=2.0%

C.4.2.4 标准散斑测量仪溯源引入的相对标准不确定度

由标准散斑测量仪溯源引入的相对标准不确定度为u3relCs=2.0%

C.4.2.5 测量面不均匀性引入的相对标准不确定度

由测量面不均匀性引入的相对标准不确定度为u4relCs=2.0%

C.4.3 合成标准不确定度及扩展不确定度

各分量互不相关，则合成标准不确定度

ucrel=u0rel2+u1rel2+u2rel2+u3rel2+u4rel2

(C.21)

取k=2，则扩展不确定度为：

Urel=kucrel=2ucrel                         (C.22)

考虑其它未知因素，作适当放大，最终评定结果如表C.6所示。

表C.6 散斑对比度测量不确定度评定结果

| 不确定度来源 | 不确定度分量 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 | u0relCs | 0.28% |
| 光源稳定性 | u1relCs | 1.0% |
| 位置装调 | u2relCs | 2.0% |
| 标准散斑测量仪溯源 | u3relCs | 2.0% |
| 测量面不均匀性 | u4relCs | 2.0% |
| 合成相对标准不确定度 | ucrelCs | 3.62% |
| 合成相对扩展不确定度 | UrelCs | 8.0% |