| ICS | 17.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | CMA. A50/64 |

中国计量协会团体标准

T/CMA CC114—2025

旋转样品式锥形束小动物X线CT性能测试方法

Evaluation phantoms design and measurement methods specifications for sample rotating cone-beam small animal X-ray CT

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

中 国 计 量 协 会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 概述	3

4 计量特性	4

5 校准条件	5

6 校准项目和校准方法	6

7 校准结果表达	9

8 复校时间间隔	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国计量协会提出。

本文件由中国计量协会医学计量专业委员会归口。

本文件起草单位：山东第一医科大学放射学院、山东中测校准质控技术有限公司。

本文件主要起草人：侯庆锋、王国柱、李洪龙。

旋转样品式锥形束小动物X线CT性能测试方法

范围

本文件规定了旋转样品式锥形束小动物X线CT性能测试方法，本文件适用于旋转样品式锥形束小动物X线CT的部分性能指标测试。本文件不适用于常规 CT 设备、头颅检查的移动式CT 、口腔锥形束CT的质量控制检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9706.12 医用电气设备 第一部分 安全通用要求 第三、四、五部分：并列标准诊断 X射线设备辐射防护通用要求。

WS76—2020 医用X射线诊断设备质量控制检测规范。

WS818—2023 锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准。

T/WSJD 8—2020 口腔锥形束CT质量控制检测规范。

概述

本方法适用于采用数字平板探测器的锥形束小动物CT装置，对于同一设备中集成了其他成像模式的多模态设备，本文所规定的测量体模和测量方法亦适用。

3.1 旋转样品式锥形束小动物X线CT

多模式小动物X线成像装置是一种通过人工电子装置产生的高能X线对小动物（清醒新动态和麻醉状态）进行照射，实现断层成像模式的装置，其采用动态平板探测器和被扫描样品的规律旋转实现数据采集，通过计算机重建算法实现断层成像。

3.2 高对比分辨力

在特定条件下，特定线对组测试卡影像中用目力可分辨的最小空间频率线对组，其单位为LP/mm。

3.3 低对比分辨力

可以从均匀背景中分辨出特定形状和面积的低对比度微小目标的能力。

3.4 噪声

指均匀物质影像中给定区域CT值对其平均值的变异。其数值可用感兴趣区中均匀物质的CT值的标准差除以对比度标尺表示。

3.5 影像接收器

X线成像接收器接受X线照射，将其强度分布以可见图像的方式呈现，或以潜影/电信号的形式存储下来并进一步形成可见影像。

3.6 感兴趣区

为进行数据分析而在影像中划定的特定区域（例如圆形或矩形区域）。

3.7 均匀性

整个扫描野中，均匀物质影像中CT值的一致性。

光学成像视野中，均匀物体影像的一致性。

3.7 低对比可探测能力

CT图像中能识别低对比细节的最小尺寸。

光学图像中能识别低对比细节的最小尺寸。

计量特性

4.1 一般要求

旋转样品式锥形束小动物X线CT的安装、移机及大修（例如更换X线管、更换影像接收器等）后应进行验收检测，使用中应定期进行状态检测和稳定性检测。状态检测应每半年进行一次。稳定性检测的周期见附录A中表A.1。

验收检测和状态检测应委托有资质的技术服务机构进行，稳定性检测应由辐射卫生单位自身实施检测或委托有资质的技术机构进行。

质量控制检测均应有规范的检测记录，验收检测和状态检测还应有检测报告。

质量控制检测项目应覆盖本文件所规定的项目，对功能不具备或不能满足检测条件的被检设备应在检测报告中加以说明。

旋转样品式锥形束小动物X线CT的验收检测结果应符合随机文件中所列举的产品性能指标、双方合同或协议中的技术条款，但不得低于本标准的要求。供货方未规定的项目应符合本标准的要求。

质量控制检测项目及检测方法见第5部分，评价应符合附录A中表A.1的要求，检测结果等于或优于本标准中所规定的指标数值的为合格。

检测报告中的基本内容应包括：被检单位基本信息和设备信息、检测项目和检测方法、必要的检测条件、检测结果及其对应的标准要求。

多模式小动物X线成像装置质量控制检测所需设备及用具参见附录B中的表B.1。

4.2 验收检测

旋转样品式锥形束小动物X线CT验收检测前，应有完整的技术资料，包括订货合同或双方协议、供货方提供的设备手册或组成清单、设备性能指标、使用说明书或操作维修规范。

旋转样品式锥形束小动物X线CT安装后，应按照本标准或按照购买合同所约定的技术要求进行验收检测。

4.3 状态检测

在用的旋转样品式锥形束小动物X线CT，应按照要求进行状态检测。

稳定性检测结果偏差大于控制标准又无法判断原因时应进行状态检测。

4.4 稳定性检测

在用的旋转样品式锥形束小动物X线CT，应按照本标准附录A的要求定期进行稳定性检测。

每次稳定性检测应尽可能使用相同的设备并作记录；各次稳定性检测中所选择的曝光参数及检测的几何位置应严格保持一致。

4.5 检测仪器和用具

检测所需设备与用具详见附录B。

检测用仪器应根据有关规定进行检定或校准。

旋转样品式锥形束小动物X线CT性能检测体模由直径为3cm~5cm的聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）制成的圆柱体构成，高对比分辨力应覆盖1.0LP/mm~2.0LP/mm；低对比度分辨力测试模块由低密度聚乙烯（密度为0.92g/cm3）制成，在轴向上的直径应包括1mm、2mm、3mm、4mm和5mm。

校准条件

5.1 环境条件

温度条件：（23±3）℃

相对湿度：35%~65%

电源供电电压：110V/230V 交流

电源供电电压最大允许误差：±10%

电源频率：50Hz/60hZ

5.2 测量标准及其他设备

校准时所需的标准器及配套设备见表1。检测项目的技术要求见表2。

表1 标准器及配套设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 参数范围 | 用途及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均匀性测试体模 | 直径为3cm~5cm高度不小于5cm的PMMA。 | 测量成像视野内CT值的均匀性 |
| 2 | 高对比分辨力测试体模 | 1.0LP/mm~2.0LP/mm，大于等于1.0LP/mm. | 测量设备的空间分辨力 |
| 3 | 低对比分辨力测试体模 | 轴向直径分别为1mm、2mm、3mm、4mm、5mm。 | 测量设备的密度分辨力 |
| 4 | 测距和金属伪影测试体模 | 轴向不小于20mm的距离指示 | 测量设备对于空间距离测量的误差，反映成像几何的精度 |

表2 检测项目

| 序号 | 检测项目 | 验收检测 | 状态检测 | 稳定性检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像均匀性 | ±10%以内 | ±10%以内 | ±10%以内 |
| 2 | 高对比分辨力 | 大于等于1.0LP/mm | 大于等于1.0LP/mm | 大于等于1.0LP/mm |
| 3 | 低对比分辨力 | 可分辨2mm直径孔 | 可分辨2mm直径孔 | 可分辨2mm直径孔 |
| 4 | 测距 | ±2.0mm以内 | ±2.0mm以内 | ±2.0mm以内 |

校准装置对应功能的最大允许误差绝对值（或不确定度）应大于被校设备相应功能最大允许误差绝对值的1/3。

校准装置（包括测量电路）应具有良好的屏蔽保护和接地措施并远离强电场。

校准项目和校准方法

6.1 校准项目

校准项目见表2。

表2 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像均匀性 % | 6.2.1 |
| 2 | 高对比分辨力 LP/mm | 6.2.2 |
| 3 | 低对比分辨力 | 6.2.3 |
| 4 | 测距误差 | 6.2.4 |
| 5 | 金属伪影 | 6.2.5 |

6.2 校准方法

6.2.1 影像均匀性

将小动物体模置于测试平台中心位置，主射束光轴与测试体模平面垂直。使待成像区位于照射野内。设置设备常用扫描条件并曝光。

在轴向图像中选取5个ROI，其中一个位于图像中心，其余4个分别位于图像中心与四边的中点（周边0点、3点、6点、9点）位置，每个ROI面积约为图像面积的5%，计算5个ROI中像素的平均值及标准差（图1）。

图1 均匀性测试方法

6.2.2 高对比分辨力

测量条件同6.2.1。

在显示器上读取图像，观察可分辨的最清晰的线对组数或计算调制传递函数（图2）。

图2 高对比分辨力

6.2.3 低对比分辨力

测量条件同6.2.1。

在显示器上读取图像，观察可分辨的最小低对比细节。

在图像中测量每个小圆兴趣区的CT值（线性衰减系数），计算其变化数值（图3）。

图3 低对比分辨力

6.2.4 测距误差

测量条件同6.2.1。

在显示器上读取图像，选择相互垂直的两个角度，分别测量圆周外圈金属丝到圆心金属丝的距离（图4）。

图4 测距误差

6.2.5 金属伪影

测量条件同6.2.1。

在显示器上读取图像，调节窗宽窗位观察细金属丝周围的伪影情况。

校准结果表达

如果客户未要求给出符合性判断，则按照附录A所得数据出具测试证书，只给出测量结果与测量不确定度。

复校时间间隔

根据厂家建议或实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附	录	A

（规范性附录） 质量控制检测项目与技术要求

旋转样品式锥形束小动物X线CT质量控制检测项目与技术要求应符合表A.1 的要求。

表A.1	旋转样品式锥形束小动物X线CT检测项目与技术要求

附	录	A

（规范性附录） 质量控制检测项目与技术要求

多模式小动物X线成像装置质量控制检测项目与技术要求应符合表A.1 的要求。

表A.1	多模式小动物X线成像装置 检测项目与技术要求

| 序 号 | 检测项目 | 验收检测 | 状态检测 | 稳定性检测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判定标准 | 判定标准 | 判定标准 | 周期 |
| 1 | 影像均匀性/% | ±10.0 内 | ±10.0 内 | ±10.0 内 | 一个月 |
| 2 | 高对比分辨力/(lp/mm) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 半年 |
| 3 | 低对比分辨力 | 可分辨2 mm 直径孔 | 可分辨2 mm 直径孔 | 可分辨 2 mm 直径孔 | 半年 |
| 4 | 测距 | ±2.0mm以内 | ±2.0mm以内 | ±2.0mm以内 | 半年 |

附录B

（资料性附录）质量控制检测所需设备与用具

旋转样品式锥形束小动物X线CT质量控制检测所需设备与用具见表B.1

表B.1 旋转样品式锥形束小动物X线CT质量控制检测所需设备与用具

| 序号 | 名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 均匀性测试模块 | 直径为3cm~5cm、高度不于波5cm的PMMA |
| 2 | 高对比分辨力测试模块 | 1.0LP/mm~2.0 LP/mm |
| 3 | 低对比分辨力测试模块 | 轴向上的直径分别为 1 mm、2 mm、3 mm、4 mm 和 5 mm |
| 4 | 测距模块 | 轴向上不小于 20 mm 的距离指示 |

参	考	文	献

[1]  NCC/T-RT 001—2019  医用电子直线加速器质量控制指南

[2] International Electrotechnical Commission. Medical electrical equipment - Part 2-63: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental extra-oral X-ray equipment. IEC 60601-2-63 ed1.0, 2012

[3] WS76—2020 医用X射线诊断设备质量控制检测规范

[4] WS818—2023 锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准

[5] T/WSJD 8—2020 口腔锥形束CT质量控制检测规范

[6] WS519—2019 X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范