《炉温跟踪记录仪校准方法》

团体标准编制说明

（报批稿）

团体标准起草组

2026.06

一、工作简况

（一）任务来源

该标准由中国计量协会立项，并在《中国计量协会关于批准〈轿车轮胎均匀性性能质量分级〉等团体标准计划项目的通知》（中计协函〔2025〕274号）中列明，具体为附件第6项“T/CMA YX264炉温跟踪记录仪校准方法”，计划完成时间为2026年。

（二）主要起草单位

淮安市计量测试中心、云南省计量测试技术研究院、山东中测校准质控技术有限公司、常州检验检测标准认证研究院、江苏省计量科学研究院、产越（上海）电子科技有限公司等。

（三）主要工作过程

1、成立标准编制工作组

《炉温跟踪记录仪校准方法》团体标准制修订任务下达后，参加该团体标准起草的单位有27家，成立了标准编制工作组，开始查找有关的现行法律法规，通过知网检索了近5年的技术文献和相关的国家标准等技术文件，形成标准的框架后，对其内容进行了细致全面的编写，向全国的近二十家单位和机构发出了征求意见稿，并对各方反馈的意见进行处理，组织了必要的实例操作和验证。

2、规范形成阶段

2025年5月，由淮安市计量测试中心联合江苏省计量科学研究院、无锡市检验检测认证研究院、常州检验检测标准认证研究院等单位组成编制小组，调研相关文献资料，搭建测试条件。

2025年6月至2025年7月，通过文献整理，认真研究GB/T 35585-2017《炉温跟踪记录仪》、JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》、JJF 1637-2017《廉金属热电偶校准规范》、JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》、JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶》、JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》等国家标准、计量技术规范及炉温跟踪记录仪产品说明书等，初步确定校准方法。

2025年8月至2025年10月，实验测量，确定校准条件、校准项目、校准方法、数据处理及测量不确定度评定等。

2025年11月至2026年1月，完成《炉温跟踪记录仪校准方法》征求意见稿、编制说明和试验报告等编制工作，并递交到技术委员会委员征求意见。

2026年2月至2026年3月，反馈意见汇总，编写送审稿。

2026年4月，专家评审、意见汇总。

2026年6月，编写审定稿，报送归口单位。

（四）标准制定目的和意义

炉温跟踪记录仪是一种测量工业高温炉（窑）温度并具有数据存储、处理和导出功能的装置，广泛应用于热处理、焊接、电子制造等工艺中的温度曲线监测设备。尤其在高端装备制造、新能源汽车、集成电路、新材料等“1650”产业体系关键领域中，其温度测量数据的准确性直接影响产品质量。例如，欧美汽车制造行业中焊接、涂装工艺需符合IATF 16949标准，炉温偏差超限可导致车身强度不达标，影响汽车驾驶安全；半导体封装中回流焊温度曲线偏差将引发芯片虚焊，造成亿元级以上的经济损失；航空航天领域中钛合金热处理温度监测失控可引发部件疲劳失效，造成巨大经济和人员损失。

目前国内缺乏炉温跟踪记录仪的专项校准方法。GB/T 35585-2017《炉温跟踪记录仪》仅规定了产品性能要求，未涉及校准方法和测量不确定度评定等关键技术内容。JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》仅适用于静态恒温环境，无法覆盖动态跟踪、多通道同步测量等实际工况。部分检测机构参考JJF 1637-2017《廉金属热电偶校准规范》或JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》，但仅校准传感器部分，忽略炉温跟踪记录仪整机系统误差（如电测设备误差、冷端补偿误差等）。炉温跟踪记录仪隔热盒的保温性能直接影响仪器的计量准确性，但目前尚缺乏相应的测试方法标准。

国际上，SAE AMS2750E（2020）《高温测量》是航空与汽车行业权威标准，规定热处理设备的温度均匀性测试方法，对温度系统的传感器、补偿导线、仪表分别提出精度要求，强调对温度系统整体精度的要求。ASTM E2843-14《无线温度传感器系统评估》适用于无线炉温记录仪的性能测试，但侧重通信稳定性。欧洲CQI-9《热处理系统评估》被汽车行业广泛采用，要求记录仪定期校准，但具体方法依赖厂商标准（如德国Datapaq、英国Emonitor的企业规范）。

因此，制定科学的、可操作的《炉温跟踪记录仪校准方法》，可以保障炉温跟踪记录仪测量结果的溯源性、准确性和可靠性，为区域内相关企业生产、质控、检验检测等环节提供精准计量服务，促进行业高质量发展，同时为全国的炉温跟踪记录仪制造企业提供了性能指标评价依据，促进产品质量的提升。

二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

《炉温跟踪记录仪校准方法》标准的编制在充分调研的基础上，严格遵循相关法律法规、部门规章，按照“统一性、可操作性、可行性”的原则，按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

（二）本标准制定参考的主要依据

JJF 1001－2011 通用计量术语及定义

GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》

GB/T 5170.1—2016  电工电子产品环境试验设备检验方法  第1部分：总则

JJF 1001《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》

GB/T 35585-2017《炉温跟踪记录仪》

JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》

JJF 1637-2017《廉金属热电偶校准规范》

JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》

JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶》

JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》

SAE AMS2750E（2020）《高温测量》

ASTM E2843-14《无线温度传感器系统评估》

本标准技术内容依据GB/T 35585-2017《炉温跟踪记录仪》确定术语定义和产品分类，依据JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》、JJF 1637-2017《廉金属热电偶校准规范》等确定校准方法及数据处理规则，校准用标准器要求参照国家检定规程或校准规范，计量特性评定参照JJF 1059.1。

三、标准主要内容

（一）适用范围

本文件规定了炉温跟踪记录仪的术语和定义、概述、计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果表达、复校时间间隔等。本文件适用于测量范围-40℃～1370℃的投入式炉温跟踪记录仪温度性能的校准，与SAE AMS2750E保持一致。

（二）关于引用文件

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、GB/T 35585-2017《炉温跟踪记录仪》、JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》、JJF 1637-2017《廉金属热电偶校准规范》、JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》、JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶》、JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》。

(三)主要内容

1. 校准项目

炉温跟踪记录仪的校准项目为温度示值误差、温度示值一致性。可对炉温跟踪记录仪的记录间隔、发送间隔、启停方式、外观等进行检查。

2.  校准条件

环境条件： 校准环境应满足相关计量技术规范要求，环境温度、湿度等应保持稳定。

测量标准及其他设备：

（1）标准铂电阻温度计：测量范围（-189.3442～660.323）℃，准确度等级：二等及以上，作为测量标准器。

（2）标准铂铑10-铂热电偶：准确度等级：一等，作为测量标准器。

（3）电测设备：电阻测量相对最大允许误差±5×10-5，分辨力不低于0.1 mΩ，与标准铂电阻温度计配套使用；电压准确度等级0.01级，分辨力不低于0.1 μV，与标准铂铑10-铂热电偶配套使用。

（4）恒温设备：包括恒温槽（-40～600℃）、检定炉（300～1375℃）、恒温箱（-40～85℃），其技术指标满足相应的温度均匀度、波动度要求。

（5）高精度铂电阻温度计：测量范围（-40～85）℃，MPE：±0.05℃，用于监控工况环境。

（6）参考端恒温器：MPE：±0.05℃，为标准铂铑10-铂热电偶参考端提供0℃恒温场。

（7）水三相点瓶：扩展不确定度优于0.001℃，k=2，用于测量标准铂电阻温度计Rtp值。

（8）计时器：MPE：±0.5 s/d，用于测量标准器的时间间隔。

3. 校准点的选择

炉温跟踪记录仪校准温度点选择包括上限、下限温度点在内的均匀分布于测量范围内的5个校准点，也可以根据用户需求选择校准温度点。恒温箱设定的工况温度一般选择包括炉温跟踪记录仪工况温度上、下限温度在内的三个温度点，也可以根据用户需求选择工况温度点。

4. 校准准备工作

根据炉温跟踪记录仪温度传感器的测温范围，选择相应的测量标准和配套设备。配置铂电阻传感器的炉温跟踪记录仪，使用标准铂电阻温度计作测量标准；校准前将标准铂电阻温度计放入冻制好的水三相点瓶中测量其Rtp值，以此计算标准温度值。配置热电偶传感器的炉温跟踪记录仪，使用标准铂铑10-铂热电偶作测量标准。

开启炉温跟踪记录仪电源，设置数据采集周期，并将炉温跟踪记录仪（不含隔热盒）放置入恒温箱内，恒温箱移至恒温槽或检定炉旁，并将测温传感器通过测试孔外接，将传感器测量端放置在恒温槽或检定炉内（如炉温跟踪记录仪传感器通道数量较多可分批次进行校准），并将测试孔用隔热材料塞紧。将高精度铂电阻温度计放入恒温箱中心位置对恒温箱温度进行监测。

在恒温槽中校准时，封装良好的温度传感器可直接插入恒温槽中。若温度传感器不能直接接触槽内介质，可将其放置在内径与传感器直径相适应的玻璃试管中，并在管内放入适当导热介质，介质高度约为温度传感器探头长度的2/3，管口用脱脂棉塞紧。传感器插入深度应不小于200 mm，测量标准与炉温跟踪记录仪传感器的测温端尽可能处于恒温槽工作区域内的同一水平面上。

在检定炉中校准时，应将标准铂铑10-铂热电偶套上高铝保护管，与炉温跟踪记录仪传感器一并插至均温块底部，炉口处用绝缘耐火材料封堵。

5. 校准流程

设定恒温箱温度至工况温度，恒温箱显示温度达到设置温度后至少恒温30 min；使用温度巡检仪监测恒温箱的温度偏差、温度波动度、温度均匀度，达到要求后方可开始校准。

在恒温槽中校准时，按照从低温到高温的顺序逐点进行校准。将恒温设备的温度恒定在各校准温度点上，温度偏离校准点在±0.2℃以内（以测量标准示值为准），恒温槽温度波动不超过0.02℃/10 min，稳定时间不小于10 min后开始计算采集时间，至少记录4次。

在检定炉中校准时，按照从低温到高温的顺序逐点进行校准。当测量标准示值偏离校准点±5℃以内，温度变化每分钟不超过0.2℃时，稳定时间不小于10 min后开始计算采集时间，至少记录4次。

在炉温跟踪记录仪采集数据时，读取并记录测量标准示值，按照炉温跟踪记录仪设置的测量间隔连续读取4次；待该校准温度点读数结束后，设置恒温槽或检定炉至下一个校准温度，待到达设定温度进入稳定状态后，再次进行读数，直至该工况温度下全部校准点完成校准；设置恒温箱至下一个工况温度，待稳定后重复上述校准流程，直至全部工况温度都校准结束。

6. 数据处理方法

示值误差： 取各通道读数的平均值与实际温度的差值计算该工况温度下该校准点的温度示值误差。

以标准铂电阻温度计为标准器，则根据标准铂电阻温度计的电阻比及其分度表计算标准实际温度值。

以标准铂铑10-铂热电偶为标准器，则根据标准热电偶证书上温度点的热电动势值及实测热电动势平均值计算标准实际温度值。

示值一致性： 取各通道读数示值误差最大值与最小值之差为温度示值一致性。

7. 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应包括校准结果及其测量不确定度等信息。

8. 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月，与SAE AMS2750E保持一致。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

四、本标准采用国际和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况。

本标准在制定过程中参考了SAE AMS2750E（2020）《高温测量》-16和ASTM E2843-14《无线温度传感器系统评估》等国际标准。在温度范围（-40℃～1370℃）、校准周期（建议12个月）等核心参数上与SAE AMS2750E保持基本对应，无线性能测试方法参考了ASTM标准。本标准未直接采用国际和国外标准，不涉及国际国外标准采标情况。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

《炉温跟踪记录仪校准方法》标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准、管理办法有一定的对应关系。本标准与GB/T 35585-2017《炉温跟踪记录仪》构成继承发展关系，完全采用其术语定义和产品分类，技术指标不低于标准要求，新增标准未涉及的校准方法和炉温跟踪记录仪隔热盒保温性能等方面的测试方法。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中未出现重大的分歧意见。

七、贯彻标准的要求措施建议

建议标准发布后，中国计量协会可组织起草单位编写标准宣贯出版物、开展专题标准培训等活动，更好地推动本标准的具体实施工作。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的情况

无。

十、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

炉温跟踪记录仪在高端装备制造、新能源汽车、集成电路、新材料等产业中得到广泛使用。该项目完成后，不仅将对炉温跟踪记录仪的量值溯源工作提供科学、合理的技术依据，而且为客户提供准确的测量数据，保障仪器的规范使用，能够更好地服务于生产研发实际，还将进一步规范炉温跟踪记录仪生产企业的生产，保证产品质量，使产品更具有市场竞争力。

本规范的制定将填补国内计量校准规范的空白。目前国内缺乏炉温跟踪记录仪的专项校准规范，企业普遍依赖欧美企业标准（如德国Datapaq），制约我国炉温跟踪记录仪自主创新。本规范的制定将实现国产替代，推动国产炉温跟踪记录仪厂商技术升级。

其次，强化计量监管与优化营商环境。当前，炉温跟踪记录仪广泛应用于环保（工业窑炉排放监测）、特种设备（锅炉安全）、食品安全（杀菌）等领域，但缺乏法制化计量依据。将《炉温跟踪记录仪校准方法》纳入团体标准体系，可为《计量法》《产品质量法》实施提供技术支撑，助力打造公平、透明的市场环境。

第三，本标准的制定将有力支撑江苏省“1650”产业体系及“51010”战略性新兴产业集群的高质量发展。江苏省“1650”产业体系（16个先进制造业集群、50条重点产业链）和“51010”战略性新兴产业集群（5个万亿级、10个五千亿级、10个千亿级）的发展，对温度测量技术提出更高标准，而精准的炉温控制直接影响产品质量和生产效率。本标准的出台将为相关产业提供技术保障，助力江苏制造业迈向更高水平。

因此，制定《炉温跟踪记录仪校准方法》是落实质量强省战略的关键举措，既服务于“1650”“51010”产业体系的技术需求，又完善了法制计量监管链条，对提升全省制造业核心竞争力、保障民生安全具有重要意义。预计实施后，可大幅度降低相关产业产品不良率，减少因温度失控导致的经济损失。

十一、明确标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

无

炉温跟踪记录仪校准方法编写小组编写小组

2025.05