中华人民共和国国家计量检定规程

JJFXXXX－202X

电 磁 流 量 计

Electromagnetic Flowmeters

（征求意见稿）

202X××××发布                        202X××××实施

国家市场监督管理总局发布

电磁流量计检定规程

Verification Regulation of

Electromagnetic Flowmeters

JJGxxx – 202X

归 口 单 位 ：

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程主要起草人：

参加起草人：

目 录

引  言	1

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2  计量单位	2

4 概述	2

4.1 工作原理	2

4.2 组成及构造	2

4.3 用途	3

5 计量性能要求	3

5.1 准确度等级	3

5.2 引用误差	3

5.3 重复性	4

5.4 周期稳定度	4

6 通用技术要求	4

6.1 随机文件	4

6.2 标识	4

6.3 外观	5

6.4 密封性	5

6.5 保护功能	5

6.6 误差表示方法和选取原则	5

7 计量器具控制	5

7.1 计量器具控制范围	5

7.2 检定条件	5

7.3 检定项目和检定方法	8

7.4 检定结果的处理	14

7.5 检定周期	14

附录A	15

引  言

本规程是依据JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》进行编写。所用术语，除本规程专门定义外，均来源于JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1004-2004《流量计量名词术语及定义》。以JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》作为本规程计算的基础依据。

本规程是在JJG 1033-2007《电磁流量计》的基础上，结合我国电磁流量计的生产及使用现状而制定。本规程替代JJG 1033-2007《电磁流量计》中检定规程部分，与JJG 1033-2007《电磁流量计》相比，主要变化如下：

—— 按照 JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，增加了 “引言” 章节；

—— 调整并更新了 “引用文件”，删除 GB/T 18660，统一引用 GB/T 18659，将相关标准更新为现行有效版本；

—— 完善了 “术语和计量单位” 章节，将原 “一次装置 / 二次装置” 术语调整为 “传感器 / 变送器”，新增 “周期稳定度” 术语，补充了主要量的计量单位规定；

—— 优化了 “概述” 章节结构，补充了流量计典型结构示意图，完善了组成及构造说明；

—— 准确度等级更正，增加了 0.15 级和2.0级，删除了原规程中带括号的非优先等级 0.25 级与2.5级；

—— 新增 “周期稳定度” 计量性能要求，明确后续检定流量计的周期稳定度应不大于 2，并规定了适用条件；

—— 完善了通用技术要求，补充了铭牌标识内容，增加特种设备生产许可证、CPA 标志等法制管理标识要求；

—— 细化了检定条件要求，明确了检定用液体的电导率范围，增加了流量标准装置最高检定流速要求及 DN1000 以上大口径流量计例外条款；

—— 优化了检定流量点设置，增加了 DN300 及以上大口径流量计简化检定流量点的规定，补充了作为标准表使用的电磁流量计的检定要求，与 JJG 643-2024《标准表法流量标准装置》协调一致；

—— 完善了示值误差计算方法，补充了温度、压力差异较小时的简化计算条件，细化了浮力修正及空气密度计算方法；

—— 新增周期稳定度的检定方法与计算公式；

—— 调整了检定周期规定，明确经修理或调整流量计特征系数合格的流量计，本次检定周期缩短为原周期的一半；

—— 完善了检定证书 / 检定结果通知书内页格式，补充了检定流速范围、介质电导率、周期稳定度、全部流量计特征系数等内容。

历次版本发布情况

所替代规程的历次版本发布情况：

——JJG 1033-2007 电磁流量计。

电磁流量计检定规程

范围

本规程适用于封闭管道安装的电磁流量计的首次检定、后续检定和使用中的检验。不适用于测量血液、液态金属、铁矿浆和明渠流量测量的流量计，也不适用于插入式电磁流量计和电磁式水表的检定。

引用文件

JJF 1004 流量计量名词术语及定义

GB/T 18659 封闭管道中流体流量的测量 电磁流量计使用指南

JB/T 9248 电磁流量计

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单），适用于本规程。

术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1  传感器 sensor

用于产生与流量成比例的感应电动势信号的装置。

3.1.2  变送器 transmitter

用于驱动励磁线圈和将传感器输出信号转变为流量信号的电路装置，也可以成为转换器。

注1：变送器可直接安装在传感器（3.1.1）上，或者通过电缆连接到传感器（分体型）；

注2：以前曾用二次装置、转换器或电子单元等术语表示变送器。

[GB/T 18659-2023 3.3]

3.1.3  流量计特征系数 meter characteristic coefficient

影响流量计流量计量性能的可变数值。

注：1.由于各厂家生产流量计工艺不同或名称不同，如被称为传感器系数、转换器系数、修正系数或其他参数；

注2.一般由一个或一组参数构成。

3.1.4  流动调整器 flow conditioner

能减少运动流体中旋涡并改善速度分布的部件。

[JJG 1033-2007 3.4]

3.1.5  引用误差 fiducially error

流量计的误差除以流量计的特定值。

注：该特定值一般称为引用值，可以是流量计的量程或标称范围的上限。

[JJG 1033-2007 3.5（有修改）]

3.1.6  周期稳定度 stability during the verification period

后续检定的流量计保持其计量特性随时间恒定的能力，在不调整流量计特征系数的条件下，用相邻两个检定周期流量计示值误差的变化量的绝对值与最大允许误差的绝对值的比值表示。

3.2  计量单位

流量计所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。主要的计量单位和符号应符合表1的规定。

表1  计量单位

| 序号 | 量的名称 | 计量单位 | 计量单位符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瞬时流量 | 立方米每小时、升每分钟 | m3/h、 L/min |
| 2 | 累积流量 | 立方米、升 | m3、L |
| 3 | 温度 | 摄氏度 | ℃ |
| 4 | 压力 | 帕[斯卡]；千帕；兆帕 | Pa；kPa；MPa |
| 5 | 电导率 | 毫西门子每米、微西门子每厘米 | mS/m、μS/cm |

概述

4.1 工作原理

在封闭管道内产生一个垂直于流动方向的磁场，利用导电流体在磁场中流动所产生的感应电动势推导出流量。

4.2 组成及构造

电磁流量计（以下简称流量计）由传感器和变送器组成，按传感器和变送器的组合型式可分为分体式和一体式。结构示意见图1。

[JJG 1033-2007 4.2]

1-励磁线圈 2-线圈外壳 3-带内衬的测量管 4-测量电极 5-电源 6变送器 7传感器

图1 典型结构示意图

4.3 用途

主要用于测量导电液体的体积流量。

[JJG 1033-2007 4.2]

计量性能要求

5.1 准确度等级

流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表2的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。

表 2 准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±0.15% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ±2.0% |

5.2 引用误差

对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差，其最大允许误差系列应符合表3规定，其检定结果的表示中不再给出准确度等级，而使用其最大允许误差表示，且还应在最大允许误差后标注 FS，如±0.5%FS。

表 3 相对流量上限的最大允许误差

| 准确度等级 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±0.15%FS | ±0.2%FS | ±0.3%FS | ±0.5%FS | ±1.0%FS | ±1.5%FS | ±2.0%FS |

5.3 重复性

流量计的重复性不应超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3或相对流量上限的最大允许误差绝对值的1/3。

5.4 周期稳定度

流量计的周期稳定度应不大于2。

注：该项目仅在示值误差超差且重复性不超差时检定。

通用技术要求

6.1 随机文件

6.1.1 流量计宜附有使用说明书。说明书中应给出产品名称、型号、介质电导率范围、介质温度范围、介质压力范围、输出方式、流量范围、安装要求等必要的说明。

6.1.2 后续检定的流量计应有前次检定的检定证书（或复印件）。

6.2 标识

6.2.1 流量计应有铭（标）牌。表体或铭（标）牌上应注明：

a. 产品名称及制造单位名称或商标；

b. 产品规格及型号；

c. 出厂编号；

d. 最大工作压力；

e. 适用环境温度范围；

f. 公称通径；

g. 流量(或流速)范围；

h. 准确度等级(或最大允许误差)；

i. 流量计特征系数；

j. 制造时间；

k. 防护等级；

l. 防爆等级和防爆合格证编号(适用时)；

- m. 特种设备生产许可证（适用时）；

- n. CMC或CPA标识和编号（适用时）。

6.2.2 流量计应有明显的流向标识。

6.3 外观

6.3.1 新制造流量计的外观不应有毛刺、刻痕、裂纹、锈蚀、霉斑，涂镀层不应有起皮、剥落等现象。

6.3.2 流量计表体的连接部分的焊接应平整光洁，不应有虚焊、脱焊等现象。

6.3.3 密封面应平整，不应有损伤。

6.3.4 显示窗的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正； 读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，没有使读数畸变等妨碍读数的缺陷；按键应没有粘连现象。

6.4 密封性

流量计在试验安装条件下，保持在最大试验压力5min，流量计各处应无渗漏。

6.5 保护功能

流量计对流量计特征系数的修改应有保护功能，能避免意外更改或能记录历史修改过程。

6.6 误差表示方法和选取原则

在一台流量计的一次检定中，应按照5.1和5.2之中的一种给出流量计误差表示方法；对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计，一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。

计量器具控制

7.1 计量器具控制范围

包括首次检定、后续检定和使用中检查。

7.2 检定条件

7.2.1 流量标准装置

7.2.1.1 流量标准装置(以下简称装置)及其配套仪表均应具有有效的溯源证书。

7.2.1.2  装置在对应实验管径的最高检定流速应不低于5m/s。

注：对于DN300以上大口径流量计，当装置流速确实无法达到5m/s时，可根据装置实际能力降低，但应在检定证书中注明。

7.2.1.3 装置测量结果的扩展不确定度应不大于被检流量计最大允许误差绝对值的1/3。

7.2.1.4 当检定用液体的蒸气压高于大气压时，装置应是密闭式的。

7.2.1.5 用于检定的电气设备应接地线。

7.2.1.6 检定中用于采集被检表输出信号的设备应与被采集信号相匹配且能满足检定要求。

7.2.1.7 若检定被检表的瞬时流量，则装置的流量稳定度满足：检定最大允许误差绝对值等于或小于0.5%的流量计，装置流量稳定度应优于0.2%；对于最大允许误差绝 对值大于0.5%的流量计，装置流量稳定度应优于0.5%。

7.2.2 检定用液体

7.2.2.1 检定用液体一般可采用不夹杂空气，无纤维、导磁性颗粒及其他可见颗粒等物质的清洁水。如用其他液体，则应将其类型(包括商业名称)、粘度、密度和电导率在检定证书中说明。

7.2.2.2 检定中液体应始终充满试验管道，且为单相稳定无旋涡流动。

7.2.2.3 检定用液体在管道系统和流量计内任一点上的压力应高于其饱和蒸气压。对于易气化的检定用液体，在流量计的下游应有一定的背压。推荐背压为最高检定温度下检定用液体饱和蒸气压力的1.25倍。

7.2.2.4  检定用液体的电导率应不低于5 μS/cm，或根据流量计制造厂给出的技术指标的另行确定。

7.2.2.5 检定用液体温度范围应在5℃~35℃之间，在每个流量点的每次检定过程中，液体温度变化应不超过±0.5℃。

7.2.3  检定环境条件

7.2.3.1 大气环境条件一般应满足：

——环境温度：5℃~35℃；

——相对湿度：15%～90%；

——大气压力：76kPa～106kPa。

7.2.3.2 交流电源电压应为(220±22)V， 电源频率应为(50±2.5)Hz。也可根据流量计的要求使用合适的交流或直流电源(如24V直流电源)。

7.2.3.3 外界磁场应小到对流量计的影响可忽略不计。

7.2.3.4 机械振动和噪声应小到对流量计的影响可忽略不计。

7.2.4 安装条件

7.2.4.1 流量计上下游侧的直管段长度

按流量计使用说明书的要求确定流量计上、下游侧的直管段长度。如使用说明书中没有规定，则流量计传感器应安装在离任何上游扰动部件至少10倍公称通径(10D)，下游侧直管段长度应不小于5倍管道内径（5D）；当上游侧存在弯头、阀门、变径等扰动部件时，应根据扰动类型及程度适当增加上游直管段长度。当上游直管段长度不够时，可以安装流动调整器；安装后其直管段长度应达到流动 调整器说明书要求。

7.2.4.2  流量计上、下游的直管段要求

流量计上、下游的直管段内壁应清洁，无明显凹痕、积垢和起皮等现象。在制造厂没有具体规定的情况下，流量计上、下游的直管段的管道内径与流量计测量管径的偏差应小于3%。

7.2.4.3  安装时应使流量计标志的流向与流体流动方向一致。

7.2.4.4  流量计与试验管段的连接部位应没有泄漏；连接处的密封垫不应突入流体。

7.2.4.5 对安装有特殊要求的流量计，严格按照其使用说明书进行安装。

7.2.5  每次测量时间应不少于装置和被检流量计允许的最短测量时间。

7.2.6  当采用被检表脉冲输出进行检定时， 一次检定中所记脉冲数不应少于最大允许误差绝对值的倒数的10倍。

7.2.7  流量计输出信号

对于多种信号输出的流量计，应优先使用流量计使用方现场用的输出信号方式。一次检定中由脉冲计数引入的误差应不大于流量计最大允许误差绝对值的1/10。

不使用输出信号的，或用户采用数字输出、无线传输的，按送检方要求或说明书推荐方式（如果用户使用读累积流量的方法，应按变送器的显示示值实施检定）。

7.2.8 流量计接地应按流量计说明书要求操作，检定用液体和传感器应处于同电位。

7.3 检定项目和检定方法

7.3.1  检定项目

表4 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 随机文件、标识及外观 | 十 | 十 | 十 |
| 密封性 | 十 | 十 | — |
| 保护功能机流量计特征系数检查 | 十 | 十 | 十 |
| 相对示值误差(或引用误差) | 十 | 十 | — |
| 重复性 | 十 | 十 | — |
| 周期稳定度（适用时） | — | 十 | — |
| 注：“十”表示需检定，“—”表示不必检定。 |  |  |  |

7.3.2  随机文件、标识及外观检查

7.3.2.1  检查随机文件应符合第6.1的要求。

7.3.2.2  用目测的方法检查流量计标识及外观，其结果应符合第6.2～6.3的要求。

7.3.3  密封性

将流量计安装到装置上后，通入试验液体至流量计最大允许工作压力或装置最大试验压力（取两者较小值），保持5min，检查流量计密封性，应符合第6.4的要求。

7.3.4  相对示值误差(或引用误差)

7.3.4.1 运行前检查

连接、开机、预热，按流量计说明书中指定的方法检查流量计参数的设置及零点校准。

7.3.4.2  使检定液体流过流量计，且使流量计处于正常运行状态，等待液体温度、压力和流量稳定后方可进行正式检定。

7.3.4.3 检定流量点

（1）检定应包括下列流量点：qmin、0.10qmax、0.25qmax、0.50qmax和qmax。当检定点小于qmin时，该检定点可取消。

（2）当装置最大检定流量不能达到qmax时，qmax可取装置的最大流速vs,max，但检定的最大流速应不小于5m/s（DN300以上大口径流量计除外，见7.2.1.2注），检定应包括下列流量点：qmin、0.10qmax、0.25vs,max、0.50vs,max和vs,max。

（3）在检定过程中，每个流量点的每次实际检定流量与设定流量的偏差应不超过设定流量的±5%或不超过±1%qmax，实际检定流量应在流量计范围内。

（4）对于DN300以上的上大口径流量计，在满足检定量程比要求的前提下，可适当减少检定流量点，但至少应包括qmin、0.25qmax和qs,max。

7.3.4.4  检定次数

对于使用相对示值误差的流量计，准确度等级等于及优于0.2级的每个流量点的重复检定次数应不少于6次；准确度等级低于0.2级的每个流量点的重复检定次数应不少于3次。

对于使用引用误差的流量计，每个流量点的重复检定次数应不少于3次。

7.3.4.5  检定程序

(1)将流量调到规定的流量值，等待流量、温度和压力稳定。

(2)记录标准器和被检流量计的初始示值(或清零)。

(3)同时启动标准器(或标准器的记录功能)和被检流量计(或被检流量计的输出功能)，被检流量计处的介质流动应处于稳定状态。

(4)按装置操作要求运行一段时间后，同时停止标准器(或标准器的记录功能)和被检流量计(或被检流量计的输出功能)，记录标准器和被检流量计的最终示值。

(5)分别计算流量计和标准器记录的累积流量值或瞬时流量值。

7.3.4.6 在每次检定中，应读取并记录流量计显示仪表的示值、标准器的示值和检定时间，还应根据需要测量并记录在标准器和流量计处流体的温度和压力等。

7.3.4.7 相对示值误差计算

(1)流量计各流量点单次检定的相对示值误差为：

|  | （1） |
| --- | --- |

或

|  | （2） |
| --- | --- |

式中：Eij——第i 检定点第j次检定被检流量计的相对示值误差；

Qij——第i 检定点第j 次检定时流量计显示的累积流量值，m³、L；

(Qs)ij,——第i 检定点第j 次检定时标准器换算到流量计处状态的累积流量值，m³、L；

qij——第i 检定点第j 次检定时流量计显示的瞬时流量值，可为一次试验过程中匀速读取的瞬时流量值的平均，m³/h、L/min；

(qs)ij,——第i 检定点第j 次检定时，标准器换算到流量计处状态的瞬时流量值m³/h、L/min。

其中当采用被检表脉冲输出进行检定时，Qij可按下式计算：

|  | （3） |
| --- | --- |

式中：Nij——第 i 检定点第j次检定被检流量计所输出的脉冲数；

k——流量计k 系数，单位体积的流体流过流量计时流量计发出的脉冲数，应由流量计说明书或铭牌中获得，(m³)-1； 若制造厂有其他规定，应按流量计说明书规定计算。式(1)中对于 (Qs)ij 按下式计算：

|  | （4） |
| --- | --- |

式中：(V₈)ij——第i 检定点第j 次检定时标准器测得的液体实际体积，m³、L；

β—— 检定用液体在检定状态下的体膨胀系数，℃-¹；

θs，θm——分别为第i 检定点第j 次检定时标准器和流量计处的液体温度，℃；

κ——检定用液体在检定状态下的压缩系数，Pa-¹；

Ps，Pm——分别为第i 检定点第j次检定时标准器和流量计处的液体压力，

当θs与θm之差小于5℃，且Ps与Pm之差小于0.1MPa时，上式可简化为：

|  | （5） |
| --- | --- |

使用质量法装置检定时，需测出检定使用液体的密度，同时应考虑到空气浮力影响，按下式把显示质量换算到实际体积(Vs)ij

|  | （6） |
| --- | --- |

式中：Mij ——第i检定点第j 次检定时称量装置指示质量，kg；

ρl——检定使用液体的密度，kg/m³；

c——浮力修正系数。

其中浮力修正计算如下：

| c=0.99985×ρlρl−ρa | （7） |
| --- | --- |

式中：ρa——环境大气密度，kg/m³。

ρa可参照下式计算

|  | （8） |
| --- | --- |

式中：Pa——大气压力，kPa；

——相对湿度，用小数表示；

——环境温度，℃。

注：环境大气密度的取值方法可参考T/CSMT-YB010-2024《液体流量标准装置测控系统》附录F。

当采用被检表模拟信号或频率输出进行检定时，应按流量计生产厂或说明书中规定方法计算qij 如当被检表输出信号为毫安时，一般可按下式计算：

|  | （9） |
| --- | --- |

式中：Iij—— 第i 检定点第j 次检定时流量计输出信号的瞬时值，可为一次试验过程中 多次测得的平均值：

Imax——流量计输出信号范围的上限值，该值应从流量计说明书或铭牌中获得；

Imin——流量计输出信号范围的下限值，该值应从流量计说明书或铭牌中获得；

q’max——流量计在Imax输出时对应的流量，m³/h、、L/min。

式(2)中(qs)； 按下式计算：

|  | （10） |
| --- | --- |

式中：t——检定时间，s。

(2)流量计各检定流量点的相对示值误差按下式计算：

|  | （11） |
| --- | --- |

式中：Ei——第i 检定点被检流量计的相对示值误差；

n——第i 检定点检定次数。

(3)流量计的相对示值误差E 为流量计各流量点的相对示值误差中的最大误差。流量计的相对示值误差应符合本规程第5.1的要求。

7.3.4.8 引用误差计算

(1)流量计各流量点单次检定的引用误差一般可按式(12)计算，若流量计生产厂有具体规定，则应按其要求计算。

|  | （12） |
| --- | --- |

式中：(Ef)ij——第i 检定点第j 次检定被检流量计的引用误差。

(2)流量计各检定流量点的引用误差按下式计算：

|  | （13） |
| --- | --- |

式中：(Ef)ij——第 i  检定点被检流量计的引用误差。

(3)流量计的引用误差E为流量计各流量点的引用误差中的最大误差。 流量计的引用误差应符合本规程5.2的要求。

7.3.5 流量计的重复性

当每个流量点重复检定 n 次时，使用相对示值误差的流量计的重复性按式(14)计算：

|  | （14） |
| --- | --- |

使用引用误差的流量计的重复性按式(15)计算：

|  | （15） |
| --- | --- |

式中：(Er)i——流量计第i 检定点的重复性。

流量计的重复性可表示为：

|  | （16） |
| --- | --- |

式中：Er——流量计的重复性。

流量计的重复性应符合本规程5.3的要求。

7.3.6 周期稳定度

对于后续检定的流量计，在不调整流量计特征系数或误差的条件下，流量计的周期稳定度按下式评定。

| W=Ei−Ei,0maxE0 | （17） |
| --- | --- |

式中：W——流量计的周期稳定度；

Ei——流量计第i个流量点上一个周期的示值误差；

E0——流量计的最大允许误差。

7.3.7 流量计特征系数调整

在检定中如对流量计特征系数进行了调整，应依次将全部特征系数的原值与新值在检定证书中注明。

经检定需要重新设置流量计特征系数的，设置后，应在qmin和qmax(或qsmax)流量点进行重新检定，复测要求参照7.2.4.4节。

7.4 检定结果的处理

经检定合格的流量计发给检定证书，经检定不合格的流量计发给检定结果通知书，并注明不合格项目。格式见附录B。

7.5 检定周期

7.5.1流量计准确度等级为0.2级及优于0.2级的其检定周期应不超过1年，其他等级及使用引用误差的流量计检定周期应不超过2年。

7.5.2 经调整流量计特征系数合格的流量计，本次检定周期缩短为7.5.1中检定周期的一半。

- 附录A

检定证书及检定结果通知书内页格式（参考）

A.1  除通用规定要求内容外，检定证书内页还应注明以下信息：

一 、检定结果

- 随机文件、标识及外观

- 密封性

- 检定流量范围

- 检定流速范围

- 流量计的相对示值误差(或流量计的引用误差)

- 重复性

- 流量计特征系数

- 周期稳定度（适用时）

流量计原特征系数：

流量计新特征系数：

二 、检定条件

1.检定用流量计输出信号类型及与流量对应关系

2. 介质名称

3. 介质温度(范围)

三、其他资料(可根据实际需要给出)

| 注： | 1.流量计特征系数应按照本规程3.3的定义将全部系数列出，并注明每个系数名称及数值； 2.检定用流量计输出信号，应根据实际使用情况注明如面板显示或脉冲输出等；输出信号与流量对应关系，对于使用脉冲计数进行检定的应注明其脉冲当量(或k系数),使用模 拟信号检定的应注明其输出量与流量的关系，如4mA~20mA 输出的流量计，可说明其检定最大流量所对应的毫安值； 3.证书内页结束位置可加注以下文字以提示送检方：“下次送检时请带此证书(或证书复印件)”。 |
| --- | --- |

A.2  检定结果通知书内页格式参照以上内容，需指明不合格项目。