JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX－202X

电磁流量计型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation

of Electromagnetic Flowmeters

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布　　　　　　　　　　　　　XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局　发　布

JJF XXXX－202X

代替JJG 1033－2007附录A部分

电磁流量计

型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation

of Electromagnetic Flowmeter

归口单位：

主要起草单位：

参加起草单位：

本大纲委托全国流量计量技术委员会负责解释

本大纲主要起草人：

参加起草人：

目　　录

引  言	iii

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	2

4 概述	2

4.1工作原理	2

4.2结构和分类	3

4.3流量计的关键零部件和材料	3

4.4用途	3

5 法制管理要求	4

5.1计量单位	4

5.2外部结构设计要求	4

5.3标志和标识	4

5.4 保护装置	4

6 计量要求	5

6.1准确度等级和最大允许误差	5

6.3重复性	6

6.4零点稳定性	6

6.5 量程比	6

6.6 多信号输出要求	6

7 通用技术要求	6

7.1外观与铭牌	6

7.2耐压强度	6

7.3电源	7

7.4安全性能	7

7.5环境适应性	8

7.6 功能性要求	9

7.7 软件标识管理	9

7.8 计量性能影响	9

8 型式评价项目一览表	10

9 提供样机的数量及样机的使用方式	11

9.1 流量计的特征识别	11

9.2 提供样机的数量	12

9.3 样机的使用方式	12

9.4 系列产品确定原则	12

9.5 样机的选择	13

10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据	13

10.1试验项目的条件	13

10.2计量性能	14

10.3耐压强度	18

10.4电源电压变化	18

10.5安全性能	19

10.6环境适应性	20

10.7 电磁兼容	22

10.8 扰流	27

11 试验项目所用的计量器具和设备表	29

附录A 	电磁流量计型式评价项目记录格式（参考）	31

附录B 	水的膨胀系数和压缩系数	45

引  言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本大纲编制工作的基础性系列文件。

本大纲依据JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》、JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》的相关要求编写，主要技术内容参考了GB/T 18659-2023《封闭管道中流体流量的测量 电磁流量计使用指南》、ISO 20456:2017《封闭满管道流体流量的测量 导电液体电磁流量计使用指南》、JB/T 9248-2015《电磁流量计》等相关技术文件，结合我国电磁流量计的行业现状，对JJG 1033-2007《电磁流量计》附录A “电磁流量计型式评价大纲”进行修订，主要技术指标与上述技术文件保持一致。

与JJG 1033－2007《电磁流量计》附录A“电磁流量计型式评价大纲”相比，除编辑性修改之外，主要技术变化如下：

——调整为独立的 JJF 系列国家计量技术规范体例，新增 “引言” 章节，重构章节框架，技术内容与现行电磁流量计检定规程协调一致；

——调整并更新了 “引用文件”，删除旧版废止标准，新增 JJF 1182、GB/T 2423 系列、GB/T 17626.3、GB/T 22133 等现行标准，将 GB/T 18659、JB/T 9248 调整为不注日期引用；

——明确适用范围为公称通径不大于 DN300 的电磁流量计，与计量器具型式评价管理要求相衔接；

——完善术语与概述，统一采用 “传感器 / 变送器” 行业通用表述，新增 “辅助装置” 术语，补充流量计典型结构示意图，增加关键零部件和材料要求；

——扩充法制管理要求，新增外部封闭结构设计、电子封印保护装置规定，明确参数修改权限与干预记录规则；完善标识要求，新增 CPA 标志、特种设备生产许可证等标识内容，补充软件标识管理要求；

——调整准确度等级系列，增加 0.15 级，删除 0.25 级和 2.5 级，新增 2.0 级；原非优先的 0.3 级调整为正式等级，优化等级覆盖范围；

——新增加量程比考核要求，规定流量计量程比应不小于 5；新增加多信号输出考核要求，明确具备多种输出的流量计应对电流、脉冲信号分别开展计量性能测试；

——细化通用技术要求，新增电源专项要求，区分外部电源与可更换电池供电的考核规则；按额定电压分级规定绝缘性能指标，新增直流反向保护试验项目；

——扩充环境适应性与电磁兼容项目，新增机械冲击试验、射频电磁场辐射抗扰度试验；电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度等项目试验等级由 1~2 级更改为 3 级；

——完善型式评价实施规则，新增型式评价项目一览表，细化各试验项目的试验条件、操作程序、数据处理与合格判据，补充试验用计量器具和设备要求；

——新增系列产品相关规定，明确系列产品划分原则与样机选取规则，配套增加系列产品确定原则、型式评价实施方法；

—— 新增原始记录参考格式与水的热物性参数附录，规范试验记录与数据计算。

本大纲历次版本发布情况为：

——JJG 1033-2007 《电磁流量计》附录A。

电磁流量计型式评价大纲

- 范围

本型式评价大纲适用于分类代码为12181000公称通径不大于DN300电磁流量计（以下简称流量计）的型式评价。型式试验可参照本大纲进行。

- 引用文件

本大纲引用了下列文件：

JJF 1004 流量计量名词术语及定义

JJF 1182 计量器具软件测评指南

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验  第2部分  试验方法试验A  低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验  第2部分  试验方法试验B  高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验规范试验Cad：恒定湿热试验方法

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 17611 封闭管道中流体流量的测量术语和符号

GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3电磁兼容试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5电磁兼容试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.8电磁兼容试验和测量技术  工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11电磁兼容试验和测量技术  电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 18659 封闭管道中流体流量的测量 电磁流量计使用指南

GB/T 22133 流体流量测量流量计性能表述方法

GB/T 778 饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法

GB/T 25480仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

JB/T 9248电磁流量计

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本大纲。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本大纲。

- 术语

JJF 1004和GB/T 17611界定的以及下列术语和定义适用于本大纲。

3.1  传感器 sensor

用于产生与流量成比例的感应电动势信号的装置。

3.2  变送器 transmitter

用于驱动励磁线圈和将传感器输出信号转变为流量信号的电路装置，也可以成为转换器。

注1：变送器可直接安装在传感器（3.1.1）上，或者通过电缆连接到传感器（分体型）；

注2：以前曾用二次装置、转换器或电子单元等术语表示变送器。

[GB/T 18659-2023 3.3]

3.3  流量计特征系数 meter characteristic coefficient

影响流量计流量计量性能的可变数值。

注：1.由于各厂家生产流量计工艺不同或名称不同，如被称为传感器系数、转换器系数、修正系数或其他参数；

注2.一般由一个或一组参数构成。

3.4  流动调整器 flow conditioner

能减少运动流体中旋涡并改善速度分布的部件。

[JJG 1033-2007 3.4]

3.5  引用误差 fiducially error

流量计的误差除以流量计的特定值。

注：该特定值一般称为引用值，可以是流量计的量程或标称范围的上限。

[JJG 1033-2007 3.5（有修改）]

3.6 辅助装置 auxiliary device

与流量计配套使用，对流量计的计量性能或功能有影响的装置，如远程通讯模块、流量计算机、二次仪表等。

- 概述

## 4.1工作原理

在封闭管道内产生一个垂直于流动方向的磁场，利用导电流体在磁场中流动所产生的感应电动势推导出流量。

## 4.2结构和分类

流量计主要由电磁流量传感器和变送器等组成，一般可分为一体式和分体式。流量计结构示意见图1。

1-励磁线圈 2-线圈外壳 3-带内衬的测量管 4-测量电极 5-电源 6变送器 7传感器

图1 电磁流量计典型结构示意图

## 4.3流量计的关键零部件和材料

流量计的关键零部件和材料见表1。

- 关键零部件和材料

| 序号 | 名称 |  | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器部分 | 线圈（磁路系统） | 结构及特征 |  |
|  |  | 电极 | 数量及特征 |  |
|  |  | 测量管 | 结构及特征 |  |
|  |  | 测量管内衬 | 结构及特征 |  |
| 2 | 变送器部分 | 电路装置 | 计量主板 |  |
|  |  | 电源 | 电压 |  |
| 3 | 辅助装置 | 流量计算机、二次表（如有） | 特征 |  |

## 4.4用途

用于测量封闭管道中导电流体的体积流量。

- 法制管理要求

## 5.1计量单位

流量计所使用的计量单位应为法定计量单位。主要量的计量单位和符号应符合表2的规定。

- 主要量的计量单位和符号

| 序号 | 量的名称 | 计量单位 | 计量单位符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瞬时流量 | 立方米每小时、升每分钟 | m3/h、 L/min |
| 2 | 累积流量 | 立方米、升 | m3、L |
| 3 | 温度 | 摄氏度 | ℃ |
| 4 | 压力 | 帕[斯卡]；千帕；兆帕 | Pa；kPa；MPa |
| 5 | 电导率 | 毫西门子每米、微西门子每厘米 | mS/m、μS/cm |

## 5.2外部结构设计要求

流量计各个结构中，对计量性能有影响或不允许使用者自行调整的部位，包括相关连接的接口，均应设计成封闭结构。

## 5.3标志和标识

5.3.1 计量法制标志

流量计机壳或铭牌上应有标注计量器具型式批准标志和编号的位置。

注：按国家相关法律法规的规定。

5.3.2 计量器具标识

流量计一般应在铭（标）牌上标明：产品名称及制造单位名称或商标、产品规格及型号、出厂编号、最大工作压力、适用环境温度范围、公称通径、流量(或流速)范围、准确度等级(或最大允许误差)、流量计特征系数、制造时间、防护等级、防爆等级和防爆合格证编号(适用时)、特种设备生产许可证（适用时）、CMC或CPA标识和编号（适用时）。

5.3.3 防爆和防护性能要求

对于电池供电或外电源供电的流量计，如在爆炸性环境中使用，应满足相应防爆性能要求，并取得具有国家防爆检测相关资质的机构颁发的防爆合格证书。

对不同应用的场合，流量计应满足GB/T 4208的规定的相应外壳防护（IP）等级要求。

  - 保护装置

5.4.1总体要求

流量计的计量性能采取电子封印加以保护。在任何情况下，应能有效保护存储的测量结果，防止非授权修改。

所有对计量性能有影响或不允许使用者自行调整的部位和接口都应通过电子封印加以保护。

5.4.2电子封印

申请单位提交申请材料时，应说明影响计量性能的流量计特征系数清单及可修改的方式或权限等。

当需要限制访问对确定测量结果有影响的参数时，可采用电子封印对这些参数加以保护，电子封印应满足下列规定：

a) 只允许授权人员修改参数，如借助密码（口令）或特殊设备（例如钥匙）。密码应能更换；

b) 在某一时间段内，干预的证据应是可获取的。记录中应包括日期和识别实施干预的授权人员的特征要素。如果必须删除之前的干预才能记录新的干预，应删除最早的记录。

5.4.3 软件标识管理

流量计应用软件应符合JJF 1182的要求。流量计的应用软件以及计量相关参数的变更应能通过软件标识查验，保证能够识别和控制其变化。

生产厂应提供软件标识符，并描述其创建方式、保护方式、呈现方式和结构，以管理和维护软件标识符。

- 计量要求

## 6.1准确度等级和最大允许误差

流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表 3的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。

表3 准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±0.15% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ±2.0% |

## 6.2 引用误差

对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差，其最大允许误差系列应符合表 4规定，其检定结果的表示中不再给出准确度等级，而使用其最大允许误差表示，且还应在最大允许误差后标注 FS，如±0.5%FS。

表4 相对流量上限的最大允许误差

| 准确度等级 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±0.15%FS | ±0.2%FS | ±0.3%FS | ±0.5%FS | ±1.0%FS | ±1.5%FS | ±2.0%FS |

## 6.3重复性

流量计的重复性应不超过相应准确度等级最大允许误差绝对值的1/3或相对流量上限的最大允许误差绝对值的1/3。

## 6.4零点稳定性

流量计经连续 30天的稳定性试验后，其零点漂移应不超过最大允许误差的绝对值。

## 6.5 量程比

流量计的量程比（最大流量qmax/最小流量qmin）应不小于5。

## 6.6 多信号输出要求

当流量计具有电流和（或）脉冲信号输出类型时，应对电流和（或）脉冲信号分别进行计量性能测试，计量性能应均满足其准确度等级的要求。

注：用于计量性能测试的流量计信号输出类型应在型评报告中注明。

- 通用技术要求

## 7.1外观与铭牌

7.1.1 外观

7.1.1.1流量计应有良好的表面处理，不应有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落现象；密封面应平整，不应有损伤。

7.1.1.2流量计数字及显示功能的文字符号应清晰、完整、正确；指示机构的保护罩应有良好的透明度，不应有妨碍读数的明显缺陷。

7.1.1.3 流量计表体上应有清晰、永久性的流向标志。

7.1.2 铭牌

铭牌的标注见5.3.2。

## 7.2耐压强度

流量计应能承受试验压力为1.5倍最大允许工作压力下历时5min的耐压强度试验，试验期间应无泄漏或损坏。

注：申请单位提供特种设备生产许可证或样机的特种设备监检证书的，本项可免于试验。

## 7.3电源

7.3.1总要求

流量计一般采用下列两种供电方式：

a）外部电源；

b）可更换电池。

7.3.2外部电源

外部电源供电应满足下列要求：

- 流量计应确保在外部电源（交流或直流）发生故障时，故障前的数据不会丢失。

注：符合此项规定并不一定保证流量计能继续记录在电源中断期间所有数据。

b）流量计的电源连接应有防止擅动的保护措施。

7.3.3可更换电池

可更换电池供电应满足下列要求：

a）当电源为可更换电池时，制造商应对电池的更换做出明确规定；

b）采用电池供电的流量计，当电池电压降至低电压设定值时，应有明确的文字、符号或声光提示，或者电池更换时间显示，如果寄存器的显示器出现了低电量提示，则自该信息显示之日起到电池用完止，应至少还有180d的可用寿命；

c）采用电池供电的流量计更换电池，或电源供电的流量计电源电压降至欠压设计值或电源中断时，流量计保存的信息和数据不丢失，不影响流量计的性能和参数；

d）带附加装置的流量计，当发生电源欠压或电源中断时，恢复电源后，数据传输应正常进行。

7.3.4 电源电压变化

当交流主电源在额定电压-15%~10%、电源频率在额定频率±5%范围内组合变化，直流主电源在额定电从-20%~15%范用内变化时，对于基本误差限以量程百分数表示的转换器，其输出信号下限值和量程的变化量应不超过流量计基本误差限的绝对值,对于基本误差限以示值百分数或以量程百分数与示值百分数分段表示的转换器，其输出信号的示值变化量应不超过流量计基本误差限的绝对值。

## 7.4安全性能

7.4.1绝缘电阻

在一般大气条件下，外部电源供电的流量计电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间在表5规定的试验电压下其绝缘电阻应不低于20 MΩ。

表5 绝缘电阻

| 额定电压或标称电压（V） | 试验电压（V） |
| --- | --- |
| U≤60 | 500 |
| 60≤U＜250 | 500 |

7.4.2 绝缘强度

在一般大气条件下，外部电源供电的流量计电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间应能承受表6规定的正弦波交流电压电气强度试验，不发生击穿或飞弧现象。

表6 绝缘强度

| 额定电压或标称电压（V） | 试验电压有效值（V） | 泄漏电流报警值（mA） | 试验时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 500 | 10 | 1 |
| 60≤U＜250 | 1500 |  |  |

7.4.3直流反向保护

在一般大气条件下，外部直流电源供电的流量计电源端子间反向施加1.1倍公称电压值，保持1min应无损坏。

## 7.5环境适应性

7.5.1气候和机械环境适应性

7.5.1.1 低温

在无包装条件下流量计应能承受-25℃历时2h的低温试验，试验后仍应工作正常。

7.5.1.2高温

在无包装条件下流量计应能承受55℃历时2h的高温试验，试验后仍应工作正常。

7.5.1.3 恒定湿热

在无包装条件下流量计应能承受40℃、93%RH历时2d的恒定湿热试验，试验后仍应工作正常。

7.5.2电磁兼容适应性

7.5.2.1静电放电抗扰度

流量计应能承受 GB/T 17626.2规定的相关试验，试验等级3级，试验后仍应工作正常。

7.5.2.2射频电磁场辐射抗扰度

流量计应能承受 GB/T 17626.3规定的相关试验，试验等级3级，试验后仍应工作正常。

7.5.2.3工频磁场抗扰度

流量计应能承受 GB/T 17626.8规定的相关试验，试验等级3级，试验后仍应工作正常。

7.5.2.4电快速瞬变脉冲群抗扰度

外部电源供电或带信号传输线的流量计，应能承受GB/T 17626.4规定的相关试验，试验等级3级，试验后仍应工作正常。

7.5.2.5浪涌（冲击）抗扰度

外部电源供电或带信号传输线的流量计，应能承受GB/T 17626.5规定的相关试验，试验等级3级，试验后仍应工作正常。

7.5.2.6电压暂降和短时中断抗扰度

外部交流电源供电的流量计应能承受GB/T 17626.11规定的相关试验，外部直流电源供电的流量计应带电源适配器承受GB/T 17626.11规定的相关试验，试验等级2级，试验后仍应工作正常。

## 7.6 功能性要求

7.6.1 保护功能

流量计参数应有保护功能（如密码），如修改参数应能留有修改痕迹并可保存。

7.6.2 防护功能

对不同应用场合的流量计，应满足GB/T 4208规定的相应防护等级要求，并取得国家认可的机构签发的防护等级证明。

7.6.3 信号输出

流量计应有满足检测需要的信号输出或通信信号。

## 7.7 软件标识管理

流量计应用软件应符合JJF 1182的要求。流量计的应用软件以及计量相关参数的变更应能通过软件标识查验，保证能够识别和控制其变化。

生产厂应提供软件标识符、版本号。

## 7.8 计量性能影响

在安全性能、气候环境适应性、电磁兼容适应性及电源环境适应性试验后复测qmax和qmin流量点的示值误差和重复性，流量计的示值误差和重复性分别应符合6.1、6.2要求。

- 型式评价项目一览表

流量计型式评价项目见表7。

表7 流量计型式评价项目一览表

| 序号 | 型式评价项目 |  |  |  | 技术要求 | 评价方式 | 评价方法 | 样机数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  |  | 5.1 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
| 2 | 外部结构设计要求 |  |  |  | 5.2 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
| 3 | 标志和标识 |  | 计量法制标志 |  | 5.3.1 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
|  |  |  | 计量器具标识 |  | 5.3.2 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
|  |  |  | 防爆和防护性能要求 |  | 5.3.3 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
|  |  |  | 软件标识管理检查 |  | 7.8 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
| 4 | 保护装置 |  | 总体要求 |  | 5.4.1 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
|  |  |  | 电子封印 |  | 5.4.3 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
| 计量要求 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  |  | 6.1 | 试验 | 10.2.1 | 全部 |  |
| 2 | 重复性 |  |  |  | 6.2 | 试验 | 10.2.2 | 全部 |  |
| 3 | 零点稳定性 |  |  |  | 6.3 | 试验 | 10.2.3 | ≥1 |  |
| 4 | 量程比确认 |  |  |  | 6.4 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
| 通用技术要求 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 1 | 外观与铭牌检查 |  |  |  | 7.1 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
| 2 | 材料与结构 |  |  |  | 7.2 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
| 3 | 耐压强度 |  |  |  | 7.4 | 试验 | 10.4 | 全部 |  |
| 4 | 电源 | 总要求 |  |  | 7.5.1 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
|  |  | 外部电源 |  |  | 7.5.2 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
|  |  | 可更换电池 |  |  | 7.5.3 | 目测 | 观察项目 | 全部 |  |
|  |  | 电源电压变化 |  |  | 7.5.4 | 试验 | 10.5 | ≥1 |  |
| 5 | 安全性能 | 绝缘电阻 |  |  | 7.6.1 | 试验 | 10.6.1 | ≥1 |  |
|  |  | 绝缘强度 |  |  | 7.6.2 | 试验 | 10.6.2 | ≥1 |  |
|  |  | 直流反向保护 |  |  | 7.6.3 | 试验 | 10.6.3 | ≥1 |  |
| 6 | 环境适应性 | 气候 和机 械环 境适 应性 |  | 低温 | 7.7.1.1 | 试验 | 10.7.1 | ≥1 |  |
|  |  |  |  | 高温 | 7.7.1.2 | 试验 | 10.7.2 | ≥1 |  |
|  |  |  |  | 恒定湿热 | 7.7.1.3 | 试验 | 10.7.3 | ≥1 |  |
|  |  |  |  | 冲击 | 7.7.1.4 | 试验 | 10.7.4 | ≥1 |  |
|  |  | 电磁兼容适应性 |  | 静电放电抗扰度 | 7.7.2.1 | 试验 | 10.7.5 | ≥1 |  |
|  |  |  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 7.7.2.2 | 试验 | 10.7.6 | ≥1 |  |
|  |  |  |  | 工频磁场抗扰度 | 7.7.2.3 | 试验 | 10.7.7 | ≥1 |  |
|  |  |  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 7.7.2.4 | 试验 | 10.7.8 | ≥1 |  |
|  |  |  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 7.7.2.5 | 试验 | 10.7.9 | ≥1 |  |
|  |  |  |  | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 7.7.2.6 | 试验 | 10.7.10 | ≥1 |  |
|  |  | 计量性能影响 |  |  | 7.7.3 | 试验 | 10.7.11 | ≥1 |  |

- 提供样机的数量及样机的使用方式

## 9.1 流量计的特征识别

9.1.1技术资料

申请单位应按照JJF 1015-2014中4.1的要求提供型式评价所需的技术资料。

9.1.2系列产品的确定原则

按附录B的原则确定流量计的系列产品。

9.1.3 产品的特征描述

应结合有关文件对产品进行型式确认，并在型式评价报告中描述下列内容：

——测量原理；

——结构特征；

——供电；

——关键零部件和材料。

系列产品的特征描述可以采用文字、表格、图片等方式，必要时对典型样机进行拆解，以照片方式记录产品关键结构和零部件的特征。

表1所列的零部件和材料被认为对流量计性能至关重要的，应作为关键零部件的材料进行描述。

## 9.2 提供样机的数量

9.2.1 样机规格的确定原则

根据申请流量计的特征，按照附录B中B.2的规定确定系列产品；按照附录B中B.3的规定确定样机规格，单一产品可认为是系列产品的特例。

9.2.2 样机数量的确定原则

流量计试验样机的最少数量见表8。

表8 试验样机的最少数量

| 流量计公称口径 （mm） | 流量计的最少数量（台） |
| --- | --- |
| DN≤100 | 1～3 |
| DN＞100 | 1 |

## 9.3 样机的使用方式

系列产品中最小口径样机按照表7进行型式评价试验，其余样机仅作法制管理要求、准确度等级、最大允许误差和重复性试验。

## 9.4 系列产品确定原则

系列流量计是一组规格不同和（或）流量范围不同的流量计，这些流量计应具有以下特性：

同时满足以下条件的流量计可划分为同一系列产品：

a) 结构设计相同或相似；

b) 关键零部件和材料相同；

c) 生产工艺相同；

d) 准确度等级相同或不同，但最高准确度等级不超过申请的最高准确度等级。

以下情况也可认定为同一系列产品：

1）公称通径相同，但qmax/qmin不同，且结构、关键零部件和材料、生产工艺相同的；

2）公称通径不同，但结构设计、关键零部件和材料、生产工艺相同，且准确度等级相同的。

A.3 样机的选取原则

从系列产品中选取有代表性的规格作为试验样机，选取时应考虑以下因素：

a) 选取准确度等级最高的规格；

b) 选取公称通径最小的规格；

c) 选取结构最复杂的规格；

d) 选取使用材料最多的规格。

每一系列产品中抽取不超过三个有代表性规格的产品进行型式评价试验。

## 9.5 样机的选择

应按下列规则考虑系列流量计试验样机的规格选择：

a）一般情况下，任何系列流量计中的最小规格应进行全项试验；

b）按系列产品申请的，每一系列产品中抽取不少于三分之一的有代表性规格的产品。（超过三个规格的最多抽取三个规格），每种规格提供试验样机数量按单一产品的原则执行。

- 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据

## 10.1试验项目的条件

10.1.1 参比条件

对流量计进行型式评价试验过程中，除了试验时的影响量外，其他所有适用的影响量都应保持下列规定的参比条件。

——环境温度：(5～35)℃；

——相对湿度：15%～90%；

——大气压力：（76～106）kPa；

——电源电压：额定电压（1±10%）U，也可根据流量计的要求，使用合适的交流或直流电源。

10.1.2 额定工作条件

——环境温度：（-25～+55）℃；

——相对湿度：≤93%

——大气压力一般为：（76～106）kPa；

10.1.3试验用液体

在每个流量点的每一次试验过程中，试验用液体的温度变化应不超过±0.5℃。

10.1.4其他

每次测量时间应不少于装置和被试流量计允许的最短测量时间。

当被测表采用脉冲输出进行试验时，脉冲计数（或整脉冲计时）引入的不确定度应不超过流量计最大允许误差绝对值的1/10。

## 10.2计量性能

10.2.1 准确度等级和最大允许误差

10.2.1.1 试验目的

检验流量计的示值误差是否符合6.1的要求。

10.2.1.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.2.1.3 试验设备

液体流量标准装置。

10.2.1.4 试验程序

1）安装及预运行

- 流量计一般应在实验室试验环境下放置2h以上，以保证流量计稳定到试验环境的温度后方可开始试验。

- 将流量计正确地安装到装置上，预热并检查参数设置，确保其处于正常工作状态。

- 使试验介质在管道系统中以不低于0.7qmax的流量循环10min。

- 将流量调节至流量计的上限流量值，运行至流量、温度、压力稳定后开始试验。

2）试验点及试验次数

- 试验的流量点一般不少于5个，在标称的流量范围内均匀分布且包括最大流量和最小流量在内。

- 试验过程中，每个流量点每次试验的实际流量与设定流量的偏差不超过±5%。

- 每个流量点重复6次。

- 试验一般从最大流量开始，逐点试验至最小流量。

注：双向测量的流量计应在正反方向分别安装试验。

10.2.1.5 数据处理

1）各流量点单次试验的示值误差用下式计算：

Eij=Qij−(Qs)ij(Qs)ij×100%                     （1）

式中：Eij——第i流量点第j次试验时流量计的示值误差；

Qij——第i流量点第j次试验时流量计的累积流量，L；

(Qs)ij——第i流量点第j次试验时装置给出的并换算到流量计处状态的累积流量，L。

2）常用装置Qs的计算公式如下：

- 静态容积法装置（量器为开放式结构）

（2）

式中：(V₈)ij——第i 检定点第j 次检定时标准器测得的液体实际体积，m³；

β—— 检定用液体在检定状态下的体膨胀系数，℃-¹；

θs，θm——分别为第i 检定点第j 次检定时标准器和流量计处的液体温度，℃；

κ——检定用液体在检定状态下的压缩系数，Pa-¹；

Ps，Pm——分别为第i 检定点第j次检定时标准器和流量计处的液体压力，当θs与θm之差小于5℃，且Ps与Pm之差小于0.1MPa时，上式可简化为：

（3）

- 静态质量法装置（称量容器为开放式结构）

Qs=999.85ρ−ρam1+βtm−ts1−κpm             （4）

式中：m——电子秤示值，kg；

ρ——电子秤内液体密度，kg/m3；

ρa——大气密度，kg/m3。

ρa可参照下式计算

（5）

式中：Pa——大气压力，kPa；

——相对湿度，用小数表示；

——环境温度，℃。

注：环境大气密度的取值方法可参考T/CSMT-YB010-2024《液体流量标准装置测控系统》附录F。

- 标准表法装置（标准流量计为脉冲输出）

Qs=NsKs1+βtm−ts1−κpm−ps              （6）

式中：Ns——试验时间内标准流量计发出的脉冲数；

Ks——标准流量计的流量计特征系数，L-1；

ps——装置处液体压力，MPa。

3）各流量点单次试验的实际流量用下式计算：

qij=60×(Qs)ijΔtij                          （7）

式中：qij——第i流量点第j次试验的实际流量，L/min；

Δtij——第i流量点第j次试验的时间，s。

脉冲输出的流量计，Qij用下式计算：

Qij=NijK0                             （8）

式中：Nij——第i流量点第j次试验时流量计发出的脉冲数；

K0——流量计出厂流量计特征系数，L-1。

4）单个流量点的示值误差用下式计算：

Ei=1nj=1nEij                          （9）

式中：Ei——第i流量点的示值误差；

n——第i流量点的试验次数。

10.2.1.6 合格判据

流量计示值误差应符合6.1的要求。

10.2.2重复性

10.2.2.1 试验目的

检验流量计的重复性是否符合6.2的要求。

10.2.2.2 试验条件

在参比条件下试验。

10.2.2.3试验设备

同10.2.1.3的设备。

10.2.2.4试验程序

流量计的重复性试验与示值误差试验同时进行。

10.2.2.5数据处理

当每个流量点重复试验 n 次时，使用相对示值误差的流量计的重复性按式(10)计算：

|  | （10） |
| --- | --- |

使用引用误差的流量计的重复性按式(11)计算：

|  | （11） |
| --- | --- |

式中：(Er)i——流量计第i 试验点的重复性。

流量计的重复性可表示为：

|  | （12） |
| --- | --- |

10.2.2.6 合格判据

流量计重复性应符合6.2要求。

10.2.3 零点稳定性

10.2.3.1 试验目的

检验流量计的零点稳定性是否符合本大纲第 6.4 条的要求。

10.2.3.2 试验条件

试验在参比环境条件下进行，试验全程环境条件波动应满足参比条件要求；试验介质为清洁水，流量计测量管内液体保持静止、满管无气泡。

10.2.3.3 试验设备

a) 液体流量试验封堵（可保证流量计测量管满管、液体静止）；

b) 流量计输出信号测量设备（匹配流量计输出类型，测量不确定度满足检定要求）；

c) 温度测量仪表；

d) 计时设备。

10.2.3.4 试验程序

将流量计正确安装试验封堵，测量管内充满清洁试验液体，排尽管内空气，保持液体静止，在参比环境条件下放置不少于24 h，使流量计本体与液体温度达到平衡。

接通流量计电源，按制造厂规定的时间预热后，按照流量计说明书规定的方法完成零点校准，记录初始零点输出对应的流量值。

连续开展 30 天零点稳定性试验，试验期间保持测量管内满液、液体静止状态，环境条件维持在参比条件范围内。

试验期间每天至少测定 1 次零点输出值；试验期间不得主动断电，如中间流量计意外切断电源，接通电源并测定前需按规定时间预热流量计，测定过程中不得重新调整零点。

试验过程中可断电存放，每次测定前恢复供电并预热至输出稳定后再行读数。

注：若流量计带有小信号切除功能，试验期间应将该功能关闭。

10.2.3.5 数据处理

零点漂移以试验周期内零点输出对应的流量值相对于初始零点的最大变化量占满量程流量的百分比表示，按下式计算：

E0=q0,i−q0,0maxqmax                         (13)

式中：E0——流量计的零点漂移；

q0,0——初始零点校准后的对应的流量值，m3/h；

q0,i——初始零点校准后的对应的流量值，m3/h；

qmax——流量计的满量程流量值，m3/h。

10.2.3.6 合格判据

流量计的零点漂移应不超过相应准确度等级规定的最大允许误差的绝对值，符合本大纲第 6.34 条的要求。

## 10.3耐压强度

10.3.1 试验目的

检验流量计的耐压强度是否符合7.2的要求。

10.3.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.3.3 试验设备

静压试验装置。

10.3.4 试验程序

平缓地将试验压力升高至流量计最大允许工作压力的1.5倍，保持5 min，观察并记录有无渗漏和机械损坏。

10.3.5 合格判据

流量计耐压强度应符合7.2的要求。

## 10.4电源电压变化

10.4.1 试验目的

检验流量计的电源环境适应性是否符合7.4.4的要求。

10.4.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.4.3 试验设备

交流变频电源或直流稳压电源。

10.4.4 试验程序

电源电压变化在下列条件下进行，期间检查流量计的工作状态：

a)对于外部交流电源供电的流量计，在标称电压的85%～110%范围内变化。

b)对于外部直流电源或电池供电的流量计，在标称电压上下限范围内变化。

10.4.5合格判据

流量计应正常工作，符合7.4.4的要求。

## 10.5安全性能

10.5.1 绝缘电阻

10.5.1.1 试验目的

检验流量计各端子之间的绝缘电阻是否符合7.5.1的要求。

10.5.1.2 试验条件

在一般大气条件下进行。

10.5.1.3 试验设备

兆欧表或绝缘电阻测试仪。

10.5.1.4 试验程序

按表5要求，分别对流量计的电源端子与接地端子、输入端子、输出端子及接地端子与输入端子、输出端子之间进行绝缘电阻测试。

10.5.1.5 合格判据

流量计各端子之间绝缘电阻应符合7.5.1的要求。

10.5.2 绝缘强度

10.5.2.1 试验目的

检验流量计各端子之间绝缘强度是否符合7.5.2的要求。

10.5.2.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.5.2.3 试验设备

绝缘强度测试仪。

10.5.2.4 试验程序

分别对流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间施加正弦交变试验电压，缓缓上升施加的试验电压有效值至表6给出的值，持续1 min，观察有无击穿报警或飞弧现象。

10.5.2.5 合格判据

流量计各端子之间绝缘强度应符合7.6.2的要求。

10.5.3直流反向保护

10.5.3.1 试验目的

检验流量计在反向直流供电条件下是否符合7.6.3的要求。

10.5.3.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.5.3.3 试验设备

直流稳压电源。

10.5.3.4 试验程序

本试验仅适用于二线制直流供电的流量计，在电源端子间反向施加1.1倍公称电压值，保持1min。

10.5.3.5 合格判据

流量计应无损坏，符合7.6.3的要求。

## 10.6环境适应性

10.6.1 低温试验

10.6.1.1试验目的

检验无包装条件下流量计在低温试验后是否工作正常。

10.6.1.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.6.1.3 试验设备

高低温试验箱。

10.6.1.4 试验程序

按 GB/T 2423.1“试验Ad”的要求。对流量计进行低温试验，试验参数见表9。

表9 低温试验参数

| 试验温度 | -25℃±3℃ |
| --- | --- |
| 持续时间 | 2h |
| 恢复时间 | 2 h |

试验期间温度变化应不超过1℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。

10.6.1.5 合格判据

流量计低温试验后仍应能正常工作，符合7.7.1.1的要求。

10.6.2 高温试验

10.6.2.1试验目的

检验无包装条件下流量计在高温试验后是否工作正常。

10.6.2.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.6.2.3 试验设备

高低温试验箱。

10.6.2.4 试验程序

按 GB/T 2423.2“试验Bd”的要求。对流量计进行高温试验，试验参数见表10。

表10 高温试验参数

| 试验温度 | ＋55℃±2℃ |
| --- | --- |
| 持续时间 | 2h |
| 恢复时间 | 2 h |

试验期间温度变化应不超过1℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。

10.6.2.5 合格判据

流量计高温试验后仍应能正常工作，符合7.7.1.2的要求。

10.6.3 恒定湿热试验

10.6.3.1试验目的

检验无包装条件下流量计在恒定湿热试验后是否工作正常。

10.6.3.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.6.3.3 试验设备

恒定湿热试验箱。

10.6.3.4 试验程序

按 GB/T 2423.3“试验Cab”的要求。对流量计进行恒定湿热试验，试验参数见表11。

表11 恒定湿热试验参数

| 试验温度 | (40±2)℃ |
| --- | --- |
| 相对湿度 | (93±3)% |
| 持续时间 | 2d |
| 恢复时间 | 2 h |

10.6.3.5 合格判据

流量计恒定湿热试验后仍应能正常工作，符合7.7.1.3的要求。

10.6.4 冲击试验

10.6.4.1试验目的

检验包装条件下流量计在冲击试验后是否工作正常。

10.6.4.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.6.4.3 试验设备

冲击试验台。

10.6.4.4 试验程序

按GB/T 25480“4.5.1”的要求。对流量计进行冲击试验，试验参数见表12。

表12 冲击试验参数

| 峰值加速度 | （100±10）m/s2 |
| --- | --- |
| 相应标称脉冲持续时间 | （16±2）ms |
| 连续冲击次数 | （1000±10）次 |
| 脉冲重复频率 | （60～100）次/min |
| 脉冲波形 | 半正弦波 |

10.6.4.5 合格判据

流量计冲击试验后仍应能正常工作，符合7.7.1.4的要求。

## 10.7 电磁兼容

10.7.1静电放电抗扰度试验

10.7.5.1 试验目的

检验流量计在静电放电抗扰度试验期间和试验后是否工作正常。

10.7.5.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.7.5.3 试验设备

静电放电抗扰度试验装置。

10.7.5.4 试验程序

按 GB/T 17626.2的要求，流量计在零流量工作状态下进行静电放电抗扰度试验。试验参数见表13。

表12 静电放电抗扰度试验参数

| 放电方式 | 接触放电 | 空气放电 |
| --- | --- | --- |
| 试验等级 | 3 级 | 3级 |
| 试验电压 | 6 kV | 8 kV |
| 放电次数 | 10次 | 10次 |

观察流量计试验期间有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存储的数据是否保持不变。

10.7.5.5 合格判据

在静电放电抗扰度试验期间，流量计允许出现功能和性能暂时丧失，试验结束后相应功能和性能应能自行恢复，存储的数据保持不变，符合7.7.2.1的要求。

10.7.6射频电磁场辐射抗扰度试验

10.7.6.1 试验目的

检验流量计在射频电磁场辐射抗扰度试验期间和试验后是否正常。

10.7.6.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.7.6.3 试验设备

电波暗室和辐射电磁场抗扰度试验装置。

10.7.6.4 试验程序

按 GB/T 17626.3的要求，流量计在零流量工作状态下进行射频电磁场辐射抗扰度试验。试验参数见表14。

表14 射频电磁场辐射抗扰度试验参数

| 频率范围 | (80～1000 )MHz |
| --- | --- |
| 试验等级 | 3 级 |
| 试验强场 | 10 V/m |
| 调制正弦波 | 80% AM，1kHz，正弦波 |
| 极化方向 | 水平、垂直 |

观察流量计试验期间有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存储的数据是否保持不变。

10.7.6.5 合格判据

在射频电磁场辐射抗扰度试验期间，流量计允许出现功能和性能暂时丧失，试验结束后相应功能和性能应能自行恢复，存储的数据保持不变，符合7.7.2.2的要求。

10.7.7工频磁场抗扰度试验

10.7.7.1 试验目的

检验流量计在工频磁场抗扰度试验期间和试验后是否正常。

10.7.7.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.6.7.3 试验设备

工频磁场抗扰度试验装置。

10.7.7.4 试验程序

按 GB/T 17626.8的要求，流量计在零流量工作状态下进行工频磁场抗扰度试验。试验参数见表15。

表15 工频磁场抗扰度试验参数

| 严酷度等级 | 3 级 |
| --- | --- |
| 磁场强度 | 10 A/m |

观察流量计试验期间有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存储的数据是否保持不变。

10.7.7.5 合格判据

在工频磁场抗扰度试验期间，流量计允许出现功能和性能暂时丧失，试验结束后相应功能和性能应能自行恢复，存储的数据保持不变，符合7.7.2.3的要求。

10.7.8 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

10.7.8.1 试验目的

检验流量计在电快速瞬变脉冲群抗扰度试验期间和试验后是否正常。

10.7.8.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.7.8.3 试验设备

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验装置。

10.7.8.4 试验程序

本试验仅适用于外部交直流电源供电或带信号传输线的流量计。

按 GB/T 17626.4的要求，流量计在零流量工作状态下进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。试验参数见表16。

表16 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验参数

| 试验等级 | 3 级 |  |
| --- | --- | --- |
| 试验线路 | 输入输出（I/O）和通讯端口（含外部连接线） | 交、直流电源端口 |
| 试验电压 | ± 1 kV | ± 2 kV |
| 其他试验参数 | 上升时间：5 ns 尖峰持续时间：50 ns 重复频率：5 kHz 脉冲群持续时间：15 ms 脉冲群周期：300 ms 每极性试验持续时间：≥1min |  |
| 注1：双指数波形瞬时电压尖峰脉冲； 注2: 不适用于连接电池或再充电时必须从装置上拆下的可充电电池的输入端口。 |  |  |

观察流量计试验期间有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存储的数据是否保持不变。

10.7.8.5 合格判据

在电快速瞬变脉冲群抗扰度试验期间，流量计允许出现功能和性能暂时丧失，试验结束后相应功能和性能应能自行恢复，存储的数据保持不变，符合7.7.2.4的要求。

10.7.9浪涌（冲击）抗扰度试验

10.7.9.1 试验目的

检验流量计在电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验期间和试验后是否正常。

10.7.9.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.7.9.3 试验设备

浪涌（冲击）抗扰度试验装置。

10.7.9.4试验程序

本试验仅适用于外部交直流电源供电或带信号传输线的流量计。

按 GB/T 17626.5的要求，流量计在零流量工作状态下进行电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验。试验参数见表17。

表17 电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验参数

| 输入输出（I/O）和通讯端口 | 线对线± 1kV | 线对地± 2kV |
| --- | --- | --- |
| 交、直流电源端口 | 线对线± 1kV | 线对地± 2kV |
| 试验次数 | 每一极性至少3次，对于交流主电源端口分别在电压相位0°、90°、180°和270°下进行。 |  |

观察流量计试验期间有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存储的数据是否保持不变。

10.7.9.5 合格判据

在电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验期间，流量计允许出现功能和性能暂时丧失，试验结束后相应功能和性能应能自行恢复，存储的数据保持不变，符合7.7.2.5的要求。

10.7.10电压暂降和短时中断抗扰度试验

10.7.10.1 试验目的

检验外部交流电源供电的流量计在电压暂降和短时中断抗扰度试验期间和试验后是否正常。

10.7.10.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.7.10.3 试验设备

电压暂降和短时中断抗扰度试验装置。

10.7.10.4 试验程序

交流供电的流量计按 GB/T 17626.11的要求，直流供电的流量计带电源适配器按 GB/T 17626.11的要求，流量计在零流量工作状态下进行电压暂降和短时中断抗扰度试验。试验参数见表18。

表 18电压暂降和短时中断抗扰度试验参数

|  | 电压暂降试验参数 |
| --- | --- |
| 试验等级 | 0% |
| 持续时间 | 0.5个周期 |
| 试验次数 | 10次，每次间隔时间最少10s |
| 短时中断试验参数 |  |
| 试验等级 | 0% |
| 持续时间 | 250个周期 |
| 试验次数 | 10次，每次间隔时间最少10s |

观察流量计试验期间有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存储的数据是否保持不变。

10.7.10.5 合格判据

在电压暂降和短时中断抗扰度试验期间，流量计允许出现功能和性能暂时丧失，试验结束后相应功能和性能应能自行恢复，存储的数据保持不变，符合7.7.2.6的要求。

10.7.11 计量性能影响

10.7.11.1 试验目的

检验流量计承受环境适应性试验后计量性能是否符合7.7.3的要求。

10.7.11.2 试验条件

试验在参比条件下进行。

10.7.11.3 试验设备

液体流量标准装置。

10.7.11.4 试验程序

按10.2的方法复测流量计qmax和qmin流量点的示值误差和重复性。

10.7.11.5 合格判据

流量计的计量性能应符合7.7.3的要求。

## 10.8 流动扰动

10.8.1 试验目的

检验流量计在说明书中指定上游直管段条件下的计量性能，验证流动扰动对流量计示值误差的影响程度，考核流量计对现场安装条件的适应性。

10.8.2 试验条件

10.8.2.1 试验在参比环境条件下开展，环境温度、相对湿度、大气压力及电源条件满足本大纲 10.1.1 的规定；

10.8.2.2 试验介质为清洁水，无气泡、无纤维及导磁性颗粒，介质温度、压力处于参比条件范围内，单流量点试验过程中温度波动不超过 ±0.5℃；

10.8.2.3 流动扰动装置安装于流量计上游侧，扰动装置出口至流量计入口的直管段长度，按制造商声明的最小上游直管段长度执行；若制造商未明确声明，则按 5 倍公称通径（5D）设置，应尽量保证流动扰动装置上游流场稳定；

10.8.2.5 流量计下游直管段长度不小于 5D，试验管段内径与流量计公称内径的偏差不超过 ±3%。

10.8.3 试验设备

10.8.3.1 流动扰动装置：共 3 类，结构形式、尺寸参数及加工精度应符合 GB/T 778.2-2018附录 I 的规定：

1 型：左旋漩涡扰动器；

2 型：右旋漩涡扰动器；

3 型：速度剖面扰动器。

10.8.3.2 配套测量仪表：温度、压力测量仪表的测量误差对试验结果的影响不超过流量计最大允许误差的 1/5；

10.8.3.3 试验直管段：内壁清洁无积垢、凹痕，与扰动装置、流量计同轴安装，密封垫不得突入管道内腔。

10.8.4 试验程序

a）基准误差测定：不安装流动扰动装置，按照本大纲 10.2.1.4 规定的方法测定每个流量点的示值误差，取平均值作为基准示值误差。

b）扰动装置安装：依次安装 1 型、2 型、3 型流动扰动装置，每类装置按规定位置同轴安装于流量计上游管路，确保连接密封无泄漏、无突出物干扰流场。

3）扰动工况误差测定：每类扰动装置安装完成后，使流体循环至流量、温度稳定，在相同流量点重复测定 3 次示值误差，记录每次试验的流量、示值、温度及压力数据。

4）试验全程中，除上游流动扰动外，其余影响量均保持在参比条件范围内，不得调整流量计参数与零点。

5）按要求填写型式评价原始记录，注明扰动装置类型、安装位置、试验条件及测试结果。

10.8.5 数据处理

10.8.5.1 单类扰动条件下的平均示值误差，按本大纲 10.2.1.5 规定的相对示值误差计算方法执行；

10.8.5.2 流动扰动引起的示值误差变化量按下式计算：

△E=Ed−E0                       (14)

式中：△E——流动扰动引起的的示值误差变化量；

Ed——某类扰动装置下的平均示值误差；

E0——无扰动条件下的平均示值误差。

10.8.6 合格判据

a）在三类流动扰动工况下，流量计的相对示值误差均应符合本大纲第 6.1 条规定的相应准确度等级的最大允许误差要求；

b）单类扰动引起的示值误差变化量，应不超过相应准确度等级最大允许误差绝对值的 1/2。

- 试验项目所用的计量器具和设备表

试验项目所用的计量器具和设备表见表19。

表19 试验项目所用的计量器具和设备表

| 序号 | 试验参数或项目 | 试验设备名称 | 主要性能指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量性能试验 | 液体流量标准装置 （如质量法液体流量标准装置、标准表法液体流量标准装置等） | 扩展不确定度： 体积流量的扩展不确定度应不大于被检流量计最大允许误差绝对值的1/3，k=2 |
|  |  | 温度测量仪表（测量流经流量计的流体温度） | 所用温度计的测量误差对试验结果造成的影响应在流量计最大允许误差的1/5以内 |
|  |  | 压力测量仪表（测量流经流量计的流体压力） | 所用压力计的测量误差对试验结果造成的影响应在流量计最大允许误差的1/5以内 |
| 2 | 耐压强度 | 带压力指示的耐静压试验装置 | 准确度等级：1.6级 |
| 3 | 电源电压变化 | 交流变频电源 | MPE：±2% |
|  |  | 直流稳压电源 | 输出范围：0V～36V可调； 输出电压的稳定性的扩展不确定度应不大于Urel：0.2%（k=2）。 |
| 4 | 绝缘电阻 | 兆欧表或绝缘电阻测试仪 | 准确度等级：10级 |
| 5 | 绝缘强度 | 绝缘强度测试仪 | 准确度等级：10级 |
| 6 | 直流反向保护 | 直流稳压电源 | 输出范围：0V～36V可调； 输出电压的稳定性的扩展不确定度应不大于Urel：0.2%（k=2） |
| 7 | 气候环境适应性 | 高低温湿热试验箱 | 技术性能：符合GB/T 2423.1、GB/T 2423.2和GB/T 2423.3的要求 |
| 8 | 冲击 | 冲击试验台 | 技术性能：符合GB/T 25480-2010的要求 |
| 9 | 静电放电抗扰度 | 静电放电抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.2的要求 |
| 10 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 电波暗室和辐射电磁场抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.3的要求 |
| 11 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.4的要求 |
| 12 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 浪涌（冲击）抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.5的要求 |
| 13 | 工频磁场抗扰度 | 工频磁场抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.8的要求 |
| 14 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 电压暂降和短时中断抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.11的要求 |

# 附录A
	电磁流量计型式评价项目记录格式（参考）

一、申请和委托的基本情况

（一）制造单位：

申请单位：

代理人：

（二）委托单位：

委托日期：

委托负责人：

（三）申请书编号：新型☑改进型□

二、关于型式的基本信息

（一）计量器具名称及分类编码

| 计量器具名称 | 分类编码 |
| --- | --- |

（二）工作原理、用途、使用场合及生产所依据的标准和编号

工作原理：

用途、使用场合：

生产所依据的标准：

（三）样机型号、规格、准确度等级/最大允许误差/不确定度及编号

| 序号 | 样机名称 | 型号 | 规格 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |

（四）计量器具的测量参数

| 序号 | 测量参数名称 | 测量参数单位 | 测量区间 | 显示位数 | 计量性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 累积流量 | m3 |  |  |  |

（五）显示型式机械□电动机械□电子□

（六）试验环境条件

| 1 | 温度 | 从 ℃到 ℃ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 相对湿度 | 从 %到 % |  |  |  |  |  |
| 3 | 电源 | 电压 | / | 频率 | / | 功耗 | / |
| 4 | 其它 | / |  |  |  |  |  |
| 5 | 地点 |  |  |  |  |  |  |

（七）关键零部件和材料

| 名称 | 型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、型式评价的依据

/

四、型式评价所用仪器设备一览表

仪器使用前记录：仪器使用后记录：

| 计量器具/试验设备名称 | 型号/规格 | 编号 | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 测量区间 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、型式评价项目及评价结果一览表

| 序号 | 型式评价项目 |  |  |  | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外部结构设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 标志和标识 |  | 计量法制标志 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量器具标识 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆和防护性能要求 |  |  |  |  |
| 4 | 保护装置和封印 |  | 总体要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械封印 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电子封印 |  |  |  |  |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 重复性 |  |  |  |  |  |  |
| 通用技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料与结构 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 耐压强度 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源 | 总要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外部电源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可更换电池 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源电压变化 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全 性能 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘强度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直流反向保护 |  |  |  |  |  |
| 7 | 环境适应性 | 气候和机械环境适应性 |  | 低温 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高温 |  |  |  |
|  |  |  |  | 恒定湿热 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冲击 |  |  |  |
|  |  | 电磁兼容适应性 |  | 静电放电抗扰度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工频磁场抗扰度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电压暂降和短时中断抗扰度 |  |  |  |
|  |  | 计量性能影响 |  |  |  |  |  |

注：

| + | - |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |
| n/a | n/a | 不适用 |

六、审查的技术资料及结论：

经审查，申请单位提交的技术资料符合的要求。

七、型式评价结论及建议：

☑合格

试验样机符合的要求，建议批准下列型号计量器具的型式：

| 序号 | 计量器 具名称 | 型号 | 规格 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

□不合格

试验样机的项不符合

型式评价大纲的要求，建议不批准下列型号计量器具的型式：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号 | 规格 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、其它

1、经封条标记的台（大写）试验样机整机交于申请单位保存。

2、型式评价时间：从年月日至年月日

3、型式评价人员：（签字）

4、复核人员：（签字）

附件1

一、观察项目记录

| 序号 | 评价项目 |  |  | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量单位 |  |  |  |  |  |
| 2 | 外部结构设计要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 标志和标识 |  | 计量法制标志 |  |  |  |
|  |  |  | 计量器具标识 |  |  |  |
|  |  |  | 防爆和防护性能要求 |  |  |  |
| 4 | 保护装置和封印 |  | 总体要求 |  |  |  |
|  |  |  | 机械封印 |  |  |  |
|  |  |  | 电子封印 |  |  |  |
| 5 | 外观 |  |  |  |  |  |
| 6 | 材料与结构 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源 | 总要求 |  |  |  |  |
|  |  | 外部电源 |  |  |  |  |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |

二、试验项目记录

1、计量性能准确度等级、最大允许误差和线性度、重复性

| 电 磁 流 量 计 试 验 原 始 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页共页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 送检单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 仪表名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |
| 试验性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验介质 |  |  |  |  | 介质温度 |  |  |  |  |  |  | 介质压力 |  |  |  |  |  | 介质密度 |  |  |  |  | 计算结果： |  |  |
| 计量标准 |  |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号/有效期 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  |
| 计量标准器名称 |  |  | 测量范围 |  |  | 型号/编号 |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  | 使用状态 |  |  |  |  |  |  | 原流量计特征系数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号/有效期 |  |  |  |  |  |  | 新流量计特征系数 |  |  |
| 随机文件和外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |  |  |  | 溯源机构 |  |  |  |  |  |  | 试验结论 |  |  |
| 流量点 | 平均流量 |  |  | 标准流量值 |  |  | 测量时间 |  |  |  | 标准体积 |  |  | 被检脉冲 |  |  | 被检表体积 |  |  | 相对示值误差 |  | 示值误差 |  | 重复性 | 备注 |
|  | （m3/h） |  |  | （m3/h） |  |  | (ms) |  |  |  | (L) |  |  | （N） |  |  | （L） |  |  | （%） |  | （%） |  | (%) |  |
| … | … |  |  | … |  |  | … |  |  |  | … |  |  | … |  |  | … |  |  | … |  | … |  | … | … |

试验人员：              核验人员：             试验日期：            核验日期

3、耐压强度

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4 耐压强度 | 流量计基表壳体应能承受试验压力为1.5倍最大允许工作压力下历时5min的耐压强度试验，试验期间应无泄漏或损坏。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

4、电源电压变化

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5.4电源电压变化 | 对于外部交流电源供电的流量计，在标称电压的85%～110%范围内变化，应正常工作。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

5、绝缘电阻

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.6.1 绝缘电阻 | 在一般大气条件下，流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间在表4规定的试验电压下其绝缘电阻应不低于20 MΩ。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

6、绝缘强度

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.6.2 绝缘强度 | 在一般大气条件下，流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间应能承受表5规定的正弦波交流电压电气强度试验，不发生击穿或飞弧现象。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

7、直流反向保护

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.6.3直流反向保护 | 在一般大气条件下，外部直流电源供电的流量计电源端子间反向施加1.1倍公称电压值，保持1min应无损坏。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

8、低温

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7.1.1低温 | 按GB/T 2423.1“试验Ad”的相关要求进行。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

9、高温

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7.1.2高温 | 按GB/T 2423.2“试验Bd”的相关要求进行。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

10、恒定湿热

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7.1.3恒定湿热 | 按GB/T 2423.3 “试验Ca”的相关要求进行。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 试验设备 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

11、冲击

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7.1.4冲击 | 按 GB/T 25480 “4.5.1”的要求。对流量计进行冲击试验，试验参数见表12。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

12、静电放电抗扰度

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7.2.1静电放电抗扰度 | 在转换器的键盘、壳体表面以及转换器附近的参考接地平板上进行接触放电正负 4kV、空气放电正负8kV的试验后，其输出信号下限值和量程的变化量应不超过基本误差限绝对值的1/2。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

13、射频电磁场辐射抗扰度

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7.2.2射频电磁场辐射抗扰度 | 在频率为80MHz~1000MHz、距离为3m、场强为10V、AM 1kHz、80%调制的条件下，转换器仍应正常工作，其输出信号下限值和量程的变化量应不超过基本误差限绝对值的1/2。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

14、工频磁场抗扰度

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7.2.3工频磁场抗扰度 | 在频率为50Hz、强度为30 Am的外界磁场影响下，转换器输出信号下限值和量程的变化量应不超过基本误差限的绝对值。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

14、电快速瞬变脉冲群抗扰度

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7.2.4电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 在流量计的电源端口施加电K峰值2kV(5/50ns,5kHz)、信号/控制端施加电术峰值1kV(5/50ns,SkHz)的试验电胀，试验等级为3级，其输出信号下限值和最程的变化最应不超过基本误差限绝对值的 1/2。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

16、浪涌（冲击）抗扰度

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7.2.5浪涌（冲击）抗扰度 | 在流计的交流电源端口施加线对线 1.0kV、线对地 2.0kV、在真流电源端口施加线对线 0.5kV、线对地 0.SkV、在信号、数据和控制端施加线对线05kV、线对地1.0kV的浪涌试验电，其输出信号下限值和量程的变化量应不超过基本误差限绝对值的1/2。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

17、电压暂降和短时中断抗扰度

| 项目名称 | 技术要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7.2.6电压暂降和短时中断抗扰度 | 当交流尘电源中断 250/300 周期(50 Hz/60 Hz)，直流主电源中断5 ms、20 ms、100 ms、200 ms、500 ms 时，转换器输出信号的变化量应不超过基本误差限绝对值的 1/2。 |  |  |
| 试验员 核验员 试验开始时间：试验结束时间： 环境条件：大气压：kPa；室温：℃；相对湿度：% 备注： |  |  |  |

所用试验设备：

| 设备名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- |

18、计量性能影响

| 电 磁 流 量 计 试 验 原 始 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页共页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 送检单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 仪表名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |
| 试验性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验介质 |  |  |  |  | 介质温度 |  |  |  |  |  |  | 介质压力 |  |  |  |  |  | 介质密度 |  |  |  |  | 计算结果： |  |  |
| 计量标准 |  |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号/有效期 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  |
| 计量标准器名称 |  |  | 测量范围 |  |  | 型号/编号 |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  | 使用状态 |  |  |  |  |  |  | 原流量计特征系数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号/有效期 |  |  |  |  |  |  | 新流量计特征系数 |  |  |
| 随机文件和外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |  |  |  | 溯源机构 |  |  |  |  |  |  | 试验结论 |  |  |
| 流量点 | 平均流量 |  |  | 标准流量值 |  |  | 测量时间 |  |  |  | 标准体积 |  |  | 被检脉冲 |  |  | 被检表体积 |  |  | 相对示值误差 |  | 示值误差 |  | 重复性 | 备注 |
|  | （m3/h） |  |  | （m3/h） |  |  | (ms) |  |  |  | (L) |  |  | （N） |  |  | （L） |  |  | （%） |  | （%） |  | (%) |  |
| … | … |  |  | … |  |  | … |  |  |  | … |  |  | … |  |  | … |  |  | … |  | … |  | … | … |

试验人员：              核验人员：             试验日期：            核验日期

附件2样机照片

1、整体外形

2、内部结构

3、显示部分

4、关键零部件

注：

附录B
	水的膨胀系数和压缩系数

B.1  水的膨胀系数βw见表B.1。

表D.1  水的体膨胀系数表

βw（1×10-6 ℃-1）

| t（℃） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 16.0 | 17.6 | 19.1 | 20.7 | 22.2 | 23.7 | 25.2 | 26.7 | 28.3 | 29.8 |
| 6 | 31.3 | 32.8 | 34.3 | 35.7 | 37.2 | 38.7 | 40.2 | 41.7 | 43.1 | 44.6 |
| 7 | 46.0 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.7 | 56.1 | 57.6 | 59.0 |
| 8 | 60.4 | 61.8 | 63.2 | 64.6 | 66.0 | 67.4 | 68.8 | 70.2 | 71.6 | 73.0 |
| 9 | 74.4 | 75.7 | 77.1 | 78.5 | 79.8 | 81.2 | 82.5 | 83.9 | 85.2 | 86.6 |
| 10 | 87.9 | 89.3 | 90.6 | 91.9 | 93.3 | 94.6 | 95.9 | 97.2 | 98.5 | 99.9 |
| 11 | 101.2 | 102.5 | 103.8 | 105.1 | 106.4 | 107.6 | 108.9 | 110.2 | 111.5 | 112.8 |
| 12 | 114.0 | 115.3 | 116.6 | 117.8 | 119.1 | 120.4 | 121.6 | 122.9 | 124.1 | 125.4 |
| 13 | 126.6 | 127.9 | 129.1 | 130.3 | 131.6 | 132.8 | 134.0 | 135.2 | 136.4 | 137.7 |
| 14 | 138.9 | 140.1 | 141.3 | 142.5 | 143.7 | 144.9 | 146.1 | 147.3 | 148.5 | 149.7 |
| 15 | 150.8 | 152.0 | 153.2 | 154.4 | 155.6 | 156.7 | 157.9 | 159.1 | 160.2 | 161.4 |
| 16 | 162.5 | 163.7 | 164.8 | 166.0 | 167.1 | 168.3 | 169.4 | 170.6 | 171.7 | 172.8 |
| 17 | 174.0 | 175.1 | 176.2 | 177.3 | 178.5 | 179.6 | 180.7 | 181.8 | 182.9 | 184.0 |
| 18 | 185.2 | 186.3 | 187.4 | 188.5 | 189.6 | 190.7 | 191.7 | 192.8 | 193.9 | 195.0 |
| 19 | 196.1 | 197.2 | 198.3 | 199.3 | 200.4 | 201.5 | 202.5 | 203.6 | 204.7 | 205.7 |
| 20 | 206.8 | 207.9 | 208.9 | 210.0 | 211.0 | 212.1 | 213.1 | 214.2 | 215.2 | 216.3 |
| 21 | 217.3 | 218.3 | 219.4 | 220.4 | 221.4 | 222.5 | 223.5 | 224.5 | 225.5 | 226.6 |
| 22 | 227.6 | 228.6 | 229.6 | 230.6 | 231.6 | 232.7 | 233.7 | 234.7 | 235.7 | 236.7 |
| 23 | 237.7 | 238.7 | 239.7 | 240.7 | 241.7 | 242.6 | 243.6 | 244.6 | 245.6 | 246.6 |
| 24 | 247.6 | 248.6 | 249.5 | 250.5 | 251.5 | 252.5 | 253.4 | 254.4 | 255.4 | 256.3 |
| 25 | 257.3 | 258.3 | 259.2 | 260.2 | 261.1 | 262.1 | 263.0 | 264.0 | 264.9 | 265.9 |
| 26 | 266.8 | 267.8 | 268.7 | 269.7 | 270.6 | 271.5 | 272.5 | 273.4 | 274.3 | 275.3 |
| 27 | 276.2 | 277.1 | 278.1 | 279.0 | 279.9 | 280.8 | 281.7 | 282.7 | 283.6 | 284.5 |
| 28 | 285.4 | 286.3 | 287.2 | 288.1 | 289.1 | 290.0 | 290.9 | 291.8 | 292.7 | 293.6 |
| 29 | 294.5 | 295.4 | 296.3 | 297.2 | 298.0 | 298.9 | 299.8 | 300.7 | 301.6 | 302.5 |
| 30 | 303.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.2  水的压缩系数κw见表B.2。

表D.2水的压缩系数表

p=（0.3～0.5）MPa

| t（℃） | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| κw（1×10-6 MPa-1） | 508 | 481 | 461 | 448 | 442 | 440 |