国家计量技术规范

《电磁流量计型式评价大纲》

（征求意见稿）

修订编写说明

大纲起草组

2026年7月

《电磁流量计型式评价大纲》

修订编写说明

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅市监计量发(2025)45号“2025年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知”，由全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会（MTC3/SC1）组织制订《电磁流量计型式评价大纲》国家计量技术规范，替代1033-2007《电磁流量计》中电磁流量计型式评价对应部分的内容。

本大纲修订起草组由中国计量科学研究院、河南省计量测试科学研究院等单位组成。修订工作计划于2025年年内完成。

按照国家市场监督管理总局2020年第42号文件《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》要求和JJF 1051-2009《计量器具命名与分类编码分类编码》要求，本型式评价大纲适用于分类代码为12181000 公称通径不大于 DN300 电磁流量计的型式评价试验。

- 大纲修订的必要性

电磁流量计作为工业过程控制、贸易结算、环境监测等领域的重要计量器具，其计量准确性直接关系到我国各类液体介质交易的精准性，关系到国计民生、安全生产等多个方面，是社会经济平稳运行的重要基础。国家市场监督管理总局一直将以销售为目的的流量计列入《实施强制管理的计量器具目录》实施P+V强制管理，需获得型式批准后方能生产；用于贸易结算、环境监测的，经法定计量检定机构检定合格后方能使用。

JJG 1033-2007《电磁流量计》附录A"电磁流量计型式评价大纲"自2008年实施以来，对规范电磁流量计的型式评价工作、保证量值准确可靠发挥了重要作用。但随着我国电磁流量计制造技术的快速发展，以及型式评价技术的不断进步，原大纲已不能完全适应新形势下的型式评价工作需要：

一是原大纲作为检定规程的附录存在，体例上不符合现行JJF 1015、JJF 1016的要求，需要调整为独立的JJF系列国家计量技术规范；二是国产电磁流量计在准确度、介质适用范围、使用寿命、稳定性等方面取得了长足的进步，原大纲的准确度等级设置已不能完全覆盖市场需求；三是型式评价的相关技术取得了较大发展，对于环境适应性、电磁兼容等项目的试验要求和试验等级有了新的认识；四是近年来国家发布了一系列新的计量技术规范和国家标准，如JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》、JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF 1182《计量器具软件测评指南》、GB/T 18659-2023《封闭管道中流体流量的测量 电磁流量计使用指南》等，原大纲需要与现行有效标准协调一致；五是原大纲对系列产品的规定不够完善，需要补充系列产品划分原则与样机选取规则；六是原大纲部分试验项目的试验条件、操作程序、数据处理与合格判据不够细化，需要进一步完善，提高可操作性。

为了更好地满足国内电磁流量计型式批准的需求，保证电磁流量计的产品质量，并依据《国家计量技术规范管理办法》规定的"积极推动采用国际法制计量组织（OIML）发布的国际计量规范及有关国际组织发布的国际技术文件"的要求，有必要对电磁流量计型式评价大纲进行修订完善。

- 大纲修订的技术依据及主要原则

1、大纲修订的主要技术依据

1.JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》

2.JJF 1015-2014 《计量器具型式评价通用规范》

3.JJF 1016-2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》

4.JJF 1004 《流量计量名词术语及定义》

5.JJF 1182 《计量器具软件测评指南》

6.JJF 1059.1 《测量不确定度评定与表示》

7.GB/T 18659 《封闭管道中流体流量的测量 电磁流量计使用指南》

8.ISO 20456:2017 《封闭满管道流体流量的测量 导电液体电磁流量计使用指南》

9.JB/T 9248 《电磁流量计》

10.GB/T 2423系列 《电工电子产品环境试验》

11.GB/T 17626系列 《电磁兼容 试验和测量技术》

12.GB/T 22133 《流体流量测量 流量计性能表述方法》

13.GB/T 4208 《外壳防护等级（IP代码）》

2、大纲修订的主要原则

本大纲按照JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》、JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》要求编写。适用于电磁流量计的型式评价试验。

在编制过程中起草小组掌握以下几个原则：

1.科学性原则：以科学理论为基础，结合大量的试验验证数据，确保大纲的技术要求和试验方法科学合理。

2.先进性原则：积极采用国际标准和国外先进标准，结合我国电磁流量计制造和检定的实际情况，使大纲的技术指标和试验方法达到国际先进水平。

3.合理性原则：充分考虑我国电磁流量计的生产和使用现状，合理设置技术要求和试验项目，既要保证产品质量，又要兼顾经济合理，减轻企业负担。

4.可操作性原则：试验方法和试验程序要具体明确，便于型式评价机构操作执行，确保型式评价结果的一致性和可靠性。

电磁流量计型式评价大纲需从国内实际情况出发，使型式评价工作能够顺利进行。电磁流量计的型式评价大纲既要体现严肃性和公正性，又要符合中国目前的实际情况，要求具有高度可操作性、可执行性和实用性，流量计型式评价实验室在原有的型式评价试验装置的基础上不需要投入大量经费改造或者升级来满足新大纲在试验装置方面要求。

与现行国际国内标准和文件保持一致，结合生产、使用及标准装置现状确定技术指标和试验方法，使之科学、合理、可行。

- 大纲修订过程

第一阶段：起草工作和试验验证阶段

1.2024年12月起草组完成了项目申报材料及大纲草稿；

2.2025年1月23日召开了起草组首次线上会议，初步讨论了大纲修订的思路及主体框架；对新大纲的适用范围、流量计准确度等级、重复性指标、试验流量范围等修订要点进行了讨论；

3.2025年4月16日在上饶市召开起草组第一次线下会议，就大纲应开展的试验，应包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论，对下阶段工作进行了分工，并对重要试验项目进行了工作部署；

4.2025年5月任务下达，起草组正式成立；

5.2025年5月至2025年10月，起草组开展了进一步的标准调研、实验和编写工作，形成了型式评价大纲初稿；

6.2025年11月5日，起草组召开了线上大纲研讨会，重点针对准确度等级、试验项目、对上游直管段适用性等关键部分作了重点研讨，根据讨论结果，进一步修改大纲，行程了大纲初稿2.0版本；

7.2025年11月至2026年6月，起草组通过工作组针对实验进度、准确度等级、试验方法等问题进行了小组讨论，经修改完善，形成了大纲初稿3.0版本；

8.2026年6月25日，起草组召开了线下大纲研讨会，重点针对试验方法、型号产品确定方法、准确度等级、检定流量点选取等关键部分作了重点研讨，形成了征求意见稿。

第二阶段：征求意见阶段

1.2026年X月底，起草组根据扩大会议中各位代表提出的问题，进一步修改大纲，形成大纲征求意见稿；

2.2026年X月X日～2026年X月X日，JJFXXXX-202X《电磁流量计型式评价大纲》（征求意见稿）由全国流量计量技术委员会在中国计量协会官网对外发布，同时，起草组也向各个省级技术机构发送电子邮件征求意见，通过工业计量、计量资讯速递等微信公众号进行了意见征集推送。

3.经过对广泛征求意见汇总和小结，起草小组对征集到的XX条意见逐条进行了讨论，并进行了妥善处理（详见“征求意见汇总”），对大纲内容进行了补充和完善，在综合了返回意见后，结合验证试验报告形成报审稿。

第三阶段： 审查报审报批阶段

1.2026年X月X日，提交技术委员会委员秘书处送审资料。待审定。

2.2026年X月X日，MTC3/SC1召开全体委员预审定会。

3.2026年X月，根据MTC3/SC1审定意见，修改形成报批稿，向总局报批。

- 大纲修订的主要技术内容

本大纲在参考JJG 1033-2007《电磁流量计》附录A"电磁流量计型式评价大纲"的基础上，主要变化如下：

1. 调整为独立的JJF系列国家计量技术规范体例

原大纲作为检定规程的附录存在，体例上不符合现行JJF 1015、JJF 1016的要求。本次修订调整为独立的JJF系列国家计量技术规范，新增"引言"章节，重构章节框架，技术内容与现行电磁流量计检定规程协调一致，使大纲结构更加规范完整。

2. 调整并更新引用文件

删除旧版废止标准，新增JJF 1182、GB/T 2423系列、GB/T 17626.3、GB/T 22133等现行标准，将GB/T 18659、JB/T 9248调整为不注日期引用，确保引用文件的时效性和准确性。

3. 明确适用范围

明确适用范围为公称通径不大于DN300的电磁流量计，与计量器具型式评价管理要求相衔接，便于型式评价工作的开展。

4. 完善术语与概述

统一采用"传感器/变送器"行业通用表述，与GB/T 18659-2023保持一致；新增"辅助装置"术语；补充流量计典型结构示意图，使读者能够更直观地了解电磁流量计的结构；增加关键零部件和材料要求，为系列产品划分提供技术依据。

5. 扩充法制管理要求

新增外部封闭结构设计要求，规定对计量性能有影响或不允许使用者自行调整的部位均应设计成封闭结构；新增电子封印保护装置规定，明确参数修改权限与干预记录规则；完善标识要求，新增CPA标志、特种设备生产许可证等标识内容；补充软件标识管理要求，与JJF 1182协调一致。

6. 调整准确度等级系列

准确度等级增加了0.15级，删除了0.25级和2.5级，新增2.0级；原非优先的0.3级调整为正式等级，优化等级覆盖范围。随着国内电磁流量计制造水平的快速发展，起草组调研了大量流量计生产厂家及用户，国内市场对高准确度等级（0.15级）和低准确度等级（2.0级）的流量计均有需求，而0.25级和2.5级经调研后发现，市场上该等级电磁流量计较少，用户端需求也完全可由其他等级流量计代替，故本次修订予以调整。

7. 新增加量程比和多信号输出考核要求

新增加量程比考核要求，规定流量计量程比应不小于5，确保流量计在较宽的流量范围内都能满足准确度要求；新增加多信号输出考核要求，明确具备多种输出的流量计应对电流、脉冲信号分别开展计量性能测试，计量性能应均满足其准确度等级的要求。

8. 细化通用技术要求

新增电源专项要求，区分外部电源与可更换电池供电的考核规则，对电源故障数据保护、电池更换、低电量提示等做出明确规定；按额定电压分级规定绝缘性能指标，使绝缘要求更加科学合理；新增直流反向保护试验项目，完善安全性能要求。

9. 扩充环境适应性与电磁兼容项目

新增机械冲击试验，完善机械环境适应性考核；新增射频电磁场辐射抗扰度试验，完善电磁兼容考核项目；电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度等项目试验等级由1~2级更改为3级，提高了电磁兼容考核要求，与现行国家标准和行业实际情况保持一致。

10. 完善型式评价实施规则

新增型式评价项目一览表，明确各项目的技术要求、评价方式、评价方法、样机数量、备注等信息；细化各试验项目的试验条件、操作程序、数据处理与合格判据，提高了大纲的可操作性，便于型式评价机构统一执行。

11. 新增系列产品相关规定

明确系列产品划分原则与样机选取规则，规定同时满足结构设计相同或相似、关键零部件和材料相同、生产工艺相同、准确度等级相同或不同但最高准确度等级不超过申请的最高准确度等级等条件的流量计可划分为同一系列产品；配套增加系列产品确定原则、型式评价实施方法，规范系列产品的型式评价工作。

12. 新增附录内容

新增原始记录参考格式附录，规范试验记录的内容和格式；新增水的热物性参数附录，给出水的膨胀系数和压缩系数等参数，便于试验数据计算。

- 知识产权说明（涉及专利的情况声明）

本文件不涉及专利问题。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。除了个别名词、专业术语名称、性能指标、内容的增加上有过争论，最后能够统一认识，起草过程中无重大意见分歧。

大纲起草组

2026年7月7日