中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXX-202X

核医学废液131I放射性活度浓度

测量仪校准规范

Calibration Specification for Measurement Instrument of Radioactive Activity Concentration of 131I in Nuclear Medicine Waste Liquid

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布                             202X-XX-XX 实施

国家市场监督管理总局  发 布

核医学废液131I放射性活度浓度测量仪

JJF XXXX-202X

校准规范

Calibration Specification for Measurement Instrument of Radioactive Activity Concentration of 131I

in Nuclear Medicine Waste Liquid

归口单位：全国电离辐射计量技术委员会

主要起草单位：中国测试技术研究院

上海市计量测试技术研究院

江苏省计量科学研究院

广西自治区计量检测研究院

参加起草单位：贵州省计量测试院

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

温松霖 (中国测试技术研究院）

陆小军 (上海市计量测试技术研究院）

邢立腾 (江苏省计量科学研究院）

李香桦 (广西自治区计量测试技术研究院)

参加起草人：

赵才贤 (贵州省计量测试院）

李仲林 (中国测试技术研究院）

目     录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	2

4 概述	2

5 计量特性	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 校准设备	2

7 校准项目和校准方法	3

7.1 本底	3

7.2 探测灵敏度	3

7.3 重复性	4

7.4 线性	4

8 校准结果表达	5

8.1 校准记录	5

8.2 校准结果的处理	5

9 复校时间间隔	5

附录A校准原始记录（推荐）格式	6

附录B校准证书内页（推荐）格式	7

附录C探测灵敏度测量结果的不确定度评定示例	8

# 引   言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1035—2006《电离辐射计量术语及定义》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

核医学放射性废液活度浓度测量仪采用管道式测量方式，主要应用于核医学科衰变池排放口的放射性活度浓度在线检测。本规范的编制参考了GB/T 16145—2022 《环境及生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法》、HJ 1188—2021 《核医学辐射防护与安全要求》等技术资料。

本规范为首次制定。

核医学放射性废液活度浓度测量仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于废液131I放射性活度浓度管道式测量仪的校准，此类仪器主要用于核医学科衰变池待排放废液中131I放射性活度浓度的在线测量，以判定废液的γ放射性水平是否满足10 Bq/L的排放要求，避免对环境安全和公众健康产生不利影响。

本规范不适用于废液131I放射性活度浓度投入式测量仪。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 16145—2022 环境及生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法

HJ 1188—2021 核医学辐射防护与安全要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和计量单位

## 3.1 术语

JJF 1001—2011、JJF 1035—2006界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1.1 本底 background

当测量仪处于正常工作条件而被测样品中不存在放射性核素时测量仪指示的值。

3.1.2 马林杯 marinelli beaker

与圆柱型闪烁体探测器相配套，常用于无定型（如流体状或粉末状）样品作放射性活度测量的一种容器，其独特的几何形状有利于降低样品的自吸收、提高探测效率。

3.1.3 参考源 reference source

具有确定的放射性活度，用于测量仪器探测效率的源。通常以已知活度放射性核素溶液定量稀释，密封于与仪器相匹配的测量容器中。

3.1.4 活度浓度 radioactive concentration

单位体积内某种特定核素的放射性活度。

## 3.2 计量单位

## 3.2.1 [放射性] 活度：贝可 [勒尔]；符号：Bq。

## 3.2.2 [放射性] 活度浓度：贝可每升或贝可每立方米；符号：Bq/L或Bq/m3。

# 4 概述

核医学废液131I放射性活度浓度测量仪由探测器（通常采用NaI闪烁体）、屏蔽室、马林杯、操作显示系统等部分组成，是一种采用能窗型放射性活度浓度测量方式的仪器，通常用于核医学科废液排放口的131I放射性活度浓度在线检测。

# 5 计量特性

5.1 测量范围：不小于（5 ~ 103）Bq/L。

5.2 相对固有误差：不大于20%。

5.3 重复性：不大于20%。

注：采用其他计量单位时参照执行。

以上指标不适用于符合性判别，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（5 ~ 40）℃。

6.1.2 相对湿度：（30 ~ 85）%。

6.1.3 大气压力：（86 ~ 106）kPa。

6.1.4 环境γ辐射本底：周围环境剂量当量率不大于0.25 μSv/h。

6.1.5 校准时，仪器不应受到震动和电磁场干扰。

6.2 校准设备

6.2.1 屏蔽室

一般选用放射性本底低的铅或钢铁等金属作屏蔽物质，屏蔽室壁厚不小于5cm铅当量，屏蔽室主体内衬一定厚度的镉、铜或锡以及有机玻璃。屏蔽室形状可为方形或圆柱形，其内腔容积应满足样品测量要求，屏蔽室应有便于取、放样品和测量仪的门或窗。

6.2.2 马林杯

马林杯整体为圆柱形，底部有一个凹槽，容积通常约为1L，根据探测器的形状、大小，选择不同的尺寸。马林杯应由天然放射性核素含量低、无人工放射性核素污染的材料制成。附录A给出了测量核医学废液用的典型马林杯示例。

6.2.3 放射性活度计

放射性活度计是一种用于测量放射性核素（如放射性药物或试剂）所含放射性活度的智能化精密计量仪器，其核心结构通常由封闭式井型电离室、微电流测量系统及电子显示部分组成。校准时使用活度计准确测量131I溶液的放射性活度，经稀释后配置成参考源，所用活度计的相对固有误差不超过±3%。

6.2.4 电子天平

电子天平是一种利用电磁力平衡原理，通过传感器将被称物体的重力转换为电信号并直接以数字形式显示质量值的高精度计量仪器。校准时使用电子天平精确称取一定量的131I溶液，所用电子天平的最大误差不超过±1.0 mg。

6.2.5 量筒

量筒是一种用于测量液体体积的玻璃仪器（少数大型为透明塑料材质），其形状多为竖长的圆筒形，底部带有宽脚以保持稳定，外壁自下而上刻有以毫升（mL）为单位的容积刻度。校准时使用量筒向称取的131I溶液中加入一定量的水，以得到作为参考源使用的131I溶液，所用量筒的容量偏差与标称容量之比不超过±1%。

# 7 校准项目和校准方法

在校准时应提前打开测量仪预热，并确保仪器处于合适且稳定的环境条件。

## 7.1 本底

将盛满水的马林杯放入铅屏蔽室中，关闭铅盖后重复测量5次活度浓度，取平均值。按式（1）计算测量仪本底。

Nb=Nbin#1

式中：

Nb—仪器本底，Bq/L；

Nbi—仪器本底的第i次测量值，Bq/L；

n=5—本底测量次数。

对于具有扣除本底功能的核医学放射性废液活度浓度测量仪，待本底读数稳定后将本底复零即可，无需作本底的测量、计算。

## 7.2 重复性

将盛满活度浓度约为100 Bq/L 131I溶液的马林杯放入铅屏蔽室中，关闭铅盖后重复测量不少于6次，仪器的重复性按式（2）计算。

R=1N∙i=1n(Ni−N)2n−1×100%#2

式中：

R—仪器的重复性，%；

Ni—仪器的第i次测量值，Bq/L；

N—仪器的n次测量平均值，Bq/L；

## n=6—重复性测量次数。

7.3 活度浓度响应

选用盛满活度浓度约为10 Bq/L、100 Bq/L、500 Bq/L 131I溶液的马林杯作为参考源，轮流对3个参考源进行活度浓度测量。每次测量时，先将参考源放入铅屏蔽室中，关闭铅盖后重复测量5次活度浓度，取平均值，按式（3）计算活度浓度响应。

Si=Ni−NbCi×100%#3

式中：

Si—对于第i个参考源，仪器的活度浓度响应，%；

Ni—对于第i个参考源，仪器的测量平均值，Bq/L；

Nb—仪器本底的平均值，Bq/L；

Ci—第i个参考源的活度浓度标准值，Bq/L。

对于具有扣除本底功能的核医学废液131I放射性活度浓度测量仪，将本底复零后轮流进行3个参考源的活度浓度测量，分别按式（4）计算活度浓度响应。

Si=NiCi×100%#4

式中：

Si—对于第i个参考源，仪器的活度浓度响应，%；

Ni—对于第i个参考源，仪器的测量平均值，Bq/L；

Ci—第i个参考源的活度浓度标准值，Bq/L。

仪器的活度浓度响应按式（5）计算。

S=Sin#5

式中：

S—仪器的活度浓度响应，%；

Si—对于第i个参考源，仪器的活度浓度响应，%；

## n=3—参考源个数。

7.4 相对固有误差

核医学废液131I放射性活度浓度测量仪的相对固有误差按式（6）计算。

E=Ni−CiCin×100%#6

式中：

E—仪器的相对固有误差，%；

Ni—对于第i个参考源，仪器的测量平均值，Bq/L；

Ci—第i个参考源的活度浓度标准值，Bq/L；

n=3—参考源个数。

对于具有扣除本底功能的核医学废液131I放射性活度浓度测量仪，按式（7）计算相对固有误差。

E=(S−1)×100%#6

式中：

E—仪器的相对固有误差，%；

S—仪器的活度浓度响应，%。

# 8 校准结果表达

## 8.1 校准记录

校准原始记录格式参见附录B。

## 8.2 校准结果的处理

按本规范进行校准，出具校准证书，校准证书内页推荐格式见附录C；校准结果应给出测量不确定度（评定示例见附录D）。

# 9 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 测量核医学废液用的典型马林杯示例

# 测量核医学废液放射性活度浓度所用的典型样品容器为无色透明圆柱形马林杯，材料通常选用聚甲基丙烯酸甲酯（简称PMMA）或者聚丙烯（简称PP）。其剖面如图A.1所示。

# 图A.1 典型马林杯剖面图示例

# 附录B

# 校准原始记录（推荐）格式

# B.1 本底

| # 测量次数 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 读数/(Bq/L) |  |  |  |  |  |
| # 本底/(Bq/L) |  |  |  |  |  |

# B.2 重复性

| # 测量次数 | # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 | # 5 | # 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 读数/(Bq/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 参考源活度浓度/(Bq/L)： |  |  |  |  | # 读数平均值/(Bq/L)： |  |  |  |
| # 重复性/% |  |  |  |  |  |  |  |  |

# B.3 活度浓度响应

| # 参考源活度浓度/(Bq/L) | # 仪器读数/(Bq/L) |  |  |  |  |  | # 平均值/(Bq/L) | # Si/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 |  |  |
| # 活度浓度响应/% |  |  |  |  |  |  |  |  |

# B.4 相对固有误差

| # 参考源活度浓度/(Bq/L) | # 仪器读数平均值/(Bq/L) | # 相对误差/% |
| --- | --- | --- |
| # 相对固有误差/% |  |  |

# 附录C

# 校准证书内页（推荐）格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | ℃ |  |  | 地点 |  |  |  |
| 湿度 | %RH |  |  | 其它 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  | 测量范围 |  | 最大允许误差/不确定度/准确度等级 | 检定/校准证书编号 |  | 有效期至 |
| 1.本底 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本底/(Bq/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考源活度浓度/(Bq/L)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性/% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.活度浓度响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考源活度浓度/(Bq/L) |  |  | 仪器读数平均值/(Bq/L) |  |  | Si/% |  |
| 活度浓度响应/% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.线性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对固有误差/% |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                 核验员：                 校准日期：

# 附录D

# 核医学废液131I放射性活度浓度测量仪的活度浓度响应

# 校准结果不确定度评定示例

D.1 测量条件和测量方法

D.1.1 环境条件

实验室温度：(25 ~ 40) ℃，相对湿度：45 % ~ 75 %；

周围环境无影响测量的电磁场；

周围环境本底剂量当量率不超过0.25 μSv/h。

D.1.2 测量器具
D.1.2.1 电子天平
	称量范围：(0.01 ~ 220) g；

扩展不确定度：0.26 mg，k=2。

D.1.2.2 量筒

标称总容量：250 mL；

扩展不确定度：2.72 mL，k=2。

D.1.2.3 放射性活度计

活度范围：(3.7×105 ~ 3.7×1010) Bq；

相对扩展不确定度：3 %，k=2。

D.1.3 测量标准

盛有约1L 131I核素溶液的马林杯。

D.1.4 测量参数：活度浓度响应。

D.2 测量模型

Si=NiCi×100%#

式中：

Si—对于第i个参考源，仪器的活度浓度响应，%；

Ni—对于第i个参考源，仪器的测量平均值，Bq/L；

Ci—第i个参考源的活度浓度标准值，Bq/L。

D.3 输入量的标准不确定度评定

D.3.1 输入量Ni的标准不确定度μrel(Ni)

输入量Ni的标准不确定度由放射性废液活度浓度测量仪的测量重复性引入，采用A类方法评定。

将马林杯盛满活度浓度为9.6789 Bq·L-1的131I标准溶液作为参考源，使用核医学放射性废液活度浓度测量仪对其进行连续测量，得到的测量数据见表D.1。

表D.1 测量仪对参考源的连续测量数据

| 测量仪 | Ni / Bq |  |  |  | 平均值/Bq | 标准差/Bq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.2501 | 12.6544 | 9.7675 | 10.6786 | 10.8376 | 1.2671 |
| 2 | 12.5840 | 12.6802 | 12.2012 | 14.2397 | 12.9263 | 0.8997 |
| 3 | 10.4735 | 10.5075 | 15.0498 | 8.9962 | 11.2568 | 2.6250 |

注：标准差按贝塞尔公式计算得出。

合成样本标准差按下式计算：

sp=i=1ns(Ni)2n=1.7612 (Bq)

实际测量时，测量仪对参考源重复测量5次，其算术平均值的标准差为：

μ(Ni)=sp5=0.7876 (Bq)

测量仪对活度浓度为9.6789 Bq·L-1的131I溶液5次测量的示值平均值为10.7236 Bq·L-1，则输入量Ni的相对标准不确定度为：

μrel(Ni)=μ(Ni)Ni=7.34 %

D.3.2 输入量Ci的标准不确定度u(Ci)

在配置作为参考源使用的131I溶液时，需使用电子天平进行2次称量，使用放射性活度计进行1次测量，使用量筒进行5次称量，每次称量互相独立不相关，称量结果见表D.2。

表D.2 溶液配置过程中的测量结果及不确定度

| 物理量 | mi | m | A | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 5.3885 g | 5.8367 g | 130.1 Bq | 991 mL |
| 相对标准不确定度 | 0.0024 % | 0.0022 % | 1.5 % | 0.3069 % |

131I标准溶液的活度浓度值由下式计算得出：

Ci=(m−mi)AmV

式中：

Ci—第i个参考源的活度浓度标准值，Bq/L；

mi—配置第i个参考源后，131I原液的剩余质量，g；

m—配置第i个参考源前，131I原液的总质量，g；

A—配置第i个参考源前，131I原液的总活度，Bq；

V—配置第i个参考源时，溶液的总体积，mL。

输入量Ci的标准不确定度来源于电子天平、量筒、放射性活度计的不确定度，采用B类方法评定。电子天平、量筒、放射性活度计的测量结果互相独立不相关，则输入量Ci的相对标准不确定度按方和根合成：

μrel(Ci)=μrel(mi)2+2∗μrel(m)2+μrel(A)2+μrel(V)2=1.53 %

D.4 合成相对标准不确定度的评定

输入量Ni、Ai互相独立不相关，按方和根合成，得到合成相对标准不确定度为：

μcrel(S)=μrel(Ni)2+μrel(Ci)2=7.5 %

D.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

Urel=k×μcrel(S)=15.0 %

因此，放射性废液活度浓度测量仪活度浓度响应的相对扩展不确定度为：

Urel=15.0 %，k=2