中华人民共和国国家计量检定系统表

JJGxxxx-xxxx

辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统表

Verification Scheme of Water Absorbed Dose Measuring Instruments for Radiation Processing Level

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx发布                                   	      xxxx-xx-xx实施

国家市场监督管理总局 发 布

JJG XXX—XXXX
代替JJG 2089—90

辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统表

Verification Scheme of Water Absorbed Dose Measuring Instruments for Radiation Processing Level

􀥣􀥣􀥣􀥣􀥣􀥣􀥣􀥣􀥣􀥣􀥣􀥣􀥣

􀧣

本国家计量检定系统表经国家市场监督管理总局于xxxx年xx月xx日批准, 并自xxx年xx月xx日起施行。

归 口 单 位：全国电离辐射计量技术委员会

起 草 单 位: 中国计量科学研究院

本检定系统表由全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本检定系统表主要起草人:

龚晓明(中国计量科学研究院)

张  明(中国计量科学研究院)

张  辉(中国计量科学研究院)

目	录

一、范围	5

二、计量基准器具	5

2.1 基准建立依据	5

2.2 基准装置	5

2.3 主要组成设备	5

2.4 复现范围与不确定度	5

三、计量标准器具	5

3.1 电离室剂量计标准	5

3.2 硫酸亚铁剂量计标准	6

3.3 丙氨酸剂量计标准	6

3.4 重铬酸银剂量计标准	6

3.5 重铬酸钾（银）剂量计标准	6

3.6 硫酸铈—亚铈剂量计标准	6

3.7 计量标准器具的使用条件与溯源要求	6

四、工作计量器具	7

4.1 分类与适用范围	7

4.2 测量范围	7

4.3相对扩展不确定度	7

五、检定系统框图	7

引　　言

本检定系统表依据JJF1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》和JJF1001-2011《通用计量术语及定义》进行编制。

本检定系统表代替JJG 2089—1990《Coγ射线辐射加工级水吸收剂量计量器具》，主要技术变化如下：

——新版名称由 《60Co γ射线辐射加工级水吸收剂量计量器具》 变更为 《辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统表》  。删除“60Co γ射线”，表明其适用范围可能不再局限于钴-60辐射源，更具通用性。 适用辐射类型：旧版明确适用于 60Co γ射线。新版在范围描述中未特指辐射类型，可涵盖包括γ射线、电子束、X射线在内的更多辐射加工场景。

——根据实际的量传情况，计量基准器具部分只保留了硫酸亚铁剂量计吸收剂量基准；

——对基准的量值复现辐照期间温度控制提出了要求： (25±0.5)℃；

——对丙氨酸剂量计标准的测量范围进行了调整，从原来的100Gy~40kGy 扩展到10Gy~70kGy；

——对计量器具标准使用条件和溯源条件提出了要求

——新版的工作级测量范围上限扩展至 1.5×10² kGy，而旧版通常为1×10² kGy，覆盖了更高剂量的测量需求；

——增加了计量标准器具基本原理和组成的描述；

——根据检定系统表的正文相应调整了检定系统表框图。

本检定系统表的历次版本发布情况为：JJG2089—1990

辐射加工级水吸收剂量计量检定系统表

一、范围

本检定系统表规定了辐射加工级水吸收剂量（单位：Gy）国家基准的用途、基准所包括的全套基本计量器具、基准的计量参数，以及借助于计量标准向工作计量器具传递水吸收剂量单位量值的程序，并指明其总不确定度和基本检定方法。

本检定系统由四部分组成：计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具和检定系统框图。

二、计量基准器具

2.1 基准建立依据

辐射加工级水吸收剂量国家计量基准依据吸收剂量的定义（单位：Gy）建立，绝对复现国际单位制（SI）中的水吸收剂量量值。

2.2 基准装置

基准装置为硫酸亚铁剂量计吸收剂量基准装置，用于复现和保存辐射加工级水吸收剂量量值。硫酸亚铁剂量计（Fricke剂量计）是经典的化学剂量计，其工作原理基于辐照引发的Fe²⁺氧化为Fe³⁺的化学反应，反应产额（G值）在60Co γ射线辐照条件下具有良好的稳定性。通过分光光度法测定Fe³⁺离子在303 nm波长处的吸光度变化，结合辐射化学产额及溶液密度等参数，即可计算水吸收剂量值。

2.3 主要组成设备

计量基准器：硫酸亚铁剂量计（密封于2ml安瓿瓶形式）。主要配套设备： 紫外/可见分光光度计（用于测量Fe³⁺离子在特定波长（如303 nm）处的吸光度）； 电子天平； ⁶⁰Co高剂量学标准辐射场（提供稳定的γ射线辐照条件）； 化学剂量计制备系统；水模体和水浴控温系统（辐照期间温度控制在（25±0.5）℃，确保化学反应产额稳定）。

2.4 复现范围与不确定度

- 复现水吸收剂量率范围：（0.5～400）Gy/min；

- 复现水吸收剂量（D）范围：（0.04～0.4）kGy；

- 复现量值的相对扩展不确定度：≤ 2.0%（k=2）。

三、计量标准器具

计量标准器具用于将国家基准复现的水吸收剂量量值传递至工作计量器具，主要包括电离室剂量计及多种化学/固体剂量计。各类计量标准器具均须定期溯源至国家基准，并在规定的环境条件（温度、湿度、辐射场均匀性等）下使用。

3.1 电离室剂量计标准

电离室剂量计是辐射加工级水吸收剂量量值传递中最常用的标准器具之一，利用空腔电离理论实现水吸收剂量的测量。其工作原理为：当电离室灵敏体积内的气体受到射线照射时，产生与吸收剂量成正比的电离电荷，通过测量该电荷量并依据布拉格-格雷空腔理论及相应的转换系数，即可推算水吸收剂量值。

主要组成包括：防水型电离室探头（配有水等效壁材料）、静电计/电流测量单元、高压电源及相应的连接电缆。使用时需将电离室置于水模体中指定深度处进行测量，并对温度、气压等环境参数进行修正。电离室剂量计测量水吸收剂量的范围为 ：（1～10） Gy。电离室剂量计测量水吸收剂量量值的总不确定度≤4.0%（k=2）。

3.2 硫酸亚铁剂量计标准

硫酸亚铁剂量计其工作原理基于硫酸亚铁（Fricke）剂量计中辐射引发的Fe²⁺氧化为Fe³⁺的化学反应，通过分光光度法测定Fe³⁺浓度的增量，并结合辐射化学产额（G值）计算水吸收剂量。

主要组成包括：硫酸亚铁剂量溶液（密封于2ml安瓿瓶中）、紫外/可见分光光度计、电子天平、恒温水浴控温系统及剂量计制备装置。作为计量标准器具使用时，需与基准装置进行同条件比对或者替代法校准。硫酸亚铁剂量计测量水吸收剂量的范围为（0.04～0.4 ）kGy。硫酸亚铁剂量计测量水吸收剂量量值的相对扩展不确定度≤4.0%（k=2）。

3.3 丙氨酸剂量计标准

丙氨酸剂量计是基于电子顺磁共振（ESR/EPR）波谱技术的固体剂量计。其工作原理为：丙氨酸受辐照后产生稳定的自由基，自由基浓度与吸收剂量在宽泛的剂量范围内呈线性关系。通过ESR波谱仪测量自由基的响应信号强度，并与经基准校准的标准丙氨酸剂量计进行比较，即可获得被测样品的水吸收剂量值。

主要组成包括：丙氨酸剂量片（或剂量棒）、ESR波谱仪、标准样品架及恒温测量附件。丙氨酸剂量计具有优异的长期稳定性和组织等效性，适用于作为传递标准进行量值比对。丙氨酸剂量计测量水吸收剂量的范围为：（0.01～70 ）kGy。

丙氨酸剂量计测量水吸收剂量量值的相对扩展不确定度≤4.0%（k=2）。

3.4 重铬酸银剂量计标准

重铬酸银剂量计是基于重铬酸根离子辐射还原反应的化学剂量计。其工作原理为：在酸性溶液中，Ag⁺催化下Cr⁶⁺（重铬酸根）受辐照后还原为Cr³⁺，Cr³⁺的生成量与吸收剂量成正比。通过分光光度法测定Cr³⁺在特定波长处的吸光度变化，即可确定吸收剂量值。

主要组成包括：重铬酸银剂量溶液（密封于2ml安瓿瓶中）、紫外/可见分光光度计、恒温控制系统及剂量计制备装置。该剂量计在中高剂量范围内具有良好的响应线性。重铬酸银剂量计测量水吸收剂量的范围为：（0.4～5） kGy。重铬酸银剂量计测量水吸收剂量量值的相对扩展不确定度≤4.0%（k=2）。

3.5 重铬酸钾（银）剂量计标准

重铬酸钾（银）剂量计的工作原理与重铬酸银剂量计类似，基于重铬酸根离子的辐射还原反应，但其剂量响应范围更高。通过分光光度法测定Cr³⁺的生成量来确定吸收剂量值。

主要组成包括：重铬酸钾（银）剂量溶液（密封于2ml安瓿瓶中）、紫外/可见分光光度计、恒温控制系统及剂量计制备装置。该剂量计适用于高剂量范围的量值传递。重铬酸钾（银）剂量计测量水吸收剂量的范围为：（4～40） kGy。重铬酸钾（银）剂量计测量水吸收剂量量值的相对扩展不确定度≤4.0%（k=2）。

3.6 硫酸铈—亚铈剂量计标准

硫酸铈—亚铈剂量计是基于Ce⁴⁺/Ce³⁺氧化还原反应的化学剂量计。其工作原理为：在硫酸介质中，Ce⁴⁺受辐照后还原为Ce³⁺，Ce³⁺的生成量与吸收剂量成正比。通过分光光度法测定Ce³⁺或Ce⁴⁺在特征波长处的吸光度变化，即可确定吸收剂量值。

主要组成包括：硫酸铈—亚铈剂量溶液（密封于2ml安瓿瓶中）、紫外/可见分光光度计、恒温控制系统及剂量计制备装置。硫酸铈—亚铈剂量计测量水吸收剂量的范围为：（4～25 ）kGy。硫酸铈—亚铈剂量计测量水吸收剂量量值的相对扩展不确定度≤ 4.0%（k=2）。

3.7 计量标准器具的使用条件与溯源要求

上述各类计量标准器具在使用时应满足以下条件：

- 辐照和测量过程中温度应控制在（25±1）℃范围内，温度波动不超过±1℃；

- 相对湿度应控制在30%～75%范围内；

- 辐射场应满足均匀性要求，被校剂量计与参考标准应处于同一辐射场中的相同位置；

- 各类剂量计的读数应按照各自的测量程序进行必要的环境修正（温度、气压等）和本底扣除。

计量标准器具须按规定的周期送国家法定计量技术机构进行溯源校准，校准因子及不确定度应在有效期内使用。

四、工作计量器具

工作计量器具广泛应用于辐照加工现场的日常监测、产品剂量抽查和工艺质量控制。它们需定期使用计量标准器具进行校准。

4.1 分类与适用范围

-现场用电离室剂量计：便携式，配备防水探头，用于实时监测辐照场中的点剂量。

-固体剂量计：包括丙氨酸剂量计、有机玻璃剂量计（PMMA，利用辐照变色密度测量）、晶溶发光剂量计（利用晶体辐照后发光强度）等，适用点剂量和剂量分布测量。

-薄膜剂量计：厚度薄、空间分辨率高，适用于电子束深度剂量分布测量或异型产品表面剂量测量。

-化学剂量计：包括硫酸亚铁、重铬酸银、重铬酸钾（银）及硫酸铈—亚铈剂量计。

4.2 测量范围

上述工作计量器具所覆盖的水吸收剂量测量范围为（1×10⁻³ ～ 1.5×10² ）kGy

4.3相对扩展不确定度

上述工作计量器具测量水吸收剂量量值的各自相对扩展不确定度≤ 5% ～10%（k=2），因受现场环境温度、辐照不均匀性及基材差异等因素影响，其不确定度较计量标准有所放大。

五、检定系统框图

量值传递遵循 “国家基准 → 计量标准器具 → 工作计量器具” 的逐级溯源链：

1.第一级（基准→标准）：将硫酸亚铁基准装置复现的（0.04～0.4）kGy量值，通过替代法传递至各类计量标准器具。

2.第二级（标准→工作）：使用已校准的计量标准器具（作为参考标准），在用户现场的⁶⁰Co、电子加速器等辐照装置中，对工作计量器具进行常规校准或比对。

3.第三级（工作级应用）：经校准的工作计量器具用于日常产品吸收剂量的质量控制，确保辐照产品达到规定的工艺剂量要求。

传递过程中，各级均需控制辐照温度、剂量率影响和测量时间间隔，以保证总不确定度满足上述各条款的规定。

基

准

计

量

器

具

辐射加工级水吸收剂量检定系统框图

标

准

计

量

器

具

基本单位量值基准

（m、g、s）

硫酸亚铁剂量计吸收剂量基准装置

D：0.5~400Gy/min

D：0.04~0.4kGy

U=2.0%（k=2）

比对法

替代法

硫酸亚铁剂量计标准

D：0.04~

0.4kGy

U=4.0%

(k=2)

丙氨酸剂量计标准

D：0.01~

70kGy

U=4.0%

(k=2)

电离室剂量计标准

D：1~10Gy

U=4.0%

(k=2)

重铬酸银剂量计标准

D：

0.4~

5kGy

U=4.0%

(k=2)

重铬酸（银）钾肥剂量计标准

D：4~40kGy

U=4.0%

(k=2)

硫酸铈-亚铈剂量计标准

D：4~25kGy

U=4.0%

(k=2)

替代法、相对比较法

工作

计

量

器

具

注：计量器具可能会有新的产品或不同的名称，在检定系统表中不可能全部列出。对未列入检定系统表的工作计量器具，必要时可根据其被测量、测量范围和工作原理，参考相应的检定系统表中列出的计量器具的测量范围和工作原理，确定适合的量值传递途径。

电离室工作剂量计

D：1~10Gy

U=5.0%~10%

(k=2)

化学工作剂量计

D：1~10Gy

U=5.0%~10%

(k=2)

固体和薄膜工作剂量计

D：0.01~150kGy

U=5.0%~10%

(k=2)