辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统表

（修订）编制说明

1任务来源和必要性

依据国家市场监督管理总局办公厅《市监计量函〔2025〕711号》——《2026年国家计量技术规范制定、修订及宣贯项目的通知》，中国计量科学研究院向全国电离辐射计量技术委员会提出申请，申请修订《60Co γ射线辐射加工级水吸收剂量计量器具》检定系统表（规范编号JJG 2089-1990）。经各专业计量技术委员会委员专家评审、上报市场监管总局批复后，下达了2026年国家计量技术规范制修订计划项目表，其中《辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统表》（修订）计划项目编号为：MTC15-2026-01，由中国计量科学研究院作为第一起草单位负责起草，全国电离辐射计量技术委员会归口。

《辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统表》的修订，其必要性根植于现行标准（JJG 2089-1990）已严重滞后于技术、产业和国家战略发展需求。这部已施行超过三十年的标准，其局限性主要体现在以下几个方面：

现行标准名称仍为《60Co γ射线辐射加工级水吸收剂量计量器具》，其适用范围明确限定于60Co的γ射线。然而，随着技术发展，电子加速器产生的电子束和X射线已在辐射加工中广泛应用，旧标准已无法覆盖这些新兴辐射类型。

2024年，市场监管总局发布首个全国电离辐射领域计量能力建设指导性文件，要求集中解决“测不了、测不全、测不准、测不快”的难题。修订该检定系统表，正是落实这一战略、提升电离辐射计量能力的重要一环。

三十余年间，国家计量法律法规体系和相关术语标准（如GB/T 15446《辐射加工剂量学术语》、GB/T 139《使用硫酸亚铁剂量计测量水中吸收剂量的标准方法》）等相关标准均已更新。旧标准的编写体例、术语定义和不确定度表述方式，已不符合当前国家计量技术规范的编写要求。

修订《辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统表》是为了填补技术空白、满足产业升级需求、响应国家战略并符合现行法规的必然之举。通过修订，建立更科学、完善的量值传递体系，才能确保水吸收剂量量值的准确、统一和可追溯，从而为血液辐照、核能利用、材料科学等众多关乎国计民生的领域提供坚实的技术支撑。

2 编制过程

本规范由中国计量科学研究院起草，负责修订。修订计划任务的完成时间为2026年第4季度。 自2026年2月起，规范起草小组开始查阅收集相关资料，并依据国内辐射价格级计量标准和量传的情况以及国际相关标准，形成了检定系统表的初稿；完成初稿后，起草小组对初稿进行讨论、修改，就规范的编写依据、检定系统表的结构和量传方法等达成共识，于2026年07月完成校准规范的征求意见稿，向全国电离辐射计量技术委员会全体委员及部分专家征求意见。

# 3 规范名称和适用范围

## 3.1规范名称

根据上报的规范制定计划（MTC15-2026-01），规范名称变更为《辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统表》。

## 3.2 适用范围

在适用范围中规定了本检定系统表适用于辐射加工级水吸收剂量的量值传递。适用的辐射源范围将从仅限钴-60 γ射线，扩展至整个“辐射加工”领域，从而涵盖电子束、X射线等其他类型的辐射源。在开展辐射加工级水吸收剂量校准时，可作为量值溯源的依据。

# 4 编写依据

本检定系统表主要依据JJF 1104—2003《国家计量检定系统表编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》、ISO/ASTM 51261:2013辐射加工中常规剂量计系统校准规程（Practice for calibration of routine dosimetry systems for radiation processing）的相关要求编制。同时考虑了目前国内辐射加工级水吸收剂量标准和量传情况。

规范的内容编排和书写格式依据JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》。

# 5 与旧版本的变化

新版名称由 《60Co γ射线辐射加工级水吸收剂量计量器具》 变更为 《辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统表》。删除“60Co γ射线”，表明其适用范围可能不再局限于钴-60辐射源，更具通用性。 适用辐射类型：旧版明确适用于 60Co γ射线。新版在范围描述中未特指辐射类型，可涵盖包括γ射线、电子束、X射线在内的更多辐射加工场景。根据实际的量传情况，计量基准器具部分只保留了硫酸亚铁剂量计吸收剂量基准；对基准的量值复现辐照期间温度控制提出了要求： (25±0.5)℃；对丙氨酸剂量计标准的测量范围进行了调整，从原来的100Gy~40kGy 扩展到10Gy~70kGy；对计量器具标准使用条件和溯源条件提出了要求；新版的工作级测量范围上限扩展至 1.5×10² kGy，而旧版通常为1×10² kGy，覆盖了更高剂量的测量需求；增加了计量标准器具基本原理和组成的描述；

根据检定系统表的正文相应调整了检定系统表框图。

# 6 可行性

根据2024年修订的《国家计量技术规范管理办法》，国家计量技术规范（包括检定系统表）需每五年进行一次复审，以评估其适用性。这为修订提供了最直接的法规依据。中国计量科学研究院建有完整的辐射加工级水吸收剂量基准和标准体系，量值传递程序方法成熟，从基准到工作计量器具的完整传递路径已有充分的实践经验。并且多少次参加国际比对（BIPM.CCRI(I)-S2-2008、APMP.RI(I)-SI-2010、BIPM.CCRI(I)-S3-2019），结果与国际一致，验证了我国辐射加工级水吸收剂量测量能力的国际等效性。结合国内产业发展和技术条件的进步，具备执行本检定系统表修订的可行性。