# 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—XXXX

# 超低本底α粒子测量装置校准规范Calibration Specification for Ultra-low Background α-Particle Measuring Devices

（审定稿）

xxxx-xx-xx发布                             xxxx-xx-xx实施

# 国家市场监督管理总局发布

JJF XXXX-XXXX

超低本底α粒子测量装置校准规范

Calibration Specification for Ultra-low

Background α-Particle Measuring Devices

归 口 单 位： 全国电离辐射计量技术委员会

# 主要起草单位： 深圳市计量质量检测研究院

上海市计量测试技术研究院

# 北京市计量检测科学研究院

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

周迎春（深圳市计量质量检测研究院）

罗  琛（北京市计量检测科学研究院）

郭继平（深圳市计量质量检测研究院）

何林锋（上海市计量测试技术研究院）

王克亮（深圳市计量质量检测研究院）

吴亚琴（深圳市计量质量检测研究院）

# 引言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF1059《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

# 超低本底α粒子测量装置校准规范

1  范围

本规范适用于测量能量（2～10）MeV、本底计数率不大于0.01 cm-2·h-1的超低本底α粒子测量装置的校准。超低本底α粒子测量装置主要用于测量材料的α粒子表面发射率。

2  引用文件

本规范主要引用以下文件：

JJF 1001  通用计量术语及定义

JJF 1035  电离辐射计量术语及定义

GB/T 4960.6  核科学技术术语 第6部分：核仪器仪表

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语及计量单位

3.1  术语

3.1.1  超低本底  ultra-low background

单位有效探测面积的本底计数率不大于0.01 cm-2·h-1。

3.1.2  探测器响应一致性  response uniformity of detector

在探测器的有效探测面积内，不同位置上的探测效率相对探测器灵敏中心探测效率的变化。

3.2  计量单位

3.2.1  本底计数率

单位有效探测面积的本底计数率，每平方厘米每小时，符号：cm-2·h-1。

3.2.2 [源]表面发射率

表面发射率的单位是每分钟或每小时，符号：min-1或 h-1。

4  概述

超低本底α粒子测量装置主要由α粒子探测器、信号处理单元、屏蔽单元、显示/控制单元和工作气体供应单元等部分组成，探测器通常采用大面积流气式电离室，工作气体为氩气。常用采用脉冲波形分析法或辅以宇宙射线反符合法，剔除探测器本底α粒子和宇宙射线的影响，实现超低本底α粒子测量。超低本底α粒子测量装置主要应用于半导体晶圆、芯片衬底、焊料、电子材料或超低α本底材料等的α粒子表面发射率的测量。

5  计量特性

5.1 本底

在测量能量范围内单位灵敏面积的α粒子本底计数率 ≤0.01 cm-2·h-1。

5.2 探测效率/相对固有误差

被校仪器的相对固有误差 不超过 ±15%。

5.3 探测器响应一致性

被校仪器探测器响应一致性 不超过 ±5%。

5.4 能量分辨率

被校仪器对230Th核素（4.62～4.68）MeV的能量分辨率 ≤9%。

注：以上技术指标不适用于合格性判别，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  温度

温度范围：（20±5）℃，校准过程中环境温度变化不超过±2℃。

6.1.2  湿度

相对湿度：30%～75%。

6.1.3  气压

大气压力：86 kPa～106 kPa；

校准时工作气体压力变化不超过额定压力的±10%

6.1.4  其他

无影响校准结果的机械振动和电磁干扰。

6.2  测量标准

测量标准为α参考平面源，活性区不超过φ50 mm，推荐核素：239Pu、230Th。

6.2.1  239Pu参考平面源

表面发射率：（1～50）min-1，扩展不确定度不超过10%（k=2）。

6.2.2  230Th参考平面源

表面发射率：（100～1000）min-1，扩展不确定度不超过10%（k=2）。

6.3  其他测量设备

钢直尺或表面积测量仪

a）钢直尺，测量范围（0～500）mm，分度值1 mm；

b）表面积测量仪，测量范围450 mm×450 mm，示值误差 ±10 mm2。

7  校准项目和校准方法

7.1  本底

启动被校仪器，预热至少30 min。开启被校仪器测量舱，用钢直尺或表面积测量仪测量被校仪器标识的有效探测面积（样品测量区域面积）S。

清洁被校仪器样品盘，将被校仪器置为空载状态。进入正常测量状态后，继续流气至少1 h，进行本底测量。测量时间一般不少于36 h，且总计数不小于25，按式（1）计算被校仪器的本底。

（1）

式中：

B—单位面积本底计数率，cm-2·h-1;

N0—本底总计数；

T0—本底累积测量时间，h；

S—有效探测面积，cm2。

7.2  探测效率/相对固有误差

使用239Pu参考平面源测量。开启被校仪器测量舱，将239Pu参考平面源置于被校仪器有效探测面积中心测量。设置被校仪器测量时间，使得累计总计数不小于1000，按式（2）计算被校仪器的探测效率。

（2）

式中：

—被校仪器的探测效率，%；

N—被校仪器对α参考平面源的累计计数；

T— 测量参考平面源的测量时间，h或min；

As—参考平面源的表面发射率，h-1或min-1。

按式（3）计算被校仪器的相对固有误差I（%）。

（3）

7.3  探测器响应一致性

用230Th或239Pu参考平面源测量。将探测器有效探测面积分为4个面积近似相等的测量区域，如图1所示。取每个测量区域的面积中心（图中1、2、3、4）和探测器有效探测面积中心O为测量点，分别将参考平面源置于以上5个测量点进行测量。设置被校仪器测量时间，使得每个测量点上累计总计数不小于1000。计算各校准点上的探测效率，按式（4）计算被校仪器的响应一致性υ：

（4）

式中：

υi —被校仪器第i个测量点的探测器响应一致性，%；i =1、2、3、4；

εi —被校仪器第i个测量点的探测效率，%；

ε0 —有效探测面积中心的探测效率，%。

取υi绝对值最大者为校准结果。

a 矩形有效探测面积测量点分布             b 圆形有效探测面积测量点分布

图1  探测器有效探测面积内测量点分布示意图

7.4  能量分辨率

开启被校仪器测量舱，将230Th参考平面源置于被校仪器有效探测面积中心测量。打开装置的能谱测量界面，记录全谱。设置测量时间，使特征峰峰面积计数不小于5000。

打开谱分析功能，记录得到（4.62～4.68）MeV特征峰的半高宽和特征峰峰位（以能量或道数表示），特征峰及峰位可以拟合计算得到。按式（5）计算能量分辨率RE。

（5）

式中：

RE —— 被校仪器的能量分辨率，%；

FWHM —— 230Th特征峰的半高宽，以能量或道数表示；

Cα —— 230Th的特征峰峰位，以能量或道数表示。

8  校准结果的表达

按本规范进行校准，出具校准证书，校准证书内页格式见附录B。校准结果应给出探测效率或相对固有误差测量结果的不确定度（不确定度评定示例见附录C）。

9  复校时间间隔

复校时间间隔由用户据使用情况自行确定，建议一年。复校时应附带上一次的校准证书。

附录A

原始记录推荐格式

1、本底

| 本底计数N0 | 测量时间T0 / s | 有效探测面积S / cm×cm | 本底B /cm-1·h-1 |
| --- | --- | --- | --- |

2、探测效率/相对固有误差 （参考源核素：□ 239Pu    □ 230Th ）

| 参考源表面发射率As /min-1 | 测量计数N | 测量时间T /s | 探测效率ε /% | 相对固有误差I /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、探测器响应一致性  （参考源核素：□ 239Pu    □ 230Th ）

| 参考源表面发射率As /min-1 | 测量点 | 测量计数N | 测量时间T /s | 各测量位置探测效率εi /% | 探测器响应一致性υi /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中心O |  |  |  | / |
|  | 位置1 |  |  |  |  |
|  | 位置2 |  |  |  |  |
|  | 位置3 |  |  |  |  |
|  | 位置4 |  |  |  |  |
| 探测器响应一致性υ / % |  |  |  |  |  |

4、能量分辨率  （参考源核素： 230Th ）

| 特征峰峰位 Ca / □ 道 □ MHz | 特征峰的半高宽FWHM / □ 道 □ MHz | 能量分辨率RE /% |
| --- | --- | --- |

注：探测效率/相对固有误差的相对扩展不确定度为：Urel  =        %， k = 2。

附录B

校准证书内页内容和内页格式

B.1 校准证书内容

校准证书至少应包含下列信息：

- 被校对象的名称、规格型号、编号、制造商；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准时环境的环境条件；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

B.2 校准证书内页格式

1）本底

2）探测效率/相对固有误差

使用XX核素参考平面源校准。

被校仪器探测效率ε=

被校仪器相对固有误差 I =

3）探测器响应一致性

使用XX核素参考平面源校准。被校仪器探测器响应一致性υ=

4）能量分辨率

被校仪器对230Th的（4.62～4.69）MeV的能量分辨率RE =

被校仪器探测效率/相对固有误差的测量不确定度 Urel=     ,k=2。

附录C

探测效率/相对固有误差测量不确定度评定示例

C.1 测量条件和测量方法

C.1.1环境条件:

实验室温度: (15～25)℃，相对湿度：30%～75%；

环境本底的中子周围剂量当量率 ≤0.1μSv/h；

无影响测量结果的机械振动和电磁干扰。

C.1.2 测量标准：Pu-239参考平面源，表面发射率Urel=10% (k=2)。

C.1.3被测对象：超低本底α粒子测量装置，探测效率/相对固有误差。

C.1.4测量方法：利用Pu-239参考平面源对超低本底α粒子测量装置进行校准，置参考平面源于探测器有效面积中心测量，将超低本底α粒子测量装置测得α粒子数除以Pu-239参考平面源表面发射率与测量时间的乘积，即可得超低本底α粒子测量装置的探测效率ε，探测效率ε-1即为超低本底α粒子测量装置的相对固有误差。

C.2 测量模型

一般来讲，探测效率ε测量不确定度的主要受流气气压、死时间的影响。对本测量而言，由于探测的α粒子发射率极低，死时间的影响可忽略。故探测效率测量模型见式（1）。

（1）

式中：

ε —— 被校仪器的探测效率，%；

N—— 被校仪器对α参考平面源的累计计数；

T —— 测量参考平面源的测量时间，h或 s；

No —— 被校仪器探测器本底总计数；

No —— 本底累积测量时间，h 或 s；

ηp —— 流气气压变化造成探测效率的变化，%；

As —— 参考平面源的表面发射率，h-1 或 s-1。

被校仪器的相对固有误差I = ε-1，故而相对固有误差的测量不确定度与探测效率ε的测量不确定度相同。

式（1）中各影响因素互不相关，故合成标准不确定度可以表示为公式（2）

（2）

式中：

——被校仪器有效测量值的相对标准不确定度，其中：

（3）

C.3 输入量标准不确定度分量

C.3.1 被校仪器有效测量值引入的不确定度分量

输入量引入的不确定度，主要由被校仪器对α参考平面源测量累计计数、本底测量计数、参考平面源的测量时间和本底测量时间引入的不确定度构成。参考平面源的测量时间T和本底测量时间T0，引入的不确定度分量极小，不略不计。

所以，据式（3）有：                  （4）

式中：

u(N)—— 被校仪器对α参考平面源测量累计计数N引入的不确定度分量；

u(N0)—— 被校仪器本底测量计数N0引入的不确定度分量。

对式（3）求偏导，得： ，

被校仪器测量表面发射率25 min-1的239Pu参考平面源，测量时间3132 s，测得计数值为1001，有：

， A类分量，正态分布。

被校仪器本底测量值为 658，测量时间 36 h = 129600 s，有：

，A类分量，正态分布。

故：

C.3.2 流气气压变化造成探测效率的变化ηp引入的不确定度分量

一般流气式电离室的探测效率与气压呈正相关关系‌。这是因为在气体电离探测过程中，入射辐射与气体分子相互作用产生离子对的数量与气体密度直接相关。在较高气压下，单位体积内气体分子更多，带电粒子与气体发生电离反应的概率更高，产生的离子对数量更多。对本规范适用的被校仪器而言，采用的工作气体是Ar气，电离室极板距离一般不低于10cm，所测α粒子能量最高为10  MeV，标准大气压下， 10 MeV α粒子在Ar气中的射程约为 7.0 cm～8.0 cm，239Pu参考源衰变时发射的α粒子能量主要为5.148 MeV和5.155 MeV，在Ar气中的射程约为 2.8 cm～3.2 cm，故被校仪器所探测的α粒子，其能量在探测器中均100%损失，被探测器的工作气体完全吸收。所以流气气压高于大气压，气压的变化不会引起探测效率的变化，因此 。

C.3.3参考平面源的表面发射率As引入的不确定度分量urel(As)

该项不确定度由上级计量技术机构给出， B类分量。

根据239Pu参考平面源校准证书，其表面发射率测量不确定度为 Urel=7.2% （k=2），故 urel(As)= 7.0% /2 = 3.6%。正态分布。

C.4 合成标准不确定度

各项不确定度分量汇总见表C.1。

表C.1 不确定度分量汇总表

| 不确定度分量urel(xi) | 不确定度来源 | 类型 | 分布 | 标准 不确定度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参考源测量计数N | A | 正态 | 3.33% | 由绝对测量不确定度转换计算得到的相对测量不确定度 |
|  | 本底测量计数N0 | A | 正态 |  |  |
|  | 流气气压变化 | —— | —— | 0 | 理论分析 |
| urel(As) | 参考平面源表面发射率As | B | 正态 | 3.6% | 上级传递 |

按照公式 （3）计算合成标准不确定度，有：

C.5 扩展不确定度

取包含因子k = 2，探测效率的相对扩展不确定度Urel(ε)为：

超低本底α粒子测量装置探测效率的相对扩展不确定度Urel 为：

，  k = 2

同样，超低本底α粒子测量装置相对固有误差的相对扩展不确定度Urel 为：

，  k = 2