《超低本底α粒子测量装置校准规范》

编制说明

超低本底α粒子测量装置校准规范编制小组

2026-06-16

一、任务来源

根据市场监管总局办公厅 市监计量发〔2024〕40 号文《2024 年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，制订《超低本底α粒子测量装置校准规范》，计划项目编号MTC15-2024-04。本规范的主要起草单位为深圳市计量质量检测研究院、上海市计量测试技术研究院、北京市计量检测科学研究院。

二、规范制定的目的、意义

超低本底α粒子测量装置主要用于半导体材料、晶圆、芯片衬底、芯片焊料、芯片用导电材料等，以及超低α粒子材料、MEMS探测器等生产制造企业以及高校、科研院所等单位。尤其在芯片制造领域，材料的α粒子已成为影响电子设备的运行寿命和可靠性的重要因素，随着半导体工艺的发展，集成在晶片上晶体管数目越来越多，其PN结和栅极尺寸也越来越小，α粒子电离效应引起的单粒子效应（SEE）、软误差越来越明显；第三代半导体大功率器件功率不断提升，α粒子使其性能退化的影响越来越显著，国际半导体制造技术组织发布的需求报告，建议半导体制造电子材料中的 α粒子表面发射率应低于5×10-4 h-1·cm-2。第三代半导体的α粒子测量，已成为产业发展和芯片应用的关键。

而国内尚无相关计量技术规范，测量结果的准确性、溯源性、一致性难以保证，国内已发布的JJG853-2013《低本底α、β测量仪》检定规程适用的低本底α测量仪，其本底≤0.017cm-2·min-1，远高于超低本底α粒子测量装置的≤0.01 h-1·cm-2的本底，一般超低本底α粒子测量装置本底为0.005 h-1·cm-2，且测量值大多数不超过5 min-1，也远低于低本底α测量仪测量下限。因此，制定《超低本底α粒子测量装置计量校准规范》，以满足其量值准确需求。

本规范来源于广东省重点领域研发计划项目：先进电子材料超低α粒子检测技术研究及测试装置研制（项目编号：2020B0404020005）。该项目研究突破超低α粒子表面发射率检测技术难点，实现超低α粒子表面发射率检测仪器国产化，解决我国芯片制造用先进电子材料、MEMS探测器、新技术研发等领域检测技术“卡脖子”风险。因此，制定本校准规范，对实现超低本底α粒子测量设备产业化，助力芯片制造业、MEMS探测器等，具有重要战略意义。

三、规范的主要内容

1. 适用范围

超低本底α粒子测量装置，主要用于材料α粒子的测量，材料中所含辐射α放射性核素均为天然放射性核素，绝大多数天然放射性核素发射的α粒子的能量集中在4MeV～8MeV，其中典型核素：U-238约为4.18MeV、Ra-226约为4.78MeV、Pu-239约为5.16MeV、Th-232约为4.01MeV、Rn-220约为6.28MeV，而高于10MeV的辐射α粒子核素，如Po-212约10.55MeV、At-217（砹）约10.57MeV，都是重核衰变链中的短寿命中间产物，半衰期大多仅为微秒到分钟量级，自然环境中存量极低。因此，为鉴别环境γ射线干扰和能测量材料表面下某个深度处辐射的α粒子，超低本底α粒子测量装置所测α粒子能量范围定为（2～10）MeV。同时根据实际应用和现状，项目校准规范仅适用于α粒子测量本底计数率不大于0.01 cm-2·h-1的α粒子测量装置。

现在用的超低本底α粒子测量设备，一般由大面积α粒子探测器、信号处理单元、屏蔽单元、显示/控制单元和工作气体供应单元等部分组成。工作气体为Ar气。常用采用脉冲波形分析法或辅以宇宙射线反符合法，剔除探测器本底α粒子和宇宙射线的影响，实现超低本底α粒子测量。

高能宇宙射线穿过探测器时部分能量会沉积造成影响，宇宙射线中高能质子穿过大气层或轰击底面时产生的次级中子，次级中子在穿过探测器时产生的α粒子等，对超低本底α粒子测量造成不可忽视的影响。

2. 编写依据

在专业术语方面主要引用JJF 1001 《通用计量术语及定义》， JJF 1035 《电离辐射计量术语及定义》，GB/T 4960.6-2008 《核科学技术术语 第6部分：核仪器仪表》。

规范的内容编排和书写格式依据JJF1071《国家计量校准规范编写规则》。不确定度评定示例依据JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》。

3. 测量标准

测量标准为α参考平面源，要求其活性区不超过φ25 mm，推荐核素：239Pu、230Th。

3.1  239Pu参考平面源

基于参考源制作和刻度的技术难度，以及被校仪器实际应用场景，要求其表面发射率为（1～50）min-1，扩展不确定度不超过10%（k=2）。该参考源主要用于探测效率/相对固有误差的校准，也可用于探测器响应一致性的校准。

3.2  230Th参考平面源

基于实际校准需求（包括校准时长、被校仪器测量范围等），要求其表面发射率为（100～1000）min-1，扩展不确定度不超过10%（k=2）。该参考源主要用于能量分辨率的校准，也可用于探测器响应一致性的校准。

在现有能衰变产生α粒子核素中，发射的α粒子均为多能量粒子，如在JJF1851-2020《α谱仪校准规范》中校准能量分辨率采用241Am α粒子参考源，其辐射的α粒子也是多能量分布，主要能量为5.49 MeV、5.44 MeV和5.39 MeV，对于本项目被校仪器，其能量分辨率相比半导体探测器相对不高，易造成较大的测量误差。

230Th核素衰变辐射的α粒子，能量主要集中在4.62 MeV（分支比约24%）和4.68（分支比约76%）MeV，两个能量及其接近，对于被校仪器，在其能谱测量中，很难区分4.62 MeV和4.68 MeV的α粒子，通常会被记录为一个特征峰，可以当做一个能量峰来处理。参考国外同类仪器做法，采用230Th核素参考平面源作为能量分辨率校准。

4. 校准项目

- 4.1 本底

测量在测量能量范围内单位灵敏面积的α粒子本底计数率。其参考值 ≤ 0.01 cm-2·h-1。该项目一方面用于确认被校仪器校准是否适用本规范，以及提示做清洁处理，另一方面测量结果用于探测效率/相对固有误差、探测器响应一致性的校准。

- 4.2 探测效率/相对固有误差

用于测量被校仪器单位时间内探测到的α粒子数对已知表面发射率参考源发射α粒子数的比值，即被校仪器探测α粒子的能力。

考虑用户多数为没有电离辐射背景，不太理解探测效率，因此也给出被校仪器的相对固有误差，对用户而言比较直观。相对固有误差 = 探测效率 – 1。

- 4.3 探测器响应一致性

市面在用的被校仪器一般是大面积探测器，最大面积达1800cm2，最小的320cm2（8吋晶圆），采用活性区不超过φ50mm的参考源校准探测效率时，在大面积范围内的响应一致性是被校仪器的关键指标。 参考限值是不超过 ±5%。

- 4.4 能量分辨率

能量分辨率采用Th-230参考源进行校准。

一般被校仪器对230Th核素（4.62～4.69）MeV的能量分辨率 不超过9%。

5. 校准方法

所有的校准，均是基于被校仪器对α参考源的发射的α粒子计数率测量。

探测效率/相对固有误差、探测器响应一致性的校准，不建议采用表面发射率较大的α参考平面源，尤其是“探测效率/相对固有误差”，校准时建议采用α表面发射率大约1 min-1～2 min-1的参考源，更接近实际测量场景。

5.1 总计数的要求

测量的α粒子总计数，除“本底”外，要求不小于1000，是因为计数的引入的相对不确定度分量源于计数N的统计涨落，即：

分量等于3.16%，基本可以满足校准需求。当然总计数越大，其引入的不确定度分量就越小，校准结果的测量不确定度也就相应小。

5.2 本底测量

本底的校准，有两种情况，1）测量时间大于36 h，本底总计数大于25；2）测量时间大于36 h，本底总计数等于25。通过设定的测量时间或总计数，在于使测得本底的不确定度在20%以内（面积引入的不确定度分量极小）。本底测量的不确定度20%，可以满足被校仪器实际工作需求。

6. 结束语

本规范校准项目的设置，反映了超低本底α粒子测量装置的主要计量特性，能够满足实际应用需求，从而有效保障在用超低本底α粒子测量装置的数据准确，体现了计量校准的目的性和社会性。在校准方法上，也体现了规范较好的可操作性。

《超低本底α粒子测量装置校准规范》编制小组

2026-6-30