声学计量技术规范预审会审查表

| 项目名称 | 超声声速测定仪校准规范 |  |
| --- | --- | --- |
| 审查形式 | 会审 ☑ | 会议时间：2026.7.14 地点：苏州 |
|  | 函审 □ | 函审时间： / |
| 预审会 具体修改意见 | 审查组认真审查了技术规范起草材料，听取了起草组的汇报，进行了逐条审查，更正了文字表述中不确切的内容，提出了修改意见： 1)规范引言引用文件进行补充与调整排序； 2) 3.3 示值误差条款删除； 3)将 5.1 声速示值相对误差拆分为 5.1、5.2 两个分条款，同步修订表 1； 4)在 5.3 声速测量重复性中补充限定条件：声信号模式下； 5）6.2 测量标准及设备新增声速 2000~3000m/s 专用试块，核实重复性≤0.1% 指标符合性； 6）图 1 的标注由 “电平转换器” 改为 “保护电路”，标注发射、接收端口等具体信息； 7）附录 C 补充：声信号模式增加试块厚度不确定度分量，新增电信号模式的不确定度评定实例，统一调整格式规范; 8）完成其余文字、格式类完善调整。 |  |
| 审查结论 | 审查组认为： 该征求意见稿编写符合编写要求，技术内容完善，具有可操作性；编制说明、意见汇总表、不确定度分析、验证试验报告等技术资料完整，内容符合要求，同意起草组按审查意见修改后提报秘书处按规定程序组织征求意见。 责任专家：（签字） 2026年7月14日 |  |