JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX－202X

超声声速测定仪校准规范

Calibration Specification for Ultrasonic Sound Velocity Testers

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                     202X-XX-XX实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

JJF XXXX－202X

超声声速测定仪校准规范

Calibration Specification for

Ultrasonic Sound Velocity Testers

归  口 单 位：全国声学计量技术委员会

主要起草单位：广东省计量科学研究院

中国计量科学研究院

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

陈沈理（广东省计量科学研究院）

李广智（广东省计量科学研究院）

李敏毅（广东省计量科学研究院）

邢广振（中国计量科学研究院）

参与起草人：

纪轩荣（广东工业大学）

宋永锋（广东工业大学）

金晓明（中广核检测技术有限公司）

目   录

引    言	III

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 声速 speed of sound	1

3.2 超声声速测定仪 ultrasonic sound velocity tester	1

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 声速示值相对误差（电信号）	2

5.2 声速示值相对误差（声信号）	2

5.3 声速测量重复性	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	2

7 校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	3

8 校准结果表达	6

8.1 校准数据处理	6

8.2 校准证书	6

8.3 校准结果的测量不确定度	6

9 复校时间间隔	6

附录 A	7

附录 B	9

附录C	12

- 引    言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性规范。

本校准规范参照了JJF 1649—2017《超声骨密度仪校准规范》、JJF 1126—2004《超声波测厚仪校准规范》、GB/T 40332—2021《超声测厚仪性能测试方法》、GB/T 12604.1—2020 《无损检测 术语 超声检测》、JB/T 9219—2016《球墨铸铁 超声声速测定方法》、ASTM E494—20(2025)《Standard Practice for Measuring Ultrasonic Velocity in Materials by Comparative Pulse-Echo Method》、ISO 16809:2017《Non-destructive testing — Ultrasonic thickness measurement》和ISO 16831:2012/2025《Ultrasonic thickness gauges — Performance testing》标准等文件编制。

本规范为首次发布。

超声声速测定仪校准规范

# 范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的A型脉冲波形或数显式超声声速测定仪的校准，其他类似超声声速仪的校准，也可参照本校准方法执行校准。

# 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1034 声学计量术语及定义

JJF 1649-2017 超声骨密度仪校准规范

GB/T 23900-2009 无损检测 材料超声速度测量方法

GB/T 12604.1-2020 《无损检测 术语 超声检测》

JB/T 9219—2016 球墨铸铁 超声声速测定方法

ASTM E494-20(2025) Standard Practice for Measuring Ultrasonic Velocity in Materials by Comparative Pulse-Echo Method

ISO 16809:2017 Non-destructive testing — Ultrasonic thickness measurement

ISO 16831:2012/2025 Ultrasonic thickness gauges — Performance testing

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语和计量单位

本规范采用GB 3102.7-1993中规定的量和单位。

JJF 1001-2011、JJF 1034-2020界定的及以下术语和定义适用于本规范。

  - 3.1 声速 speed of sound

自由行波相速度的大小。

符号：c，单位：m/s

[JJF 1034-2020，3.35]

  - 3.2 超声声速测定仪 ultrasonic sound velocity tester

通过测量超声波在材料中的传播时间，计算并显示声速值的测量仪器。

注：本规范专用术语，基础声学术语见 GB/T 12604.1-2020。

# 概述

超声声速测定仪是一种通过测量超声波在介质中的传播速度，从而对材料特性、工件缺陷或球化率等进行分析判断的仪器。可预先制备不同球化率百分比（通过金相法确定）的球墨铸铁试样，分别测量其声速值，建立声速与球化率的关系曲线，再与实际工件的声速测量值进行比较，以此判断球化率。

超声声速测定仪主要由超声激励电路、超声换能器（探头）、信号放大电路、数据采集与中央处理单元以及显示模块组成。其工作原理为：由发射探头发射超声脉冲信号，穿过被测介质后由接收探头（或经底面反射由同一探头）接收。系统通过测量超声脉冲在介质中的传播时间，结合已知厚度计算出超声声速。

# 计量特性

## 声速示值相对误差（电信号）

- 电信号模式下，声速示值相对误差一般不超过±0.3%。

## 声速示值相对误差（声信号）

- 声信号模式下，声速示值相对误差一般不超过±0.5%。

## 声速测量重复性

- 声信号模式下，声速示值测量重复性一般不大于0.1%。

注：以上计量特性指标不用于合格判定，仅作为校准结果及不确定度评定的参考。

校准条件

## 环境条件

超声声速测定仪应在以下环境条件下进行校准:

——空气温度：（23±5）℃

——相对湿度：≤80%

应无影响校准结果的机械振动和电磁干扰。

## 测量标准及其他设备

- a) 信号发生器

- 应包含猝发音功能，频率范围至少覆盖0.5 MHz～25 MHz，频率准确度优于1×10-5，总谐波失真优于0.3 %。

- b) 数字示波器

带宽不低于200 MHz，带有高电压探头或衰减探头，具备时间延迟测量功能，时间测量最大允许相对误差不超过0.1%。

c）专用试块A

声速取值范围为：（2000~3000）m/s，专用试块的形状、尺寸和技术要求见附录A.1。

c）专用试块B

声速取值范围为：（5500~6500）m/s，专用试块的形状、尺寸和技术要求见附录A.2。

- d) 温度计

分度值不大于0.1 ℃，最大允许误差为±0.5 ℃。

# 校准项目和校准方法

- 7.1 校准项目

超声声速测定仪的校准项目见表1。

表1  超声声速测定仪校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求的条号 | 校准方法的条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声速示值相对误差（电信号） | 5.1 | 7.2.2 |
| 3 | 声速示值相对误差（声信号） | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 声速测量重复性 | 5.2 | 7.2.4 |

- 7.2 校准方法

7.2.1 外观及工作正常性检查

校准前应对超声声速测定仪进行以下外观和工作正常性检查，并完整记录，必要时在校准报告中描述：

- a）是否存在影响仪器正常工作及读数的机械性损伤或变形；

- b)是否存在旋钮失灵和接触不良等现象；

- c)仪器显示屏清晰，示值显示正常。

7.2.2 声速示值相对误差（电信号）

a) 设置超声声速测定仪为一发一收模式，测量装置方框图如图1所示：将超声声速测定仪的发射端通过电平转换隔离器与信号发生器的外部触发（Burst）输入端相连，由超声声速测定仪发射脉冲同步触发信号发生器；信号发生器的标准信号输出端接入测定仪的接收端，数字示波器同步监测两路时序信号。（）

超声声速测定仪

TX

RX

信号发生器

触发输入

输出

保护电路

输出

输入

示波器

输入

图1 声速测量装置方框图（发射接收）

b）信号发生器发出中心频率为超声声速测定仪探头中心频率的3~10个周期的猝发音信号，猝发音信号的时间延迟设定值应在30 μs~150 μs范围内选取，至少选取5个时间校准点。

c）设置超声声速测定仪测量厚度为d，读取数字示波器采集到的猝发音信号时间间隔t，按照公式（1）计算标准声速值：

（1）

式中：

——标准声速值，m/s；

——超声声速测定仪设定测量厚度，m；

——数字示波器采集到的猝发音信号时间间隔，s。

d）读取超声声速测定仪的声速显示值，按照公式（2）计算该测量点下的声速相对误差：

（2）

式中：

——声速测量相对误差，%；

——超声声速测定仪测量的声速值，m/s；

——标准声速值，m/s。

e）按7.2.2步骤b）~d）的方法对其他不同猝发音时间间隔进行声速测量并计算各测量点声速相对误差，以各测量点声速相对误差绝对值中的最大值作为被校仪器的声速示值误差校准结果。

7.2.3 声速示值相对误差（声信号）

a）将专用试块、探头及耦合剂置于同一环境温度下，稳定时间不少于1小时，并记录环境温度。

b）专用试块取一个方向平放，将探头表面均匀涂上一层超声耦合剂，施加适当的恒定垂直压力（建议为（2～10）N）使探头与专用试块检测面完全耦合，排除气泡（校准示意图见图2）。

探头

专用试块

超声声速测定仪

图2  超声声速测定仪校准示意图

c）记录声速示值，按公式（2）计算测量点对应的声速相对误差。

注：声信号模式下，标准声速为当前温度下专用试块标准声速值，其应来自上级校准证书。

d）按7.2.3步骤b）~c）的方法在专用试块的不同厚度检测面上分别进行声速测量，至少选择3个不同厚度，并计算各测量点声速相对误差，以各测量点声速相对误差绝对值中的最大值作为被校仪器的声速示值误差校准结果。

7.2.4 声速测量重复性

在相同的校准条件下，使用超声声速测定仪在专用试块的同一检测面上重复测量6次，声速测量重复性s按公式（3）计算：

（3）

式中：

——声速测量重复性，%；

——超声声速测定仪测量的声速值，m/s；

——声速测得值的算术平均值，m/s。

——测量次数。

# 校准结果表达

- 8.1 校准数据处理

所有的数值应先计算,后修约。出具的校准数据均保留一位小数。

- 8.2 校准证书

应为校准的超声声速测定仪出具校准证书。校准证书应包括的信息及推荐的校准证书的内页格式见附录 B。

- 8.3 校准结果的测量不确定度

超声声速测定仪的测量不确定度按JJF 1059.1的要求评定，不确定度评定的示例见附录C。

# 复校时间间隔

超声声速测定仪的复校时间间隔建议为1年。复校时间间隔受仪器使用情况、使用者和仪器本身属性等诸多因素的制约。送校单位可根据实际情况确定复校时间间隔。

附录 A

专用试块

A.1 专用试块A如图A.1所示，形状为长方体型（长：60 mm，宽：50 mm，高：40 mm），其尺寸公差不超过±0.1 mm。

图A.1 专用试块A

A.2 专用试块如图A.2所示。

| 圆形截面专用试块 | 方形截面专用试块 |
| --- | --- |

图A.2 专用试块

A.2.1 专用试块的厚度

专用试块的标称值及允许偏差见表A.1。

表A.1 专用试块的标称值及允许偏差         单位：mm

| 标称值H | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差H | ±0.01 |  |  |  |  |  |
| 标称值H | 5.0 | 7.7 | 10 | 15 |  | 20 |
| 允许偏差H | ±0.01 |  |  |  | ±0.02 |  |
| 标称值H | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 允许偏差H | ±0.02 |  |  | ±0.05 |  |  |
| 注：表中 H 为推荐使用的试块标称厚度系列，实验室可根据被校仪器的量程实际定制。 |  |  |  |  |  |  |

A.2.2 专用试块的平行度

两端面的平行度公差不大于 0.005 mm，见图A.3。

A.2.3 专用试块的表面粗糙度

两端面的表面粗糙度 Ra 值不大于 0.40 μm，见图A.3。

图 A.3 专用试块的平行度和表面粗糙度要求

附录 B

校准证书的内容和格式

B.1 超声声速测定仪的校准证书至少应包括以下信息:

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识 (如型号、性能等级、类型标识及出厂编号等)；

g）进行校准的日期；

h）本规范的标识,包括名称及编号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性的说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）校准人签名、核验人签名、批准人签名；

m）校准结果仅对被校对象有效的声明；

n）未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。

需要符合性评定时，给出符合性评定结果。

B.2 推荐的超声声速测定仪校准证书的内页格式见表B.1。

证书编号×××××××-××××

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准的技术依据 JJF××××—20×× 超声声速测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 相对湿度 |  | % |  |  | 其 他 |  |  |  |
| 校准使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 测量范围 |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  | 计量（基）标准证书编号 |  |  | 有效期至 |  |  |

共×页  第×页

表B.1 校准证书的内页格式

证书编号××××××-××××

校 准 结 果

一、声速示值相对误差

电信号： %，相对扩展不确定度Urel= %(k=2)； 声信号： %，相对扩展不确定度Urel= %(k=2)。

二、 声速测量重复性

声速测量重复性： %。

--以下空白--

共×页  第×页

附录C

测量不确定度评定示例

C.1 引言

在本规范中,声速测量相对误差是超声声速测定仪最为重要的计量特性，所以本附录选用超声声速测定仪声速测量相对误差（电信号、声信号）作为测量不确定度评定的示例。

C.2 超声声速测定仪校准结果不确定度评定（声信号）

C.2.1 测量方法

根据校准规范的要求将专用试块与超声声速测定仪的探头同处于室内环境温度下，稳定后开始测量声速，对声速的测量结果示值相对误差进行不确定度评定。

C.2.2 测量模型：

（C.1）

----声速示值相对误差，%；

----声速测得值的算术平均值，m/s；

----当前温度下专用试块声速值，m/s。

C.2.3 测量不确定度来源和不确定度分量评定

- C.2.3.1 由测量重复性引入的标准不确定度分量u1

- 因耦合位置、受力、试块均匀性等因素引起的重复性测量标准差，可以通过在相同的测量条件下，对专用试块重复测量6次，计算单次实验标准偏差得到，测量数据见表C.1。

- 表C.1 声速测量数据               单位：m/s

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 平均值 | - 实验标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5897 | 5901 | 5899 | 5900 | 5899 | 5902 | 5900 | 1.75 |

- 由表C.1可知，单次校准结果的测量重复性为1.75 m/s，所以u1=1.75 m/s。

- C.2.3.2 由超声声速测定仪分辨力引入的标准不确定度分量u2

- 超声声速测定仪的读数分辨力为1 m/s，则不确定度区间半宽为0.5 m/s，设为均匀分布，取,则由超声声速测定仪的读数分辨力引入的测量误差的不确定度为：

- C.2.3.3 由专用试块引入的标准不确定度分量u3

- 测量温度为23 ℃时，专用试块标准声速c为5894.7 m/s（标准声速来源于上级校准证书），专用试块声速随着温度升高而降低，温度变化对测量声速的影响约为1 m/s/℃（20℃~200℃碳钢纵波声速下降斜率 -0.85~-0.90 m/s/℃）。温度计最大允许误差为±0.5 ℃，温度变化对声速的影响约为1m/s/℃，因此声速变化的区间半宽为0.5 m/s，按均匀分布评定，包含因子。

- 专用试块声速引入的扩展不确定度为0.2%，k=2（来源于上级校准证书）。

- 专用试块厚度最大允许误差引入的不确定度，以厚度为10 mm为列，MPE为±0.01 mm，标准声速c为5894.7 m/s，可以得出最大声速误差为±5.89 m/s，按均匀分布评定，包含因子。

由专用试块引入的标准不确定度分量u2：

C.2.4 标准不确定度分量汇总表

表C.2标准不确定度分量汇总

| 序号 | 不确定度分量 | 符号 | 标准不确定度/（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 |  | 1.75 |
| 2 | 超声声速测定仪分辨力 |  | 0.29 |
| 3 | 专用试块 |  | 6.81 |

C.2.5 合成标准不确定度

表C.2中各分量来源不同，彼此独立，故不相关，合成标准不确定度为：

C.2.6 扩展不确定度

合成后的标准不确定度按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，对应的包含概率p=95%，其扩展不确定度为：

相对扩展不确定的为：

C.3 超声声速测定仪校准结果不确定度评定（电信号）

C.3.1 测量方法

根据校准规范的要求采用示波器读取猝发音信号时间间隔转换成的声速与超声声速测定仪测定声速进行评定声速示值相对误差，对声速的测量结果示值误差进行不确定度评定

C.3.2 测量模型：

（C.2）

----声速误差，%；

----声速测得值的算术平均值，m/s；

----标准声速值，m/s。

注：根据示波器读取猝发音信号时间间隔按规范公式（C.2）计算确定。

C.3.3 测量不确定度来源和不确定度分量评定

- C.3.3.1 由测量重复性引入的标准不确定度分量u1

- 因示波器测量误差等因素引起的重复性测量标准差，可以通过在相同的测量条件下，对专用试块重复测量6次，计算单次实验标准偏差得到，测量数据见表C.3。

- 表C.3 声速测量数据               单位：m/s

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 平均值 | - 实验标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5004 | 5000 | 5003 | 5003 | 5003 | 5001 | 5002 | 1.51 |

- 由表C.3可知，校准结果的测量重复性为1.51 m/s，所以u1=1.51 m/s。

- C.3.3.2 由超声声速测定仪分辨力引入的标准不确定度分量u2

- 超声声速测定仪的读数分辨力为1 m/s，则不确定度区间半宽为0.5 m/s，设为均匀分布，取,则由超声声速测定仪的读数分辨力引入的测量误差的不确定度为：

- C.3.3.3 由时间测量标准装置引入的标准不确定度分量u3

- 示波器测量猝发音信号时间间隔的允许误差要求在0.1%，取超声声速测定仪厚度设定为100 mm，猝发音时间间隔标准为40 μs，相应的标准声速值是5000 m/s，其分布区间半宽为2.5 m/s，按均匀分布，包含因子。

C.3.4 标准不确定度分量汇总表

表C.4标准不确定度分量汇总

| 序号 | 不确定度分量 | 符号 | 标准不确定度/（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 |  | 1.51 |
| 2 | 超声声速测定仪分辨力 |  | 0.29 |
| 3 | 时间测量标准装置 |  | 1.45 |

C.3.5 合成标准不确定度

表C.4中各分量来源不同，彼此独立，故不相关，合成标准不确定度为：

C.3.6 扩展不确定度

合成后的标准不确定度按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，对应的包含概率p=95%，其扩展不确定度为：

相对扩展不确定的为：