计量技术规范

《超声声速测定仪校准技术规范》

编制说明

《超声声速测定仪校准技术规范》

编制工作组

2026.6.28

《超声声速测定仪校准技术规范》（讨论稿）

编制说明

- 任务来源及项目意义

  - 依据国家市场监督管理局下达的“2025年国家计量技术法规文件制定/修订工作有关事项的通知”，本规范计划名称“超声声速测定仪校准技术规范”。

  - 本规范由广东省计量科学研究院、中国计量科学研究院、广东工业大学、中广核检测技术有限公司共同起草，计划于2026年第二季度完成并报批。

  - 超声声速测定仪是一种根据超声波在铸件、合金或者塑料内传播的速度，来对所测材料内部组织是否紧密无缺陷进行判断的仪器。可预先将球墨铸铁不同球化率百分比(通过金相法)试样做出，分别测量其不同的声速值，然后和实际工件的声速值进行比较，以此判断球化率情况。用于对铸件进行批量检查。目前国内现有计量技术文件仅覆盖通用超声测厚仪（JJF 1126-2004）、超声骨密度仪（JJF 1649-2017），材料声速测试方法仅有 GB/T 23900-2009、JB/T 9219-2016 等试验方法标准；国际通用 NDT 标准包含 ASTM E494、ISO 16809 等材料超声声速测量规范，但国内暂无专门针对超声声速测定仪整机的计量校准规范。

  - 该类仪器广泛应用于铸造、机械制造、核电检测、材料力学性能检测领域，仪器声速示值误差、测量重复性直接决定球化率判定、材料弹性模量计算、内部缺陷评估结果准确性。为统一超声声速测定仪量值溯源路径、规范整机校准流程、统一计量性能判定与不确定度评定方法，填补国内专用计量技术规范空白，保障各行业声速检测数据一致性、可靠性，亟需制定本《超声声速测定仪校准规范》，实现仪器校准工作有统一技术依据。

- 编制依据

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量标准校准规范编写规则》给出的规则和格式编制。

测量不确定度按照JJF 1059.1-2012《测量不确定度的评定与表示》的要求评定和表示。其他参考技术依据包括：

JJF 1126-2004 《超声波测厚仪校准规范》

JF 1649-2017 《超声骨密度仪校准规范》

GB/T 23900-2009 《无损检测 材料超声速度测量方法》

GB/T 40332-2021 《超声测厚仪性能测试方法》

JB/T 9219-2016 《球墨铸铁 超声声速测定方法》

ASTM E494-20(2025)Standard Practice for Measuring Ultrasonic Velocity in Materials by Comparative Pulse-Echo Method

ISO 16809:2017 Non-destructive testing — Ultrasonic thickness measurement

ISO 16831:2012/2025 Ultrasonic thickness gauges — Performance testing

本规范核心计量特性设定为声速示值误差、声速测量重复性；配套规定校准环境条件、标准设备配置、电信号 / 声信号双路径校准方法、专用标准试块技术指标、6 次重复测量数据处理、校准证书输出要求、不确定度评定模型、复校时间间隔全套技术内容。

- 技术规范制定的工作过程

(1) 2024年8月通过全国声学技术委员会立项评审；

(2) 2025年5月收到市场监管总局的立项通知，成立规范编制小组；

(3) 2025年6月~12月，开展行业调研，收集铸造、核电、材料检测行业在用超声声速测定仪设备参数、现场使用痛点、现有校准短板，明确仪器核心计量特性与校准需求；

(4) 2026年1月~6月，完成《超声声速测定仪校准规范》内部讨论稿，开展多批次对比试验，验证电信号校准、声信号实体试块校准两套方法可行性，完成重复性、示值误差试验数据汇总，形成规范征求意见稿及配套编制说明；

(5) 2026年7月14日，提交全国声学计量技术委员会组织规范预审会。

4 关于制定技术规范的说明

规范正文第 5 章明确两大计量特性：声速示值误差、声速测量重复性；第 7 章区分电信号、声信号两套独立校准方法，编制组在文稿研讨阶段重点论证以下关键技术问题：

第一，计量特性指标限值确定依据

编制组调研市面主流超声声速测定仪厂家出厂技术指标、第三方检测机构现有仪器性能数据，结合 45# 碳钢、球墨铸铁等常用被测材料声速检测允许误差需求：

电信号溯源通道（纯时序信号，无试块耦合、材质干扰）：声速示值误差限值定为 ±0.3%；

实体试块声信号实测通道（存在耦合、温度、试块均匀性影响）：声速示值误差限值放宽至 ±0.5%；

重复性指标：统一要求不大于 0.5%；

同时规范注明：上述指标仅为计量性能参考，不做仪器合格判定依据，使用单位可根据自身检测精度需求制定验收指标。

第二，双路径校准方法（电信号 + 声信号）设置说明

现有超声测厚类规范仅采用实体试块校准，无法区分仪器电路时序误差与探头、试块引入的附加误差。本规范创新性设置两套校准流程：

电信号校准：通过信号发生器、示波器搭建时序标准装置，剥离声学耦合干扰，单独评定仪器发射、接收电路时序计算带来的声速示值偏差；

声信号校准：采用 5500 m/s～6500 m/s 区间标准金属试块，模拟现场实际检测工况，综合考核探头耦合、材料声速温漂、仪器整机综合测量误差；

两套方法结合，完整覆盖仪器全链路计量性能，量值溯源逻辑更完整。

第三，标准专用试块技术参数论证

试块为声信号校准核心计量标准器具，编制组综合机械加工能力、常规检测厚度范围、声速区间需求确定试块要求：

声速覆盖区间 5500 m/s～6500 m/s，适配碳钢、球铁等工业常用金属；

设计 0.5 mm～200 mm 多档厚度规格，匹配薄铸件、厚工件检测场景；

严格限定两端面平行度≤0.005 mm、端面粗糙度 Ra≤0.40 μm，消除几何形貌带来的声时测量偏差；

各厚度尺寸配套明确尺寸允许偏差，厚试块适度放宽公差，兼顾加工成本与测量精度。

第四，重复性测量次数与数据处理规则

参考 JJF 1126 校准规范要求，结合不确定度评定 A 类标准偏差计算需求，规定重复性试验统一在同一试块同一厚度面连续测量 6 次；采用样本实验标准偏差计算离散度，换算为相对重复性指标，配套 Excel 可直接使用 STDEV.S 函数完成数据计算，与行业试验、计量数据处理习惯统一。

第五，温度影响与不确定度评定模型

碳钢类试块声速随温度线性下降，温漂系数约 -（0.85～-0.90 )m/s/℃，规范校准环境控制 15 ℃～28 ℃缩小温度引入误差；附录 C 给出完整不确定度评定实例，覆盖测量重复性、温度漂移、标准试块声速不确定度三大核心分量，统一全国各计量机构不确定度评定模型，保证校准证书不确定度结果可比。

第六，复校时间间隔建议

综合仪器使用频率、现场粉尘耦合剂腐蚀、探头磨损、电路老化等影响因素，推荐仪器复校周期 1 年；同时说明使用单位可依据现场工况、检测精度要求自主调整复校间隔。

《超声声速测定仪校准技术规范》编制组  2026.6.28