《超声声速测定仪校准技术规范》

实验报告

超声声速测定仪校准技术规范编制组

2026年6月

《超声声速测定仪校准技术规范》

实验报告

目 录

《超声声速测定仪校准技术规范》实验报告	3

1 实验介绍	3

2 计量特性	3

2.1声速	3

2.2声速测量重复性	3

3 实验结果	3

3.1美国DAKOTA(达高特) VX型超声声速测定仪校准结果	3

3.2汕头超声SIUI CTS-9009型超声探伤仪（声速部分）校准结果	6

3.3南通友联PXUT-350+型超声探伤仪（声速部分）校准结果	10

《超声声速测定仪校准技术规范》实验报告

1 实验介绍

实验目的：验证《超声声速测定仪校准技术规范》(征求意见稿)的科学合理性。

时间：2026年1月～2026年6月

地点：广东省计量科学研究院声学室

环境条件：温度：（20~26）℃，湿度：（25~75) %

实验样机：美国DAKOTA(达高特) VX型超声声速测定仪、汕头超声SIUI CTS-9009型超声探伤仪（声速部分）、南通友联PXUT-350+型超声探伤仪（声速部分）

使用仪器包括：

- 专用试块：20 mm、60 mm、100 mm、阶梯试块：5 mm、10 mm、15 mm、20 mm、25 mm

- 函数信号发生器

- 示波器（带高电压探头）

- 电平转换器

2 计量特性

2.1声速

超声声速测定仪声速的示值误差一般不超过±0.3%（电信号）。

超声声速测定仪声速的示值误差一般不超过±0.5%（声信号）。

2.2声速测量重复性

超声声速测量重复性一般不大于0.1%。

3 实验结果

3.1美国DAKOTA(达高特) VX型超声声速测定仪校准结果

型号：VX，测试示图：见图1

图1 测试示图

3.1.1声速（声信号）校准结果见表1

表1 声速（声信号）校准结果

| 厚度（mm） | 标准值（m/s） | 指示值（m/s） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance | Reference Value | Indication Value | Relative Error |
| 100 | 5920 | 5918 | -0.03% |
| 60 | 5920 | 5918 | -0.03% |
| 25 | 5920 | 5922 | 0.03% |
| 20 | 5920 | 5917 | -0.05% |
| 10 | 5920 | 5928 | 0.14% |
| 5 | 5920 | 5923 | 0.05% |

3.1.2 声速（电信号）校准结果见表2

表2 声速（声信号）校准结果

| 长度设定值（mm） | 延时（µs） | 理论值（m/s） | 指示值（m/s） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setting Value | Delay Time | Academic Value | Indication Value | Relative Error |
| 100 | 30 | 6667 | 6678 | 0.16% |
|  | 40 | 5000 | 5003 | 0.06% |
|  | 50 | 4000 | 4000 | 0.00% |
|  | 60 | 3333 | 3332 | -0.03% |
|  | 70 | 2857 | 2855 | -0.07% |
|  | 80 | 2500 | 2497 | -0.12% |
|  | 90 | 2222 | 2219 | -0.14% |
|  | 100 | 2000 | 1997 | -0.15% |
|  | 110 | 1818 | 1815 | -0.17% |
|  | 120 | 1667 | 1664 | -0.18% |
|  | 130 | 1538 | 1536 | -0.13% |
| 200 | 30 | 13333 | 13350 | 0.13% |
|  | 40 | 10000 | 10017 | 0.17% |
|  | 50 | 8000 | 8008 | 0.10% |
|  | 60 | 6667 | 6671 | 0.06% |
|  | 70 | 5714 | 5716 | 0.04% |
|  | 80 | 5000 | 5000 | 0.00% |
|  | 90 | 4444 | 4444 | 0.00% |
|  | 100 | 4000 | 3999 | -0.03% |
|  | 110 | 3636 | 3635 | -0.03% |
|  | 120 | 3333 | 3332 | -0.03% |
|  | 130 | 3077 | 3075 | -0.06% |

续表2 声速（声信号）校准结果

| 长度设定值（mm） | 延时（µs） | 理论值（m/s） | 指示值（m/s） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setting Value | Delay Time | Academic Value | Indication Value | Relative Error |
| 300 | 40 | 15000 | 15023 | 0.15% |
|  | 50 | 12000 | 12012 | 0.10% |
|  | 60 | 10000 | 10006 | 0.06% |
|  | 70 | 8571 | 8574 | 0.04% |
|  | 80 | 7500 | 7501 | 0.01% |
|  | 90 | 6667 | 6666 | -0.01% |
|  | 100 | 6000 | 5999 | -0.02% |
|  | 110 | 5455 | 5453 | -0.04% |
|  | 120 | 5000 | 4998 | -0.04% |
|  | 130 | 4615 | 4613 | -0.04% |

3.1.3 声速测量重复性校准结果见表3

表3 声速测量重复性校准结果

| 标准值（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5920 | 5918 | 5923 | 5919 | 5919 | 5921 | 5918 | 5919.7 | 0.03% |

3.2汕头超声SIUI CTS-9009型超声探伤仪（声速部分）校准结果

型号：CTS-9009，测试示图：见图2

图2 测试示图

3.2.1声速（声信号）校准结果见表4

表4 声速（声信号）校准结果

| 厚度（mm） | 标准值（m/s） | 指示值（m/s） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance | Reference Value | Indication Value | Relative Error |
| 100 | 5920 | 5918 | -0.03% |
| 60 | 5920 | 5918 | -0.03% |
| 25 | 5920 | 5922 | 0.03% |
| 20 | 5920 | 5917 | -0.05% |
| 10 | 5920 | 5928 | 0.14% |
| 5 | 5920 | 5923 | 0.05% |

3.2.2 声速（电信号）校准结果见表5

表5 声速（声信号）校准结果

| 长度设定值（mm） | 延时（µs） | 理论值（m/s） | 指示值（m/s） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setting Value | Delay Time | Academic Value | Indication Value | Relative Error |
| 100 | 30 | 6667 | 6670 | 0.04% |
|  | 40 | 5000 | 5000 | 0.00% |
|  | 50 | 4000 | 3999 | -0.03% |
|  | 60 | 3333 | 3332 | -0.03% |
|  | 70 | 2857 | 2857 | 0.00% |
|  | 80 | 2500 | 2500 | 0.00% |
|  | 90 | 2222 | 2222 | 0.00% |
|  | 100 | 2000 | 2000 | 0.00% |
|  | 110 | 1818 | 1818 | 0.00% |
|  | 120 | 1667 | 1667 | 0.00% |
|  | 130 | 1538 | 1538 | 0.00% |

续表5 声速（声信号）校准结果

| 长度设定值（mm） | 延时（µs） | 理论值（m/s） | 指示值（m/s） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setting Value | Delay Time | Academic Value | Indication Value | Relative Error |
| 300 | 30 | 13333 | 13330 | -0.02% |
|  | 40 | 10000 | 9996 | -0.04% |
|  | 50 | 8000 | 8002 | 0.03% |
|  | 60 | 6667 | 6665 | -0.03% |
|  | 70 | 5714 | 5714 | 0.00% |
|  | 80 | 5000 | 5001 | 0.02% |
|  | 90 | 4444 | 4444 | 0.00% |
|  | 100 | 4000 | 3999 | -0.03% |
|  | 110 | 3636 | 3637 | 0.03% |
|  | 120 | 3333 | 3333 | 0.00% |
|  | 130 | 3077 | 3077 | 0.00% |

| 300 | 40 | 15000 | 14996 | -0.03% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 12000 | 11997 | -0.03% |
|  | 60 | 10000 | 10001 | 0.01% |
|  | 70 | 8571 | 8571 | 0.00% |
|  | 80 | 7500 | 7502 | 0.03% |
|  | 90 | 6667 | 6667 | 0.00% |
|  | 100 | 6000 | 5999 | -0.02% |
|  | 110 | 5455 | 5455 | 0.00% |
|  | 120 | 5000 | 5000 | 0.00% |
|  | 130 | 4615 | 4616 | 0.02% |

3.2.3 声速测量重复性校准结果见表6

表6 声速测量重复性校准结果

| 标准值（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5920 | 5915 | 5919 | 5910 | 5914 | 5922 | 5921 | 5916.8 | 0.08% |

3.3南通友联PXUT-350+型超声探伤仪（声速部分）校准结果

型号：PXUT-350+，测试示图：见图3

图3 测试示图

3.3.1声速（声信号）校准结果见表7

表7 声速（声信号）校准结果

| 厚度（mm） | 标准值（m/s） | 指示值（m/s） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance | Reference Value | Indication Value | Relative Error |
| 100 | 5920 | 5912 | -0.14% |
| 60 | 5920 | 5919 | -0.02% |
| 25 | 5920 | 5926 | 0.10% |
| 20 | 5920 | 5910 | -0.17% |
| 10 | 5920 | 5928 | 0.14% |
| 5 | 5920 | 5931 | 0.19% |

3.3.2 声速（电信号）校准结果见表4

表8 声速（声信号）校准结果

| 长度设定值（mm） | 延时（µs） | 理论值（m/s） | 指示值（m/s） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setting Value | Delay Time | Academic Value | Indication Value | Relative Error |
| 100 | 30 | 6667 | 6662 | -0.07% |
|  | 40 | 5000 | 4997 | -0.06% |
|  | 50 | 4000 | 3998 | -0.05% |
|  | 60 | 3333 | 3333 | 0.00% |
|  | 70 | 2857 | 2857 | 0.00% |
|  | 80 | 2500 | 2500 | 0.00% |
|  | 90 | 2222 | 2221 | -0.05% |
|  | 100 | 2000 | 1999 | -0.05% |
|  | 110 | 1818 | 1818 | 0.00% |
|  | 120 | 1667 | 1666 | -0.06% |
|  | 130 | 1538 | 1538 | 0.00% |

续表8 声速（声信号）校准结果

| 长度设定值（mm） | 延时（µs） | 理论值（m/s） | 指示值（m/s） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setting Value | Delay Time | Academic Value | Indication Value | Relative Error |
| 200 | 40 | 10000 | 9999 | -0.01% |
|  | 50 | 8000 | 7993 | -0.09% |
|  | 60 | 6667 | 6666 | -0.01% |
|  | 70 | 5714 | 5711 | -0.05% |
|  | 80 | 5000 | 4998 | -0.04% |
|  | 90 | 4444 | 4444 | 0.00% |
|  | 100 | 4000 | 4000 | 0.00% |
|  | 110 | 3636 | 3637 | 0.03% |
|  | 120 | 3333 | 3333 | 0.00% |
|  | 130 | 3077 | 3076 | -0.03% |
| 300 | 70 | 8571 | 8571 | 0.00% |
|  | 80 | 7500 | 7502 | 0.03% |
|  | 90 | 6667 | 6667 | 0.00% |
|  | 100 | 6000 | 5999 | -0.02% |
|  | 110 | 5455 | 5455 | 0.00% |
|  | 120 | 5000 | 5000 | 0.00% |
|  | 130 | 4615 | 4616 | 0.02% |

3.3.3 声速测量重复性校准结果见表9

表9 声速测量重复性校准结果

| 标准值（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5920 | 5917 | 5912 | 5917 | 5913 | 5917 | 5910 | 5915 | 0.05% |