《超声声速测定仪校准技术规范》

测量结果不确定度评定

超声声速测定仪校准技术规范编制组

2026年6月

超声声速测定仪校准结果不确定度评定（声信号模式）

超声声速测定仪校准结果的不确定度，主要内容就是评定声速示值相对误差的不确定度。

1 测量方法

根据校准规范的要求将专用试块与超声声速测定仪的探头同处于室内环境温度下，稳定后开始测量声速，对声速的测量结果示值相对误差进行不确定度评定。

2 测量模型：

（1）

----声速示值相对误差，%；

----声速测得值的算术平均值，m/s；

----当前温度下专用试块声速值，m/s。

3 测量不确定度来源和不确定度分量评定

- 3.1 由测量重复性引入的标准不确定度分量u1

- 因耦合位置、受力、试块均匀性等因素引起的重复性测量标准差，可以通过在相同的测量条件下，对专用试块重复测量6次，计算单次实验标准偏差得到，测量数据见表C.1。

- 表C.1 声速测量数据               单位：m/s

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 平均值 | - 实验标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5897 | 5901 | 5899 | 5900 | 5899 | 5902 | 5900 | 1.75 |

- 由表C.1可知，单次校准结果的测量重复性为1.75 m/s，所以u1=1.75 m/s。

- 3.2 由超声声速测定仪分辨力引入的标准不确定度分量u2

- 超声声速测定仪的读数分辨力为1 m/s，则不确定度区间半宽为0.5 m/s，设为均匀分布，取,则由超声声速测定仪的读数分辨力引入的测量误差的不确定度为：

- .3.3 由专用试块引入的标准不确定度分量u3

- 测量温度为23 ℃时，专用试块标准声速c为5894.7 m/s（标准声速来源于上级校准证书），专用试块声速随着温度升高而降低，温度变化对测量声速的影响约为1 m/s/℃（20℃~200℃碳钢纵波声速下降斜率 -0.85~-0.90 m/s/℃）。温度计最大允许误差为±0.5 ℃，温度变化对声速的影响约为1m/s/℃，因此声速变化的区间半宽为0.5 m/s，按均匀分布评定，包含因子。

- 专用试块声速引入的扩展不确定度为0.2%，k=2（来源于上级校准证书）。

- 专用试块厚度最大允许误差引入的不确定度：以厚度为10 mm为列，MPE为±0.01 mm，标准声速c为5894.7 m/s，可以得出最大声速误差为±5.89 m/s，按均匀分布评定，包含因子。

由专用试块引入的标准不确定度分量u2：

4 标准不确定度分量汇总表

表2标准不确定度分量汇总

| 序号 | 不确定度分量 | 符号 | 标准不确定度/（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 |  | 1.75 |
| 2 | 超声声速测定仪分辨力 |  | 0.29 |
| 3 | 专用试块 |  | 6.81 |

5 合成标准不确定度

表2中各分量来源不同，彼此独立，故不相关，合成标准不确定度为：

6 扩展不确定度

合成后的标准不确定度按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，对应的包含概率p=95%，其扩展不确定度为：

相对扩展不确定的为：

超声声速测定仪校准结果不确定度评定（电信号模式）

超声声速测定仪校准结果的不确定度，主要内容就是评定声速示值相对误差的不确定度。

1 测量方法

根据校准规范的要求采用示波器读取猝发音信号时间间隔转换成的声速与超声声速测定仪测定声速进行评定声速示值相对误差，对声速的测量结果示值误差进行不确定度评定

2 测量模型：

（1）

----声速误差，%；

----声速测得值的算术平均值，m/s；

----标准声速值，m/s。

注：根据示波器读取猝发音信号时间间隔按规范公式（1）计算确定。

3 测量不确定度来源和不确定度分量评定

- 3.1 由测量重复性引入的标准不确定度分量u1

- 因示波器测量误差等因素引起的重复性测量标准差，可以通过在相同的测量条件下，对专用试块重复测量6次，计算单次实验标准偏差得到，测量数据见表1。

- 表1 声速测量数据               单位：m/s

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 平均值 | - 实验标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5004 | 5000 | 5003 | 5003 | 5003 | 5001 | 5002 | 1.51 |

- 由表1可知，校准结果的测量重复性为1.51 m/s，所以u1=1.51 m/s。

- 3.2 由超声声速测定仪分辨力引入的标准不确定度分量u2

- 超声声速测定仪的读数分辨力为1 m/s，则不确定度区间半宽为0.5 m/s，设为均匀分布，取,则由超声声速测定仪的读数分辨力引入的测量误差的不确定度为：

- 3.3 由时间测量标准装置引入的标准不确定度分量u3

- 示波器测量猝发音信号时间间隔的允许误差要求在0.1%，取超声声速测定仪厚度设定为100 mm，猝发音时间间隔标准为40 μs，相应的标准声速值是5000 m/s，其分布区间半宽为2.5 m/s，按均匀分布，包含因子。

4 标准不确定度分量汇总表

表2标准不确定度分量汇总

| 序号 | 不确定度分量 | 符号 | 标准不确定度/（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 |  | 1.51 |
| 2 | 超声声速测定仪分辨力 |  | 0.29 |
| 3 | 时间测量标准装置 |  | 1.45 |

5 合成标准不确定度

表2中各分量来源不同，彼此独立，故不相关，合成标准不确定度为：

6 扩展不确定度

合成后的标准不确定度按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，对应的包含概率p=95%，其扩展不确定度为：

相对扩展不确定的为：