《空气耦合超声换能器发射特性测试技术规范（激光层析法）》

实验验证报告

《空气耦合超声换能器发射特性测试技术规范（激光层析法）》编制工作组

2026.7.9

目录

1、基本情况	2

1.1  实验条件	2

1.2  实验方法	2

1.3  实验用标准器和配套设备	2

1.4  实验用样机	2

2、实验数据及分析	3

2.1  声束直径	3

2.2  近场长度/焦距和声束扩散角	5

2.3  中心频率及相对带宽	7

2.4  辐射声压级	9

3  结论	10

《空气耦合超声换能器发射特性测试技术规范（激光层析法）》

实验验证报告

1、基本情况

1.1  实验条件

实验时间：2025年6月15日~2025年12月20日

实验地点：中国计量科学研究院昌平院区17号楼

环境参数：空气温度（22~25）C

相对湿度（45~70）%

静压（98.5~100.5）kPa

1.2  实验方法

本实验采用《空气耦合超声换能器发射特性测试规范》（征求意见稿）中描述的方法。

1.3  实验用标准器和配套设备

本实验使用的标准器和配套设备如下：

a）信号发生器（NI）

b）功率放大器（自研）

c）OFV-505/5000激光测振仪（Polytec）

d）数据采集器（NI）

e）电动位移台及控制器（北光世纪）

f）370型气压计（Setra）

g）HM40/HMP113温湿度表（VAISALA）

1.4  实验用样机

选择如下三个不同型号的空气耦合超声换能器作为测试对象：

a）86 kHz（杭州安布雷拉自动化科技有限公司，DYA-80-04B）

b）200 kHz（青岛艾尔玛电子科技有限公司，AT200）

c）500 kHz（北京日昇生物科技有限公司，AIR 500-20N-T）

2、实验数据及分析

本实验进行了以下六个项目的实验：

a）声束直径；

b）声束扩散角；

c）近场长度/焦距；

d）中心频率；

e）相对带宽；

f）辐射声压；

实验装置如图2.1所示。

图2.1  空气耦合超声换能器发射特性测试实验装置

2.1  声束直径

根据《空气耦合超声换能器发射特性测试规范》（征求意见稿）中描述的方法（7.2.3），以杭州安布雷拉自动化科技有限公司DYA-80-04B型、青岛艾尔玛电子科技有限公司AT200型和北京日昇生物科技有限公司AIR 500-20N-T型空气耦合超声换能器为实验样机，分别测试其径向声场，进而得到声束直径。三种空气耦合超声换能器一定距离处的径向声场分布如图2.2~图2.4所示，对应的声束直径实验结果如表2.1。

图2.2  86 kHz空耦超声换能器在z=4 cm处径向声场图像

图2.3  200 kHz空耦超声换能器在z=4 cm处径向声场图像

图2.4  500 kHz空耦超声换能器在z=5 cm处径向声场图像

表2.1  三种空气耦合超声换能器在一定距离处的声束直径

|  | DYA-80-04B型 | AT200 | AIR 500-20N-T |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 声束直径/mm （z=4 cm） | 声束直径/mm （z=4 cm） | 声束直径/mm （z=5 cm） |
| 1 | 11.38 | 7.60 | 5.11 |
| 2 | 11.03 | 8.02 | 4.94 |
| 3 | 11.63 | 7.69 | 5.21 |
| 4 | 11.34 | 7.50 | 5.17 |
| 5 | 11.13 | 7.18 | 5.03 |
| 6 | 10.87 | 7.32 | 5.19 |
| 平均值 | 11.23 | 7.55 | 5.11 |
| 标准偏差 | 0.27 | 0.30 | 0.11 |

2.2  近场长度/焦距和声束扩散角

根据《空气耦合超声换能器发射特性测试规范》（征求意见稿）中描述的方法（7.2.4）和（7.2.5），以杭州安布雷拉自动化科技有限公司DYA-80-04B型、青岛艾尔玛电子科技有限公司AT200型和北京日昇生物科技有限公司AIR 500-20N-T型空气耦合超声换能器为实验样机，分别测试其轴向声场，进而得到近场长度/焦距和声束扩散角。三种空气耦合超声换能器的轴向声场分布及轴线声压分布如图2.5~图2.7所示，近场长度和声束扩散角实验结果如表2.2。

图2.5  86 kHz空耦超声换能器轴向声场图像及轴线声压分布

图2.6  200 kHz空耦超声换能器轴向声场图像及轴线声压分布

图2.7  500 kHz空耦超声换能器轴向声场图像及轴线声压分布

表2.2  三种空气耦合超声换能器的近场长度和声束扩散角

|  | DYA-80-04B型 |  | AT200 |  | AIR 500-20N-T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近场长度/ cm | 声束扩散角/° | 近场长度/ cm | 声束扩散角/° | 近场长度/ cm | 声束扩散角/° |
| 1 | 3.67 | 15.11 | 2.51 | 11.48 | 4.42 | 2.98 |
| 2 | 3.74 | 14.81 | 2.54 | 11.19 | 4.37 | 2.92 |
| 3 | 3.62 | 15.25 | 2.61 | 11.68 | 4.47 | 2.94 |
| 4 | 3.72 | 15.17 | 2.66 | 11.59 | 4.50 | 3.09 |
| 5 | 3.65 | 15.17 | 2.64 | 11.51 | 4.43 | 3.04 |
| 6 | 3.64 | 15.25 | 2.57 | 11.36 | 4.38 | 2.90 |
| 平均值 | 3.67 | 15.13 | 2.59 | 11.47 | 4.43 | 2.98 |
| 标准偏差 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.07 |

2.3  中心频率及相对带宽

根据《空气耦合超声换能器发射特性测试规范》（征求意见稿）中描述的方法（7.2.6），以杭州安布雷拉自动化科技有限公司DYA-80-04B型、青岛艾尔玛电子科技有限公司AT200型和北京日昇生物科技有限公司AIR 500-20N-T型空气耦合超声换能器为实验样机，按一定频率间隔，逐个频点采用相同激励电压幅值的正弦信号依次激励换能器，记录由激光测振仪输出推算出的每个频率激励时固定点处的相对声压值，绘制声压随频率的归一化变化曲线，即空气耦合换能器的频率响应，进而得到换能器的中心频率及相对带宽。三种空气耦合超声换能器的频率响应如图2.8~图2.10所示，中心频率及相对带宽实验结果如表2.3。

图2.8  86 kHz空耦超声换能器的频率响应

图2.9  200 kHz空耦超声换能器的频率响应

图2.10  500 kHz空耦超声换能器的频率响应

表2.3  三种空气耦合超声换能器的中心频率及相对带宽

|  | DYA-80-04B型 | AT200 | AIR 500-20N-T |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心频率/kHz | 90 | 198 | 527 |
| 相对带宽 | 17.78% | 8.59% | 19.73% |

2.4  辐射声压级

根据《空气耦合超声换能器发射特性测试规范》（征求意见稿）中描述的方法（7.2.7），以杭州安布雷拉自动化科技有限公司DYA-80-04B型、青岛艾尔玛电子科技有限公司AT200型和北京日昇生物科技有限公司AIR 500-20N-T型空气耦合超声换能器为实验样机，施加16 Vpp的正弦电压激励，根据测得激光束路径长度、换能器半径、换能器表面距激光束高度以及LDV测得的速度，即可得到换能器声轴上任意一点的辐射声压值。三种空气耦合超声换能器在一定距离处的辐射声压级如表2.4所示。

表2.4  三种空气耦合超声换能器在一定距离处的的辐射声压级

|  | DYA-80-04B型 | AT200 | AIR 500-20N-T |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6cm处辐射声压级/dB | 7cm处辐射声压级/dB | 5cm处辐射声压级/dB |
| 1 | 112.98 | 116.46 | 106.56 |
| 2 | 113.05 | 117.18 | 106.10 |
| 3 | 112.45 | 116.4 | 106.61 |
| 4 | 113.04 | 116.42 | 107.52 |
| 5 | 113.33 | 116.42 | 105.65 |
| 6 | 113.42 | 116.44 | 107.08 |
| 平均值/dB | 113.05 | 116.55 | 106.59 |
| 标准偏差/dB | 0.34 | 0.31 | 0.67 |

3  结论

根据各表中的实验数据分析，可验证本规范设计的试验方法和要求的实验条件合理、可行，满足空气耦合超声换能器计量性能测试的要求。